- CONVOCATORIA PÚBLICA  No. 015-2008

OBJETO: ADQUIRIR EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

- ORDEN DEL DIA

- INSTALACIÓN: PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, LLAMADO A LISTA DE LOS PROPONENTES, PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGIA A UTILIZAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA.

- PRESENTACION DE LOS RESULTADOS COMENTARIOS DE LOS PROPONENTES

- PRESENTACION DE LAS OPCIONES PARA CALIFICAR LA PROPUESTA ECONOMICA

- SORTEO ENTRE LOS PROPONENTES DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE SACAR LA BALOTA PARA ESCOGER LA PROPUESTAECONOMICA

- SORTEO PARA ELEGIR LA PROPUESTA ECONOMICA

- APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LA PROPUESTA ECONOMICA

- PRESENTACION DEL CRONOGRAMA HASTA LA ADJUDICACIÓN.

RESPUESTA OBSERVACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA FIRMA ABC LABORATORIOS

En primera instancia referente a la evaluación que hacen a nuestra oferta en la parte de experiencia, queremos resaltar que las certificaciones de contratos realizados con SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, como 0son UEL-SED-VL-193-00-03 por $989.033.122, UEL-SED-VL-050-00-04 por $538.198.912 como puede verse en las mismas, los únicos criterios que maneja esta entidad son Satisfactorio (como el más alto, Poco satisfactorio e Insatisfactorio. Las nuestras poseen la máxima calificación ante la Secretaría de Educación. Mas aún, adicional a esta valoración nos dan un Nivel de cumplimiento Alto en las mismas como máximo criterio por lo cual no es justo que se dé a estas un valor de 4 puntos cuando debiera ser de 6 como el más alto ante ellos y no el intermedio con 4. Igualmente referente al contrato 295 por $333.468.543 para la calificación nos dan un cumplimiento según el criterio máximo que manejan que es de recibo a satisfacción y adjuntamos Acta de Terminación del mismo en el que se menciona que “el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado…”. No puede haber un criterio mayor.

Así mismo, por principio de consulta entre entidades estatales para verificación de información solicitamos si esta aclaración no es suficiente consulten con dicha entidad.

Por todo lo anterior, solicitamos nos den el máximo puntaje en éstas con lo cual la evaluación total de experiencia para nuestra propuesta sería de 26 puntos.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La universidad no acepta la observación, dado que el modificar la escala seria cambiar los términos de referencia.

EVALUACIÓN TÉCNICA

2.       Referente a la evaluación a nivel técnico de los siguientes ítems:

8	Agitador vortex  de contacto para un tubo

98	Destilador de agua

197	Kit. de Acústica (ondas sonoras)YA ESTA EN EL ITEM…216.

215	Micrómetro tornillo

217	MICROPIPETA  0.5-10

218	MICROPIPETA 10- 100

219	MICROPIPETA 100- 1000

Ustedes mencionan “CUMPLE CON LA ESPECIFICACIONES PERO ABC NO PRESENTA LA CERTIFICACIÓN DE DIST. BOECO”. En nuestra propuesta en la certificación de NORQUÍMICOS a nuestra empresa como distribuidores se menciona claramente entre las marcas autorizadas en primer lugar BOECO. Reenviamos de todas formas nuevamente dicha certificación destacando esta marca en la misma. Igualmente adjuntamos la Certificación de la empresa Boeckel+Co como propietarios de la marca Boeco que autoriza a Norquímicos como representante autorizado para Colombia.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación.

3.       Con base en el punto anterior, nos permitimos aclarar que en nuestra oferta los ítems 197 y 215 son marca ABC como pueden constatar si revisan nuevamente.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación

4.       Referente al ítem 322, Reostato  Ohm/250 W, Reostato didactico 1500 Ohm/250 W mencionan en la evaluación “NO CUMPLE NO ESPECIFICA SER COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS ALECOP”. Revisando toda la documentación que hizo parte del proceso en ninguna parte se menciona que dicho reóstato debería ser compatible con dichos equipos. En las aclaraciones a los oferentes es cierto que ustedes solicitaron que algunos productos debían cumplir con dicha exigencia y entre éstos dicen:...”LA MARCA SUGERIDA DEBERA SER 100% COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EXISTENTES SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE LOS EQUIPOS CON LOS QUE YA CUENTA LA UNIVERSIDAD. POR LO TANTO  LOS ITEMS 69, 206, 209, 229 A 235, 237, 239 A 241, 247,  291, 327 A 330, 334 Y 363 A 365, QUE LOS EQUIPOS COTIZADOS POR LAS DIFERENTES OFERENTES DEBEN SER TOTALMENTE COMPATIBLES”. Como puede constatarse no se solicitó que el ítem 322 debería cumplir con este requisito y no puede ser una exigencia posterior.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La universidad no acepta la observación, puesto  que la universidad hizo claridad referente a la COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS ALECOP,  en la respuesta a las observaciones presentadas a los posibles oferentes, archivo que fue publicado conjuntamente con el Adendo 3. y que ustedes pueden observar en la páginas 11, 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29,30,  31, 40, 41, 44, 45,  entre otras.

El actual ítem 322 era el antiguo ítem 328, como se observa en las páginas anteriormente mencionadas.

OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA FIRMA ANALYTICA LTDA

- Con respecto al Ítem 10, ANALIZADOR DE CARBONO ORGANICO TOTAL, se solicita consideración ante este ítem debido a la no especificidad en la ficha técnica expuesta en el folio 138-139, para ello se aclara que por la compra de este equipo siempre se incluye el compresor y generador de aire, y se anexa su respectivo catálogo, para verificación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD ¨ No se acepta la observación, no cumple con el rango solicitado para nitrógeno total.

- Con respecto al ítem 54, CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL, me permito informar que el certificado de distribución y representación del fabricante si se anexo y se encuentra en el folio No.99.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación debido a que se solicita el certificado de fabricación bajo norma ICONTEC para mantener las buenas practicas de laboratorios de la universidad.

- Con respecto al ítem 66, CÁMARA DE ELECTROFORESIS, me permito verificar que el equipo incluye la fuente de poder, tal como se especifica en la ficha técnica folio 178, y como aparece en el catálogo, folio 180.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación

- Con respecto al ítem 75, CENTRÍFUGA, de acuerdo con lo solicitado respecto a la velocidad mínima con la que debe cumplir el equipo es de 13.000 rpm y según el catálogo y las especificaciones de la centrífuga propuesta son de hasta 13.300 queriendo decir ello que la centrífuga puede programarse dentro de 0 rpm hasta 13.300 pasando por el mínimo solicitado; de tal forma que la centrifuga propuesta cumple con las condiciones mínimas solicitadas, al igual que con las fuerzas máximas requeridas que para el caso solicitan de 16,060 y las ofertadas son 17,000 que indica que mejoramos las especificaciones solicitadas por la Universidad.  De igual forma se aclara que si la Universidad hubiese requerido más velocidades y más fuerzas debió solicitar  el parámetro más alto ya que al hablar de velocidades mínimas dieron la oportunidad de que cualquier equipo con características similares o superiores  cumpla.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación

- Con respecto al ítem 115, ENSAYO DE JARRAS, de acuerdo a las especificaciones solicitadas por ustedes como dice al pie de la letra…. “…o adaptable a conector de encendedor de coche (12 V DC) para conseguir in situ ensayos para…..” se entiende que el equipo debe ser portátil para que cumpla los requisitos y pueda desarrollar pruebas en sitio, sin embargo se aclara que el equipo puede ser utilizado fijo en un laboratorio o como se requiera en sitio. Por favor verificar catálogo según folio No. 214

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación

- Con respecto al ítem157, ESTEREOSCOPIO TRIOCULAR CON CAMARA DIGITAL, se aclara que el equipo posee una configuración especial de oculares y objetivos auxiliares que amplían la configuración base del equipo para satisfacer la necesidad de la Universidad, tal como se expresa en la ficha técnica con folio 293 y 294; Sin embargo de igual forma se adjuntan los catálogos solicitados tanto del estéreo como el de la cámara.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación

- Con respecto al ítem 226, MICROSCOPIO TRIOCULAR CON CAMARA DIGITAL Y SALIDA RCA, se aclara que  la cámara propuesta de Ref; DC160, cumple con las especificaciones de super-macro aunque no lo dice explícitamente en el catalogo presentado, y supera muchas de las especificaciones solicitadas por la Universidad, tales como por ejemplo la resolución que es de 10.4 mega-pixeles y  el tamaño de la pantalla que es de 2,8 pulgadas.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación

- Con respecto al ítem 315, REACTOR PARA DQO EN SISTEMA CERRADO, se aclara que el cotizado es el ECO 25 del que encuentran su respectivo catálogo según folio 363.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación

OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA FIRMA BIOMOL

Ítem 226- El catalogo de la cámara Marca CANON, lo ubican en el Ítem 157 correspondiente al Folio 252, se cotiza la misma cámara para los dos equipos.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación

Item 75 -  La velocidad minima solicitada para la centrifuga es 13000rpm, y la ofertada por BIOMOL la supera hasta 13.500. La fuerza máxima solicita es de 16.060 xg y la ofertada por BIOMOL la supera hasta 17.310xg. Los tubos de 1.5  están incluidos en la oferta, cumpliendo así con las especificaciones requeridas.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación

OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA FIRMA COMPROLAB

Nos gustaría saber el motivo por el cual obtuvimos un puntaje tan bajo de calificación de las Certificaciones y en otro punto no obtuvimos calificación; si tenemos certificaciones como la de la Universidad UDCA, donde nos certifican como EXCELENTE; en la Clínica Maicao, nos califican con el Buen Funcionamiento de los equipos y en la Universidad Industrial de Santander tenemos una amplia experiencia con ellos y además anexamos otras certificaciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. Se le informa a la firma COMPROLAB, que el comité se ajusto a lo establecido en los términos,  por ende califico las certificaciones, teniendo en cuenta los rangos establecidos. En el caso de ustedes algunas de las certificaciones no vienen calificadas como se solicito en los términos.

En Respuesta al Ítem 75: Ofertamos nuestra Centrifuga HUMAX 14K, con Rotor de Angulo de 1.5/2ml para 24 tubos (Adjunto anexamos nuevamente Catalogo y Especificaciones Técnicas)

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, en el catalogo no especifica capacidad de los tubos y además no especifica la  tapa de bioseguridad.

En Respuesta al Ítem 76: Aclaramos que definitivamente no cumplimos con la velocidad exigida para la Centrifuga.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD Se acepta la observación del NO CUMPLIMIENTO

En Respuesta a los Ítems 140 – 141 y 142 FOTÓMETROS: Nuestro Fotómetro Humalyzer 3000, tiene bomba extractora de muestras por sistema de vacío, no requiere computador porque tiene software interno (Adjunto anexamos nuevamente Catalogo y Especificaciones Técnicas)

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta las observaciones de COMPROLAB, puesto que se esta solicitando un ESPECTROFOTOMETRO  con computador y software, adicionalmente en ninguna parte del catalogo especifican que tenga bomba extractora y rango de trabajo solicitado.

En respuesta al Ítem 220 El Set de Pipetas que ofertamos son análogas “No son Digitales” (Anexamos nuevamente Catalogo y Especificaciones Técnicas)

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación del NO CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA FIRMA DISELEC COMPUTADORES

La universidad distrital en la evaluación publicada  el día   de noviembre manifiesta haber recibido una certificación de experiencia  sin calificación, la empresa DISELEC COMPUTADORES MANIFIESTA que la certificación si tiene calificación la cual es EXCELENTE  Y puede ser verificada llamando a la Institución educativa, la certificación calificada reposa en las instalaciones de la empresa y en el copiado de ella la calificación no es legible, esperamos tengan en cuenta nuestra observación y permitan poder subsanar este documento el cual se adjunta a continuación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que el comité técnico evalúa con los documentos suministrados y en la fotocopia suministrada aparece en blanco.

La universidad en evaluación publicada el 2008-11-07 07:13:22 pm  realiza el comentario de que la empresa DISELEC COMPUTADORES cumple en una serie de ítems ofertado con Ventus pero que no se presenta certificación de distribución y representación del fabricante VENTUS aun cuando en el folio 100  de nuestra propuesta se anexa carta que hace referencia acerca de que somos distribuidores de ellos , hemos consultado con nuestro proveedor ventus y en aras de poder aclarar a la universidad de nuestro real compromiso de distribución y servicio postventa de los elementos y/o equipos ofertados  le hemos solicitado a nuestro fabricante dirigir una carta a la universidad manifestando que DISELEC COMPUTADORES  es un distribuidor autorizado de ventus en Colombia la cual adjuntamos a continuación

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación

Los ítems ofertados en de solución integral del laboratorio de instrumentación electrónica se aclara que en los folios 231,232 se encuentran cotizados en el original y copia 1, solicitamos comedidamente revisar nuestra propuesta.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación en cuanto a realizar la evaluación de los folios 231 y 232 haciendo claridad que la copia evaluada por el comité venia hasta el folio 230, pero en la copia original si estaban. Frente a la evaluación técnica el comité se permite informar a la firma DISELEC que no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la institución  en  cuanto a que la fuente de alimentación triple ofertada es de 0 a 3 A y la solicitada es de 0 a 5 ADC; el generador de funciones de barrido ofertado no tiene para modulación ASK el cual se solicita en los términos de la licitación y no especifica el número de dígitos de la pantalla integrada solicitada por la universidad en 6 dígitos, el termómetro IR ofertado no tiene almacenamiento de datos con interface gíreles.

ACLARACIÓN CERTIFICACIÓN VENTUS.

Esta certificación es válida para los Items:  1, 3, 8, 13, 33, 38, 79, 93, 98, 99, 102, 103, 104, 120, 133, 136, 139, 144, 145, 154, 173, 180, 192, 207, 215, 247, 249, 250, 253.

En el radicado 4268 se aclara la información que requiere la Universidad.

Respecto a los Items ofertados 102, 103, 104 se manifiesta a la Universidad que éstos si cumplen con todos los requerimientos mínimos exigidos por la Universidad. Por lo cual se adjunta a folio 156 de la propuesta carta del Fabricante Ventus para ampliar Información.

.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación en lo que hace referencia a la  ACLARACIÓN CERTIFICACIÓN VENTUS, pero se hace claridad que para los ítems 102, 103 104,  249,250, lo ofrecido no cumple con las especificaciones técnicas exigidas por la institución.

Para el ítem 133,  no cumple con la especificación de la bobina número de espiras, y tampoco especifica el sistema de adquisición de datos.

ACLARACIÓN CERTIFICACIÓN DAGA.

Esta Certificación es válida para los ITEMS 4, 35, 36, 37, 170, 171, 265, 266, 275, 303, 314.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación

ACLARACIÓN CERTIFICACIÓN CYBER-NOMADS

La universidad en su evaluación publicada el día 7 de noviembre realiza una observación sobre algunos ítems (168, 174)  que cumplen con las características solicitadas pero argumenta que no se presenta la certificación de distribuidor autorizado como canal de distribución a través de CYBERNOMADS INDIA aún cuando el folio 101 se  presenta dicha certificación. Además en el ITEM (177, 213, 254, 255, 267, 269, 312, 313) si se acepta dicha certificación de distribución.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación

ACLARACIÓN RESPECTO A LA OBSERVACIÓN ITEM 258 el equipo ofertado por nuestra empresa a través de cybernomads si es un equipo true rms para cual se adjunta carta de la empresa cybernomads.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación no cumple con las especificaciones técnicas, además la empresa argumenta enviar una carta la cual no esta en el soporte.

ACLARACIÓN ITEM 133.

En el folio 153 se encuentran las especificaciones técnicas, la observación dice claramente que está “pendiente por revisión FISICA”, solicitamos se aclare cual es el fondo de la observación ya que nuestro equipo cumple y es el mismo que el ofertado por ICL e IMPOINTER quienes cumplen.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, el equipo ofrecido por la firma DISELEC, no esta ofreciendo ni el software ni la interfaz.

ACLARACION ITEM 237.

Respecto  a la observación del ítem 237 modulo para trabajo con fpga, incluye software FPGA Spartan Kit 3 adjuntamos el catalogo.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación.

ACLARACION ITEM 215 MICROMETRO DE TORNILLO

Acerca de este ítem la universidad ha hecho una observación acerca de que el material no cumple con el exigido por la universidad, el fabricante VENTUS ha manifestado que el material si esta compuesto por acero inoxidable en las partes mas expuestas a la oxidación. Anexamos carta de fabricante VENTUS que avala y amplia esta información.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación

ACLARACION ITEM 249 y 250 muelle helicoidal.

Acerca de este ítem se comenta que la empresa fabricante VENTUS se ha comprometido a fabricar estos muelles helicoidales con los requerimientos mínimos solicitados por la universidad manteniendo el mismo precio. Para ello se anexa carta de fabricante VENTUS en el que se manifiesta lo anterior.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación se esta mejorando la propuesta

ACLARACIÓN ITEM 9 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA TRIFÁSICO.

Respecto a ésta observación aclaramos que el equipo Fluke 434B cumple con la especificación EN50160 que es la norma europea para media y baja tensión valores solicitados por la universidad. (1000 a, 1000v rms).

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, puesto que no se pudo constatar con catalogo alguno, puesto que no fue  anexado.

ACLARACIÓN ITEM 269 OSCILOSCOPIO DIGITAL.

Respecto a éste ITEM anexamos la información del osciloscopio digital TD 2102 A, ofertado por nosotros, el cual cumple con el ancho de banda de 100 MHz.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación, frente al ancho de banda de 100MHz y a las sondas. No obstante el Comité precisa que esta observación no esta en medio físico, solo en medio magnético.

ACLARACIÓN CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA SIN CALIFICAR.

Los pliegos de la propuesta son claros en decir que estos documentos no son subsanables. Por eso adjuntamos las cinco certificaciones exigidas por la universidad. En la copia de la certificación del folio 94 queremos aclarar que su calificación es excelente, en la fotocopia entregada no es legible esta calificación pero manifestamos, que la Universidad puede constatar la veracidad de esta calificación en los teléfonos: 4296013- o el fax: 4296304 que son los que aparecen en la entidad educativa.

Adjuntamos copia de la certificación y del acta de cumplimiento del contrato.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. Puesto que de aceptarla tocaría proceder de igual manera  con los demás proponentes, y como ustedes lo manifiesta esto no es SUBSANABLE

ACLARACION ITEM 33 adjuntamos manual de uso para ampliar información.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. La universidad requiere de un banco didáctico de pruebas para turbina Pelton y Francis, la firma DISELEC LTDA, ofrece y anexa catalogo únicamente de la turbina Pelton.

OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA FIRMA ICL DIDACTICA

RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS A ICL DIDACTICA LTDA.

Requerimiento: Anexo 3, ítem 175, generador de funciones, “se requiere ampliar información. Catálogo en cuanto a ampliación Esp OFFSET de -10V a 10VDC para el generador de 2 MHz”

Respuesta:

Con el fin de aclarar esta especificación técnica anexamos el manual de funcionamiento del Generador de Funciones P2080 ofertado, el cual la pagina No. 23 de este documento Sección “Considerations” numeral 1, indica las características del Offset. Realizamos una traducción simple de este numeral, como sigue:

“El control DC offset puede proporcionar más de ± 10 voltios circuito abierto, o de ± 5 V en 50 Ω de carga. Recuerde que el conjunto de señal más DC offset también se limita a  ± 10 V circuito abierto, o de ± 5V en 50 Ω.”

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación y cumple.

Requerimiento: Anexo 3, ítem 335, Sonómetro, “Pendiente, se requiere ampliar información solicitar catálogo”.

Respuesta:

Aclaramos y ratificamos que el Sonómetro P8005 ofertado cumple y supera las especificaciones técnicas requeridas en el anexo 3 ítem 335, ver catalogo anexo:

Display: 4 dígitos, 58 x 44 mm y grafica de barras.

Rangos de nivel:

Modo manual:

Bajo: 			30 dB ~ 80 dB
Medio: 			50 dB ~ 100 dB
Alto: 			80 dB ~ 130 dB

Modo Automático: 	30 dB ~ 130 dB

Resolución:		0.1 dB

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la Observación y cumple

Observación No. 1

En el ítem No. 382 Equipo de Rayos X, se encuentra la evaluación “NO CUMPLE”, hemos revisado la segunda copia de nuestra oferta disponible en la vicerrectoría de la Universidad y encontramos la siguiente observación realizada por el evaluador: “Ficha Técnica?, Sin especificaciones, no trae referencia, No cumple”

Respuesta:

En el folio No. 136 de nuestra oferta aparece la nota explicativa correspondiente a este ítem y que relacionamos a continuación:

“Nota: La casilla del item 382 EQUIPO DE RAYOS X contiene la siguiente información que no se observa por propiedades inmodificables de la celda.

Aparato de Rayos X con tubo de Mo, completo, Goniómetro (554831) accionado por motor paso a paso.  Tipos de operación: ajuste manual y exploración automática para el sensor solo, blanco solo, acoplamiento 2:1, controlado por microprocesador. La tensión y la corriente del tubo pueden ser graduadas desde 0 a 35 kV y 0 a 1 mA respectivamente. Tubos visibles de rayos X con ánodo de molibdeno para radiación característica de onda corta: Ka = 17,4 keV (71,0 pm), Kb = 19,6 keV (63,1 pm). Dosis efectiva a 10 cm de distancia: < 1 µS/h. Posee la más alta seguridad y confort de uso mediante un mecanismo que desbloquea automáticamente las puertas cuando ya no hay generación de rayos X. Bloqueo automático de la puerta: sólo es posible abrir cuando ya no se generan rayos X (conforme a la norma de construcción PTB 2005)  El detector de energía de rayos X, apropiado para ser montado en el aparato de rayos X, permite registrar los espectros de energía, resueltos energeticamente, Superficie activa del detector: 0,8 mm Ø enfriamiento del detector: termoeléctrico (elemento Peltier) Ventana de entrada:

Plástico (absorción equivalente al grafito con d = 40 µm) Rango de energía: aprox. 2 keV hasta 60 keV Resolución de energía para E = 6,40 keV Resolución de energía para E = 6,40 keV (Línea Fe Ka): 0,4 keV semianchura. Tensión de alimentación: ±15 V, +5 V mediante adaptador de alimentación 100...250 V, 50...60 Hz(incluido en el suministro). Salida: Hembrilla BNC para la conexión a la unidad MCA. Dimensiones: 60 mm x 120 mm x 60 mm. Peso: 450 g .

Juego de muestras para la fluorescencia de las líneas K  El juego en combinación con el aparato de rayos X sirve para la grabación de los espectros de la fluorescencia de los rayos X en las diversas elementos en combinación con el detector de energía para rayos X, CASSY y la unidad VKA.

Materiales: Ti, Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Mo, Ag

Dimensiones: 25 mm x 25 mm . Juego de muestras para la fluorescencia de las líneas L  El juego en combinación con el aparato de rayos X sirve para la grabación de los espectros específicos de la fluorescencia de los rayos X de los elementos distintos en combinación con el detector de energía para rayos X, CASSY y la unidad VKA.

Materiales: Ag, In, Sn, W, Au, Pb

Dimensiones: 25 mm x 25 mm

Incluye interfase de adquisición Sensor Cassy, software Cassy lab compatible con sensor y unidad VCA.”

Además en los folios 149 y 150 de nuestra oferta se encuentra la ficha técnica del correspondiente equipo de rayos X y en el CD que se incluyó se observa la información que no aparece al imprimir el documento.

Solicitamos que con esta observación se de claridad respecto de este ítem y la evaluación del mismo sea CUMPLE.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación y cumple

Observación No. 2

En el anexo 3A, Laboratorio de Potencia Eléctrica, no se encuentra ninguna evaluación para la Unión Temporal Nuevos Recursos Ltda Megamarket. Al revisar la oferta presentada por esta firma, se encuentra que los equipos ofrecidos presenta la misma inconsistencia presentada en el Laboratorio de Comunicaciones en el cual la evaluación de la universidad es: “No cumple, la oferta no incluye un PC con los requerimientos necesarios para la instalación de software de evaluación ofertado, los equipos ofrecidos D’lorenzo y sus fichas técnicas presentadas en la oferta no corresponde en especificaciones técnicas con las que aparecen en el sitio Web del fabricante. No presenta catálogos de lo ofertado”.

Solicitamos que en caso del laboratorio de potencia Eléctrica la evaluación del oferente sea la misma que en el Laboratorio de Comunicaciones por presentar la misma situación. Es decir No Cumple.

Así mismo hemos en el Laboratorio de Potencia Eléctrica se solicita un Sistema de Control de Máquinas de 300W. La Unión Temporal Nuevos Recursos Ltda Megamarket ofrece según el folio 228 los modelos DL30300, DL1054, DL30052, DL2006E y DL30061. Estos dispositivos corresponden al laboratorio de Máquinas Eurolab de marca De Lorenzo, según el sitio WEB http://www.delorenzo.it/dl/spa/prodotti-sp/eurolab-sp.html del fabricante. Alli se puede verificar que las especificaciones técnicas de estos equipos no corresponden con las requeridas por la Universidad y más aún no corresponden, en su totalidad, con la información suministrada en el folio 228. Lo anterior evidencia la intención del proponente de confundir al evaluador con información imprecisa y en algunos apartados incorrecta.

Entre los requerimientos que la firma presenta y que no corresponden con la información de la WEB se encuentran:

La referencia DL30300 es un Freno de corriente parásitas con velocidad máxima 5000 RPM, el cual no tiene la propiedad de simulación de cargas.

Es claro que la Universidad solicita un sistema conformado por Una máquina Asíncrona trifásica y una Unidad de control, esto no corresponde con las modelos presentads según la información del fabricante. Anexamos fichas técnicas descargadas del sitio web relacionado.

En cuanto al Software requerido por la Universidad La Unión Temporal Nuevos Recursos Ltda Megamarket, ofrece el modelo DL 8330SW, el cual también pertenece al laboratorio de máquinas Eurolab de marca De Lorenzo, según el sitio web http://www.delorenzo.it/dl/spa/prodotti-sp/eurolab-sp.html del fabricante. La información del oferente, folios 229 y 230, es imprecisa y en consecuencia incorrecta. El oferente complementa la información presentada en el sitio web con información requerida por la universidad. El software ofertado es un paquete eTraining, no un sistema de control de máquinas. Además según el fabricante requiere del módulo DL1893 para la adquisición de datos el cual no está incluido en la oferta. Anexamos las ficha técnicas descargadas del sitio web mencionado.

Por lo anterior La Unión Temporal Nuevos Recursos Ltda Megamarket, NO CUMPLE con los requerimientos técnicos solicitados para el Laboratorio de Potencia Eléctrica del proceso en referencia.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación. La Unión Temporal Nuevos Recursos Ltda. Megamarket en la oferta para laboratorio de potencia eléctrica no cumple como queda aclarado en las celdas AS 43 a AS 91 del archivo EXCEL publicado. No cumple

Observación No. 3

La Unión Temporal Nuevos Recursos Ltda. Megamarket, presenta en los folios 305 a 317, “Aclaraciones laboratorio de Comunicaciones”. Según el folio 305 el sistema que oferta es el DL TIMS-301. Nuevamente la información presentada en el anexo 3 A, es imprecisa o incorrecta, anexamos las fichas técnicas descargadas del sitio Web http://www.delorenzo.it/dl/spa/prodotti-sp/tlc-sp.htm del fabricante en donde se evidencia que la firma NO CUMPLE con los requerimientos técnicos solicitados.

Con el fin de hacer más claridad con respecto a este punto anotamos las siguientes inconsistencias en la oferta:

- Según la oferta folios (198) La Unión Temporal Nuevos Recursos Ltda Megamarket, ofrece un microposicionador para fibra óptica con las mismas especificaciones solicitadas por la universidad, el cual no se encuentra como parte del laboratorio de comunicaciones que ofrece la Marca De Lorenzo en la sitio WEB.

- Según la oferta folios (198) La Unión Temporal Nuevos Recursos Ltda Megamarket, ofrece un mezclador de modos con las mismas especificaciones solicitadas por la universidad, el cual no se encuentra como parte del laboratorio de comunicaciones que ofrece la Marca De Lorenzo en la sitio WEB.

- Según la oferta folios (201) La Unión Temporal Nuevos Recursos Ltda Megamarket, ofrece un Modelo de línea de transmisión I y un Modelo de línea de transmisión II con las mismas especificaciones solicitadas por la universidad, según el sitio web del fabricante el modelo DL 2597 Líneas de transmisión tienen las siguientes “Caracteristicas técnicas El entrenador consiste de un módulo con 100 metros de cable coaxial con tomas intermedias cada 25 metros y con resistores variables de terminación” Anexamos la ficha técnica descargada. Es evidente que estas nos son las especificaciones relacionadas en el anexo 3 A y por tal razón no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

- Según la oferta folios (205) La Unión Temporal Nuevos Recursos Ltda Megamarket, ofrece una interfase de adquisición de datos con las mismas especificaciones solicitadas por la universidad. Según la información encontrada en el sitio web del fabricante no permite la conexión en cascada, emplea conexión RS232 no USB, en ninguna parte del sistema DL TIMS-301, se encuentra que la interfase de adquisición de datos cuenta con salida PWM de las características solicitadas. De igual manera sucede con las entradas analógicas de tensión y la entrada analógica de corriente. Además la interface solicitada requiere que sea fácilmente actualizable en cualquier momento mediante software para ampliar su potencia esto no se encuentra en la ficha técnica del fabricante.

En términos generales se logra comprobar que el sistema DL TIMS-301 no cumple con la especificaciones requeridas por la universidad y mas aún no son las especificaciones ofrecidas por La Unión Temporal Nuevos Recursos Ltda Megamarket. Una vez mas es clara la intención del oferente de confundir al evaluador con información imprecisa o incorrecta, ofreciendo especificaciones que no corresponden a las de su fabricante.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la Observación y No Cumple

Observación No. 4

La Unión Temporal Nuevos Recursos Ltda Megamarket, ofrece en el folio No. 325 GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO “La Unión Temporal Nuevos Recursos - Institucionales Megamarket como distribuidor autorizado de los equipos ofertados en el presente proceso ofrece una garantía de cuatro (4) años contra defectos y daños de fabricación contados a partir de la fecha de instalación y puesta en funcionamiento con su respectiva acta de recibo a satisfacción”, sin embargo según los folios 12, 13 y 14 de la misma oferta ACUERDO DE UNIÓN ENTRE LAS COMPAÑIAS NUEVOS RECURSOS LTDA E INSTITUCIONALES MEGA MARKET LTDA, folio 14 “Cláusula quinta Duración: El término de duración de esta unión será el necesario para la consecución de los trabajos señalados por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a entera satisfacción y prolongándose por un término no mayor a 24 meses contados a partir de la terminación del mismo.”, el subrayado es nuestro.

Se entiende que La Unión Temporal Nuevos Recursos Ltda Megamarket, tiene existencia por dos años mas, después de la entrega a satisfacción de los equipos y en consecuencia la garantía de 4 años a partir de la misma fecha no es posible.

En conclusión la garantía máxima que puede ofrecer La Unión Temporal Nuevos Recursos Ltda Megamarket  es de dos años y el grupo evaluador no podrá tener en cuenta mayor tiempo para la puntuación de la misma.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La Universidad no acepta la observación. El tiempo de garantía ofertada es el que contenga la propuesta económica incluida en el anexo No. 2, tiempo que la Universidad en esta etapa del proceso no conoce. Sin embargo, es necesario precisar que de resultar la empresa observada como contratista de la Universidad, en el clausulado del contrato, obligaciones de los contratistas se referenciará ese tiempo de garantía. Con lo anterior y dado que las pólizas de cumplen la duración en las obligaciones del contratista y que además la propuesta hace parte integral del contrato. Su observación no es procedente.

Observación No. 5

En el anexo 3A, Laboratorio de Instrumentación de la Facultad de Ingeniería, la firma Instrumentación S.A presenta los siguientes equipos que según catálogo de los respectivos fabricantes No Cumplen con lo solicitado:

Osciloscopio Digital GDS2062: Este osciloscopio según la el catálogo del fabricante y según el folio No. 160 de la propuesta tiene Rata de Muestreo de 1GS/s en canal único y 500MS/s en doble canal. Debido a que la universidad solicita 2GS/s en canal único y 1 GS/s en doble canal, la Firma Instrumentación S.A. No Cumple.

Fuente de Alimentación Triple BK1672: Esta fuente según el catálogo del fabricante y según el folio No. 162 de la propuesta tiene corriente de salida de 3A. Debido a que la universidad solicita 0-5ADC, la Firma Instrumentación S.A. No Cumple.

Generador de Funciones BK4040A: Este Generador de Funciones según la el catálogo del fabricante y según el folio No. 165 de la propuesta NO tiene las funciones de ASK y FSK solicitadas por la universidad. Por lo tanto la Firma Instrumentación S.A. No Cumple.

Medidor multifuncional: La Universidad claramente solicita un solo equipo con capacidad de realizar las mediciones de Sonido, luz, Humedad y temperatura. La firma Instrumentación S.A., ofrece tres equipos para cumplir con lo requerido por esta razón Firma Instrumentación S.A. No Cumple.

Por esta razones y por las expresadas por el evaluador en el Documento en referencia la Firma Instrumentación S.A. No Cumple con los requerimientos técnicos del Laboratorio de Instrumentación de la Facultad de Ingeniería.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación y  No Cumple.

OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA FIRMA IMPOINTER

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Con el debido respeto solicitamos sea verificada la experiencia aportada por nuestra compañía y que hace referencia a la Universidad San Martín, debido a que esta cumple  con los lineamientos exigidos en el pliego de condiciones y no fue evaluada.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, el comité evaluador a las firmas que no presentan calificación en sus certificaciones tal y como lo establecen los pliegos y el adendo, por lo cual no le asigna puntuación.

ANEXO 3

ÍTEM 65 CÁMARA DE AIRE

No cumple con las especificaciones técnicas

Solicitamos con el debido respeto sea verificada la información aportada por nuestra compañía en relación con las especificaciones técnicas, dado que entre los folios 146-149 se aporta toda la información la cual cumple con todos los requerimientos exigidos dentro del pliego de condiciones, es importante anotar que IMPOINTER S.A. incluye dentro de este ítem todos los componentes solicitados en los términos de referencia. Es por ello que con el objetivo de que se realice la respectiva verificación de las características aportamos los folios a los cuales se hizo referencia.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación y cumple.

ÍTEM 127 EQUIPO DE SOLDADURA TIG CON UNIDAD DE ALTA FRECUENCIA

No cumple, no cuenta con todos los accesorios: balas (tanques) de gas argón y CO2 indispensables para su utilización.

Dado a que se debe cumplir con las exigencias del pliego de condiciones, al analizar detalladamente las especificaciones técnicas de este equipo observamos que los accesorios discriminados en la observación efectuada a nuestra empresa (balas (tanques) de gas argón y CO2) no se encontraban discriminados dentro de las características técnicas, por este motivo solicitamos con el debido respeto sea considerada nuestra oferta en relación con este ítem debido a que nuestra empresa cumple con todos los lineamientos exigidos dentro de las especificaciones técnicas para este equipo. Finalmente queremos reiterar como conclusión  que en los términos de referencia no se requieren explícitamente los elementos anteriormente descritos.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación, sin embargo se aclara que este equipo por ser una solución integral requiere de tanques de gas, argón, y co2 para su funcionamiento.

ÍTEM 136 EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO DE FRANCK-HERTZ

Pendiente, se requiere información. Solicitar Catálogo

Con el debido respeto solicitamos sean verificados los folios 181 al 185 de nuestra propuesta, debido fundamentalmente a que en ellos se aportan las copias de catálogos que permiten realizar la verificación de las características del equipo solicitado. Con el objetivo de validar lo anteriormente mencionado anexamos de nuevo los folios de la referencia donde se puede validar lo anteriormente mencionado.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Cumple se acepta la observación

ÍTEM 185 ILUMINOMETRO

Pendiente, se requiere información. Solicitar Catálogo

Con el debido respeto solicitamos sea verificado el folio 209 de nuestra propuesta, debido fundamentalmente a que en este se aporta las copias de catálogos que permiten realizar la verificación de las características del equipo solicitado. Con el objetivo de validar lo anteriormente mencionado anexamos de nuevo el folio de la referencia donde se puede validar lo anteriormente mencionado.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación y cumple.

ÍTEM 203 LÁMPARA ESTROBOSCOPICA

Pendiente, se requiere información. Solicitar Catálogo

Con el debido respeto solicitamos sea verificado el folio 220 de nuestra propuesta, debido fundamentalmente a que en este se aporta las copias de catálogos que permiten realizar la verificación de las características del equipo solicitado. Con el objetivo de validar lo anteriormente mencionado anexamos de nuevo el folio de la referencia donde se puede validar lo anteriormente mencionado.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación y cumple.

ÍTEM 284 PINZA AMPERIMETRICA

Pendiente, se requiere información. Solicitar Catálogo

Con el debido respeto solicitamos sea verificado el folio 251 de nuestra propuesta, debido fundamentalmente a que en este se aporta las copias de catálogos que permiten realizar la verificación de las características del equipo solicitado. Con el objetivo de validar lo anteriormente mencionado anexamos de nuevo el folio de la referencia donde se puede validar lo anteriormente mencionado.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se  acepta la observación y cumple.

OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA FIRMA NUEVOS RECURSOS

Solicitud de los catálogos originales de fábrica de los equipos ofertados. Adjuntamos la siguiente documentación:

ANEXO 3A. LABORATORIO DE POTENCIA ELECTRICA

Auto transformador trifásico

Consola Modular para Canal 1

Unidad de alimentación

Panel de Conexiones

Tomacorrientes

Fuente de alimentación de Motores cc, 300 W

Interruptor de Emergencia: Aclaramos que éste Ítem se encuentra Incluido en la Fuente de Alimentación de Motores (Ítem Anterior).

Transformador Monofásico

Transformador Toroidal: Transformador Toroidal Monofásico modelo 30103

Autotransformador Monofasico : Autotransformador monofásico Modelo  30103

Transformador Trifásico 0,3

Transformador Scott

Maquina de Corriente Continua Poliexcitada

Motor Universal

Modulo de alimentación General (Transformador de regulación)

Motor Asincrónico Trifásico de Jaula (Motor Jaula de Ardilla 230/400V 0,3)

Maquina Sincrónica Trifásica (Máquina Sincrónica Trifásica)

Sistema de control de Máquinas: compuesto por

Freno de Corrientes parásitas

Alimentador

Modulo de Medida de la Potencia Mecánica

Celda de carga

Modulo de Medición Digital de la Potencia Eléctrica

Software Para el Laboratorio Computarizado de Maquinas eléctricas  (Software de Máquinas eléctricas)

Base Universal (Base de acoplamiento)

Reóstato de Arranque (Arrancador 0,3)

Reóstato de Excitación Modelo 30205 (Regulador de excitación para motores 0,3)

Regulador de excitación para generadores 0,3: Reóstato de Excitación Modelo 30205

Interruptor Tripolar

Modulo Disyuntor – Aislador

Aparato de Arranque Estrella Triángulo (Conmutador Estrella-Triángulo)

Protecctor para extremos de eje, Incluido en la base Universal

Base Universal (cada modelo cuenta con Guarda de acoplamiento)

Interruptor de Circuito Magnético (Interruptor protector para motor)

Modulo Motorizado de Cargas Resistivas (Carga Resistiva)

Carga Capacitiva

Carga Inductiva

Medidor del Factor de Potencia

Indicador de Sincronización.

Voltímetro

Doble Voltímetro (Voltímetro de doble tensión)

Doble Frecuencímetro

Sincronoscopio

Vatímetro

Taquímetro de Contacto (Tacómetro Digital de Mano)

Instrumento con valor eficaz real (Medidor de Valor Eficaz)

Amperímetro Digital (Pinza Amperimétrica)

Vatímetro Mono Trifásico (Vatímetro Monofásico)

Probador de Aislamiento de Alta Tensión (Probador de Aislamiento)

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, la oferta no incluye un PC con los requerimientos necesarios para instalación de software de evaluación ofertado, los equipos ofrecidos D'LORENZO y sus fichas técnicas presentadas en la oferta no corresponde en especificaciones técnicas con las que aparecen en Internet del sitio Web del fabricante. El software que se ofrece no cumple con lo solicitado por la universidad.

ANEXO 3A. LABORATORIO DE COMUNICACIONES

Debido a que las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de condiciones correspondían a equipos Marca LEYBOL, pese a que esta Marca quebró a nivel mundial, Nuevos Recursos Ltda. puso a su consideración nuestra oferta de equipos De Lorenzo debido a que la universidad ya cuenta con equipos de esta marca y sus resultados han sido los mejores

Nuestro Sistema Institucional de Modelaje en Telecomunicaciones  “TIMS”  ofertado para este laboratorio cumple y supera lo solicitado ya que realiza todos los experimentos solicitados en este pliego de condiciones, la única diferencia con el sistema LEYBOL es que el sistema TIMS trabaja por módulos y cada modulo corresponde a varios experimentos de acuerdo con el catálogo que adjuntamos.

Como se puede apreciar el sistema TIMS cuenta con Módulos Básico y avanzados que cubren todas las prácticas en telecomunicaciones, además es un sistema Open Lab (Abierto) adicionalmente permite que los instructores puedan agregar sus propios módulos, así mismo los módulos diseñados por los estudiantes, lo cual hace que sea más versátil que el de nuestros competidores, esto gracias a que el sistema es completamente abierto y modular, ofreciendo a los estudiantes de Ingeniería Electrónica experiencia práctica en el modelaje de Teoría y Técnicas de Telecomunicaciones

Con base en lo anterior afirmamos que el laboratorio “TIMS” del cual adjuntamos catálogo original de la Marca DE LORENZO, está conformado por varios Módulos insertables y fijos,  estos se deslizan dentro del bastidor de la Unidad del sistema, según sea el experimento a realizar y se encasillan dentro de cuatro categorías generales:

Generación de señales: Osciladores, generadores de pulsos, etc.

Procesamiento de señales analógicas: multiplicadores, amplificadores, filtros, etc.

Medición de señal: contadores de frecuencia, evento.

Procesamiento de señal digital.

Permitiendo a los instructores demostrar cualquier técnica de  modulación o codificación analógica o digital, cada uno de los bloques individuales están implementados como módulos fijos e insertables, los cuales en conjunto  construyen el sistema completo de telecomunicaciones que estamos ofertando.

MODULOS BÁSICOS

Una selección de experimentos usando los 20 Módulos básicos TIMS incluye:

TÉCNICAS ANALÓGICAS:

Implementando Funciones Matemáticas

Generación y Demodulación DSB

Demodulación AM (2 métodos) y de envolvente

Generación y demodulación SSB (Métodos de enfasamiento y Weaver)

Demodulación Coherente

Generación y Demodulación ISB

Modulador de Fase Armstrong

WBMF

Demodulación FM

Multiplexaje y Demultiplexaje por división de Frecuencia

Modulación y demodulación QAM

TECNICAS DIGITALES:

Muestreo y Reconstrucción

Multiplexaje y Demultiplexaje por división de Tiempo

Fluctuación de Temporización en los relojes de muestreo

Requerimientos de ancho de banda en transmisión por pulsos

Generación de Ruido

Diagrama de Ojo

Modulación y Demodulación ASK

Modulación y Demodulación QASK

Modulación y Demodulación FSK

Dispersión del espectro en Modulación y Demodulación.

MODULOS AVANZADOS

Los módulos avanzados cubren dos categorías

Módulos especializados

DSP

Una selección de experimentos usando los Módulos especializados incluye:

Modulación y Demodulación Delta

Codificación de línea (NRZ-M, NRZ-L, RZ, , RZ-AMI, Manchester); codificación y decodificación

Diagrama de recuperación del réloj de datos para la decodificación del código de línea.

Codificación y Decodificación de respuesta parcial

Efectos del canal de banda base y forma del pulso.

Codificación y decodificación PCM

Codificador y Decodificador convolusional para sistema de codificación Trellis

Modulación y Demodulación PSK usando lazo costas con regeneración de portadora

Los modulos DSP están realizados para proporcionar un enlace conceptual para los estudiantes entre las funciones encontradas en los módulos de electrónica discreta y la implementación de estas funciones por el módulo DSP.

Estos módulos pueden ser enlazados a una computadora por medio de un Software (La computadora está incluida en nuestra oferta, ver catálogo adjunto) y puede ser utilizado para llevar a cabo las experiencias por los estudiantes del sistema en un ambiente moderno multimedial, permitiendo también a los profesores evaluar el progreso de los estudiantes para lograr los objetivos curriculares.

Adicionalmente a esto también estamos ofertando Herramientas adicionales como:

Microscopio de Fibra Óptica, adaptador para microscopio

Módulos de Proyectos del Estudiante

Juegos de cables de conexión para El TIMS

Rack de Expansión

Software CAI

Medidor de Nivel de Fibra óptica

Entre otros

CONCLUSION:

El laboratorio ofrecido por nosotros de nuestra Representada DE LORENZO cumple a cabalidad y supera las especificaciones solicitadas por la Universidad en este Pliego de condiciones, haciendo que el sistema en su totalidad sea apto para la realización de todos y cada uno de los experimentos para los cuales va ha ser proyectado en los Laboratorios de la Universidad.

El computador está incluido en nuestra oferta y nuestra oferta debe ser habilitada para esta solución

Si la universidad decide adquirir equipos marca LEYBOL, se vería afectado por el suministro de repuestos, garantía, soporte y servicio técnico; debido a que esta marca ya ha quebrado mundialmente y sus distribuidores no tienen la capacidad de garantizar el suministro adecuado de todos sus componentes y repuestos .

La Universidad Distrital ya cuenta con equipos de la Marca DE LORENZO que fueron adquiridos con anterioridad con unos resultados excelentes, para el desarrollo de los estudiantes.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, sus fichas técnicas presentadas en la oferta no corresponden en especificaciones técnicas con las que aparecen en Internet  en el sitio web del fabricante.. El software  que se ofrece no cumple con lo solicitado por tratarse de un software eTraining  es cual es diferente a lo solicitado en los términos

ANEXO 3.

| ÍTEM | DESCRIPCION | MODELO | MARCA | ACLARACIONES | RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Banco Básico de Hidrodinámica Didáctico | H 140 | DE LORENZO | Evaluación “NO CUMPLE, NO TIENE EL MINIMO DEL DEPOSITO SOLICITADO”, Solicitud: “Banco con bomba sumergible con depósito de suministro mínimo de 80L” Oferta: Banco Básico de Hidrdinámica Didáctico Modelo DL H140 – HYDRAULIC BECH, con las siguientes dimensiones del tanque: Tank Dimensión: 0,6 x 0,4 x 0,35 m Observación: Según las dimensiones ofertadas, el volumen del tanque es 0.084 m3 (84 litros)., con lo cual cumplimos y superamos la especificación Solicitada por la Universidad Distrital, además el catálogo adjunto ratifica lo dicho anteriormente, por lo tanto nuestra oferta debe ser reevaluada y habilitada para este ítem. | NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN PORQUE NO CUMPLE CON LA CONDICIÓN DE INCORPORAR EXPERIMENTOS BÁSICOS DIDACTICOS (DE HIDRODINAMICA). |
| 33 | BANCO DIDACTICO DE TURBINAS PELTON Y FRANCIS | H77 | DE LORENZO | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 38 | Baño de María Capacidad media | BW-20B | JEIOTECH | Adjuntamos Catálogo | NO SE ACEPTA LA OBSERVACION, AL REVISAR EL CATALOGO ENVIADO SE ENCONTRO QUE NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE UNIFORMIDAD SOLICITADA (+- 0,1°C), OFRECIERON (+- 0,3°C), |
| 52 | Bureta Digital | DIGITRATE PRO -50 | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 53 | Cabina de extracción de Gases y Vapores | CEX120 | C4 | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 54 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal | FLH100 | C4 | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 60 | Cables de Conexión | DL 1155 A | DE LORENZO | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 71 | Celda de Carga | DL 2006E | DE LORENZO | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 81 | COMPOUND MOTOR DC | DL 1023 DL 1017 RHD DL 1017 RHE | DE LORENZO | Evaluación “NO CUMPLE CON LAS ESP. TECNICAS” Solicitud Maquina eléctrica rotativa motor-generador en corriente continua, potencia 1.1. KW, voltaje 220 V 3600 RPM, con devanado auxiliar de campo en paralelo y dos devanados auxiliares de campo en serie, compatibles con maquinas eléctricas rotativas marca de lorenzo Oferta Maquina eléctrica rotativa motor-generador en corriente continua, potencia 1.1. KW, voltaje 220 V 3600 RPM, con devanado auxiliar de campo en paralelo y dos devanados auxiliares de campo en serie, compatibles con maquinas eléctricas rotativas marca de Lorenzo compuesto por: MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA CON EXCITACION COMPUESTA (Modelo: DL 1023); REOSTATO DE ARRANQUE EN CC (Modelo: DL 1017 RHD) y REOSTATO DE EXCITACIÓN (Modelo: DL 1017 RHE); todos de la marca DE LORENZO Observación: El conjunto de elementos ofertados forman un sistema COMPOUND MOTOR DC que supera las especificaciones requeridas por la Universidad (Ver catálogos adjuntos)., por lo tanto nuestra oferta debe ser reevaluada y habilitada para este ítem | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 95 | Cuenta colonias | DIGITAL S | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 97 | Destilador | AQUASEL 6 | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 98 | Destilador de Agua | AQUASEL 3 |  | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 99 | Destilador de H2O 3 lt/hora | AQUASEL 3 |  | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 100 | Destilador de H2O 4 lt/hora | AQUASEL 6 |  | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 107 | Eddy Current Brake | Dl 1019M | DE LORENZO | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 115 | Ensayo de Jarras | JARTEST | JP Selecta | V | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 130 | Equipo Micro Kheldalh 6 puestos con destilador | BLOC DIGEST 6 | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 131 | EQUIPO MULTIPARAMETRICO | PH 2006 |  |  | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 132 | Equipo Multiparamétrico | PH 2006 | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 149 | Estereomicroscopio | SZ61TRLED | OLYMPUS | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 150 | Estereomicroscopio | SZ61TRLED | OLYMPUS | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 151 | Estereomicroscopio | SZ61TRLED | OLYMPUS | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 152 | Estereomicroscopio Triocular | SZX7 | OLYMPUS | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 153 | Estereoscopio | SZX7 | OLYMPUS | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 155 | Estereoscopio Binocular | SZ61TIPOLED | OLYMPUS | Adjuntamos Catálogo | NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, AL REVISAR CATALOGO NO CUMPLE CON LA MAGNIFICCIÓN EXIGIDA QUE ES 50x, SOLO LLEGA HASTA 45x. |
| 157 | Estereoscopio Triocular con cámara digital | SZ61TIPOLED | OLYMPUS | Adjuntamos Catálogo | NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, AL REVISAR CATALOGO NO CUMPLE CON LA MAGNIFICCIÓN EXIGIDA QUE ES 50x, SOLO LLEGA HASTA 45x. |
| 160 | Estufa de Secado | DIGITRONIC | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 161 | Estufa para secado de material de Vidrio | DRYGLASS | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 165 | Fotómetro | M -2000 | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, EN EL CATALOGO ENVIADO NO SE PUEDE VERIFICAR TODA LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SOLICITADA |
| 169 | Fusiometro | IA -9100 | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, NO CUMPLE CON RANGO DE TEMPERATURA SOLICITADO ES HASTA 500°C, OFRECE HASTA 400ºC. |
| 174 | Generador de Funciones | 4011 A | BK Precision | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 175 | Generador de Funciones | 4012 A | BK Precision | Adjuntamos Catálogo | NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, EL RANGO SOLICITADO ES 0,2 Hz-2MHz Y EL OFERTADO ES 0,5 Hz-5MHz. |
| 177 | Generador de Señal | 4012 A | BK Precision | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 178 | Generador Sincrónico trifásico | DL 1026 A DL 1026 RHD3 DL 1030 | DE LORENZO | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 183 | Horno Esterilización de Materia | DIGITRONIC | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, LA CAPACIDAD REQUERIDA ES DE 50-60L, OFERTA DE 47L |
| 188 | Incubadora | IB 25G | JEIOTECH | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 189 | Incubadora de 5 Galones | IB 05G | JEIOTECH | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 204 | Loads and Rheostats Units | Dl 1017 | DE LORENZO | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 222 | Microscopio Binocular | CX21FS15 | OLYMPUS | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 223 | Microscopio Binocular con óptica corregida al Infinito | CX21FS15 | OLYMPUS | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 225 | Microscopio óptico compuesto Binocular | CX21FS15 | OLYMPUS | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 226 | Microscopio Trinocular con cámara digital y salida RCA | CX31RBSFA-5 | OLYMPUS | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 244 | Motor Asincrónico trifásico a anillos | Dl 1022 Dl 1017 RHD3 DL1022 RHD3 | DEL LORENZO | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 245 | Motor Asincrónico trifásico a Jaula | Dl 1021 | DE LORENZO | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 254 | Multimetro Digital | 2860 A | BK Precision | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 255 | Multimetro Digital | 2860 A | BK Precision | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 278 | pH metro | PH 2005 | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 279 | pH metro | PH 2005 | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 280 | pH metro de Campo | PH 2004 | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 281 | pH metro digital Portátil | PH 2004 | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 282 | pH metro Portátil | PH 2004 | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 284 | Pinza Amperimétrica | 313 A | BK Precision | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 287 | Plancha de Calentamiento con agitación con juego de agitadores en teflón | MULTIMAC 9N | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 288 | Plancha de calentamiento con agitación Magnética | HP 3000 S | JEIOTECH | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 289 | Plancha de calentamiento con agitación Magnética | HP 3000 S | JEIOTECH | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 290 | Plancha de calentamiento con agitación Magnética | HP 3000 S | JEIOTECH | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 291 | Plancha de calentamiento con agitación Magnética | HP 3000 S | JEIOTECH | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 297 | Plato de calentamiento con agitación Magnética | HP 3000 S | JEIOTECH | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 298 | Plato Incubador | MULTIPLACES | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 304 | Potenciómetro de Doble canal para mediciones por Ión Selectivo | PH 2005 | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, EL CATALOGO ENVIADO NO REPORTA QUE MIDA ION SELECTIVO DE SULFATO Y AMONIO |
| 305 | Potenciómetro de Doble canal para mediciones por Ión Selectivo | PH 2005 | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, EL CATALOGO ENVIADO NO REPORTA QUE MIDA ION SELECTIVO DE SULFATO Y AMONIO |
| 306 | Potenciómetro para Iones selectivos | PH 2005 | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, EL CATALOGO ENVIADO NO REPORTA QUE MIDA ION SELECTIVO DE SULFATO Y AMONIO, BROMO, ARSENICO, ANTIMONIO, FLORURO, MERCURIO. |
| 307 | Power Supply Turrets | Dl 1013 M3 | DE LORENZO | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 315 | Reactor para DQO en sistema cerrado | DQO ECO 16 | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, EN EL CATALOGO ENVIADO NO SE ENCUENTRA LO REFERENTE A LA CAPACIDAD PARA 24 TUBOS, OFERTAN UN ECO-16. |
| 316 | Refractómetro Manual | PAL 3 | ATAGO | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 330 | Sierra para corte de Carne y Hueso Inoxidable | SJ 295 | TORREY | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 331 | Sierra Sin Fin | SJ 295 | TORREY | Adjuntamos Catálogo | NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, NO CUMPLE CON EL DIAMETRO DEL VOLANTE |
| 335 | Sonometro | 735 | BK Precision | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 353 | Three Phase Transformer | DL 1080 | DE LORENZO | Adjuntamos Catálogo | SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN |
| 378 | Viscosímetro Cinemático, Baño Térmico, Termómetros y Viscosímetros capilares | ST 2001 L DIGITERM 200-20 | JP Selecta | Adjuntamos Catálogo | NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, AL REVISAR CATALOGO, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL VISCOSIMETRO |

OBSERVACIONES AL PROPONENTE No. 28 ICL DIDACTICA LTDA

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO:

Garantía de Seriedad de la Propuesta

El pliego de condiciones en el numeral 2.2.4.	Garantía de Seriedad de la Propuesta    (Documento no subsanable) estipulaba “LA POLIZA DEBERÁ SER TOMADA ENTRE ENTIDADES PARTICULARES. LA NO PRESENTACIÓN DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA SERÁ CAUSAL DE RECHAZO, SI ÉSTA SE ENCUENTRA MAL DILIGENCIADA SERA MOTIVO DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD Y EL PROPONENTE CONTARÁ CON EL PLAZO PERENTORIO FIJADO SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

Observación:

En el folio No. 7 ICL Didactica Ltda incluye la Póliza No. 11-44-101006709 tomada entre entidades estatales, por tal motivo, solicitamos se rechace la póliza presentada por este oferente.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD

No se acepta la observación, debido a que durante apertura de las propuestas originales y de acuerdo con el acta de cierre del 27 de octubre, en el título de observaciones aparecen las empresas a las que se solicitó cambio en la poliza entre las cuales se incluyó la empresa ICL Didáctica Ltda., el cambio fue realizado y radicado por esta empresa con oficio No. 0844-192 de fecha 29 de octubre a las 10:48 en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Con lo cual se dá por cumplido el requerimiento.

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO:

Certificaciones de Experiencia

- ICL Didactica Ltda incluye a folio 48 una certificación de la Universidad Industrial de Santander  correspondiente al contrato DC-040-06 por la Adquisición de Equipos para la ampliación y modernización en los laboratorios de física de la UIS por un valor de €191.565,61. Así mismo, en el folio 49 anexan el contrato correspondiente a esta certificación y citan textualmente: “el valor DDU de este contrato es de CIENTO VENTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 63/100 Euros (EU 128.132,63)”

Observación:

Debido a que el valor del contrato no es el mismo al que estipulan en la certificación suministrada, solicitamos no sea tenida en cuenta esta certificación para la evaluación de experiencia

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: LA FIRMA DEBE ACLARAR LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE LA CERTIFICACION APORTADA A FOLIO 48 FRENTE AL CONTRATO DC-040-06.

ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ SER RADICADA A MÁS TARDAR EL DIA 27 DE NOVIEMBRE A LAS 4:00 PM UNICAMENTE EN LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- El adendo 3 en el numeral 2.4.2 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA (DOCUMENTO NO SUBSANABLE) EXPERIENCIA GENERAL especifica:

“Para efectos de evaluar la experiencia general, el Oferente  deberá presentar únicamente 5 certificaciones de las cuales por lo menos dos deben ser con Instituciones de Educación Superior, de contratos u ordenes de compra cuyo objeto  sea igual o similar a la adquisición y/o suministro de equipos y /o elementos de laboratorio y/o ambientes de formación y/o enseñanza, esta ultima debe tener el componente de equipos y/o elementos de laboratorio. Ejecutados en los últimos  años (5)  años y cuya sumatoria sea por lo menos igual al 50% del valor ofertado”

Observación:

ICL Didactica Ltda incluye a folio 87 una certificación de la Universidad los Libertadores  correspondiente al contrato 001 por la Adquisición de (5) Cursos Com3Lab: Sistemas de control I, cinco (5) cursos Com3Lab. Sistema de control II, cinco (5) cursos Com3Lab: Tecnología de Automatización de Bus, cinco (5) cursos Com3Lab Electroneumatica, cinco (5) cursos Com3Lab tarjeta neumática Uno (1) un compresor Silencio de la marca Didactic GMBH por un valor de €44.673,68 + Iva.

Debido a que el objeto de esta certificación es el suministro de cursos de automatización y no de equipos y/o elementos de laboratorio, solicitamos no sea tenida en cuenta esta certificación para la evaluación de experiencia

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, en razón a que tal como lo citan en el encabezado de esta observación, se solicita “Para efectos de evaluar la experiencia general, el oferente deberá presentar únicamente 5 certificaciones de las cuales por lo menos dos deben ser con instituciones de educación superior, de contratos u ordenes de compra cuyo objeto sea igual o similar a la adquisición y/o suministro de equipos y/o elementos de laboratorio y/o ambiente de formación y/o enseñanza, esta última debe tener el componente de equipos y/o elementos de laboratorio. Ejecutados en los últimos (5) años cuya sumatoria sea por lo menos igual al 50% del valor ofertado”. Los equipos de laboratorio incluido en la certificación se consideran similares a los solicitados en esta convocatoria.

- ICL Didactica Ltda incluye a folio 69 una certificación de Unidades Tecnológicas de Santander correspondiente al contrato 0002-2004 por la Adquisición de Equipos de experimentos para el laboratorio de física por un valor de $584.945.560 firmada por el rector Victor Raúl Castro Neira.

Así mismo, anexan el contrato correspondiente a esta certificación; el contrato también es firmado por el señor rector Victor Raúl Castro Neira a folio 86

Observación:

Pese a que la misma persona que firma el contrato es la misma que acredita la experiencia, claramente se ve que las firmas consignadas en los dos documentos por parte del señor rector Victor Raúl Castro Neira no son las mismas. Por tal motivo solicitamos no sea tenida en cuenta esta certificación para la evaluación de la experiencia debido a la incongruencia en la firma presentada en la certificación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: : La Universidad no acepta la Observación. Al corroborar la certificación con Unidades Tecnológicas de Santander, se pudo verificar la autenticidad de la Certificación.

CONCLUSION:

ICL Didáctica presentó 5 certificaciones de experiencia, de las cuáles 3 deben ser rechazadas.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La Universidad se encuentra verificando la certificación del contrato No. contrato DC-040-06. De existir un mayor valor en la certificación respecto del contrato. La Universidad procederá de conformidad a lo estipulado en los Pliegos de Condiciones.

ANEXO 3A

LABORATORIO DE POTENCIA ELECTRICA

Fuente de Alimentación de Motores CC, 300W

El anexo 3A solicitaba la siguiente especificación “Interruptor de red iluminado…….Salida:220 V/2A tensión continua (rectificada en onda completa)”

ICL Didáctica ofertó la siguiente especificación “Interruptor general iluminado……..Salida 220 V/2A CC (Rectificación doble)”

Observación:

La solución integral para el Laboratorio de Potencia Eléctrica presentada por ICL Didáctica NO cumple técnicamente con la especificación solicitada en los términos de referencia y debe ser rechazada su oferta para esta solución. Un interruptor de red es completamente distinto a un interruptor general, tienen especificaciones distintas y sus aplicaciones no son las mismas. Así mismo, la rectificación doble no garantiza la Rectificación en onda completa. El oferente no cumple los requerimientos.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, debido a que el interruptor general en una instalación es el interruptor de la red misma, por lo que se considera que se refiere al mismo elemento. En cuanto a la rectificación doble no se acepta la observación en razón a que rectificación de onda completa se entiende conceptualmente en ingeniería como rectificación doble.

Pinza Amperimetrica

El anexo 3A solicitaba la siguiente especificación “3 ½ dígitos”

ICL Didáctica ofertó la siguiente especificación “3 ¾ dígitos”

Observación:

La solución integral para el Laboratorio de Potencia Eléctrica presentada por ICL Didáctica NO cumple técnicamente con la especificación solicitada en los términos de referencia y debe ser rechazada su oferta para esta solución, la especificación consignada por el oferente no es la misma a la requerida en el pliego de condiciones para el caso de la Pinza Amperimetrica.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación en razón a que la especificación ofrecida mejora las características requeridas por la universidad en los términos, ya que 3 ¾ dígitos es superior a 3 ½ y por ende mejora la precisión en la medida.

OBSERVACION AL PROPONENTE No. 35 CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA LTDA

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO:

Certificaciones de Experiencia

- Casa Científica incluye a folio 61 una certificación de la Fiscalía, contrato: 0055, Objeto: entregar e instalar en los laboratorios de Química de las seccionales de Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Buga, y en el nivel central (Bogota de la Fiscalía General de la Nación). Seis (6) cromatógrafos de gases acoplados a detector de masas (uno por cada sede).

Por un valor de $1.499.880.000

Fecha de Inicio 11 de junio de 2008

Fecha de Terminación: 27 de octubre de 2008

Calificación: Excelente

Observación:

Debido a que la certificación tiene fecha de terminación el 27 de Octubre de 2008, vemos que esta certificación es enviada por fax el día 23 de Octubre de 2008, no entendemos como certifican un contrato sin  haber terminado su ejecución. Solicitamos no sea tenida en cuenta esta certificación para la evaluación de experiencia

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, la certificación se firma el 22 de Octubre de 2008 como se ve en el folio 61.

- Casa Científica incluye a folio 68 una certificación de la Universidad de Cartagena, contrato No 42 de 2007, Objeto: Venta e instalación de un infrarrojo con transformada de Fourier marca Shimadzu.

Fecha de Inicio 30 de marzo de 2007

Fecha de Terminación: 7 de junio de 2007

Calificación: Excelente

Observación:

Debido a que la certificación no presenta valor. Solicitamos no sea tenida en cuenta esta certificación para la evaluación de experiencia

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. La certificación presenta calificación.

Certificaciones de Distribución

A folio 70, la certificación de Distribucion de Chiron Scientific, no describe servicio de mantenimiento ni soporte técnico. Solicitamos no sea tenida en cuenta esta certificación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, a folio 70 aparece que el proveedor debe cumplir con las responsabilidades luego de ofertar.

ANEXO 3

ITEM 38: BAÑO MARIA CAPACIDAD MEDIA

El pliego de condiciones solicita en la especificacion  técnica peso aprox. de 16 Kg

Observación:

A folio 125 Ficha técnica y a folio 167 catalogo, no especifican el peso solicitado que es de aprox 16 Kg. Solicitamos no sea tenida en cuenta esta certificación. Casa Científica NO cumple técnicamente con la especificación solicitada en los términos de referencia y debe ser rechazada su oferta para este Ítem.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, la especificación técnica se encuentra dentro de los parámetros hechos por la universidad.

ITEM 52: BURETA DIGITAL:

Em El anexo 3 a folio 96 la empresa Casa cientifica oferto una Bureta Digital marca Jencons

Observación:

Solicitamos este item no sea evaluado debido a que La empresa Casa cientifica no aporto El certificado de distribución de Jencons

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación. No cumple, el oferente no envío el certificado de Jencons

ITEM 95: CUENTA COLONIAL:

Em El anexo 3 a folio 99 la empresa Casa cientifica oferto un Cuenta Colonial marca Stuart SCS

Observación:

Solicitamos este item no sea evaluado debido a que La empresa Casa cientifica no aporto El certificado de distribución de Stuart SCS

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación. No cumple, el oferente no envío el certificado de Stuart SCS

ITEM 169: FUSIOMETRO:

Em El anexo 3 a folio 103 la empresa Casa cientifica oferto un Fusiometro marca Barns Tead Electrotherma

Observación:

Solicitamos este item no sea evaluado debido a que La empresa Casa cientifica no aporto El certificado de distribución de Barns Tead Electrotherma

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación, No cumple

ITEM 188: INCUBADORA:

Em El anexo 3 a folio 105 la empresa Casa cientifica oferto una Incubadora marca Binder

Observación:

Solicitamos este item no sea evaluado debido a que La empresa Casa cientifica no aporto El certificado de distribución de Binder

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación. No cumple

ITEM 288 – 289 – 290 - 291: PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION MAGNETICA:

Em El anexo 3 a folio 110 la empresa Casa cientifica oferto Planchas de Calentamiento con Agitación Magnetica marca Barns Tead Thermoline

Observación:

Solicitamos estos items no sea evaluado debido a que La empresa Casa cientifica no aporto El certificado de distribución de Barns Tead Thermoline

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación, No cumple.

OBSERVACIONES AL PROPONENTE No. 27   TOPOEQUIPOS S.A.

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO:

Garantía de Seriedad de la Propuesta

El pliego de condiciones en el numeral 2.2.4.	Garantía de Seriedad de la Propuesta    (Documento no subsanable) estipulaba “El proponente deberá garantizar el cumplimiento de la propuesta que hace dentro de la presente Invitación  y la consiguiente suscripción del respectivo contrato en caso de que éste se le adjudique, mediante la constitución de una póliza de garantía de seriedad de la misma, a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.

Observación:

En el folio No. 15 TOPOEQUIPOS S.A. incluye la Póliza de Seguros del Estado No. 15-44-101016765 tomada entre entidades estatales. La póliza no es firmada por el Tomador, por tal motivo, la propuesta de TOPOEQUIPOS S.A. debe ser rechazada debido a que el oferente no garantizó el cumplimiento de la propuesta

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. La firma de la póliza es uno de los requisitos subsanables en la misma.

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO:

Certificaciones de Experiencia

TOPOEQUIPOS S.A. incluye en su propuesta desde el folio 303 hasta el folio 323 5 certificaciones así.

- INCODER

- Antonio Nariño

- UFPS

- Instituto Geografico Agustín Codazzi

- Fiscalia General de la Nación

Observación:

De las 5 certificaciones de experiencia presentadas por TOPOEQUIPOS S.A. únicamente  la quinta certificación emitida por la Fiscalia General de la Nación es suministrada en papelería de la propia entidad.

Las otras certificaciones son diligenciadas en papelería de TOPOEQUIPOS S.A. en un formato propio de TOPOEQUIPOS S.A. y sin un sello de respaldo a esas firmas consignadas en cada certificación.

Solicitamos que las certificaciones de experiencia hechas en papelería de Topoequipos, tal como la del INCODER, Antonio Nariño, UFPS e Instituto Geografico Agustín Codazzi, que no tienen datos de la persona que supuestamente acredita la experiencia, tal como teléfono, dirección, e-mail, etc; no sean tomadas en cuenta para la evaluación de experiencia.

Así, la oferta presentada por la firma TOPOEQUIPOS S.A. debe ser rechazada, debido a que sus certificaciones de experiencia son acreditadas por ellos mismos, sin presentar evidencia que dicha experiencia realmente es acreditada por cada entidad incumpliendo el requisito de experiencia mínima solicitado en el pliego de condiciones

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación.

SIN EMBARGO, SE LE SOLICITA A LA FIRMA ALLEGUE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LAS CERTIFICACIONES DE INCODER, ANTONIO NARIÑO, UFPS E INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZI

ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ SER RADICADA A MÁS TARDAR EL DIA 27 DE NOVIEMBRE A LAS 4:00 PM UNICAMENTE EN LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROPONENTE No. 9   KAIKA LTDA

ANEXO 3

ITEM 97: DESTILADOR

El pliego de condiciones solicita la siguiente especificación  técnica:

“Consumo de Agua: 120 a 130 lt/hr

Conductividad a 20 C: 3 us/cm

Diámetro / Alto (externo): 23 / 68

Consumo: 4800 W

Peso: 4 Kg"

Observación:

En el folio 115 el oferente Kaika anexa La ficha técnica del destilador ofertado y en ningún lugar se puede evidenciar El cumplimiento de las anteriores especificaciones. Es más, El proponente em su ficha especifica que El peso Del equipo ofertado ES de 11 Kg. Por tal motivo este item no cumple las especificaciones solicitadas en El pliego de condiciones y no debe ser evaluado.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, dado que la parte mas importante en la especificación técnica es la conductividad y el consumo de agua por hora del equipo.

ITEM 99: DESTILADOR DE AGUA TRES LITROS POR HORA

El pliego de condiciones solicita la siguiente especificación  técnica:

“Con campana de vidrio Duran....elemento calefactor en acero inox AISI 304, com tapa y condensador em vidrio borosilicato"

Observación:

En el folio 116 el oferente Kaika anexa La ficha  técnica del destilador ofertado y en ningún lugar se puede evidenciar El cumplimiento estricto de las anteriores especificaciones. No ES claro El material de cada componente. Por tal motivo este item no cumple las especificaciones solicitadas en El pliego de condiciones y no debe ser evaluado.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, la especificación técnica se encuentra dentro de los parámetros hechos por la universidad.

ITEM 100: DESTILADOR DE AGUA CUATRO LITROS POR HORA

El pliego de condiciones solicita la siguiente especificación  técnica:

“Con campana de vidrio Duran....elemento calefactor en acero inox AISI 304, con tapa y condensador em vidrio borosilicato"

Observación:

En el folio 117 el oferente Kaika anexa La ficha  técnica del destilador ofertado y en ningún lugar se puede evidenciar El cumplimiento estricto de las anteriores especificaciones. No ES claro El material de cada componente. Por tal motivo este item no cumple las especificaciones solicitadas en El pliego de condiciones y no debe ser evaluado.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, la especificación técnica se encuentra dentro de los parámetros hechos por la universidad.

ITEM 155: ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR

El pliego de condiciones solicita la siguiente especificación  técnica:

“Oculares 10X FN 22....Objetivo auxiliar de 0.5X"

Observación:

En el folio 123 el oferente Kaika anexa La ficha  técnica del estereomicroscopio ofertado, textualmente dicen ”Oculares de campo amplio W-PI 10x/23 Br”, esta especificación no es La solicitada, así mismo en ningún lugar de La oferta se especifica que oferten el Objetivo auxiliar de 0.5X. Por tal motivo este item no cumple las especificaciones solicitadas en El pliego de condiciones y no debe ser evaluado.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, la especificación técnica se encuentra por encima de la solicitada por la universidad.

OBSERVACIONES A OFERTA DE SANITAS LTDA.

A CONTINUACION NOS PERMITIMOS REALIZAR LAS SIGUIENTES OBESERVACIONES A las  CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ANEXAS EN LA OFERTA DE SANITAS LTDA ASI:

De acuerdo al numeral  2.4.2 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA (DOCUMENTO NO SUBSANABLE)

EXPERIENCIA GENERAL

Las órdenes de compra deberán acompañarse del acta de finalización y/o recibo a satisfacción de los equipos objeto de dichas órdenes. Lo anterior con el fin de evaluar el desempeño del proveedor en esa negociación, y verificar el cumplimiento a satisfacción del objeto de dicha orden.

La no presentación de estos documentos generara el rechazo de la propuesta.

Nos permitimos observar:

Certificación Nº 1:

Universidad de la sabana: Esta certificación adjunta a folio Nº 57 no presenta fecha de terminación; habla de  finalización a 30 días, pero no se especifica si el contrato fue ejecutado en este tiempo. Adicionalmente la certificación no cumple con el objeto solicitado por la entidad pues describe como objeto compra de 1 microscopio triocular con cámara digital y software marca nikon. De esta forma esta certificación no cumple con lo solicitado en el numeral 2.4.2 Solicitamos no se tenga en cuenta esta certificación para evaluación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN EN LOS PLIEGOS NO SE SOLICITABA O ESPECIFICABA FECHAS DE INICIO O TERMINO DE LAS CERTIFICACIONES

Certificación Nº 2:

Universidad de Antioquia: Esta certificación adjunta a folio Nº 58 no cumple con el objeto solicitado por la entidad pues describe el objeto como : Compraventa de 23 microscopios binoculares de rutina e investigación , modelo: eclipse e-200 marca nikon, 1 microscopio invertido  triocular modelo TS – 100FMarca ; nikon , 3 espejos adaptables y dos estuches.; De esta forma esta certificación no cumple con lo solicitado en el numeral 2.4.2 Solicitamos no se tenga en cuenta esta certificación para evaluación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. Lo elementos son considerados como equipos de laboratorio.

Certificación Nº 3:

Universidad de Pamplona: Esta certificación adjunta a folio Nº 59 no presenta fecha de inicio, no presenta fecha de terminación; habla de  finalización fecha de contrato de 27 de enero de 2006, Adicionalmente la certificación no cumple con el objeto solicitado por la entidad pues describe como objeto el suministro de equipos con destino al desarrollo del convenio con ciencias RC vestores chagas y la universidad de pamplona,De esta forma esta certificación no cumple con lo solicitado en el numeral 2.4.2 Solicitamos no se tenga en cuenta esta certificación para evaluación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN EN LOS PLIEGOS NO SE SOLICITABA O ESPECIFICABA FECHAS DE INICIO O TERMINO DE LAS CERTIFICACIONES

Certificación Nº 4:

Universidad de Pamplona: Esta certificación adjunta a folio Nº 60 la certificación no cumple con el objeto solicitado por la entidad pues describe como objeto venta y entrega inial CIF bogota completamente nuevos con sus accesorios y manuales de operación y mantenimiento de : 11 microscopio binoculares, 2 microscopios de polarización , 3 microscopio estereoscopicos binoculares oy 4 microscopios estereoscopicos trioculares,De esta forma esta certificación no cumple con lo solicitado en el numeral 2.4.2 Solicitamos no se tenga en cuenta esta certificación para evaluación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. Lo elementos son considerados como equipos de laboratorio.

Certificación Nº 5:

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Esta certificación adjunta a folio Nº 61 no presenta fecha de inicio, no presenta fecha de terminación; habla de  fecha de contrato de 13 de septiembre de 2006, Adicionalmente la certificación no cumple con la calificación solicitada y describe calificación grado de satisfacción alto. De esta forma esta certificación no cumple con lo solicitado en el numeral 2.4.2 y lo expuesto en el adendo N° 3 en numeral experiencia. Solicitamos no se tenga en cuenta esta certificación para evaluación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN EN LOS PLIEGOS NO SE SOLICITABA O ESPECIFICABA FECHAS DE INICIO O TERMINO DE LAS CERTIFICACIONES

Certificación Nº 6:

Alcaldía de Medellín: Esta certificación adjunta a folio Nº 62 la certificación no cumple con la calificación solicitada y describe calificación grado de satisfacción alto. De esta forma esta certificación no cumple con lo solicitado en el numeral 2.4.2 y lo expuesto en el adendo N° 3 en numeral experiencia. Solicitamos no se tenga en cuenta esta certificación para evaluación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, el comité solo tuvo en cuenta cinco certificaciones, dos de IES y 3 de otro orden.

De acuerdo a numeral 2.4.3 CERTIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN.

# Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta las certificaciones de cadena de distribución y/o autorización para distribución que acredite que se encuentra autorizado para la comercialización y el servicio postventa de los elementos y/o equipos ofertados. En todo caso si oferta elementos cuyas marcas son diferentes deberá aportar el número de certificaciones que garanticen la autorización en la distribución.

Nos permitimos observar:

Systec: A folio 131 No describe ni acredita en su certificación el servicio postventa de los elementos y/o equipos ofertados.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, dado que a folio 131 lo certifican para ofrecer servicio post venta.

KUBOTA: A folio 133 No describe ni acredita en su certificación el servicio postventa de los elementos y/o equipos ofertados.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, dado que a folio 133 lo certifican para ofrecer servicio post venta.

MMM: A folio 134 No describe ni acredita en su certificación el servicio postventa de los elementos y/o equipos ofertados.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, dado que a folio 134 lo certifican para ofrecer servicio post venta.

NIKON: A folio 136. No describe vigencia de su representación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, el comité parte del principio rebuena fé.

De acuerdo a el numeral  3.4 EVALUACIÓN TÉCNICA

Se evaluarán los documentos del numeral 2.4 Documentos Técnicos, el cumplimiento del capitulo IV de los presentes Pliegos de Condiciones y la propuesta presentada en el Anexo 3 y 3A.

Nos permitimos observar:

OBSERVACIONES DE ORDEN TECNICO:

Ítem Nº 149 :

A folio Nº 69 Y 159 a 160 de su oferta,  no describe en el Adaptador para cámara fotográfica y video. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. No se requiere adaptador solo se pide que sean aptos para esta función.

Ítem Nº 150 :

A folio Nº 69 Y 159 a 160 de su oferta,  no describe en el Adaptador para cámara fotográfica y video. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. No se requiere adaptador solo se pide que sean aptos para esta función.

Ítem Nº 151 :

A folio Nº 69 Y 159 a 160 de su oferta,  no describe en el Adaptador para cámara fotográfica y video. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. No se requiere adaptador solo se pide que sean aptos para esta función.

Ítem Nº 152 :

A folio Nº 70 y 161a 166 de su oferta, no describe la luz fria de 150 watt. No describe la fibra doble.. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. A folio 70 oferta caja de luz de 150W

Ítem Nº 153 :

A folio Nº 71 y 161a 166 de su oferta, no describe la luz fria de 150 watt. No describe la fibra doble.. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación.  A folio 71 oferta caja de luz de 150W

Ítem Nº 155 :

A folio Nº 71 , 159 a 160 de su oferta describe Aumentos de 8 a 50x en folio 69 y en catalogo folio 160 (anverso) descrine 8x a 35 x. cuando se solicita de 7.5 x 50 x .No describe el FN22 con ajuste dióptrico, sino FN21. No cumple con la distancia de trabajo pues oferta 100 cuando se solicita 110 a 115 mm .No cumple con la distancia inter ocular pues oferta 54 a  75 mm cuando se solicita de 50 a 75 mm. No posee iluminación LED. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación. No cumple

Ítem Nº 157 :

A folio Nº 72, 161 a 166 de su oferta. Describe tubo binocular con inclinación hasta 20°de esta forma no cumple pues lo solicitado son de 30 a 65 grados. No cumple con la distancia inter pupilar  pues oferta 48 a 75 mm .cuando se solicita de 50 a 75 mm. No describe el puerto USB en la cámara , no describe estuche,, no describe tarjeta de garantía. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación. No cumple

Ítem Nº 160 :

A folio Nº 74, 173 anverso  de su oferta. No describe error de consigna, no describe resolución, No describe cumplimiento de norma 61010,No describe limitador fijo de sobrecalentamiento incorporado, No describe regulación por microprocesador, no posee grupo motor ventilador para la circulación forzada del aire, tropicalizado con turbina en acero inoxidable. no posee puerta de cristal  programador de horario. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación. Dado que no cumple con las especificaciones. No cumple.

Ítem Nº 161 :

A folio Nº 74, 173  y anverso  de su oferta. No cumple con la capacidad solicitada pues oferta 55 litros y el pliego exige 60 litros. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, se dio un 10% de tolerancia en la capacidad

Ítem Nº 183:

A folio Nº 75  y 173 y  anverso  de su oferta ,No describe turbina, No describe error de consigna, no describe estabilidad ,no describe homogenidad,no describe resolución de temperatura.  Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación, No cumple

Ítem Nº 188:

A folio Nº 75  y 174 y anverso  de su oferta .No describe la uniformidad, no describe auto ajuste, no describe calibración. No describe doble pared de aislamiento, no describe calentadores en incolo y, no describe la posibilidad de conectar equipos dentro de la cámara .Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación. No cumple

OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA FIRMA NUEVOS RECURSOS

OBSERVACIONES A OFERTA DE SANITAS LTDA.

Ítem Nº 222:

A folio Nº 76 y 175 a 178 y anversos de su oferta No describe ocular Wk: 10x 18 mm. No describe en el ocular de 100 x que sea en aceite de inmersión.No describe iris con portafiltros.  Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN AL VERIFICAR POR INTERNET SE CORROBORÁ QUE ESTOS EQUIPOS VIENEN CON OBJETIVO DE 100X PARA TRABAJAR CON ACEITE DE INMERSIÓN ADEMÁS DE FILTRO ESTANDAR AZUL, ADICIONAL SE VERIFICA QUE OFRECEN 10X/18 A FOLIO 16 Y 178.

Ítem Nº 223:

A folio Nº 78, 175 a 178 y anversos de su oferta. No describe en el ocular de 100 x que sea en aceite de inmersión No describe cantidad de oculares 10x, No describe si posee óptica de protección anti-hongos. No describe filtro azul. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN AL VERIFICAR POR INTERNET SE CORROBORÁ QUE ESTOS EQUIPOS VIENEN CON OBJETIVO DE 100X PARA TRABAJAR CON ACEITE DE INMERSIÓN ADEMÁS DE FILTRO ESTANDAR AZUL, EN FOLIO 78, EN EL MISMO FOLIO HABLAN DE DIOPTRIAS EN AMBOS OCULARES.

Ítem Nº 225:

A folio Nº 78, 175 a 178 y anversos de su oferta. No describe sistema de óptica antideslumbrante, No posee corrección de color, No describe si posee óptica de protección anti hongos .Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas nimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN EN FOLIO 80 ESPECIFICA QUE SU OPTICA ES CORREGIDA AL INFINITO CON CORRECCIÓN CONTRA ABERRACIÓN CROMATICA Y PERIFERICA, EN FOLION 81 SE EVIDENCIA LA ESPECIFICACIÓN DE ANTIHONGOS.

Ítem Nº 226:

A folio Nº 82  175 a 178 y anversos de su oferta. No describe en el ocular de 100 x que sea en aceite de inmersión. No describe cantidad de oculares 10x, No describe si posee óptica de protección anti hongos. No describe filtro azul. No describe el puerto USB en la cámara, no describe estuche, no describe tarjeta de garantía. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN AL VERIFICAR POR INTERNET SE CORROBORÁ QUE ESTOS EQUIPOS VIENEN CON OBJETIVO DE 100X PARA TRABAJAR CON ACEITE DE INMERSIÓN ADEMÁS DE FILTRO ESTANDAR AZUL, ADICIONAL SE VERIFICA EN FOLIO 82 EN EL MISMO FOLIO HABLAN DE DIOPTRIAS EN AMBOS OCULARES, EN FOLIO 86 SE VERIFICA QUE OFRECE INTERFAZ USB.

OBSERVACIONES A OFERTA DE ANALYTICA LTDA.

A CONTINUACION NOS PERMITIMOS REALIZAR LAS SIGUIENTES OBESERVACIONES A las  CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ANEXAS EN LA OFERTA DE ANALYTICA LTDA ASI:

De acuerdo al numeral  2.4.2 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA (DOCUMENTO NO SUBSANABLE)

EXPERIENCIA GENERAL

Las órdenes de compra deberán acompañarse del acta de finalización y/o recibo a satisfacción de los equipos objeto de dichas órdenes. Lo anterior con el fin de evaluar el desempeño del proveedor en esa negociación, y verificar el cumplimiento a satisfacción del objeto de dicha orden.

La no presentación de estos documentos generara el rechazo de la propuesta.

Nos permitimos observar:

Certificación Nº 1:

Universidad de los llanos: Esta certificación adjunta a folio Nº 77 no presenta fecha de inicio y fecha de terminación; habla de vigencia del contrato por 3 meses  contados a partir de los requisitos.

De esta forma esta certificación no cumple con lo solicitado en el numeral 2.4.2 Solicitamos no se tenga en cuenta esta certificación para evaluación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN EN LOS PLIEGOS NO SE SOLICITABA O ESPECIFICABA FECHAS DE INICIO O TERMINO DE LAS CERTIFICACIONES

Certificación Nº 2:

Policía Nacional: Esta certificación adjunta a folio Nº 81 no presenta fecha de inicio y fecha de terminación; habla de plazo de ejecución  del contrato por 25 días.

De esta forma esta certificación no cumple con lo solicitado en el numeral 2.4.2 Solicitamos no se tenga en cuenta esta certificación para evaluación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN EN LOS PLIEGOS NO SE SOLICITABA O ESPECIFICABA FECHAS DE INICIO O TERMINO DE LAS CERTIFICACIONES

De acuerdo a numeral 2.4.3 CERTIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN.

# Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta las certificaciones de cadena de distribución y/o autorización para distribución que acredite que se encuentra autorizado para la comercialización y el servicio postventa de los elementos y/o equipos ofertados. En todo caso si oferta elementos cuyas marcas son diferentes deberá aportar el número de certificaciones que garanticen la autorización en la distribución.

Nos permitimos observar:

Velp Scientifica: A folio 85 No describe ni acredita en su certificación el servicio postventa de los elementos y/o equipos ofertados.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN  REVISADO EL FOLIO 85, SE ENCONTRÓ QUE HACE REFERENCIA A ASISTENCIA, VENTA Y PROMOCIÓN.

EDIBON: A folio 86 No describe ni acredita en su certificación el servicio postventa de los elementos y/o equipos ofertados.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN REVISADO EL FOLIO 86, SE ENCONTRÓ QUE HACE REFERENCIA A CONDICIONES TECNICAS Y COMERCIALES.

SCHOTT: A folio 88 No describe ni acredita en su certificación el servicio postventa de los elementos y/o equipos ofertados. Y la misma no presenta vigencia.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN REVISADO EL FOLIO 88, SE ENCONTRÓ QUE HACE REFERENCIA AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS, COMO SUMINISTRADOR DE MATERIAL Y EQUIPOS PARA LABORATORIO.

THERMO: A folio 89 No describe vigencia de su representación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN HACIENDO USO DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE SE DA VALIDEZ AL DOCUMENTO PRESENTADO.

EQUITECNOS: A folio 90 No describe vigencia de su representación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN HACIENDO USO DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE SE DA VALIDEZ AL DOCUMENTO PRESENTADO

ANDIA LTDA: A folio 91 No describe ni acredita en su certificación el servicio postventa de los elementos y/o equipos ofertados. Y la misma no presenta vigencia.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN REVISADO EL FOLIO 91 SE ENCONTRÓ QUE DICE: PARA SUMINISTRAR… ASI COMO PARA RESPONDER POR LA GARANTÍA QUE NOS OTORGA EL FABRICANTE…; DE LA MISMA MANERA EN FOLIO 92 HACE REFERENCIA A LA VIGENCIA.

ATAGO: A folio 96 No describe vigencia de su representación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN HACIENDO USO DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE SE DA VALIDEZ AL DOCUMENTO PRESENTADO.

AIRFLUX: A folio 97 No describe ni acredita en su certificación el servicio postventa de los elementos y/o equipos ofertados. Y la misma no presenta vigencia .No presenta certificación, ni calificación de calidad.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación, No cumple

De acuerdo a el numeral  3.4 EVALUACIÓN TÉCNICA

Se evaluarán los documentos del numeral 2.4 Documentos Técnicos, el cumplimiento del capitulo IV de los presentes Pliegos de Condiciones y la propuesta presentada en el Anexo 3 y 3A.

Nos permitimos observar:

OBSERVACIONES DE ORDEN TECNICO:

Ítem Nº 8:

En su oferta no describe si este equipo puede manejar erlenmeyer y tubos eppendorf. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN A FOLIO 135 EXPRESA: … OPCIÓN PARA AGITACIÓN DE DIFERENTES RECIPIENTES.

Ítem Nº 32 :

A folio Nº 169 de su oferta no describe la Boma sumergible de capacidad de suministro mínimo de 80 litros para caudales entre 10 y 40 litros Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN A FOLIO 169 NO ESPECIFICA QUE LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE LA BOMBA SUMERGIBLE.

Ítem Nº 38 :

A folio Nº 172 de su oferta no Cumple con el requisito de 1800 wayys pues oferta 600 watts . Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN A FOLIO 172 ESPECIFICA QUE SON 600 WATTS.

Ítem Nº 54 :

A folio Nº 173 a 175 de su oferta no Cumple las dimensiones requeridas pues oferta 100 cm de ancho cuando se solicitan 96 cm , oferta 75 cm de fondo cuando solicitan 123 cm  , No describe la base de trabajo de 70 cm , solo habla de base porta cabina pero no especifica la medida. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEBIDO A LAS CABINAS, SIN EMBARGO A LA FIRMA ANALYTICA SE LE DIJÓ QUE NO CUMPLIA.

Ítem Nº 99 :

A folio Nº 207 a 209 de su oferta no describe la campana de vidrio Duran .No describe base en acero inoxidable .No describe calderón ni el elemento calefactor en acero inoxidable .No describe tapa y condensador en vidrio borosilicato. No describe dispositivo de cierre a presión. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DADO QUE REVISADOS LOS FOLIOS 207 A 209 SE ENCONTRARON LAS ESPECIFICACIONES RELACIONADAS.

Ítem Nº 100 :

A folio Nº 208 a 209 de su oferta no describe la campana de vidrio Duran .No describe base en acero inoxidable .No describe calderón ni el elemento calefactor en acero inoxidable .No describe tapa y condensador en vidrio borosilicato. No describe dispositivo de cierre a presión. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DADO QUE REVISADOS LOS FOLIOS 207 A 209 SE ENCONTRARON LAS ESPECIFICACIONES RELACIONADAS.

Ítem Nº 130 :

A folio Nº 221 a 227 de su oferta no describe la capacidad para almacenar 230 programas de 4 pasos de temperatura y tiempo. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN YA QUE SE SOLICITAN 20 PROGRAMAS Y LA FIRMA ANALYTICA CUMPLE.

Ítem Nº 149 :

A folio Nº 248 a 265 de su oferta no describe el Adaptador para cámara fotográfica y video. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN EN FOLIO 245 OFRECE ADAPTADOR PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO REF: 11541006, ES UN EQUIPO ADICIONAL Y COTIZADO.

Ítem Nº 150 :

A folio Nº 248 a 265 de su oferta no describe el Adaptador para camara fotográfica y video. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN EN FOLIO 246 OFRECE ADAPTADOR PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO REF: 11541006, ES UN EQUIPO ADICIONAL Y COTIZADO.

Ítem Nº 151 :

A folio Nº 248 a 265 de su oferta no describe el Adaptador para camara fotográfica y video. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN EN FOLIO 247 OFRECE ADAPTADOR PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO REF: 11541006, ES UN EQUIPO ADICIONAL Y COTIZADO.

Ítem Nº 152 :

A folio Nº 270 a 286 de su oferta no describe la luz fria de 150 watt, No decribe aumentos hasta 300, No describe la fibra doble.. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN EN FOLIO 266 A 267 SE ENCUENTRA EN LAS ESPECIFICACIONES DE AUMENTOS Y FUENTES DE ILUMINACIÓN.

Ítem Nº 153 :

A folio Nº 270 a 286 de su oferta no describe la luz fria de 150 watt, No decribe aumentos hasta 300, No describe la fibra doble.. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN EN FOLIO 268 A 269 SE ENCUENTRA EN LAS ESPECIFICACIONES DE AUMENTOS Y FUENTES DE ILUMINACIÓN

Ítem Nº 155 :

A folio Nº 287 a 292 de su oferta describe Aumentos de 10 a 50x  cuando se solicita de 7.5 x 50 x .No describe el FN22 con ajuste dioptrico. No cumple con la distancia de trabajo pues oferta 100 cuando se solicita 110 a 115 mm .No cumple con la distancia inter ocular pues oferta 55ª 75 mm cuando se solicita de 50 a 75 mm. No posee iluminación LED. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN AL REVISAR EL FOLIO 287 ANALYTICA OFERTA MAGNIFICACIÓN DE 10X A 50X Y SE REQUIERE DE 7,5X A 50X.

Ítem Nº 157 :

A folio Nº 287 a 292 de su oferta describe Aumentos de 6.3 a 40x  cuando se solicita de 7.5 x 63 x .No describe el FN22 con ajuste dioptrico .No cumple con la distancia inter pupilar  pues oferta 36.5  mm cuando se solicita de 50 a 75 mm. No posee iluminación LED. No adjunta catalogo ni descripción de cámara , ni describe su referencia. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA PORQUE LOS FOLIOS REFERIDOS HACEN PARTE DE OTRO ITEM, LA EMPRESA ANALYTICA ENVIO CATALOGO SOPORTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTEROSCOPIO Y DE LA CÁMARA.

Ítem Nº 169 :

A folio Nº 313 a 314 de su oferta No describe rango de temperatura , no describe temperatura digital, no describe termocupla de temperatura variable, No cumple pues describe capacidad de tubos capilares pero no los incluye en su oferta ; además no determina el diámetro de los mismos. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION YA QUE DE FOLIO 313 A 314 NO HAY ESPECIFICACIONES DEL RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO

Ítem Nº 183:

A folio Nº 315 a 317 de su oferta No cumple con el rango de capacidad solicitado de 50 a 60 litros pues oferta 39 litros. No cumple pues ofrece rango de temperatura de 15ª 35º C cunado lo solicitado es 5 a 300º C Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN. EL EQUIPO OFERTADO NO CUMPLE CON LA CAPACIDAD SOLICITADA DE 50 A 60 LITROS, OFRECE DE 39L

Ítem Nº 222:

A folio Nº 319 de su oferta No describe ocular Wk: 10x 18 mm. Describe ABBE pero no Abbe de 1.25. No describe iris con portafiltros.  Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN.

Ítem Nº 223:

A folio Nº 320, 322 a 332 de su oferta. No describe óptica de protección antihongos  Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN.

Ítem Nº 225:

A folio Nº 321 a 332 de su oferta. No describe óptica en vidrio DME.  Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, EN FOLIO 321 Y 326 SE CERTIFICA LA ÓPTICA EN VIDRIO.

Ítem Nº 226:

A folio Nº 333 a 347 de su oferta. No describe cabezote triocular, No describe protección antihongos, No describe cámara digital , ni adjunta referencia o catalogo. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DADO QUE EN LOS FOLIOS 333 A 343 ESPECIFICA LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS, ADICIONAL LA FIRMA ANALYTICA ACLARO QUE LA CAMARA PROPUESTA DE REF. DC160 CUMPLE CON EL SUPER-MACRO ADEMÁS SUPERA LAS ESPECIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD.

Ítem Nº 278:

A folio Nº 350 a 352 de su oferta. No posee calibración automática en dos puntos, No incluye solución tampón de 9.23. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, EL EQUIPO OFERTADO INCLUYE CALIBRACIÓN AUTOMATICA DE BUFFER.

Ítem Nº 280:

A folio Nº 353 a 356 de su oferta. No posee lectura de temperatura por zona Rt 2252, No posee memoria para almacenar hasta 250 lecturas, No posee protección IP65, No posee calibración automática en dos puntos, No tiene reconocimiento de 5 patrones si no solo de tres, No posee salida de datos RS 232, si no USB, No posee conexión BNC  de los electrodos, No posee independencia de entrada 1 x 1012 Ohm.  Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN A FOLIO 355 NO ESPECIFICA LO DE PROTECCIÓN IP65 Y SU CONEXIÓN PLUG-AND-PLAY.

Ítem Nº 288:

A folio Nº 357 de su oferta. No posee plancha en cerámica. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN LA FIRMA ANALYTICA OFERTA A FOLIO 357 DIGITAL CERAMIC TOP HOT PLATE STIRRER

Ítem Nº 289:

A folio Nº 357 de su oferta. No posee plancha en cerámica. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN LA FIRMA ANALYTICA OFERTA A FOLIO 357 DIGITAL CERAMIC TOP HOT PLATE STIRRER

Ítem Nº 290:

A folio Nº 357 de su oferta. No posee plancha en cerámica. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN LA FIRMA ANALYTICA OFERTA A FOLIO 357 DIGITAL CERAMIC TOP HOT PLATE STIRRER

Ítem Nº 291:

A folio Nº 357 de su oferta. No posee plancha en cerámica. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN LA FIRMA ANALYTICA OFERTA A FOLIO 357 DIGITAL CERAMIC TOP HOT PLATE STIRRER

Ítem Nº 297:

A folio Nº 359 de su oferta. Describe revoluciones hasta 1200 pero no cumple pues el pliego exige revoluciones de 100 a 1400 rpm, No posee plancha en cerámica o en aleación aluminio - silium . No describe iman agitador reforzado ni en su catalogo ni en su anexo 3.. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN EL EQUIPO OFERTADO NO CUMPLE CON EL RANGO DE RPM

Ítem Nº 298:

A folio Nº 360 a 362  de su oferta. Ofrece un equipo de referencia 20001Q y este es un equipo de bloque simple (1) , por lo tanto no cumple, Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN A FOLION 361 SE PUEDE OBSERVAR QUE EN LA DESCRIPCIÓN SE OFERTA UN DOUBLE BLOCK.

Ítem Nº 315:

A folio Nº 363 de su oferta. No  describe si su equipo ofertado tiene capacidad para reacción simultánea de 24 tubos  de 12 ml. No posee bloque  de calentamiento versión infrarrojo, No posee  sistema de protección de bloque con  pintura corrosiva. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEBIDO A QUE EN FOLIO 263 LA ESPECIFICACIÓN DESCRIBE QUE LAS ESPECIFICACIONES SON CONSTANTES PARA TODO EL BLOQUE QUE CORRESPONDE A 25 TUBOS.

OBSERVACIONES A OFERTA DE BIOMOL

A CONTINUACION NOS PERMITIMOS REALIZAR LAS SIGUIENTES OBESERVACIONES A las  CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ANEXAS EN LA OFERTA DE BIOMOL LTDA ASI:

De acuerdo al numeral  2.4.2 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA (DOCUMENTO NO SUBSANABLE)

EXPERIENCIA GENERAL

Las órdenes de compra deberán acompañarse del acta de finalización y/o recibo a satisfacción de los equipos objeto de dichas órdenes. Lo anterior con el fin de evaluar el desempeño del proveedor en esa negociación, y verificar el cumplimiento a satisfacción del objeto de dicha orden.

La no presentación de estos documentos generara el rechazo de la propuesta.

Nos permitimos observar:

Certificación Nº 1:

Universidad de Los Andes Esta certificación adjunta a folio Nº 63 no presenta fecha de terminación; habla de  orden de compra de 2004 , pero no se especifica si el contrato fue ejecutado en este tiempo. Adicionalmente la certificación no cumple con el objeto solicitado por la entidad pues describe como objeto compra de 80 microscopio binoiculares,20 estere microscopios , 5 estere microscopios marca Leica. De esta forma esta certificación no cumple con lo solicitado en el numeral 2.4.2 Solicitamos no se tenga en cuenta esta certificación para evaluación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN EN LOS PLIEGOS NO SE SOLICITABA O ESPECIFICABA FECHAS DE INICIO O TERMINO DE LAS CERTIFICACIONES

Certificación Nº 2:

Universidad Militar Nueva Granada: Esta certificación adjunta a folio Nº 64 no cumple con el objeto solicitado por la entidad pues describe el objeto como : la adquisición de un espectrofotómetro modelo ultrospec 6300 uv  con display grafico de alta resolución. De esta forma esta certificación no cumple con lo solicitado en el numeral 2.4.2 Solicitamos no se tenga en cuenta esta certificación para evaluación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DADO QUE PARA LA UNVERSIDAD LA VENTA O COMERCIALIZACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS CORRESPONDE A LA EXPERIENCIA SOLICITADA.

Certificación Nº 3:

Instituto Nacional de Medicina Legal: Esta certificación adjunta a folio Nº 66 no cumple con el objeto solicitado por la entidad pues describe el objeto como: la adquisición de macroscopios de comparación balística con sistema fotográfico, estación computarizada e impresora.  De esta forma esta certificación no cumple con lo solicitado en el numeral 2.4.2 Solicitamos no se tenga en cuenta esta certificación para evaluación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DADO QUE PARA LA UNVERSIDAD LA VENTA O COMERCIALIZACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS CORRESPONDE A LA EXPERIENCIA SOLICITADA.

Certificación Nº 4:

Fuerzas Militares de Colombia –Ejercito nacional-Dirección Sanidad: Esta certificación adjunta a folio Nº 67 al 70 la certificación no describe la fecha de inicio  ni de finalización de l contrato, Adicionalmente no posee calificación de esta forma no cumple con lo exigido por los pliegos en su adendo N°3 de experiencia. De esta forma esta certificación no cumple con lo solicitado en el numeral 2.4.2 Solicitamos no se tenga en cuenta esta certificación para evaluación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN EN LOS PLIEGOS NO SE SOLICITABA O ESPECIFICABA FECHAS DE INICIO Ó TERMINO DE LAS CERTIFICACIONES, PARA LA CALIFICACIÓN SE ENCONTRÓ RECIBIDOS A SATISFACCIÓN EQUIVALENTE A SATISFACTORIO.

Certificación Nº 5:

Fiscalía General de la Nación: Esta certificación adjunta a folio Nº 71. No cumple con el objeto solicitado por la entidad pues describe el objeto como : la venta y entrega de un macroscópico de comparación balística y un computador con impresora para el laboratorio de balística forense.  De esta forma esta certificación no cumple con lo solicitado en el numeral 2.4.2 Solicitamos no se tenga en cuenta esta certificación para evaluación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DE ACUERDO A LOS PLIEGOS SE TOMARON EN CUENTA: DOS CERTIFICACIONES DE IES Y TRES GENERALES DE ACUERDO AL ORDEN COMO ESTABAN FOLIADAS, EN ESTE CASO FOLIOS 63 AL 70.

Certificación Nº 6:

Fondo de vigilancia de seguridad de Bogotá: Esta certificación adjunta a folio Nº 72. No cumple con el objeto solicitado por la entidad pues describe el objeto como : la adquisición de dos estere microscopios marca  leica con sus accesorios con destino a cuerpo técnico de investigaciones de la fiscalía y seccional de policía judicial..  De esta forma esta certificación no cumple con lo solicitado en el numeral 2.4.2 Solicitamos no se tenga en cuenta esta certificación para evaluación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DE ACUERDO A LOS PLIEGOS SE TOMARON EN CUENTA: DOS CERTIFICACIONES DE IES Y TRES GENERALES DE ACUERDO AL ORDEN COMO ESTABAN FOLIADAS, EN ESTE CASO FOLIOS 63 AL 70.

De acuerdo a numeral 2.4.3 CERTIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN.

# Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta las certificaciones de cadena de distribución y/o autorización para distribución que acredite que se encuentra autorizado para la comercialización y el servicio postventa de los elementos y/o equipos ofertados. En todo caso si oferta elementos cuyas marcas son diferentes deberá aportar el número de certificaciones que garanticen la autorización en la distribución.

Nos permitimos observar:

Genoma:  A folio87. No describe ni acredita en su certificación el servicio postventa de los elementos y/o equipos ofertados. No describe vigencia de su representación

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION NO NECESITA VIGENCIA PUES LA AUTORIZACION ES PARA PRESENTAR OFERTA ANTE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL.  LA CADENA DE DISTRIBUCION SE VE RESPALDADA EN CUANTO A SERVICIO CON LA CERTIFICACION DE  LABNET

Labnet: A folio 88 No describe ni acredita en su certificación el servicio postventa de los elementos y/o equipos ofertados.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LA CERTIFICACION SI POSEE LO SOLICITADO

CBS scientific: No describe vigencia de su representación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LOS PLIEGOS NO SOLICITABAN VIGENCIA. SIN EMBARGO SE TIENE EN CUENTA QUE LA CERTFICACION FUE EXPEDIDA EN ABRIL DE 2008.

De acuerdo a el numeral  3.4 EVALUACIÓN TÉCNICA

Se evaluarán los documentos del numeral 2.4 Documentos Técnicos, el cumplimiento del capitulo IV de los presentes Pliegos de Condiciones y la propuesta presentada en el Anexo 3 y 3A.

Nos permitimos observar:

OBSERVACIONES DE ORDEN TECNICO:

Ítem Nº 54 :

A folio Nº 166 de su oferta,  no cumple con las dimensiones requeridas en el pliego pues oferta  96 x 81x 132 cuando lo solicitado es: 96x123x1230.No cumple pues describe la base de trabajo de 91.4 cm cuando lo solicitado son 70m cm ,no describe las dos fases mas línea neutro ,no describe la toma eléctrica auxiliar con tapa y seguridad, No cumple pues la superficie de trabajo es en formica y lo solicitado es en acero inoxidable, según lo descrito en folio 166,, no describe la inclusión de la certificación. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION.  LA UNIVERSIDAD UNA VEZ ANALIZADAS TODAS LAS OFERTAS DETERMINO NO TENER EN CUENTA LOS  REQUERIMIENTOS EN CUANTO A DIMENSIONES, POR LO CUAL ESTA PROPUESTA FUE HABILITADA.

Ítem Nº 149 :

A folio Nº 198 de su oferta, No describe la óptica intercambiable,. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LA OPTICA SI ES INTERCAMBIABLE

Ítem Nº 150 :

A folio Nº 199 de su oferta, No describe la óptica intercambiable,. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LA OPTICA SI ES INTERCAMBIABLE

Ítem Nº 151 :

A folio Nº 200 de su oferta, No describe la óptica intercambiable,. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LA OPTICA SI ES INTERCAMBIABLE

Ítem Nº 152 :

A folio Nº 201 de su oferta, no describe la luz fria de 150 watt. No describe la fibra doble.. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS GARANTIZAN LA ILUMINACION NECESITADA

Ítem Nº 153 :

A folio Nº 202 de su oferta, no describe la luz fria de 150 watt. No describe la fibra doble.. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS GARANTIZAN LA ILUMINACION NECESITADA

Ítem Nº 155 :

A folio Nº 226 de su oferta describe Aumentos de 10 a 80x en folio 228 cuando se solicita de 7.5 x 50 x .No describe el FN22 con ajuste dióptrico, No cumple con la distancia de trabajo pues oferta 75mm  cuando se solicita 110 a 115 mm .No cumple con la distancia inter ocular pues oferta 55 a  75 mm cuando se solicita de 50 a 75 mm. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION, NO CUMPLE

Ítem Nº 157 :

A folio Nº 250 de su oferta. Aumentos de 10 a 80x en folio 228 cuando se solicita de 7.5 x 50 x .No describe el FN22 con ajuste dióptrico, No cumple con la distancia de trabajo pues oferta 75mm  cuando se solicita 110 a 115 mm .No cumple con la distancia inter ocular pues oferta 55 a  75 mm cuando se solicita de 50 a 75 mm. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones. No describe el puerto USB en la cámara , no describe estuche,, no describe tarjeta de garantía. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION, NO CUMPLE

Ítem Nº 222:

A folio Nº 263 y 268 al 279anversos de su oferta No describe ocular Wk: 10x 18 mm. No describe en el ocular de 100 x que sea en aceite de inmersión. No describe iris con portafiltros.  Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION, SI CUMPLE

Ítem Nº 223:

En  oferta. No describe en el ocular de 100 x que sea en aceite de inmersión No describe cantidad de oculares 10x, No describe si posee óptica de protección anti hongos. No describe filtro azul. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACIOIN NO CUMPLE CON LOS DOS OCULARES 10X

Ítem Nº 225:

En su oferta. No describe sistema de óptica antideslumbrante, No posee corrección de color, No describe si posee óptica de protección anti hongos .Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION SI TIENE CORRECCION DE COLOR

Ítem Nº 226:

En su oferta. No describe en el ocular de 100 x que sea en aceite de inmersión. No describe cantidad de oculares 10x, No describe si posee óptica de protección anti hongos. No describe filtro azul. No describe tarjeta de garantía. Solicitamos no sea tenida en cuenta la oferta de este ítem ya que no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACIOIN NO CUMPLE CON LOS DOS OCULARES 10X

PROPONENTE  ARISMA S.A

El proponente ARISMA S.A, a folio 3 al 5 Anexo No. 1 Carta de Presentación de la Propuesta. Modifica el contenido ya que no se evidencia el valor total a ofertar.

A folio 12 el proponente  ARISMA  S. A presenta póliza de seriedad de la oferta entre estatidades  estatales.

Observación:

### En el pliego de condiciones numeral 2.2.4.	Garantía de Seriedad de la Propuesta    (Documento no subsanable).

LA POLIZA DEBERÁ SER TOMADA ENTRE ENTIDADES PARTICULARES. LA NO PRESENTACIÓN DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA SERÁ CAUSAL DE RECHAZO, SI ÉSTA SE ENCUENTRA MAL DILIGENCIADA SERA MOTIVO DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD Y EL PROPONENTE CONTARÁ CON EL PLAZO PERENTORIO FIJADO SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD  No se acepta la observación. la empresa subsano en los plazos establecidos.

Certificado de Experiencia

A folio 80, la empresa  Arisma S.A presenta certificado de experiencia del Fondo de Desarrollo de la Educación Superior “FODESEP”, contrato No. 807,  Objeto: Suministro de equipos, elementos  de laboratorio y reactivos con destino a la universidad nacional abierta y a distancia – UNAD, de conformidad con la propuesta presentada para la invitación publica 004 de 2003.

Valor del Contrato: $666.158.573

Fecha de Inicio:  12 de noviembre de 2003.

Fecha de terminación: 12 de febrero de 2003.

Observación:

En esta certificación no se evidencia la calificación solicitada en los pliegos de condiciones, adicionalmente en las fechas de inicio y terminación del contrato hay una incongruencia. Solicitamos que esta certificación no sea tenida en cuenta como certificación de experiencia.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La Universidad no acepta la observación.  En la certificación cuenta con calificación de excelente tal y como se publico en los requisitos habilitantes por lo que la Universidad asigno el puntaje respectivo. Al verificar la certificación se pudo establecer las fechas de inicio y finalización de la certificación aportada.

PROPONENTE ADVANCED INSTRUMENTS  LTDA – QUALITY CONTROL LTDA

El pliego de condiciones solicita” Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía de Seriedad debe ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando sus integrantes tal y como aparece en el documento que acredita la existencia y representación legal de cada uno de ellos) y no a nombre del Representante del Consorcio o de la Unión.

La omisión de la garantía no será subsanable en ningún caso y la propuesta será rechazada. Cuando la Póliza de Seguros o la Garantía Bancaria no sean expedidas de acuerdo con los requerimientos de los PLIEGOS DE CONDICIONES, el proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que al efecto le señale la Universidad, so pena de rechazo de la propuesta, si no cumple.

### En el pliego de condiciones numeral 2.2.4.	Garantía de Seriedad de la Propuesta    (Documento no subsanable).

LA POLIZA DEBERÁ SER TOMADA ENTRE ENTIDADES PARTICULARES. LA NO PRESENTACIÓN DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA SERÁ CAUSAL DE RECHAZO, SI ÉSTA SE ENCUENTRA MAL DILIGENCIADA SERA MOTIVO DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD Y EL PROPONENTE CONTARÁ CON EL PLAZO PERENTORIO FIJADO SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

A folio 61 -62 el proponente presenta poliza de seriedad de la oferta siendo tomador la empresa ADVANCE INSTRUMENTS LTDA, solicitamos no sea tenida en cuenta esta póliza ya que no cumple los requerido en el pliego.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD La Universidad acepta la observación. La póliza de seriedad de la oferta debió haberse tomado por el consorcio o unión temporal. POR LO ANTERIOR SE SOLICITA QUE A MÁS TARDAR EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 A LAS 4: 00 PM SE HAGA LA MODIFICACIÓN DE LOS TOMADORES SOBRE LA  POLIZA PREVIAMENTE ENTREGADA Y SE RADIQUE EN LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA

- A folio No. 64 el proponente presenta certificación de experiencia por la Universidad del Tolima.

Objeto: Suministrar a la Universidad del Tolima, 59 Microscopios y 35 Estereomicroscopios, marca Advanced Optical.

Por  valor de $254.000.300.

Fecha de Inicio: 04 de mayo de 2006

Fecha de Terminación: 03 de julio de 2006

Observación:

La certificación presentada por le proponente no evidencia la calificación, requisito  solicitado por el pliego “Cada certificación deberá estar calificada como Excelente ò sobresaliente, bueno, regular o mala. Certificaciones que no cuenten con la calificación no serán tenidas en cuenta para efectos de la asignación del puntaje según lo establecido en el capítulo III FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN”

Adicionalmente no se evidencia el numero del contrato.

Solicitamos no sea tenida en cuenta esta certificación como certificación de experiencia.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN EL ADENDO No 03 PAGINA 9, EXPERIENCIA

- A folio No. 65 – 67,  el proponente presenta certificación de experiencia por la Universidad de Pamplona. Orden de Compra venta No. 001

Objeto: Compra, Venta e instalación de unos equipos con destino a los laboratorios de las facultades de Ciencias Básicas y Ciencias Agrarias de la universidad de Pamplona

Por  valor de $.380.932.168

Fecha de Inicio: 25- 04- 07

Fecha de Terminación: 24-07-07

Observación:

La certificación presentada por le proponente no evidencia la calificación, requisito  solicitado por el pliego “Cada certificación deberá estar calificada como Excelente ò sobresaliente, bueno, regular o mala. Certificaciones que no cuenten con la calificación no serán tenidas en cuenta para efectos de la asignación del puntaje según lo establecido en el capítulo III FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN”

Solicitamos no sea tenida en cuenta esta certificación como certificación de experiencia.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN EL ADENDO No 03 PAGINA 9, EXPERIENCIA

- A folio No. 69 A 70,  el proponente presenta certificación de experiencia por la Universidad Nacional de Colombia. Orden de Compra No. ODC-296-2007.

Objeto: (1) una cabina de flujo laminar.

Por  valor de $.8.085.200

Observación:

La certificación presentada por le proponente no evidencia la calificación, requisito  solicitado por el pliego “Cada certificación deberá estar calificada como Excelente ò sobresaliente, bueno, regular o mala. Certificaciones que no cuenten con la calificación no serán tenidas en cuenta para efectos de la asignación del puntaje según lo establecido en el capitulo III FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN”

Adicionalmente la certificación no evidencia la fecha de inicio ni la de terminación.

Solicitamos no sea tenida en cuenta esta certificación como certificación de experiencia.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN EL ADENDO No 03 PAGINA 9, EXPERIENCIA

A  folio No. 71,  el proponente presenta certificación de experiencia por Tubos del Caribe Ltda.

Objeto: Microscopio invertido metalograficoCK-40 M Olympus paltina metalica de calibración, software para metalografía MSQ-STEEL. Orden de Compra No. 026319

Por  valor de $.58.706.846

Observación:

La certificación presentada por le proponente no evidencia la calificación, requisito  solicitado por el pliego “Cada certificación deberá estar calificada como Excelente ò sobresaliente, bueno, regular o mala. Certificaciones que no cuenten con la calificación no serán tenidas en cuenta para efectos de la asignación del puntaje según lo establecido en el capitulo III FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN”

Adicionalmente la certificación no evidencia la fecha de inicio ni la de terminación.

Solicitamos no sea tenida en cuenta esta certificación como certificación de experienciA

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: LA CERTIFICACION NO FUE TENIDA EN CUENTA DESDE EL COMIENZO DE LA EVALUCION TECNICA

- A  folio No. 72,  el proponente presenta certificación de experiencia por Direcion de Investigacion criminal area administrativa y financiera. Contrato No. 03-2-100-90-06

Objeto:Adquisicion de equipos para los laboratorios y gabinetes del area de criminalista de la dirección central de policía judicial, seccionales y unidades juciales del Gaula, polca y polfa.

Por  valor de $.11.948.000

Observación:

La certificación no evidencia la fecha de inicio ni la fecha  de terminación.

Solicitamos no sea tenida en cuenta esta certificación como certificación de experiencia.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LA INFORMACION QUE REPOSA EN EL CERTFICADO ES CLARA Y SUFICIENTE PARA PODER REALIZAR LA EVALUACION.

ORDEN TECNICO

ITEM 38: BAÑO SEROLOGICO

A folio 75, anexo 3,  y a folio 110 el proponente no cumple las especificaciones técnicas solicitadas  por el pliego.

Observación:

El peso solicitado es de 16Kg aproximadamente, el peso que se describe en la propuesta es de 8.4 Kg.

La potencia solicitada es de 1800 W aproximadamente, la potencia que se describe en la propuesta es de 1400 W.

Solicitamos que no sean evaluados  técnicamente en este ítem.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION NO CUMPLE CON LA POTENCIA DE 1800 WATTS

Queremos aclarar que el representante exclusivo para Colombia de los Microscopios Olympus es G Barco.

G Barco únicamente autorizó a Nuevos Recursos Ltda a presentar oferta de estos microscopios para el presente proceso de contratación. De esta manera la única cadena de representación que sería válida para presentar ofertas de Microscopios Olympus en el presente proceso de contratación es : Olympus – G Barco – Nuevos Recursos Ltda.

Advanced Instruments No está autorizado para presentar ofertas de microscopios Olympus en el presente proceso de contratación

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LA EMPRESA ADVANCE PRESENTA UNA CERTIFICACION DE G BARCO.  LA UNIVERSIDAD HACIENDO USO DEL PRINCIPIO DE BUENA FE ACEPTA EL DOCUMENTO PRESENTADO.

OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA FIRMA SANITAS

- ANEXO 3  EVALUACION CERTIFICACIONES DE  EXPERIENCIA

De acuerdo al pliego de condiciones definitivo – Adendo No. 2, Numeral 2.4.2 Certificaciones de experiencia, indica:  “El oferente deberá presentar únicamente cinco (5) certificaciones de las cuales por lo menos dos deberán ser con entidades educativas, de contratos u ordenes de compra cuyo objeto sea igual o similar adquisición y/o suministro de equipos y/o elementos de laboratorio y/o ambientes de formación y/o enseñanza”

Según lo anterior solicitamos se reevalúe la calificación debido a que anexamos con la oferta seis (6) certificaciones en los folios 57, 58, 59, 60, 61 y 62, de las cuales solo están teniendo en cuanta en la calificación cuatro (4) certificaciones como son: Universidad de Pamplona, Universidad Industrial de Santander, Universidad de la Sabana y Universidad de Antioquia, además no nos dan calificación en un ítem indicando “ No tiene calificación”  y no dando puntaje, siendo que anexamos la Certificaron del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (folio 61) por un valor de $ 534.552.517 millones de pesos con una grado de satisfacción: Alto, tampoco tuvieron en cuenta la certificación de Alcaldía de Medellín (folio 62) por un valor de 146.982.672 millones con un grado de satisfacción : Alto.

Adjuntamos copia de las certificaciones presentadas resaltando el valor del contrato y grado de satisfacción y/o calificación.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION TENIENDO EN CUENTA QUE LAS CERTIFICACIONES NO VIENEN EN LOS TERMINOS SOLICITADOS POR LA UNIVERSIDAD EN LOS PLIEGOS Y ADENDOS.

- ANEXO 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

  - ITEM No. 19  AUTOCLAVE La Universidad indica: “Ampliar información adicionar catálogo”

RTA/  Se adiciona el catálogo resaltando las características del equipo ofertad

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION EN LA INFORMACION ENVIADA NO SE EVIDENCIA QUE CUMPLAN CON EL RANGO DE CAPACIDAD SOLICITADO.

  - ITEM No. 76 CENTRIFUGA La Universidad indica “Sujeto a verificación de rotor, temperatura y capacidad”

RTA/  Se anexa catálogo resaltando características del equipo ofertado donde se resalta: Páginas 2  y 8  Preenfriamiento y temperatura, Páginas 6 y 7 Rotores y capacidad.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION, CUMPLE

  - ITEM NO: 77 CENTRIFUGA MICROPROCESADA DE MESA La Universidad indica “no cumple, no tiene capacidad para tubos de 20 ml.”

RTA/ debido a un error de digitación colocamos  adaptador 0444750 para  48 tubos de 50 ml. Siendo el adaptador 0554750 para 48 tubos de 15 ml. Como lo indica la página 3 del catálogo anexo.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION NO CUMPLE  PUES SERIA PERMITIR AL OFERENTE MEJORAR  LA PROPUESTA.  SE TIENE EN CUENTA LO INCLUIDO EN EL CUADRO DEL ANEXO 3.

  - ITEMS NO. 157  Y 226 ESTEREOSCOPIO TRIOCULAR CON CAMARA DIGITAL Y MICROSCOPIO TRIOCULAR CON CAMARA DIGITAL Y SALIDA RCA. La Universidad indica “La cámara no tiene el modo supermacro”

RTA/  se anexa catálogo. Ver  página 4 FOCUS RANGE: MACRO CLOSE –UP MODE: 4 CM. (1.6 IN) TO INFINITY. Como dentro de las características técnicas la especificación modo supermacro no indica desde que distancia de trabajo es un modo supermacro para nuestra marca este distancia es equivalente al modo supermacro de otras marcas.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION, CUMPLE

  - ITEM No. 161 ESTUFA DE SECADO. La universidad indica “ampliar información, adicionar catálogo”

RTA/ Se anexa catálogo con todas las especificaciones técnicas del equipo.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION, CUMPLE

OBSERVACIONES ENVIADAS POR SISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN S.A

Damos alcance a su amable solicitud en la respectiva evaluación de habilitación de cumple o no cumple en la convocatoria en referencia, a la cual responderemos por Número de Ítem:

Ítem No. 9. Analizador de Calidad de Energía Trifásico.

La referencia cotizada Fluke-435, cumple con el Estándar IEEE-1459, pero la norma no está certificada para este instrumento.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION, CUMPLE

Ítem No. 13. Anemómetro:

Anexamos especificaciones técnicas ampliadas de la referencia cotizada TMA40 de la marca Amprobe.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO CUMPLE, NO SE ACEPTA OBSERVACIONES DE SISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN PORQUE LUEGO DE SOLICITAR INFORMACION ADICIONAL Y CATALOGO SOLO ANEXAN UN FOLIO DE TAL MANERA QUE NO HAY ESPECIFICACIONES ANEXAS.

Ítem No. 284. Pinza Voliamperimétrica.

Anexamos especificaciones técnicas ampliadas de la referencia cotizada Fluke-336A. Es importante informarles que el ajuste de cero de medida es automático en la mayoría de los modelos de Fluke.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION, CUMPLE

Ítem No. 335. Sonómetro.

Anexamos especificaciones técnicas ampliadas de la referencia cotizada SM-20 de la marca Amprobe.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION, CUMPLE

Con relación al Item No. 67. Cámara Termográfica Digital.

“Requerimientos mínimos: Termómetro infrarrojo con mira láser y emisividad ajustable Referencia MT 360. Display 3 ½ dígitos -30ºC a 550ºC, Resolución espectral de 6 a 14 μm micrómetros, alcance 1.2m precisión +- 2ºC, peso aprox 157 gramos”, nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones:

Los requerimientos mínimos en especificaciones técnicas corresponden a un termómetro infrarrojo por las siguientes razones:

Distancia especificada de medida 1.2m, en las cámaras termográficas la distancia de medida es ilimitada, se debe tener en cuenta es el tamaño de cada píxel.

La respuesta espectral también es una especificación técnica de los termómetros infrarrojos. En nuestro modelo cotizado Fluke-561 el rango es de 8 μm a 14 μm.

La especificación de peso (120gramos) corresponde a un termómetro infrarrojo, ya que el peso promedio de una cámara termográfica es de 2.5 Kilo gramos.

Las especificaciones técnicas se habían referido al Modelo MT 360 el cual corresponde a un termómetro infrarrojo.

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas para determinar una cámara termográfica podrían ser entre otras las siguientes:

Sensibilidad térmica.

Pantalla LCD a color, paletas de color.

Tamaño del detector.

Capacidad de almacenamiento de imágenes.

Distancia focal mínima en la presentación de imágenes visibles.

Modos de funcionamiento en pantalla (imagen en imagen y pantalla completa de

infrarrojos).

Campo de visión.

Tipo de software de análisis y gestión.

Comunicaciones (Software, cable y tipo de memoria)

Instrucción de manejo realizado por personal capacitado en esta aplicación para la correcta operación del equipo.

Basados en lo expuesto anteriormente, el equipo cotizado “cumple” con las especificaciones

técnicas solicitadas en el pliego de la Convocatoria en referencia. Por lo tanto solicitamos muy

cordialmente reevaluar este Item.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO CUMPLE, NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DADO QUE LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS PARA LA CAMARA REQUERIDO SON LAS QUE SE PUBLICARON (COTIZAN TERMOMETRO INFRARROJO Y SE SOLICITA CAMARA TERMOGRAFICA)

OBSERVACIONES ENVIADAS POR VANSOLIX

2. Solicitamos aceptar a folio 57 el item No. 21. El cual cumple con lo solicitado.

Adjuntamos catalogo que confirma que el modelo ofrecido cumple con el Gancho y dispositivo para pesar por debajo de la balanza.  Para más seguridad y transparencia los invitamos a ver en la página de Internet la información suministrada por Mettler Toledo  http://co . mt. com/mt/products/ProdUct05aPlicaci0nee5aJ  laboratorio_balanzas precisi o n -ca pacida dba lanza – p reci sio n -classi c_sbbasic/S B3 2000_0x00024670000271 580002ef2f.j sp.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE VANSOLIX DADO QUE ANEXA CATALOGOS DEL ÍTEM, CUMPLE.

OBSERVACIONES ENVIADAS POR MERCK

En mi calidad de Representante Legal de la sociedad Merck S.A. y estando dentro del término establecido en el Pliego de Condiciones del Asunto, cordialmente me permito presentar las aclaraciones a la evaluación jurídica, financiera y técnica que a continuación relaciono, para que con fundamento en ellas se proceda por parte de la Entidad efectuar las los cambios a que haya lugar:

• ITEM 140 ESPECTOFOTOMETRO. Se solicita aclarar los aspectos técnicos en los cuales nuestro equipo ofertado “NO CUMPLE”. Esto en razón, que el ítem ofertado cumple con las especificaciones técnicas básicas solicitadas por ustedes, en el Anexo No. 2 (Especificaciones técnicas).

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION  DE LA FIRMA, CUMPLE

• ITEM 142 - 143 ESPECTOFOTOMETRO. Se anexa catálogo del Espectrofotómetro U-1900 (HITA3JO-0003).

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION  DE LA FIRMA, CUMPLE

• ITEM 162 FILTRO DE AGUAS. Se anexa ficha técnica del D0809 Cartucho Ultrapuro y D45 11 Holder para el cartucho.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION  DE LA FIRMA, CUMPLE

OBSERVACIONES ENVIADAS POR ARISMA

ITEM No.28 -  BALANZA DE PRECISIÓN:  De acuerdo a la evaluación técnica de nuestra oferta se informa que el equipo no cumple ya que no especifica que la balanza sea portable para campo.  De manera respetuosa solicitamos al comité técnico remitirse al catálogo anexo de la Balanza Marca A & D modelo GF-2000 en el cual se evidencia que el equipo cuenta con unidad de batería recargable para una operación de aproximadamente 8 horas lo que le da su calidad de equipo portátil.  (Anexamos catálogo).

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación, Cumple

ITEM No.61 -  CALIBRADOR PIE DE REY:  De acuerdo a lo solicitado por el Comité anexamos el catálogo de equipo.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:  Se acepta la observación, Cumple

ITEM No.143 -  ESPECTROFOTÓMETRO : El concepto técnico dado para este ítems es NO CUMPLE.  Solicitamos esta evaluación sea revisada ya que dentro de las aclaraciones de los pliegos se aceptó que los rangos podían manejar tolerancias de un 10% .  Nuestro equipo se ofertó con un rango de 190 – 900 nm por lo que cumple con las especificaciones técnicas mínimas.  De manera respetuosa solicitamos se le de a este equipo el concepto de CUMPLE. ( anexamos catálogo)

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:   No se acepta la observación la tolerancia del 10% esta específica para balanzas. No cumple

ITEM No.149 – ESTEREOMICROSCOPIO:  De acuerdo al requerimiento del comité evaluador anexamos catálogo del equipo con el fin de ampliar la información del mismo. (Estereomicroscopio Motic Serie SMZ 168 con todas sus configuraciones y manual de instrucciones)

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la Observación.

ITEM No.150 – ESTEREOMICROSCOPIO:  De acuerdo al requerimiento del comité evaluador anexamos catálogo del equipo con el fin de ampliar la información del mismo. (Estereomicroscopio Motic Serie SMZ 168 con todas sus configuraciones y manual de instrucciones)

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la Observación.

ITEM No.151 – ESTEREOMICROSCOPIO:  De acuerdo al requerimiento del comité evaluador anexamos catálogo del equipo con el fin de ampliar la información del mismo. (Estereomicroscopio Motic Serie SMZ 168 con todas sus configuraciones y manual de instrucciones)

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la Observación.

ITEM No.152 – ESTEREOMICROSCOPIO TRINOCULAR:  De acuerdo al requerimiento del comité evaluador anexamos catálogo del equipo con el fin de ampliar la información del mismo. (Estereomicroscopio Motic  Serie SMZ 168 con todas sus configuraciones y manual de instrucciones)

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la Observación.

ITEM No.153 – ESTEREOMICROSCOPIO:  De acuerdo al requerimiento del comité evaluador anexamos catálogo del equipo con el fin de ampliar la información del mismo. (Estereomicroscopio Motic  Serie SMZ 168 con todas sus configuraciones y manual de instrucciones)

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la Observación.

ITEM No.155 – ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR :  De acuerdo al requerimiento del comité evaluador anexamos catálogo del equipo con el fin de ampliar la información del mismo. (Estereomicroscopio Motic  Serie SMZ 168 con todas sus configuraciones y manual de instrucciones)

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación.  No cumple especificaciones técnicas mínimas para los oculares.

ITEM No.157 – ESTEREOMICROSCOPIO TRINOCULAR CON CÁMARA DIGITAL :  De acuerdo al requerimiento del comité evaluador anexamos catálogo del equipo con el fin de ampliar la información del mismo.(Estereomicroscopio Motic  Serie SMZ 168 con todas sus configuraciones y manual de instrucciones)

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación.  No cumple especificaciones técnicas mínimas para los oculares.

ITEM No.165 -  FOTÓMETRO: De acuerdo a lo requerido en las evaluaciones anexamos catálogo del equipo Marca YSI modelo 91000 el cual cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación  no cumple, el catálogo anexado no contiene las especificaciones técnicas del equipo.

ITEM No.211 – MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA ACTIVA: De acuerdo al concepto técnico nuestro equipo no cumple.  Solicitamos muy respetuosamente revisar las especificaciones técnicas ofertadas por nuestra Empresa ya que allí se detalla que el equipo es tanto monofásico como trifásico.  Con el fin de ampliar la información al respecto anexamos el catálogo del equipo en el cual se corrobora esta información

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación, cumple

ITEM No.222-  MICROSCOPIO BINOCULAR:   De acuerdo al requerimiento del comité evaluador anexamos catálogo del equipo con el fin de ampliar la información del mismo. (Microscopio Binocular Motic  Modelo BA210  con todas sus configuraciones y manual de instrucciones)

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la Observación.

ITEM No.223-  MICROSCOPIO BINOCULAR  CON OPTICA CORREGIDA AL INFINITO :   De acuerdo al requerimiento del comité evaluador anexamos catálogo del equipo con el fin de ampliar la información del mismo. (Microscopio Binocular Motic  Modelo BA210  con todas sus configuraciones y manual de instrucciones).

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la Observación.

ITEM No.225-  MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO BINOCULAR:   De acuerdo al requerimiento del comité evaluador anexamos catálogo del equipo con el fin de ampliar la información del mismo. (Microscopio Binocular Motic  Modelo BA210  con todas sus configuraciones y manual de instrucciones).

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la Observación.

ITEM No.226-  MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CÁMARA DIGITAL Y SALIDA RCA:   De acuerdo al requerimiento del comité evaluador anexamos catálogo del equipo con el fin de ampliar la información del mismo. (Microscopio Binocular Motic  Modelo BA210  con todas sus configuraciones y manual de instrucciones)

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación no cumple porque la cámara no tiene el modo supermacro 2 cm

OBSERVACIONES ENVIADAS POR INNOVATEK

- ITEM 140, ESPECTROFOTÓMETRO UVVIS, de acuerdo con la información requerida en el anexo nos permitimos aclarar que nuestra oferta en los folios Nos 56 y 57 se indica que el instrumento incluye software y computador.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación.  Cumple con lo solicitado incluye computador y software

- ITEM 379, CROMATOGRAFO DE GASES ACOPLADO A MASAS, de acuerdo con la información solicitada en el anexo, nos permitimos aclarar que el cromatografo acoplado a masas modelo Trace DSQ II, tiene una sensibilidad SIM en 20 OFN da una relación señal ruido 10:1 para la masa: carga 272.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, no cumple, dado que en el catalogo presentado para el equipo en el folio 128 y 129 no especifica la sensibilidad en SIM de 20 fg. de OFN, tampoco se especifica que el puerto de inyección capilar para operación SPLIT/SPLITLESS tenga control electrónico de neumática 0.01 psi o mejor.

- ITEM 10, ANALIZADOR DE CARBONO ORGANICO TOTAL: La oferta entregada por la empresa Innovatek, cumple con las especificaciones mínimas requeridas, por tanto, solicitamos modificar el proceso de evaluación aceptando la oferta.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. No cumple,  pues el TOC ofertado esta por fuera de lo solicitado (desde 50 y no desde 100 ppb)

- ITEM 380, ESPECTROFOTOMETRO FTIR, queremos manifestar que la firma Vansolix, no ofrece el accesorio ATR (folio 122), solicitado en los pliegos, por tanto la oferta No Cumple técnicamente.   De igual manera la empresa Casa Cientifica, no ofrece el accesorio ATR (folio 145), por tanto No cumple técnicamente.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se aceptan las observaciones. Las empresas CASA CIENTIFICA e INNOVATEK, en sus ofertas no presenta si incluya o no el accesorio ATR, el cual es primordial para las necesidades del laboratorio.

- ITEM 381, ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATÓMICA, queremos manifestar que la oferta presentada por la empresa Casa Científica en el folio No 148, 149, no cumple con las especificaciones técnicas requeridas, ya que el modelo ofertado cuenta con torreta para ocho lámparas, pero solamente cuenta con dos fuentes de potencia.  Igualmente la empresa Vansolix a folio No 130, no cumple con las ocho fuentes de potencia requeridas, por tanto No Cumple técnicamente.  La empresa Khymos en los folios 246 y 247, en el modelo GBC Avanta PM, no ofrece las ocho fuentes de potencia requerida, por tanto no cumple técnicamente.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la Observación, el equipo que entrega casa Científica, Vansolix y Khymos, cumplen con las especificaciones.

OBSERVACIONES ENVIADAS POR KASAY

Con respecto a la Evaluación Técnica, nos califican como NO CUMPLE en el Ítem 182:

ITEM 182: HIPSOMETRO: Solicitan: Instrumento utilizado para medir alturas de árboles, pendientes y ángulos verticales, con sistema óptico, escala métrica.

Se oferta el Hipsómetro LH400 OPTILOGIC, el cual cumple y supera las especificaciones Si verifican en las especificaciones técnicas del equipo, este sirve para medición de ángulos, para determinación de alturas de los árboles, cuenta con sistema óptico y permite lecturas en pies, yardas y metros.

Por tanto consideramos que deben reevaluar el cumplimiento en las especificaciones de este ítem.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la Observación. Cumple

OBSERVACIONES ENVIADAS POR MAVE

Aclaraciones pertinentes al equipo ofertado, correspondiente al ÍTEM 30: BALANZA DE PRESICION:

- El certificado de distribución se encuentra en la propuesta presentada en la pagina 56 y 57, donde nuestro distribuidor (ANACHEM CORPORATION) nos certifica para vender los productos distribuidos por el mismo correspondientes del catalogo VWR, es decir, que este certificado es valido para todos los productos ofertados, ya que pertenecen a dicho catalogo. Adjuntamos nuevamente certificados.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación. Cumple.

- El catalogo de este producto también se encuentra en la propuesta presentada en la pagina 60, adicionalmente, nos permitimos informarle que en la copia magnética enviada con la propuesta, se incluyeron los catálogos de los equipos ofertados, en la cual se encuentra el CATALOGO ÍTEM 30, que son tres donde se menciona las características e instrucción de manejo de dicha balanza de precisión y toda la línea de esta marca. Adjuntamos nuevamente catalogo.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación. Cumple

OBSERVACIONES ENVIADAS POR SERVIBALANZAS

Por medio de la presente, nos permitimos aclarar  los siguientes ítems donde tenemos calificación de NO CUMPLE.

- ITEM 18 CORRESPONDIENTE A BALANZA DE PRECISIÓN PORTABLE PARA CAMPO, CAPACIDAD DE 2220 g CON PRECISIÓN AL 0,01g. SERVIBALANZAS OFRECE UNA BALANZA DE 3200 g CON PRECISIÓN 0,01 g ACLARANDO QUE ES UNA BALANZA ADECUADA PARA TRABAJAR EN CAMPO POR LO TANTO ES POSIBLE TRANSPORTARLA DONDE SE REQUIERA EL EQUIPO.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la Observación. NO COTIZA, el ÍTEM 18 corresponde a un arrancador.

- ITEM 53 CORRESPONDIENTE CABINA DE EXTRACCION DE GASES Y VAPORES. SERVIBALANZAS, OFRECE UNA CABINA MARCA ESCO MODELO FRONTIER JUNIOR EFB-4A2, DONDE ESTA CABINA CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES INTERNACIONALES QUE CORRESPONDEN A CABINAS EXTRACTORAS SIENDO LA NORMA ANSI/ASHARE 110-1995, EL CATALOGO DE ESTE MODELO PROPUESTO SE ENCUENTRA UBICADO EN FOLIO No 142, ADICIONALMENTE, SE ANEXA NUEVAMENTE EL CATALOGO Y LA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA ASI COMO UN DOCUMENTO DE LAS PRUEBAS PRINCIPALES QUE SE LE REALIZAN A LAS CABINAS EXTRACTORAS  MARCA ESCO DE SINGAPOURE, SIENDO ESTA MARCA UNA DE LAS MEJORES EN MUNDO PARA LA APLICACIÓN DE CABINAS EXTRACTORAS.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. NO CUMPLE. La información suministrada no hace claridad frente a las normas, a los 6paneles,  y los kits de filtros

- ITEM 149 CORRESPONDIENTE A UN ESTEREOMICROSCOPIO. SERVIBALANZAS OFRECE UN ESTEREOMICROSCOPIO TRIOCULAR MARCA OPTICAL WESLAR, ESTO SE VE EN EL FOLIO No 104  ” ESTEREOMICROSCOPIO TRIOCULAR PARA MAGNIFICACIÓN  MARCA OPTICAL WESLAR MODELO KINGSTIC ZSM – 50B” DONDE SE ENCUENTRA AMPLIADA TODA LA ESPECIFICACIÓN TECNICA.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación en cuanto a las especificaciones técnicas. Cumple

4.    ITEM 150, 151 CORRESPONDIENTE A UN ESTEREOMICROSCOPIO CON UN AUMENTO DE 8X A 32X. SERVIBALANZAS OFRECE UN ESTEREOMICROSCOPIO CON UN AUMENTO DE ZOOM CONTINUO DE 7X A 45X, UBICADO EN EL FOLIO No 106 “Lente de 0.7X a 4.5X; para magnificación o aumento de Zoom de 7X a 45X (con posibilidad de extensión a 180X). ” Y FOLIO No 108 “Lente de 0.7X a 4.5X; para magnificación o aumento de Zoom de 7X a 45X (con posibilidad de extensión a 180X).” SIENDO ESTE RANGO MÁS AMPLIO DE LO SOLICITADO POR USTEDES.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación en cuanto a las especificaciones técnicas. No se acepta la observación de la firma KAIKA, Cumple

- ITEM 155 CORRESPONDIENTE A UN ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR CON OPTICA ANTIHONGOS. SERVIBALANZAS OFRECE UN ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR CON OPTICA DE VDRIO POR LO TANTO  ANTIHONGOS UBICADO EN EL FOLIO No 110 “tipo de material de la óptica es de vidrio. ”

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, no cumple,  en cuanto a las especificaciones técnicas incumple en el rango de aumentos.

- ITEM 223 CORRESPONDIENTE A UN MICROSCOPIO BINOCULAR CON OPTICA CORREGIDA AL INFINITO. SERVIBALANZAS OFRECE UN MICROSCOPIO QUE CUMPLE CON CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD DE ACUERDO AL ANEXO 3, ESTAS CARACTERISTICAS SE VEN REFLEJADAS EN EL FOLIO No 126, ADICIONALMENTE, EL MATERIAL DEL CUERPO DEL MICROSCOPIO ES DE UNA PINTURA RESISTENTE A AGENTES QUIMICOS, CON ACABADO PUNTEADO PARA RESISTIR LAS MANCHAS Y LAS HUELLAS DIGITALES.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación en cuanto a las especificaciones técnicas. No se acepta la observación de la firma KAIKA, Cumple

7.   ITEM 225 CORRESPONDIENTE A UN MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO BINOCULAR. SERVIBALANZAS OFRECE UN MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO BINOCULAR Y CON OPTICA DE VIDRIO ESTA ESPECIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN EL FOLIO No 129 “tipo de material de la óptica es de vidrio ” DE NUESTRA PROPUESTA.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación en cuanto a las especificaciones técnicas. No se acepta la observación de la firma KAIKA, Cumple

OBSERVACIONES DE SERVIBALANZAS A OTRAS FIRMAS

Por medio de la presente nos permitimos presentar las siguientes observaciones:

ITEM 22: BALANZA ELECTRONICA CAPACIDAD DE 20 kg X 0,1 g

LA FIRMA VANSOLIX EN EL FOLIO No 57 SE OFRECE UNA BALANZA MARCA METTLER TOLEDO XP 20001M CAPACIDAD DE 2100 g X	 0.1g, SIENDO ESTA MUY INFERIOR A LO SOLICITADO EN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIDOS POR LA UNIVERSIDAD.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No Se acepta la observación. El modelo xp20001M tiene capacidad de 20100g

ITEM 24: BALANZA ANALITICA DIGITAL DE PRECISIÓN DE CAPACIDAD DE 220 g, SENSIBILIDAD DE 0.00001g; LINEALIDAD 0.00002g, REPETIBILIDAD 0.00002g. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10 A 30 GRADOS.

LA FIRMA CASA CIENTIFICA: EN EL FOLIO No 119 SE OFRECE UNA BALANZA ANALITICA MARCA OHAUS MODELO AUV 264 SERIE ADVENTURE PRO CON UNA LINEALIDAD DE 0.3mg ES DECIR 0.00003 mg  DONDE SE SALE DE LAS, ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. ADICIONALMENTE, EN EL FOLIO  No 119 Y  EN EL FOLIO No 157 NO SE ESPECIFICA LAS DIMENSIONES DEL PLATILLO DE LA BALANZA.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación, no cumple

LA FIRMA TECNIPESAJE: EN EL FOLIO No 95 SE OFRECE UNA BALANZA MARCA OHAUS PA 214 DONDE NO SE ESPECIFICA LAS CONDICONES DE TRABAJO DEL EQUIPO; COMO TEMPERATURA, INCUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, si aparecen las condiciones de trabajo

ITEM 28: BALANZA DE PRECISIÓN PORTABLE PARA CAMPO

LA FIRMA CASA CIENTIFICA: EN EL FOLIO No 121 SE OFRECE UNA BALANZA  MARCA OHAUS REF RD3 RM, DONDE NO SE ENCUENTRA ESPECIFICADA QUE LA BALANZA SEA ADECUADA PARA TRABAJO DE CAMPO, POR LO TANTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación si cumple.

LA FIRMA VANSOLIX: EN EL FOLIO No 59 SE OFRECE UNA BALANZA MARCA METTLER PL 3002-S/01, DONDE NO SE ENCUENTRA ESPECIFICADA QUE LA BALANZA SEA ADECUADA PARA TRABAJO DE CAMPO, POR LO TANTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación, en el folio 76 se observan las opciones y accesorios para personalización de la balanza

ANALYTICA LTDA: EN EL FOLIO No 161 SE OFRECE UNA BALANZA MARCA OHAUS AUV 2102, DONDE NO SE ENCUENTRA ESPECIFICADA QUE LA BALANZA SEA ADECUADA PARA TRABAJO DE CAMPO, POR LO TANTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación, no se determina que sea portable

TECNIPESAJE:  EN EL FOLIO No 70 Y No 90 SE OFRECE UNA BALANZA MARCA OHAUS MODELO AUV 2102, DONDE NO SE ENCUENTRA ESPECIFICADA QUE LA BALANZA SEA ADECUADA PARA TRABAJO DE CAMPO, POR LO TANTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación si cumple.

ITEM 29: BALANZA DE PRECISIÓN CAPACIDAD DE 1800g X 0,01g CON CALIBRACIÓN INTERNA.

LA FIRMA CASA CIENTIFICA: EN EL FOLIO No 122 SE OFRECE UNA BALANZA MARCA OHAUS MODELO AV2102, DONDE NO SE ESPECIFICA QUE TENGA CALIBRACIÓN INTERNA, ADICIONAL QUE EN EL FOLIO  No1 60 Y 163 QUE CORRESPONDE AL CATALOGO DE ACUERDO AL MODELO OFERTADO NO OFRECE CALIBRACIÓN INTERNA, POR LO TANTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. En el folio 163 para el item 29 en la fila de calibración reza información así: Digital con masa interna (modelos con opción de calibración interna). No se acepta la observación.  Si cumple

LA FIRMA VANSOLIX: EN EL FOLIO No 60 SE OFRECE UNA BALANZA MARCA METTLER TOLEDO MODELO PB 3002 -S /, DONDE NO SE ESPECIFICA QUE TENGA CALIBRACIÓN INTERNA, POR LO TANTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. En el folio 68 relaciona el proponente que la balanza PB3002 ofrece calibración FACT ajuste totalmente automático con pesa interna.

LA FIRMA KAIKA: EN EL FOLIO No 195 SE OFRECE UNA BALANZA MARCA DENVER PI2002, DONDE NO SE ESPECIFICA QUE TENGA CALIBRACIÓN INTERNA, POR LO TANTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. Presenta calibración interna.

ITEM 30: BALANZA DE PRECISIÓN CAPACIDAD DE 310g LEE HASTA 0,001g. CON SISTEMA DE CALIBRACIÓN INTERNA.

LA FIRMA VANSOLIX: EN EL FOLIO No 60 SE OFRECE UNA BALANZA MARCA METTLER TOLEDO PB 303-S/FAC, DONDE NO SE ESPECIFICA QUE TENGA CALIBRACIÓN INTERNA, POR LO TANTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. En el folio 68 el oferente presenta características de la balanza en meción y especifica calibración FACT que se toma como ajuste totalmente automático con pesa interna. Si cumple.

LA FIRMA KAIKA: EN EL FOLIO No 195 SE OFRECEUNA BALANZA MARCA DENVER PI 4003, DONDE NO SE ESPECIFICA QUE TENGA CALIBRACIÓN INTERNA, POR LO TANTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. Presenta calibración interna

ITEM 53: CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES Y VAPORES. ALIMENTACIÓN 110-130VAC 60. Hz. 1,2Mx0,9mx1,5m. BAJO NIVEL DE RUIDO. EXTRACTOR CENTRIFUGO EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADA. DUCTERIA DE PVC 10”. PANEL DE FILTRACIÓN ACERO INOXDABL. 6 PANELES DE CARBÓN ACTIVADO. INCLUYE INSTALACIÓN  Y 2 KITS DE FILTROS COMPLETOS E ILUMINACIÓN. CUMPLIMIENTO DE NORMA SEGURIDAD OSHA/SEFA/ASHRAE/AMCA.

LA FIRMA UNIÓN TEMPORAL NUEVOS RECURSOS INSTITUCIONALES MEGA MARKET: EN EL FOLIO No 112 SE OFRECE UNA CABINA EXTRACTORA DE GASES Y VAPORES MARCA C4 MODELO CEX120, DONDE LAS DIMENSIONES DE LA CABINA QUE SE OFRECE DIFIEREN ESPECIFICAMENTE EN LA ALTURA: 120 ANCH0X86 FONDOX154 DE ALTO, DANDO ASI 40 CENTIMETROS MÁS DE LO SOLICITADO. ADICIONAL, EN EL FOLIO No 111 NO SE MENCIONA LA INCLUSIÓN DE 2 KITS DE ILUMINACIÓN. POR LO TANTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. Suministro catalogo

OBSERVACIONES DE TECNIPESAJE

Ítem 21: Balanza portátil con gancho:

A folio 70 del Anexo No. 3 y folio 92 Balanza de Precisión, modelo B35T21P, menciona que posee un gancho, este gancho se encuentra ubicado debajo de la balanza y se usa para realizar determinación de densidad o gravedad específica, por lo cual no se puede observar en la foto y dado que las especificaciones suministradas no fueron más amplias.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la aclaración. Cumple, en folio 92 ofrece en las características balanza digital portátil con gancho.

Ítem 28: Balanza de precisión portable para campo:

A folio 70 del Anexo No. 3 y folio 99 Balanza de Precisión, modelo Adventurer Pro AV2102, especifica que opera con cuatro (4) baterías AA, por tanto, es ideal para trabajo de campo, es auto apagable para ahorro de baterías y también posee adaptador de corriente para trabajo en laboratorio, lo que la hace muy versátil. Para despejar dudas al respecto, pueden dirigirse a la página www.ohaus.com.mx y en la parte de balanzas portátiles pueden ubicar el modelo que se está ofreciendo.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación. Cumple, en el folio 99 dice que opera con baterías AA(4), lo cual se considera como portable para campo.

Ítem 29: Balanza de Precisión:

Todas las balanzas ofrecidas por TECNIPESAJE LTDA para esta Convocatoria, son marca OHAUS, de lo cual se anexa copia del certificado notariado como distribuidor autorizado a folio 116.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación. Cumple. Se verifico con la copia original.

OBSERVACIONES DE CASA CIENTIFICA A OTRAS FIRMAS

1. Ítem 379.

Propuesta Firma Innovatek: De acuerdo a lo manifestado en el folio 74, el equipo de Cromatografía de Gases Acoplado a Detector selectivo de Masas, Marca Thermo Scientific, no cumple con las especificaciones solicitadas por la Universidad, puesto que la sensibilidad en el modo SCAN del detector de masas, para 1 ul de una solución de 1 pg/ul de OFN en iso-octano es de 100:1, y la sensibilidad requerida en los pliegos es de 150:1, por lo cual la señal ruido de dicho equipo es mayor, lo cual disminuye las especificaciones técnicas solicitadas.

Por lo anterior solicitamos la descalificación del Ítem 379 para esta propuesta.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación, no cumple.

2. Ítem 380

Propuesta Firma Vansolix: De acuerdo a la cotización presentada en la oferta, no se relaciona el accesorio ATR solicitado, por lo cual no cumple con las especificaciones del Pliego de Condiciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. Cumple, en el folio 119 se relaciona el accesorio ATR.

3. Ítem 381

Propuesta Firma Khymos: De acuerdo a lo manifestado en el folio 246 y 249, el equipo de Absorción Atómica Marca Avanta, no cumple con las siguientes especificaciones solicitadas:

- El quemador del equipo no es en el material TITANIO.

- El control del flujo del gas no es automático.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación. Cumple con las especificaciones solicitadas.

OBSERVACIONES DE GEOSYSTEM ING LTDA

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La observación no se acepta ya que no cotiza el item anunciado 134.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación, la universidad aclara que para este ítem acepta la oferta del equipo TOPCON

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación. Cumple,  No existe el folio 00800 que relacionan en las observaciones. Se verifica características por folio 0076.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD. No se acepta la observación, no cumple con lo solicitado.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta la observación, cumple.

OBSERVACIONES FIRMA A TOPOEQUIPOS

LA FIRMA TOPOEQUIPOS NO ENVIO MEDIO MAGNETICO DEL ARCHIVO CON LAS OBSERVACIONES, EL COMITÉ REALIZA LA PRESENTE RESPUESTA DE ACUERDO AL ORDEN PRESENTADO EN EL MEDIO FÍSICO.

- ITEM 146: No se acepta la observación, No cumple con las funciones COGO ni con las funciones de volúmenes.

- ITEM 147: No se acepta la observación, no funciona con el programa de topografía para vías.

- ITEM 216: No se acepta la observación, no envío la información solicitada.

- ITEM 334: No se acepta la observación, no cumple con lo solicitado.

- ITEM 345: No se acepta la observación, no cumple con lo solicitado.

- ITEM 81: No se acepta la observación, no cumple con lo solicitado se ratifica que la potencia esta por debajo de lo solicitado en los pliegos

- ITEM 107: No se acepta la observación, no cumple con lo solicitado se ratifica que la potencia esta por debajo de lo solicitado en los pliegos

- ITEM 178: No se acepta la observación, no cumple con lo solicitado se ratifica que la potencia esta por debajo de lo solicitado en los pliegos

- ITEM 244: No se acepta la observación, no cumple con lo solicitado se ratifica que la potencia esta por debajo de lo solicitado en los pliegos

- ITEM 245: No se acepta la observación, no cumple con lo solicitado se ratifica que la potencia esta por debajo de lo solicitado en los pliegos

- ITEM 246: No se acepta la observación, no cumple con lo solicitado se ratifica que la potencia esta por debajo de lo solicitado en los pliegos

- ITEM 196: Se acepta la observación, cumple

- ITEM 204: No se acepta la observación, no cumple con lo solicitado con el numero de 7 posiciones para cada carga y no especifica la protección para cada tipo de carga.

- ITEM  353: No se acepta la observación, no cumple con lo solicitado no especifica tener dos devanados primarios de 2x190V, 2 devanados de 2x70V y tampoco permite realizar conexiones estrella, triangulo entre su devanados.

- ÍTEMS 205, 208, 228-234, 236, 238-240 y 246: No se acepta la observación en las especificaciones suministradas por el oferente no se evidencia que los equipos sean compatibles con el equipo ALECOP que se había indicado en los pliegos. Así mismo las especificaciones suministradas no permiten verificar que cumpla con lo solicitado.

ANEXO 3A

- LABORATORIO DE TOPOGRAFIA: Se acepta la observación, Cumple

OBSERVACIONES FIRMA DISSMAN

ITEM 365: No se acepta la observación, no cumple con el peso solicitado y no hay sujeción para varillas redondas de 4 a 14mm

OBSERVACIONES FIRMA PRODUQUIMICA

ITEM 222, 223 Y 225: Se solicito certificado de distribución Olympus y no lo envío

OBSERVACIONES FIRMA SANAMBIENTE

ITEM 13: Al revisar el catalogo enviado, no cumple con las especificaciones técnicas.

ITEM 84: Al revisar el catalogo enviado, cumple con las especificaciones técnicas

ITEM 145: Al revisar el catalogo enviado, cumple con las especificaciones técnicas

ITEM 251: Al revisar certificación a folio 081, CUMPLE

ITEM 252: Al revisar catalogo enviado, cumple con las especificaciones técnicas.

OBSERVACIONES FIRMA ICE LTDA

ITEMS 149, 150, 151, 152, 153: Al ser revisado el catalogo, cumplen, sin embargo se le pide al comité evaluador no tener en cuenta a esta marca de acuerdo a carta de docentes de la FCE y FMARN

ITEM 155. No cumple con las especificaciones requeridas para oculares

ITEMS 222, 223 Y 225: Al ser revisado el catalogo, cumplen, sin embargo se le pide al comité evaluador no tener en cuenta a esta marca de acuerdo a carta de docentes de la FCE y FMARN

OBSERVACIONES FIRMA POLCO

Se solicito certifica de distribución de la marca CITIZEN, para ítems 23, 26, 27 y 30, envía certificación de distribución por lo tanto cumple.

OBSERVACIONES FIRMA KHYMOS

ITEM 30 a folio 116 de su propuesta presenta certificado de cadena de distribución.

ITEM 379: Se acepta la observación, Cumple con la sensibilidad de la Bomba.

OBSERVACIONES FIRMA KASAI

ITEM 182: Se acepta la observación, Cumple.

OBSERVACIONES FIRMA KAIKA

ITEM 157: Envía catalogo, se corrobora modo macro desde 1cm, Cumple

ITEM 21: Envía catalogo, se corrobora gancho. Cumple

ITEM 222: Envía catalogo, se corrobora la especificación. Cumple

ITEM 24: Envía catalogo, se corrobora la especificación. Cumple

OBSERVACIONES FIRMA INSTRUMENTACIÓN

ITEM 13: Al revisar el catalogo, No cumple con las especificaciones en los rangos

ITEM 284: Se acepta la observación, cumple.

ITEM 285: Se hace claridad que al ítem 285, el comité ya había evaluado como no cumple.

OBSERVACIONES FIRMA ELEMENTOS QUIMICOS

Envío catálogos y certificaciones de distribución de NEYTECH, HANNAPRO, GEMMY, KARTELL, BOECO

ITEM 115: Se acepta la observación, cumple.

ITEM 52: Envia catalogo, cumple

ITEM 73: No envia catalogo, No cumple

ITEM 217: Envia catalogo, Cumple, sin embargo se hace la aclaración que esta debe ser compatible con los consumibles de las marcas BRAND, EPPENDORF, BIBBY, USA SCIENTIFIC.

ITEM 280: Envía catalogo, cumple

ITEM 289: Envía catalogo, No cumple con las especificaciones de temperatura y RPM

OBSERVACIONES FIRMA DISTRUMEDICA

ITEM 8: Se acepta la observación, Cumple

ITEM 67: No se acepta la observación, envía solo catalogo del termómetro láser. No cumple

ITEM 99 y 100: Se acepta la observación, cumple

ITEM 141, 142: Se acepta la observación, envía catalogo. Cumple

ITEM 143: Se acepta la observación, envía catalogo ampliando información. Cumple

ITEM 165: No cumple, no oferta el equipo solicitado según catalogo.

ITEM 261: Envía catalogo, Cumple

ITEM 282: Envía catalogo, sin embargo no hace referencia al equipo. No cumple

ITEM 328: Envía Catalogo, Cumple

OBSERVACIONES FIRMA BLAMIS

Envía certificado de distribución de Control Company.

ITEM 13: Envía catalogo, No cumple la especificación técnica

ITEM 61 y 62: Envier catalogo, cumple

ITEM 149: Se acepta observación cumple.

ITEM 150: Se acepta la observación

ITEM 185: Se acepta la observación, Cumple

ITEM 186: No cumple no anexo la información solicitada

ITEM 189: Se acepta la observación, Cumple

ITEM 222: No cumple, no envía los catalogos solicitados.

OBSERVACIONES FIRMA ADVANCED INSTRUMENTS

ITEM 39: Se acepta la observación, Cumple

ITEM 74: Se acepta la observación, Cumple

ITEM 76: No se acepta la observación, no cumple

ITEM 149: Se acepta la observación, Cumple

ITEM 152 Y 153: Se acepta la observación en cuanto a que es triocular, pero  NO CUMPLE frente a  fuente luz fría y fibra doble.

ITEM 214: No se acepta la observación, No cumple

ITEMS 259, 260 Y 261 : Envía catalogo, No cumple, no tiene antena externa

OBSERVACIONES DE LA FIRMA KAIKA LIMITADA

A LA FIRMA SANITAS LTDA.

ITEM 155 : NO SE ACEPTA LA OBSERVACION EL CATALOGO INDICA QUE CUMPLE LO SOLICITADO

A LA FIRMA SERVIBALANZAS

ITEMS  149, 150, 151,155, 222, 223 Y 225 NO SE ACEPTA LA OBSERVACION SE SUBSANO EL CERTFICADO DE DISTRIBUCION PARA OPTICAL WESLAR

ITEM 155:  SE ACEPTA LA OBSERVACION NO CUMPLE CON E LRANGO DE AUMENTOS SELECCIONADOS

ITEM 24: SE ACEPTA LA OBSERVACION NO CUMPLE

A LA FIRMA ADVACED INSTRUMNENTS …….

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES JURIDICA

ITEM 152 Y 153 : SE ACEPTA LA OBSERVACION NO CUMPLEN

A LA FIRMA ARISMA S.A.

ITEM 157 SE ACEPTA LA OBSERVACION NO CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES DE OCULARES

A LA FIRMA AROTEC COLOMBIANA S.A

LA CITADA EMPRESA NO FUE EVALUADA POR NO ANEXAR EL ANEXO 3

A LA FIRMA BLAMIS

ITEM 222:  SE  ACEPTA LA OBSERVACION NO SE ENVIO CATALOGO  PARA AMPLIAR INFORMACION

ITEM 223 :  NO SE ACEPTA LA OBSERVACION, SI BIEN ES CIERTO NO SE ANEXO CATALOGO, LAS ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN EL ANEXO 3 CUMPLEN.  EN CUANTO A LA OPTICA DE VIDRIO SE DA POR DESCONTADO YA QUE EL OFERENTE ACEPTO LOS ADENDOS .

ITEM 225 :  NO SE ACEPTA LA OBSERVACION, SI BIEN ES CIERTO NO SE ANEXO CATALOGO, LAS ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN EL ANEXO 3 CUMPLEN.  EN CUANTO A LA OPTICA DE VIDRIO SE DA POR DESCONTADO YA QUE EL OFERENTE ACEPTO LOS ADENDOS

A LA FIRMA PRODUQUIMICA

ITEMS 222, 223 Y 225 SE ACEPTA LA OBSERVACION PUES NO SE ENVIO EL CERTIFICADO DE OLIMPUS.

A LA FIRMA COMPROLAB

ITEMS 222, 223 Y 225:  NO SE ACEPTA LA OBSERVACION,   EN CUANTO A LA OPTICA DE VIDRIO SE DA POR DESCONTADO YA QUE EL OFERENTE ACEPTO LOS ADENDOS

A LA FIRMA BIOMOL

ITEMS 152 Y 153: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS GARANTIZAN LA ILUMINACION NECESITADA

ITEM 155  SE ACEPTA LA OBSERVACION NO CUMPLE CON LO SOLICITADO

ITEM 157  SE ACEPTA LA OBSERVACION NO CUMPLE CON LO SOLICITADO

ITEMS 222, 223 Y 226 : NO SE ACEPTA LA OBSERVACION EN ADENDO SE ACLARO QUE TAMBIEN SE ACEPTA LUZ LED

ITEM 24: SE ACEPTA LA OBSERVACION NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEO DE PARTES.

ITEM 29: SE ACEPTA LA OBSERVACION NO CUMPLE CON LA CALIBRACION INTERNA

ITEM 30: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION.  CUMPLE CON LA CALIBRACION INTERNA

A LA FIRMA ANALYTICA

ITEM 24: SE ACEPTA LA OBSERVACION NO CUMPLE CON LA LINEALIDAD

ITEM 155: SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN AL REVISAR EL FOLIO 287 ANALYTICA OFERTA MAGNIFICACIÓN DE 10X A 50X Y SE REQUIERE DE 7,5X A 50X.

ITEM 157: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN CUMPLE CON LO SOLICITADO

ITEM 222: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION PUES ACEPTO EL ADENDO EN CUANTO A LA OPTICA DE VIDRIO.

A LA FIRMA VANSOLIX

ITEM 24: SE ACEPTA LA OBSERVACION NO SE EVIDENCIA EN EL CATALOGO EL RANGO DE CONTEO DE PARTES

A LA FIRMA CASA CIENTIFICA

ITEM 24: SE ACEPTA LA OBSERVACION NO CUMPLE CON LA LINEALIDAD SOLICITADA

ITEM 29: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION SI TIENE CALIBRACION INTERNA

ITEM 83: SE ACEPTA LA OBSERVACION NO SE EVIDENCIA QUE TENGA TRES DECIMALES

A LA FIRMA MAVE

ITEM 24: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LA FIRMA NO COTIZA ESTE ITEM

A LA FIRMA  IMPEL

ITEM 24:  NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LA ESPECIFICACION VIENE EN EL ANEXO 3

ITEM 29.   SE ACEPTA LA OBSERVACION LA SERIE TSXB NO  TIENE CALIBRACION INTERNA.

ITEM 30:  SE ACEPTA LA OBSERVACION LA SERIE TSXB NO  TIENE CALIBRACION INTERNA.

A LA FIRMA PRODUQUIMICA

ITEMS 29 Y 30  : SE ACEPTA LA OBSERVACION AUNQUE SE PRESUME QUE EN LOS FOLIOS 80 Y 81 TRASTOCARON  LA INFORMACION NO SE PUEDE ACEPTAR PUES  EN EL ANEXO 3 NO COLOCARON LAS REFERENCIAS

A LA FIRMA POLCO

ITEM 23, 26, 27 Y 30 NO SE ACEPTA LA OBSERVACION SE ANEXO CERTIFICADO DE CITIZEN