- CONVOCATORIA PÚBLICA  No. 006 DE 2010

OBJETO: “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA NANO DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ULTRA DESEMPEÑO ACOPLADO A UN  ESPECTROMETRO DE MASAS CUADRUPOLO- TIEMPO DE VUELO PARA ANALISIS DE PROTEINAS Y PEPTIDOS”.

##### ADENDA No.  01

- Dentro del marco de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No 08 de 2003 expedido por el Consejo Superior Universitario, la Resolución No 014 de 2004 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital y demás normas que la complementan, adicionan o reglamentan, mediante el presente Adenda, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aclara los Términos de Referencia que rigen el proceso de la CONVOCATORIA PÚBLICA  No. 006 DE 2010, así:

1. El numeral 1.9 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 006, se modifica y quedara así

1.9 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 006

| ACTIVIDAD | FECHA Y HORA |
| --- | --- |
| Publicación Pre Términos | 05 de Abril de 2010, en el PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO-, www.contratos.gov.co, y en la página WEB de LA UNIVERSIDAD, www.udistrital.edu.co/portal/contratacion/convocatorias |
| Resolución de orden de Apertura de la Convocatoria. | 29 de Abril de 2010. |
| Publicación TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS. | 29 de Abril de 2010, en el PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO-, www.contratos.gov.co, y en la página WEB de LA UNIVERSIDAD, www.udistrital.edu.co/portal/contratacion/convocatorias |
| Avisos de Prensa. | El 30 de Abril y 1 de Mayo de 2010. |
| Visita Técnica Obligatoria | 05 de Mayo de 2010 a las 11:00 am |
| Solicitud de aclaraciones de TÉRMINOS DE REFERENCIA | Por escrito y medio magnético del 29 de Abril al 06 de Mayo de 2010 hasta las 12:00 M. |
| Audiencia publica de respuesta a las solicitudes de aclaraciones y/o modificación a los TÉRMINOS DE REFERENCIA | 11 de Mayo del 2010 a las 11:00 AM en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, piso 8. |
| Recepción de propuestas y cierre de la convocatoria en audiencia publica. | 21 de Mayo a las 10:00 A.M. en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, piso 8. |
| Estudio y Evaluación de las propuestas jurídica, financiera y técnica. | Del 21 al 28 de Mayo de 2010, comité de evaluación. |
| Publicación de la evaluación | 31 de Mayo de 2010. |
| Observaciones a la evaluación por parte de los proponentes | Del 31 de Mayo al 2 de Junio de 2010 hasta las 12:00 M por escrito y en medio magnético. |
| Estudio y Evaluación de las Observaciones presentadas | Del 2 al 4 de junio de 2010. |
| Audiencia de recomendación de adjudicación y respuestas a las observaciones. | 8 de Junio de 2010 a las 11:00 AM en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, piso 8. |
| Suscripción y legalización del contrato | Del 08 al 15 de Junio de 2010. |

2. El numeral 4.2.1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, se modifica y quedara así

La empresa oferente deberá haberse constituido por lo menos con seis (6) años de anterioridad a la presentación de la oferta como proveedor de los elementos objeto de esta convocatoria, término que se contará a partir de la fecha de cierre de la convocatoria de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la  Cámara de Comercio; y su vigencia no podrá ser inferior al plazo del contrato y un (1) año más, contado a partir de la fecha de cierre del proceso.

Tanto las personas jurídicas (nacionales y extranjeras) que participen directamente dentro del proceso de convocatoria, como las que lo hagan a través de un consorcio o de una unión temporal, deberán haberse constituido por lo menos con seis (6) años de anterioridad a la presentación de la oferta, como proveedor de los elementos objeto de la convocatoria.

NOTA 1: Los integrantes del consorcio o de la unión temporal, deberán manifestar en el documento privado mediante el cual se constituyen, que el consorcio o la unión temporal se mantendrá vigente durante el término de ejecución del contrato y un (1) año más.

Si el proponente no cumple el requisito de constitución y vigencia establecido en éste numeral, la propuesta será rechazada.

3. El numeral 4.3.4. CERTIFICACIONES CONTRACTUALES EXPERIENCIA, se modifica y quedara así

La experiencia específica se evaluará a partir de la información de contratos ejecutados relacionados en el Anexo No.4, debidamente acreditados, verificando el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Acreditar que dentro de los últimos cuatro (4) años anteriores contados a partir del cierre del presente proceso, el proponente ó el fabricante del equipo ofertado han vendido SISTEMAS NANO DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ULTRA DESEMPEÑO ACOPLADO A UN  ESPECTROMETRO DE MASAS CUADRUPOLO- TIEMPO DE VUELO PARA ANALISIS DE PROTEINAS Y PEPTIDOS de características técnicas similares al ofrecido a la UD, como Sistemas LC-MS-MS, LC-MS-TOF, GC-MS y UPLC-MS-MS.   Si un contrato incumple alguno de los requisitos enunciados no será tenido en cuenta. Para acreditar dicha experiencia el proponente debe cumplir con las formalidades que a continuación se precisan:

Las Certificaciones de Contratos deberán relacionarse en el Anexo No. 4 y cada una deberá ser expedidas por la entidad con la cual se firmo el contrato, deben presentarse en ORIGINAL ó copia autenticada o apostillada según sea el caso.  Estas certificaciones deben permitir verificar la siguiente información: NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, NOMBRE DEL CONTRATISTA, VALOR FINAL DEL CONTRATO, FECHA DE INICIACIÓN, OBJETO DE LA CONTRATACION. La presentación de las certificaciones NO ES SUBSANABLE.

- Contrato relacionado para acreditar experiencia, que no cumpla con los anteriores requisitos, no será considerado dentro de la evaluación.

- La Universidad aceptara certificaciones de suministro de equipos de la marca ofertada en otros países bien sea por el fabricante en forma directa o por su representante autorizado para determinado país, siempre y cuando se anexe adicionalmente documento del fabricante en que certifique  la representación y la venta. Sin embargo como mínimo una de las certificaciones presentadas debe corresponder a contratos firmados y desarrollados por el proveedor que oficialmente este presentando la propuesta

- Si el contrato relacionado para acreditar experiencia se realizó en consorcio o unión temporal, deberá informar el porcentaje de participación y acreditarlo mediante la certificación o copia del acuerdo consorcial o el acuerdo de unión temporal, la no presentación del documento genera que dicho contrato no sea tenido en cuenta.

- La experiencia que se tendrá en cuenta en caso de consorcio o unión temporal en el monto, será igual a la proporción de participación del proponente en el consorcio o unión temporal en el contrato que se relacione para acreditar la experiencia.

- Se calificarán cuatro (4) certificaciones de contratos por proponente ejecutados durante los últimos 4 años al cierre de la presente convocatoria, La sumatoria de las cuatro anteriores certificaciones debe ser igual o superior al valor de la oferta presentada por el proponente.

- Para el caso de los consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá acreditar como mínimo un contrato con los requisitos antes mencionados. Pero el total del consorcio o unión temporal deben presentar las cuatro certificaciones.

Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  consorcio o de una unión temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

- En caso de que el proponente presente más de cuatro (4) certificaciones, la Universidad considerará únicamente las cuatro (4) primeras que se relacionen en el ANEXO No.4

- Cada certificación presentada deberá corresponder solamente a UN CONTRATO. En caso tal que se presenten certificaciones en las que se incluyan  más de un contrato este no serán tenidas en cuenta en el proceso de calificación.   La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta.

- Se exige como requisito que las cuatro certificaciones presentadas y evaluadas cumplan con los términos de la convocatoria pública.  En caso tal que alguna ò algunas no cumplan se genera rechazo de la oferta.

- En caso de la presentación de certificaciones expedidas en otros países, estas deben venir EN ORIGINAL Ó COPIAS APOSTILLADAS.  El valor de dichas certificaciones debe ser expresado preferiblemente en dólares, los cuales se convertirán a pesos colombianos utilizando en valor de la divisa en la fecha en la cual se celebro el contrato.

4. Adicionar el numeral 7.4  Generalidades el cual quedará así:

7.2. Generalidades

Las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos, tienen por objeto establecer los estándares mínimos y corresponden a las descritas en el presente capitulo de los términos de referencia.

La Evaluación se realizará por parte del Comité Institucional de Laboratorios de la Universidad, quien estudiará y analizará los documentos de orden técnico y requerimientos técnicos exigidos que se establezcan en los Términos de Referencia, verificando su estricto cumplimiento. Serán declaradas no admisibles técnicamente las propuestas que no cumplan con los documentos y condiciones. El Comité Institucional de Laboratorios se compone por los coordinadores de los laboratorios de cada una de las Facultades de la Universidad, quienes para la correcta evaluación, se apoyan en los jefes de los laboratorios y aulas especializadas.

El proponente deberá presentar en su propuesta un listado detallado con la descripción, marca y modelo del equipo, materiales y accesorios ofrecidos.

| Requerimientos Mínimos Obligatorios: El equipo ofertado debe ser entregado, instalado a cero (0) metros y en funcionamiento en las instalaciones de la Universidad. Toda adecuación necesaria debe ser asumida por el proveedor |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Sistema de Cromatografía Liquida nano de Ultra Desempeño |  |  |
| 1.1 Administrador de Solvente Binario del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño |  |  |
| No. | Descripción | Especificación |
| 1.1.1 | Numero de Solventes | Cuatro solventes |
| 1.1.2 | Almacenamiento de Solventes | Bandeja de solventes para 4 solventes cromatográficos, 2 solventes de lavado del administrador de la muestra y 1 solvente de lavado del administrador del Solvente Binario. |
| 1.1.3 | Acondicionamiento del Solvente | Desgasificación por vacio (6 canales): 1 canal por solvente y 2 canales por solventes de lavado del administrador de la muestra. |
| 1.1.4 | Rango de operación del flujo | 200 nL/min hasta 100µL/min sin división del flujo |
| 1.1.5 | Compensación de compresibilidad | Automática y Continua |
| 1.1.6 | Volumen eficaz de retraso del sistema | <1µL, desde el punto de mezcla del gradiente hasta el loop fuera de línea de la muestra de la columna analítica, inyección directa |
| 1.1.7 | Sello del émbolo de lavado | Integrado, Activo y programable |
| 1.1.8 | Perfiles del gradiente | 11 curvas de gradiente (incluida lineal, por pasos (2), cóncava (4) y convexa (4)) o programables. |
| 1.1.9 | Purga Húmeda | Automática |
| 1.1.10 | Presión Máxima de Operación | 10,000 psi |
| 1.1.11 | Precisión del Gradiente | < 0,25 min desviación estándar para péptidos retenidos, n=6 |
|  | Columna, Precolumna y las válvulas deben estar integradas en un cartucho de cerámica de modo que el usuario no requiera realizar las conexiones. El cartucho debe estar insertado en la fuente de iones de espectrofotómetro de masas |  |
| 1.2 Administrador de Muestras del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño. |  |  |
| No. | Descripción | Especificación |
| 1.2.1 | Numero de platos de muestra | Total de 2 platos (PLATOS DE MICROTITULACION DE 96 Ó 384 POZOS , Y SOPORTES DE VIALES DE 24 POR 1,5 ml Y 48 POR 0,5 ml ó MAYOR.) |
| 1.2.2 | Capacidad máxima de muestra | 768 en dos platos de 384 |
| 1.2.3 | Numero de inyecciones de la muestra | 1 a 99 inyecciones por muestra |
| 1.2.4 | Rango de volumen de inyección | 0.1 µL hasta 20 µL, en incrementos de 0.1µL, en el modo de loop completo o parcial, loop estándar de 5 µL; Y ADICIONALMENTE DEBEN ENTREGAR OTRAS LOOPS EN EL RANGO DE 2 A 20 µL |
| 1.2.5 | Precisión de la entrega de la muestra | <0.3% RSD, loop completo, 3x sobrelleno, 5 a 50µL |
| No. | Descripción | Especificación |
| 1.2.6 | Linealidad del inyector | > 0.999 coeficiente de desviación ( desde 2 hasta 10 µL, modo de loop parcial usando loop de 20 µL con gaps de aire de 2 µL) |
| 1.2.7 | Control de Temperatura de la Muestra | 4 a 40°C, programable en incrementos de 0.1°C ( Con temperatura ambiente de 20°C) |
| 1.2.8 | Sonda de la muestra | Muestreo de aguja en aguja (xyzz), LA UNIVERSIDAD ACEPTARA LA OFERTA DE OTROS SISTEMAS DE INYECCIÓN SIEMPRE Y CUANDO INVOLUCREN SISTEMAS DE SEPARACIÓN EQUIVALENTES AL SOLICITADO (ULTRA ALTA EFICIENCIA, BAJOS FLUJOS A ALTAS PRESIONES) ACOPLADOS A LOS SISTEMAS INYECTORES DE MUESTRA. ADEMAS, EL SISTEMAS DEBE GARANTIZAR AUTOMATIZACIÓN COMPLETA ENTRE EL SISTEMA DE SEPARACIÓN Y EL ESPECTROMETRO DE MASAS MANTENIENDO LAS CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD. |
| 1.2.9 | Mínima Muestra Requerida | 5µL , usando viales de máxima recuperación de 2 µL |
| 1.2.10 | Solventes de Lavado | 2 desgacificados |
| 1.2.11 | Sample Carryover | < 0,005% o 2 nL |
| 1.3 Modulo de Calentamiento y Calentamiento del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño. |  |  |
| No. | Descripción | Especificación |
| 1.3.1 | Calentador de Columna | Acomoda 1 columna, hasta 250 mm de longitud x 75 µm hasta 300 µm. |
| 1.3.2 | Control de Temperatura de la columna | 5 °C por encima de del ambiente hasta 65 °C, en incrementos de 0,1°C |
| 1.4 Administrador del solvente auxiliar del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño. |  |  |
| No. | Descripción | Especificación |
| 1.4.1 | Sistema dual de inyección | Escoger entre dos soluciones calibradoras |
| 1.4.2 | Rango del Flujo | 200 nL/min hasta 50µL/min |
| 1.4.3 | Bomba de trampa de la columna | escoger entre 2 eluentes |
| 1.4.4 | Rango del Flujo | 1 µL/min hasta 50µL/min |
| 1.5 Control del Instrumento. |  |  |
| No. | Descripción | Especificación |
| 1.5.1 | Comunicaciones Externas | Interface de conexión al host del PC, QUE MANTEGAN LAS CARACTERISTICAS DE VELOCIDAD Y CALIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE PC Y EQUIPO |
| 1.5.2 | Control Externo | Software Masas |
| 1.5.3. | Diagnostico del Usuario | Disponible a través del Software |
| 2. Espectrómetro de Masas Q-Tof |  |  |
| 2.1 Fuente de Iones | Descripción |  |
|  | Debe tener fuente ortogonal. El nebulizador debe estar posicionado ortogonalmente hacia el orificio de la muestra y debe ser posicionado fuera del eje para máxima longevidad y protección del analizador contra muestras sucias. |  |
| No. | Descripción | Especificación |
| 2.2 | El equipo debe brindar la posibilidad de realizar limpieza de la fuente sin romper el vacio. |  |
| 3. Fuente de Ionización |  |  |
| No. | Descripción |  |
| 3.1 | El instrumento debe incluir como estándar un nano electrospray (ESI) dual para facilitar la medida exacta de masas. La fuente de ionización debe incorporar una sonda ESI estándar y una sonda ESI secundaria para introducir la masa de referencia y un sistema que permita medir el analito y la referencia individualmente en forma alternante para eliminar peligro de supresión de ionización. |  |
| 4. Analizador Cuádruplo |  |  |
| No. | Descripción |  |
| 4.1 | El instrumento debe ser capaz de una unidad de resolución de masa para selección del ion precursor |  |
| 4.2 | El instrumento debe tener un cuadrupolo de 4kDa. Modo de resolución 20 a 4000 m/z. Modo de no resolución 20 a 16,000 m/z |  |
| 5. Celda de Colisión. |  |  |
| 5.1 | Celda de colisión que permita un control sobre los iones y fragmentos en la cámara y garantice que no hay perdida de señal en tiempos cortos, que no haya contaminación cruzada, permite la posibilidad de trabajar a alta y baja energía, que permita registrar todos los iones precursores y todos los fragmentos de todos los precursores todo el tiempo al igual que elimina el tiempo de ciclos instrumentales que limita la determinación de fragmentos y así la identificación de proteínas menos abundantes, además que permita la cuantificación absoluta de proteínas sin marcadores. |  |
| 6. Analizador de masas OA-TOF |  |  |
| 6.1 | El sistema debe consistir de un espectrómetro de masas con aceleración ortogonal de tiempo de vuelo para análisis de MS y MS-MS. El reflector debe tener un diseño dual |  |
| 6.2 | El sistema debe suministrar una resolución espectral mayor a 10000 FWHM (ancho total medio máximo) |  |
| 6.3 | El analizador debe tener la capacidad de adquirir datos en 4 ordenes de magnitud. |  |
| 6.4 | El TOF debe ser capaz de adquirir espectro total hasta una velocidad de 20 espectros por segundo |  |
| 6.5 | La exactitud de masa debe ser mejor a 2 ppm para MS y iones MS-MS |  |
| 7. Software |  |  |
| 7.1 | El computador debe ser configurado con sistema operacional Microsoft Windows |  |
| No. | Descripción | Especificación |
| 7.2 | El software de control de masas debe trabajar sobre plataforma Windows y debe controlar tanto los dispositivos de masas y cromatografía |  |
| 7.3 | El procesamiento de datos debe incorporar cálculos de composición elemental como estándar. Debe incluir algoritmos para modelamiento de patrones isotrópicos que permita la interpretación de los datos isotópicos actuales |  |
| 7.4 | El software debe ofrecer adquisición de datos independiente. Debe describir adquisiciones donde el instrumento automáticamente switchea a modo MS-MS durante una adquisición basada en datos adquiridos en el modo MS en el scan anterior. |  |
| 7.5 | El software debe ser capaz de adquirir simultáneamente los datos de la energía de colisión alta y baja para suministrar datos de fragmentación para todos los iones moleculares. El instrumento debe alternar entre baja y alta energía en la celda de colisión en intervalos definidos por el usuario. En la adquisición por baja energía debe registrar los espectros de masas exhibidos principalmente por los iones precursores y el adquisición de alta energía sus respectivos fragmentos de los iones. |  |
| 7.6 | El software debe proporcionar una paquete de cuantificación para proteínas estándar tanto para cuantificación absoluta y relativa sin el uso de etiquetado de compuestos. |  |
| 8. Control de Instrumento y procesamiento de datos |  |  |
| 8.1 | El software de masa debe incorporar un modulo que automáticamente establezca la configuración de la operación del instrumento. La funcionalidad debe incluir auto calibración, configuración de la ganancia del detector, configuración de la masa de la referencia para medidas de masas mas exactas sobre todo el rango dinámico disponible |  |
| 8.2 | Debe existir un control automático integrado tanto del sistema nano Cromatografía de Ultra Desempeño en el software de adquisición de espectrometría de masas |  |
| 9 Computador |  |  |
| 9.1 | Incluir CPU y Monitor de las características mínimas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema nanoUPLC-MS-MS |  |
| 10 UPS |  |  |
| 10.1 | UPS necesaria para mantener el funcionamiento del equipo durante perdida de poder, de acuerdo a las características del equipo |  |
| 11 Consumibles para el funcionamiento básico para dos (2) años |  |  |
| 11.1 | VIALES DE BOROSILICATO CON TAPA DE SILICONA/PTFE (5000 UNIDADES POR AÑO), PRECOLUMNAS (10 POR AÑO), JUEGO DE DOS COLUMNAS PARA PROTEOMICA, AGUJAS PARA INYECTORES DEPENDIENDO DEL INYECTOR QUE TENGA EL EQUIPO (UN JUEGO POR AÑO). GAS (DEPENDIENTE DEL TIPO DEL EQUIPO BALA DE NITRÓGENO O GENERADOR), SOLVENTES (5 LITROS DE METANOL, ACETONITRILO, ACIDO FORMICO X 100ML Y ACIDO TRIFLUOROACETICO X 100ML CADA UNO POR AÑO) |  |
| 12 Instalación del equipo |  |  |
| 12.1 | La instalación del Equipo debe ser a cero (0) metros, por consiguiente todas aquellas obras necesarias para la correcta instalación y funcionamiento del equipo estarán a cargo del proveedor |  |

5. Adicionar el numeral 7.4  PLANO DE UBICACIÓN DEL EQUIPO: el cual quedará así:

7.4 PLANO DE UBICACIÓN DEL EQUIPO (requisito técnico mínimo habilitante)

Cada uno de los proponentes en su oferta, de presentar un plano de ubicación del equipo en el espacio físico del laboratorio.  Dicho plano y diseño debe ser aprobado por el supervisor del contrato pero en la oferta debe entregarse el diseño el cual si la oferta llegase a ser la favorecida este diseño debe ser aprobado posteriormente por el supervisor del contrato.

Para lo cual la Universidad publicara los planos arquitectónicos en los que se encuentra ubicado los laboratorios donde ira el equipo aclarado que el equipo debe ubicarse en el segundo nivel y las instalaciones de gas en el sótano.

6. Adicionar el Anexo No. 02  PROPUESTA ECONOMICA el cual quedará así:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ANEXO No. 02

CONVOCARORIA PÙBLICA No. 006 de 2010

PROPUESTA ECONÓMICA

Señor proponente: Recuerde que solo se calificaran las ofertas económicas de los oferentes que hayan cumplido con los requerimientos de orden técnico.

| No. | Descripción | Especificación |  | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Sistema de Cromatografía Liquida nano de Ultra Desempeño |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Administrador de Solvente Binario del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Numero de Solventes | Cuatro solventes |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Almacenamiento de Solventes | Bandeja de solventes para 4 solventes cromatográficos, 2 solventes de lavado del administrador de la muestra y 1 solvente de lavado del administrador del Solvente Binario. |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Acondicionamiento del Solvente | Desgasificación por vacio ( 6 canales): 1 canal por solvente y 2 canales por solventes de lavado del administrador de la muestra. |  |  |  |  |
| No. | Descripción | Especificación |  |  | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA |  |
| 1.1.4 | Rango de operación del flujo | 200 nL/min hasta 100µL/min sin división del flujo |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Compensación de compresibilidad | Automática y Continua |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Volumen eficaz de retraso del sistema | <1µL, desde el punto de mezcla del gradiente hasta el loop fuera de línea de la muestra de la columna analítica, inyección directa |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Sello del émbolo de lavado | Integrado, Activo y programable |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Perfiles del gradiente | 11 curvas de gradiente (incluida lineal, por pasos (2), cóncava (4) y convexa (4)) o programables. |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Purga Húmeda | Automática |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Presión Máxima de Operación | 10,000 psi |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Precisión del Gradiente | < 0,25 min desviación estándar para péptidos retenidos, n=6 |  |  |  |  |
|  | Columna, Precolumna y las válvulas deben estar integradas en un cartucho de cerámica de modo que el usuario no requiera realizar las conexiones. El cartucho debe estar insertado en la fuente de iones de espectrofotómetro de masas |  |  |  |  |  |
| 1.2 Administrador de Muestras del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Numero de platos de muestra | Total de 2 platos (PLATOS DE MICROTITULACION DE 96 Ó 384 POZOS , Y SOPORTES DE VIALES DE 24 POR 1,5 ml Y 48 POR 0,5 ml ó MAYOR.) |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Capacidad máxima de muestra | 768 en dos platos de 384 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Numero de inyecciones de la muestra | 1 a 99 inyecciones por muestra |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Rango de volumen de inyección | 0.1 µL hasta 20 µL, en incrementos de 0.1µL, en el modo de loop completo o parcial, loop estándar de 5 µL; Y ADICIONALMENTE DEBEN ENTREGAR OTRAS LOOPS EN EL RANGO DE 2 A 20 µL |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Precisión de la entrega de la muestra | <0.3% RSD, loop completo, 3x sobrelleno, 5 a 50µL |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Linealidad del inyector | > 0.999 coeficiente de desviación ( desde 2 hasta 10 µL, modo de loop parcial usando loop de 20 µL con gaps de aire de 2 µL) |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Control de Temperatura de la Muestra | 4 a 40°C, programable en incrementos de 0.1°C ( Con temperatura ambiente de 20°C) |  |  |  |  |
| No. | Descripción | Especificación |  |  | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA |  |
| 1.2.8 | Sonda de la muestra | Muestreo de aguja en aguja (xyzz) LA UNIVERSIDAD ACEPTARA LA OFERTA DE OTROS SISTEMAS DE INYECCIÓN SIEMPRE Y CUANDO INVOLUCREN SISTEMAS DE SEPARACIÓN EQUIVALENTES AL SOLICITADO (ULTRA ALTA EFICIENCIA, BAJOS FLUJOS A ALTAS PRESIONES) ACOPLADOS A LOS SISTEMAS INYECTORES DE MUESTRA. ADEMAS, EL SISTEMAS DEBE GARANTIZAR AUTOMATIZACIÓN COMPLETA ENTRE EL SISTEMA DE SEPARACIÓN Y EL ESPECTROMETRO DE MASAS MANTENIENDO LAS CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD. |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Mínima Muestra Requerida | 5µL , usando viales de máxima recuperación de 2 µL |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Solventes de Lavado | 2 desgacificados |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Sample Carryover | < 0,005% o 2 nL |  |  |  |  |
| 1.3 Modulo de Calentamiento y Calentamiento del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Calentador de Columna | Acomoda 1 columna, hasta 250 mm de longitud x 75 µm hasta 300 µm. |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Control de Temperatura de la columna | 5 °C por encima de del ambiente hasta 65 °C, en incrementos de 0,1°C |  |  |  |  |
| 1.4 Administrador del solvente auxiliar del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Sistema dual de inyección | Escoger entre dos soluciones calibradoras |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Rango del Flujo | 200 nL/min hasta 50µL/min |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Bomba de trampa de la columna | escoger entre 2 eluentes |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Rango del Flujo | 1 µL/min hasta 50µL/min |  |  |  |  |
| 1.5 Control del Instrumento |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Comunicaciones Externas | Interface de conexión al host del PC, QUE MANTEGAN LAS CARACTERISTICAS DE VELOCIDAD Y CALIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE PC Y EQUIPO |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Control Externo | Software Masas |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Diagnostico del Usuario | Disponible a través del Software |  |  |  |  |
| 2. Espectrómetro de Masas Q-Tof |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Fuente de Iones Descripción |  |  |  |  |  |  |
| No. | Descripción | Especificación |  |  | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA |  |
|  | Debe tener fuente ortogonal. El nebulizador debe estar posicionado ortogonalmente hacia el orificio de la muestra y debe ser posicionado fuera del eje para máxima longevidad y protección del analizador contra muestras sucias. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | El equipo debe brindar la posibilidad de realizar limpieza de la fuente sin romper el vacio. |  |  |  |  |  |
| 3. Fuente de Ionización |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | El instrumento debe incluir como estándar un nano electrospray (ESI) dual para facilitar la medida exacta de masas. La fuente de ionización debe incorporar una sonda ESI estándar y una sonda ESI secundaria para introducir la masa de referencia y un sistema que permita medir el analito y la referencia individualmente en forma alternante para eliminar peligro de supresión de ionización. |  |  |  |  |  |
| 4. Analizador Cuádruplo |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | El instrumento debe ser capaz de una unidad de resolución de masa para selección del ion precursor |  |  |  |  |  |
| 4.2 | El instrumento debe tener un cuadrupolo de 4kDa. Modo de resolución 20 a 4000 m/z. Modo de no resolución 20 a 16,000 m/z |  |  |  |  |  |
| 5. Celda de Colisión. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Celda de colisión que permita un control sobre los iones y fragmentos en la cámara y garantice que no hay perdida de señal en tiempos cortos, que no haya contaminación cruzada, permite la posibilidad de trabajar a alta y baja energía, que permita registrar todos los iones precursores y todos los fragmentos de todos los precursores todo el tiempo al igual que elimina el tiempo de ciclos instrumentales que limita la determinación de fragmentos y así la identificación de proteínas menos abundantes, además que permita la cuantificación absoluta de proteínas sin marcadores. |  |  |  |  |  |
| 6. Analizador de masas OA-TOF |  |  |  |  |  |  |
| No. | Descripción | Especificación |  | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA |  |  |
| 6.1 | El sistema debe consistir de un espectrómetro de masas con aceleración ortogonal de tiempo de vuelo para análisis de MS y MS-MS. El reflector debe tener un diseño dual |  |  |  |  |  |
| 6.2 | El sistema debe suministrar una resolución espectral mayor a 10000 FWHM (ancho total medio máximo) |  |  |  |  |  |
| 6.3 | El analizador debe tener la capacidad de adquirir datos en 4 órdenes de magnitud. |  |  |  |  |  |
| 6.4 | El TOF debe ser capaz de adquirir espectro total hasta una velocidad de 20 espectros por segundo |  |  |  |  |  |
| 6.5 | La exactitud de masa debe ser mejor a 2 ppm para MS y iones MS-MS |  |  |  |  |  |
| 7. Software |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | El computador debe ser configurado con sistema operacional Microsoft Windows |  |  |  |  |  |
| 7.2 | El software de control de masas debe trabajar sobre plataforma Windows y debe controlar tanto los dispositivos de masas y cromatografía |  |  |  |  |  |
| 7.3 | El procesamiento de datos debe incorporar cálculos de composición elemental como estándar. Debe incluir algoritmos para modelamiento de patrones isotrópicos que permita la interpretación de los datos isotópicos actuales |  |  |  |  |  |
| No. | Descripción | Especificación |  | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA |  |  |
| 7.4 | El software debe ofrecer adquisición de datos independiente. Debe describir adquisiones donde el instrumento automáticamente switchea a modo MS-MS durante una adquisición basada en datos adquiridos en el modo MS en el scan anterior. |  |  |  |  |  |
| 7.5 | El software debe ser capaz de adquirir simultáneamente los datos de la energía de colisión alta y baja para suministrar datos de fragmentación para todos los iones moleculares. El instrumento debe alternar entre baja y alta energía en la celda de colisión en intervalos definidos por el usuario. En la adquisición por baja energía debe registrar los espectros de masas exhibidos principalmente por los iones precursores y el adquisición de alta energía sus respectivos fragmentos de los iones. |  |  |  |  |  |
| 7.6 | El software debe proporcionar una paquete de cuantificación para proteínas estándar tanto para cuantificación absoluta y relativa sin el uso de etiquetado de compuestos. |  |  |  |  |  |
| 8. Control de Instrumento y procesamiento de datos |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | El software de masa debe incorporar un modulo que automáticamente establezca la configuración de la operación del instrumento. La funcionalidad debe incluir auto calibración, configuración de la ganancia del detector, configuración de la masa de la referencia para medidas de masas mas exactas sobre todo el rango dinámico disponible |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Debe existir un control automático integrado tanto del sistema nano Cromatografía de Ultra Desempeño en el software de adquisición de espectrometría de masas |  |  |  |  |  |
| No. | Descripción | Especificación |  | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA |  |  |
| 9 Computador |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Incluir CPU y Monitor de las características mínimas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema nanoUPLC-MS-MS |  |  |  |  |  |
| 10 UPS |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | UPS necesaria para mantener el funcionamiento del equipo durante pérdida de poder, de acuerdo a las características del equipo |  |  |  |  |  |
| 11 | Consumibles para el funcionamiento básico para dos (2) años |  |  |  |  |  |
| 11.1 | VIALES DE BOROSILICATO CON TAPA DE SILICONA/PTFE (5000 UNIDADES POR AÑO), PRECOLUMNAS (10 POR AÑO), JUEGO DE DOS COLUMNAS PARA PROTEOMICA, AGUJAS PARA INYECTORES DEPENDIENDO DEL INYECTOR QUE TENGA EL EQUIPO (UN JUEGO POR AÑO). GAS (DEPENDIENTE DEL TIPO DEL EQUIPO BALA DE NITRÓGENO O GENERADOR), SOLVENTES (5 LITROS DE METANOL, ACETONITRILO, ACIDO FORMICO X 100ML Y ACIDO TRIFLUOROACETICO X 100ML CADA UNO POR AÑO) |  |  |  |  |  |
| 12 Instalación del equipo |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | La instalación del Equipo debe ser a cero (0) metros, por consiguiente todas aquellas obras necesarias para la correcta instalación y funcionamiento del equipo estarán a cargo del proveedor |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |
| VALOR UNITARIO |  |  | IVA |  |  | VALOR TOTAL |

7. Adicionar el Anexo No. 04  RELACION DE CONTRATOS el cual quedará así:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÙBLICA  No. 006 DE 2010

# ANEXO N0.4

# RELACIÓN DE CONTRATOS EXPERIENCIA (En CD, Excell) ENTIDAD CONTRATANTE; CONTRATISTA; (%) DE PARTICIPACIÒN; OBJETO; PLAZO; VALOR. Anexos: (A elección del proponente: se podrá aportar al anexo, Copia del Acta de recibo final o del acta de liquidación del contrato, sin que ello sustituya la certificación de cada uno de los contratos relacionados, en donde se indique: Entidad contratante, Contratista, (%) de participación y miembros de Consorcio o Unión Temporal, cuando se trate de contratistas plurales), Objeto, Actividades efectuadas en desarrollo del contrato, Plazo y Valor Facturado. Nombre Representante Legal __________________________________ Dirección __________________________________ TEL: __________________________________

8. Adicionar el Anexo No. 05  CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES el cual quedará así:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006  DE 2010

ANEXO 5.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ de conformidad con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, me permito certificar que he auditado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados desde el mes de ABRIL de 2010. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de 2010

FIRMA _____________________________________

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ___________________________________

REPRESENTANTE LEGAL Y/O ___________________________________

REVISOR FISCAL ___________________________________

No. TARJETA PROFESIONAL

(Para el Revisor Fiscal) ______________

El contenido del presente ADENDA No. 1, forma parte integral de los Términos de Referencia y modifica en lo pertinente los numerales que le sean contrarios.

Las demás condiciones continúan como están establecidas en los Términos de Referencia

Dado en Bogotá, D. C. a los seis (11) días del mes de mayo de dos mil diez (2010).

HARVEY ZAMBRANO TORRES

Vicerrector Administrativo y Financiero