## EVA TECNICA EQUIPO FINAL
EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PUBLICA No. 006 de 2010
"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA NANO DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ULTRA DESEMPEÑO ACOPLADO A UN ESPECTROMETRO DE MASAS CUADRUPOLO- TIEMPO DE VUELO PARA ANALISIS DE PROTEINAS Y PEPTIDOS”.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD |  |  | QUIMICONTROL
No. | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA | EVALUACIÓN
1 | Sistema de Cromatografía Liquida nano de Ultra Desempeño |  | WATERS 176016000
1.1 | Administrador de Solvente Binario del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño |  | WATERS 176016000 | CUMPLE
1.1.1 | Numero de Solventes | Cuatro solventes | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.2 | Almacenamiento de Solventes | Bandeja de solventes para 4 solventes cromatográficos, 2 solventes de lavado del administrador de la muestra y 1 solvente de lavado del administrador del Solvente Binario. | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.3 | Acondicionamiento del Solvente | Desgasificación por vacio (6 canales): 1 canal por solvente y 2 canales por solventes de lavado del administrador de la muestra. | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.4 | Rango de operación del flujo | 200 nL/min hasta 100µL/min sin división del flujo | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.5 | Compensación de compresibilidad | Automática y Continua | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.6 | Volumen eficaz de retraso del sistema | <1µL, desde el punto de mezcla del gradiente hasta el loop fuera de línea de la muestra de la columna analítica, inyección directa | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.7 | Sello del émbolo de lavado | Integrado, Activo y programable | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.8 | Perfiles del gradiente | 11 curvas de gradiente (incluida lineal, por pasos (2), cóncava (4) y convexa (4)) o programables. | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.9 | Purga Húmeda | Automática | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.10 | Presión Máxima de Operación | 10,000 psi | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.11 | Precisión del Gradiente | < 0,25 min desviación estándar para péptidos retenidos, n=6 | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
| Columna, Precolumna y las válvulas deben estar integradas en un cartucho de cerámica de modo que el usuario no requiera realizar las conexiones. El cartucho debe estar insertado en la fuente de iones de espectrofotómetro de masas |  | WATERS 186003550 186003550 | CUMPLE
1.2 Administrador de Muestras del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño. |  |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000
1.2.1 | Numero de platos de muestra | Total de 2 platos (PLATOS DE MICROTITULACION DE 96 Ó 384 POZOS , Y SOPORTES DE VIALES DE 24 POR 1,5 ml Y 48 POR 0,5 ml ó MAYOR.) | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.2 | Capacidad máxima de muestra | 768 en dos platos de 384 | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.3 | Numero de inyecciones de la muestra | 1 a 99 inyecciones por muestra | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.4 | Rango de volumen de inyección | 0.1 µL hasta 20 µL, en incrementos de 0.1µL, en el modo de loop completo o parcial, loop estándar de 5 µL; Y ADICIONALMENTE DEBEN ENTREGAR OTRAS LOOPS EN EL RANGO DE 2 A 20 µL | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.5 | Precisión de la entrega de la muestra | <0.3% RSD, loop completo, 3x sobrelleno, 5 a 50µL | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.6 | Linealidad del inyector | > 0.999 coeficiente de desviación ( desde 2 hasta 10 µL, modo de loop parcial usando loop de 20 µL con gaps de aire de 2 µL) | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.7 | Control de Temperatura de la Muestra | 4 a 40°C, programable en incrementos de 0.1°C ( Con temperatura ambiente de 20°C) | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.8 | Sonda de la muestra | Muestreo de aguja en aguja (xyzz), LA UNIVERSIDAD ACEPTARA LA OFERTA DE OTROS SISTEMAS DE INYECCIÓN SIEMPRE Y CUANDO INVOLUCREN SISTEMAS DE SEPARACIÓN EQUIVALENTES AL SOLICITADO (ULTRA ALTA EFICIENCIA, BAJOS FLUJOS A ALTAS PRESIONES) ACOPLADOS A LOS SISTE | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.9 | Mínima Muestra Requerida | 5µL , usando viales de máxima recuperación de 2 µL | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.10 | Solventes de Lavado | 2 desgacificados | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.11 | Sample Carryover | < 0,005% o 2 nL | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.3 Modulo de Calentamiento y Calentamiento del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño. |  |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000
1.3.1 | Calentador de Columna | Acomoda 1 columna, hasta 250 mm de longitud x 75 µm hasta 300 µm. | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.3.2 | Control de Temperatura de la columna | 5 °C por encima de del ambiente hasta 65 °C, en incrementos de 0,1°C | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.4 Administrador del solvente auxiliar del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño. |  |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000
1.4.1 | Sistema dual de inyección | Escoger entre dos soluciones calibradoras | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.4.2 | Rango del Flujo | 200 nL/min hasta 50µL/min | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.4.3 | Bomba de trampa de la columna | escoger entre 2 eluentes | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.4.4 | Rango del Flujo | 1 µL/min hasta 50µL/min | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.5 Control del Instrumento.
1.5.1 | Comunicaciones Externas | Interface de conexión al host del PC, QUE MANTEGAN LAS CARACTERISTICAS DE VELOCIDAD Y CALIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE PC Y EQUIPO | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.5.2 | Control Externo | Software Masas | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.5.3. | Diagnostico del Usuario | Disponible a través del Software | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
2. Espectrómetro de Masas Q-Tof |  |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750
2.1 | Fuente de Iones |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750
| Debe tener fuente ortogonal. El nebulizador debe estar posicionado ortogonalmente hacia el orificio de la muestra y debe ser posicionado fuera del eje para máxima longevidad y protección del analizador contra muestras sucias. |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
2.2 | El equipo debe brindar la posibilidad de realizar limpieza de la fuente sin romper el vacio. |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
3. Fuente de Ionización
3.1 | El instrumento debe incluir como estándar un nano electrospray (ESI) dual para facilitar la medida exacta de masas. La fuente de ionización debe incorporar una sonda ESI estándar y una sonda ESI secundaria para introducir la masa de referencia y un sistem |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
4. Analizador Cuádruplo
4.1 | El instrumento debe ser capaz de una unidad de resolución de masa para selección del ion precursor |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
4.2 | El instrumento debe tener un cuadrupolo de 4kDa. Modo de resolución 20 a 4000 m/z. Modo de no resolución 20 a 16,000 m/z |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
5. Celda de Colisión.
5.1 | Celda de colisión que permita un control sobre los iones y fragmentos en la cámara y garantice que no hay perdida de señal en tiempos cortos, que no haya contaminación cruzada, permite la posibilidad de trabajar a alta y baja energía, que permita registr |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
6. Analizador de masas OA-TOF
6.1 | El sistema debe consistir de un espectrómetro de masas con aceleración ortogonal de tiempo de vuelo para análisis de MS y MS-MS. El reflector debe tener un diseño dual |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
6.2 | El sistema debe suministrar una resolución espectral mayor a 10000 FWHM (ancho total medio máximo) |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
6.3 | El analizador debe tener la capacidad de adquirir datos en 4 ordenes de magnitud. |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
6.4 | El TOF debe ser capaz de adquirir espectro total hasta una velocidad de 20 espectros por segundo |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
6.5 | La exactitud de masa debe ser mejor a 2 ppm para MS y iones MS-MS |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
7. Software
7.1 | El computador debe ser configurado con sistema operacional Microsoft Windows |  | WATERS 716001755 | CUMPLE
7.2 | El software de control de masas debe trabajar sobre plataforma Windows y debe controlar tanto los dispositivos de masas y cromatografía |  | WATERS 716001755 | CUMPLE
7.3 | El procesamiento de datos debe incorporar cálculos de composición elemental como estándar. Debe incluir algoritmos para modelamiento de patrones isotrópicos que permita la interpretación de los datos isotópicos actuales |  | WATERS 716001755 | CUMPLE
7.4 | El software debe ofrecer adquisición de datos independiente. Debe describir adquisiciones donde el instrumento automáticamente switchea a modo MS-MS durante una adquisición basada en datos adquiridos en el modo MS en el scan anterior. |  | WATERS 716001755 | CUMPLE
7.5 | El software debe ser capaz de adquirir simultáneamente los datos de la energía de colisión alta y baja para suministrar datos de fragmentación para todos los iones moleculares. El instrumento debe alternar entre baja y alta energía en la celda de colisión |  | WATERS 716001755 | CUMPLE
7.6 | El software debe proporcionar una paquete de cuantificación para proteínas estándar tanto para cuantificación absoluta y relativa sin el uso de etiquetado de compuestos. |  | WATERS 716001755 | CUMPLE
8. Control de Instrumento y procesamiento de datos
8.1 | El software de masa debe incorporar un modulo que automáticamente establezca la configuración de la operación del instrumento. La funcionalidad debe incluir auto calibración, configuración de la ganancia del detector, configuración de la masa de la refere |  | WATERS 716001755 | CUMPLE
8.2 | Debe existir un control automático integrado tanto del sistema nano Cromatografía de Ultra Desempeño en el software de adquisición de espectrometría de masas |  | WATERS 716001755 | CUMPLE
9 Computador
9.1 | Incluir CPU y Monitor de las características mínimas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema nanoUPLC-MS-MS |  | Lenovo ThinkCentre M57p E6750 608000273 2 Monitores IBM 20” pantalla plana | CUMPLE
10 UPS
10.1 | UPS necesaria para mantener el funcionamiento del equipo durante perdida de poder, de acuerdo a las características del equipo |  | UPS EATON DX6000/4200 O SU EQUIVELENTE | CUMPLE
11 Consumibles para el funcionamiento básico para dos (2) años
11.1 | VIALES DE BOROSILICATO CON TAPA DE SILICONA/PTFE (5000 UNIDADES POR AÑO), PRECOLUMNAS (10 POR AÑO), JUEGO DE DOS COLUMNAS PARA PROTEOMICA, AGUJAS PARA INYECTORES DEPENDIENDO DEL INYECTOR QUE TENGA EL EQUIPO (UN JUEGO POR AÑO). GAS (DEPENDIENTE DEL TIPO DE |  | WATERS 18600384C 186003550 186003514 PEAK NM30LA Los solventes solicitados Marca J.T. Baker o Merck, dependiendo de la disponibilidad | CUMPLE
12 Instalación del equipo
12.1 | La instalación del Equipo debe ser a cero (0) metros, por consiguiente todas aquellas obras necesarias para la correcta instalación y funcionamiento del equipo estarán a cargo del proveedor |  | La instalación del Equipo a cero (0) metros, por consiguiente todas aquellas obras necesarias para la correcta instalación y funcionamiento del equipo serán asumidas por Quimicontrol S.A | CUMPLE
APOYO TÉCNICO AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE LABORATORIOS
PhD. JULIO CESAR CALVO MOZO

## EVA TECNICA EQUIPO M
EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PUBLICA No. 006 de 2010
"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA NANO DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ULTRA DESEMPEÑO ACOPLADO A UN ESPECTROMETRO DE MASAS CUADRUPOLO- TIEMPO DE VUELO PARA ANALISIS DE PROTEINAS Y PEPTIDOS”.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD |  |  | QUIMICONTROL
No. | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA | EVALUACIÓN
1 | Sistema de Cromatografía Liquida nano de Ultra Desempeño |  | WATERS 176016000
1.1 | Administrador de Solvente Binario del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño |  | WATERS 176016000
1.1.1 | Numero de Solventes | Cuatro solventes | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.2 | Almacenamiento de Solventes | Bandeja de solventes para 4 solventes cromatográficos, 2 solventes de lavado del administrador de la muestra y 1 solvente de lavado del administrador del Solvente Binario. | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.3 | Acondicionamiento del Solvente | Desgasificación por vacio (6 canales): 1 canal por solvente y 2 canales por solventes de lavado del administrador de la muestra. | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.4 | Rango de operación del flujo | 200 nL/min hasta 100µL/min sin división del flujo | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.5 | Compensación de compresibilidad | Automática y Continua | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.6 | Volumen eficaz de retraso del sistema | <1µL, desde el punto de mezcla del gradiente hasta el loop fuera de línea de la muestra de la columna analítica, inyección directa | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.7 | Sello del émbolo de lavado | Integrado, Activo y programable | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.8 | Perfiles del gradiente | 11 curvas de gradiente (incluida lineal, por pasos (2), cóncava (4) y convexa (4)) o programables. | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.9 | Purga Húmeda | Automática | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.10 | Presión Máxima de Operación | 10,000 psi | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.1.11 | Precisión del Gradiente | < 0,25 min desviación estándar para péptidos retenidos, n=6 | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
| Columna, Precolumna y las válvulas deben estar integradas en un cartucho de cerámica de modo que el usuario no requiera realizar las conexiones. El cartucho debe estar insertado en la fuente de iones de espectrofotómetro de masas |  | WATERS 186003550 186003550 | CUMPLE
1.2 Administrador de Muestras del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño. |  |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000
1.2.1 | Numero de platos de muestra | Total de 2 platos (PLATOS DE MICROTITULACION DE 96 Ó 384 POZOS , Y SOPORTES DE VIALES DE 24 POR 1,5 ml Y 48 POR 0,5 ml ó MAYOR.) | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.2 | Capacidad máxima de muestra | 768 en dos platos de 384 | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.3 | Numero de inyecciones de la muestra | 1 a 99 inyecciones por muestra | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.4 | Rango de volumen de inyección | 0.1 µL hasta 20 µL, en incrementos de 0.1µL, en el modo de loop completo o parcial, loop estándar de 5 µL; Y ADICIONALMENTE DEBEN ENTREGAR OTRAS LOOPS EN EL RANGO DE 2 A 20 µL | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.5 | Precisión de la entrega de la muestra | <0.3% RSD, loop completo, 3x sobrelleno, 5 a 50µL | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.6 | Linealidad del inyector | > 0.999 coeficiente de desviación ( desde 2 hasta 10 µL, modo de loop parcial usando loop de 20 µL con gaps de aire de 2 µL) | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.7 | Control de Temperatura de la Muestra | 4 a 40°C, programable en incrementos de 0.1°C ( Con temperatura ambiente de 20°C) | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.8 | Sonda de la muestra | Muestreo de aguja en aguja (xyzz), LA UNIVERSIDAD ACEPTARA LA OFERTA DE OTROS SISTEMAS DE INYECCIÓN SIEMPRE Y CUANDO INVOLUCREN SISTEMAS DE SEPARACIÓN EQUIVALENTES AL SOLICITADO (ULTRA ALTA EFICIENCIA, BAJOS FLUJOS A ALTAS PRESIONES) ACOPLADOS A LOS SISTE | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.9 | Mínima Muestra Requerida | 5µL , usando viales de máxima recuperación de 2 µL | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.10 | Solventes de Lavado | 2 desgacificados | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.2.11 | Sample Carryover | < 0,005% o 2 nL | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.3 Modulo de Calentamiento y Calentamiento del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño. |  |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000
1.3.1 | Calentador de Columna | Acomoda 1 columna, hasta 250 mm de longitud x 75 µm hasta 300 µm. | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.3.2 | Control de Temperatura de la columna | 5 °C por encima de del ambiente hasta 65 °C, en incrementos de 0,1°C | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.4 Administrador del solvente auxiliar del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño. |  |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000
1.4.1 | Sistema dual de inyección | Escoger entre dos soluciones calibradoras | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.4.2 | Rango del Flujo | 200 nL/min hasta 50µL/min | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.4.3 | Bomba de trampa de la columna | escoger entre 2 eluentes | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.4.4 | Rango del Flujo | 1 µL/min hasta 50µL/min | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.5 Control del Instrumento. |  |  |  | CUMPLE
1.5.1 | Comunicaciones Externas | Interface de conexión al host del PC, QUE MANTEGAN LAS CARACTERISTICAS DE VELOCIDAD Y CALIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE PC Y EQUIPO | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.5.2 | Control Externo | Software Masas | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
1.5.3. | Diagnostico del Usuario | Disponible a través del Software | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176016000 | CUMPLE
2. Espectrómetro de Masas Q-Tof |  |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750
2.1 | Fuente de Iones |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750
| Debe tener fuente ortogonal. El nebulizador debe estar posicionado ortogonalmente hacia el orificio de la muestra y debe ser posicionado fuera del eje para máxima longevidad y protección del analizador contra muestras sucias. |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
2.2 | El equipo debe brindar la posibilidad de realizar limpieza de la fuente sin romper el vacio. |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
3. Fuente de Ionización
3.1 | El instrumento debe incluir como estándar un nano electrospray (ESI) dual para facilitar la medida exacta de masas. La fuente de ionización debe incorporar una sonda ESI estándar y una sonda ESI secundaria para introducir la masa de referencia y un sistem |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
4. Analizador Cuádruplo
4.1 | El instrumento debe ser capaz de una unidad de resolución de masa para selección del ion precursor |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
4.2 | El instrumento debe tener un cuadrupolo de 4kDa. Modo de resolución 20 a 4000 m/z. Modo de no resolución 20 a 16,000 m/z |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
5. Celda de Colisión.
5.1 | Celda de colisión que permita un control sobre los iones y fragmentos en la cámara y garantice que no hay perdida de señal en tiempos cortos, que no haya contaminación cruzada, permite la posibilidad de trabajar a alta y baja energía, que permita registr |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
6. Analizador de masas OA-TOF
6.1 | El sistema debe consistir de un espectrómetro de masas con aceleración ortogonal de tiempo de vuelo para análisis de MS y MS-MS. El reflector debe tener un diseño dual |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
6.2 | El sistema debe suministrar una resolución espectral mayor a 10000 FWHM (ancho total medio máximo) |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
6.3 | El analizador debe tener la capacidad de adquirir datos en 4 ordenes de magnitud. |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
6.4 | El TOF debe ser capaz de adquirir espectro total hasta una velocidad de 20 espectros por segundo |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
6.5 | La exactitud de masa debe ser mejor a 2 ppm para MS y iones MS-MS |  | WATERS HACE PARTE DE LA REFERENCIA 176001750 | CUMPLE
7. Software
7.1 | El computador debe ser configurado con sistema operacional Microsoft Windows |  | WATERS 716001755 | CUMPLE
7.2 | El software de control de masas debe trabajar sobre plataforma Windows y debe controlar tanto los dispositivos de masas y cromatografía |  | WATERS 716001755 | CUMPLE
7.3 | El procesamiento de datos debe incorporar cálculos de composición elemental como estándar. Debe incluir algoritmos para modelamiento de patrones isotrópicos que permita la interpretación de los datos isotópicos actuales |  | WATERS 716001755 | CUMPLE
7.4 | El software debe ofrecer adquisición de datos independiente. Debe describir adquisiciones donde el instrumento automáticamente switchea a modo MS-MS durante una adquisición basada en datos adquiridos en el modo MS en el scan anterior. |  | WATERS 716001755 | CUMPLE
7.5 | El software debe ser capaz de adquirir simultáneamente los datos de la energía de colisión alta y baja para suministrar datos de fragmentación para todos los iones moleculares. El instrumento debe alternar entre baja y alta energía en la celda de colisión |  | WATERS 716001755 | CUMPLE
7.6 | El software debe proporcionar una paquete de cuantificación para proteínas estándar tanto para cuantificación absoluta y relativa sin el uso de etiquetado de compuestos. |  | WATERS 716001755 | CUMPLE
8. Control de Instrumento y procesamiento de datos
8.1 | El software de masa debe incorporar un modulo que automáticamente establezca la configuración de la operación del instrumento. La funcionalidad debe incluir auto calibración, configuración de la ganancia del detector, configuración de la masa de la refere |  | WATERS 716001755 | CUMPLE
8.2 | Debe existir un control automático integrado tanto del sistema nano Cromatografía de Ultra Desempeño en el software de adquisición de espectrometría de masas |  | WATERS 716001755 | CUMPLE
9 Computador
9.1 | Incluir CPU y Monitor de las características mínimas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema nanoUPLC-MS-MS |  | Lenovo ThinkCentre M57p E6750 608000273 2 Monitores IBM 20” pantalla plana | CUMPLE
10 UPS
10.1 | UPS necesaria para mantener el funcionamiento del equipo durante perdida de poder, de acuerdo a las características del equipo |  | UPS EATON DX6000/4200 O SU EQUIVELENTE | CUMPLE
11 Consumibles para el funcionamiento básico para dos (2) años
11.1 | VIALES DE BOROSILICATO CON TAPA DE SILICONA/PTFE (5000 UNIDADES POR AÑO), PRECOLUMNAS (10 POR AÑO), JUEGO DE DOS COLUMNAS PARA PROTEOMICA, AGUJAS PARA INYECTORES DEPENDIENDO DEL INYECTOR QUE TENGA EL EQUIPO (UN JUEGO POR AÑO). GAS (DEPENDIENTE DEL TIPO DE |  | WATERS 18600384C 186003550 186003514 PEAK NM30LA Los solventes solicitados Marca J.T. Baker o Merck, dependiendo de la disponibilidad | CUMPLE
12 Instalación del equipo
12.1 | La instalación del Equipo debe ser a cero (0) metros, por consiguiente todas aquellas obras necesarias para la correcta instalación y funcionamiento del equipo estarán a cargo del proveedor |  | La instalación del Equipo a cero (0) metros, por consiguiente todas aquellas obras necesarias para la correcta instalación y funcionamiento del equipo serán asumidas por Quimicontrol S.A | CUMPLE

## EVALUACION TECNICA 050
EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PUBLICA No. 006 de 2010
"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA NANO DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ULTRA DESEMPEÑO ACOPLADO A UN ESPECTROMETRO DE MASAS CUADRUPOLO- TIEMPO DE VUELO PARA ANALISIS DE PROTEINAS Y PEPTIDOS”.
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | QUIMICONTROL S.A.
CERTIFICACIONES | EXPIDE | CONTRATISTA | % DE PARTICIPACION | OBJETO | PLAZO | VALOR (USD$) | VALOR (PESOS) | FECHA | OBSERVACIONES
1 | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DE ESTUDIOS AVANZADOS. UNIDAD IRAPUATO. MEXICO (folio 52) | WATERS S.A DE C.V | 100 | ESPECTROMETRO DE MASAS WATERS MALDI-SYNAPT HDMS CON SISTEMA NANOACQUITY UPLC | 18 MESES | 818112.69 | 1470500292.3867 | JULIO DE 2008 JULIO 23 DE 2008 A 1797,43 | CUMPLE
2 | UNIVESIDADE FEDERAL DE GOIÁS | WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL | 100 | EQUIPO SYNASP MS | 14 MESES | 520000 | 959488400 | MARZO DE 2008 MARZO 3 DE 2008 A 1845,17 | CUMPLE
3 | SOCIEDAD FIDUAGRARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. | QUIMICONTROL S.A | 100 | COMPRA DE UN SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA VELOCIDAD, SENSIBILIDAD DE RESOLUCION ACOPLADO A DETECTOR MS/MS DE TECNOLOGIA TRIPLE CUADRUPOLO (TANDEM) DE ULTIMA GENERACIÓN | 8 MESES | 385000 | 740362700 | DICIEMBRE DE 2006 CONTRATO TRM USD A 1923,02 | CUMPLE
4 | INSTITUNACIONAL DE CÁNCER (INCA) | WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL | 100 | ESPECTROMETRO DE MASAS SYNAPT MS, 2 CROMATOGRAFOS NANO ACQUITY UPLC | 4 MESES | 531000 | 1096902630 | SEPTIEMBRE DE 2009 SEPTIEMBRE 03 DE 2009 A 2065,73 | CUMPLE
VALOR DE CERTIFICACIONES | [5 empty] | 2254112.69 | 4267254022.3867
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | CUMPLE
R.U.P. GRUPOS | CUMPLE
K DE CONTRATACION (5400) | CUMPLE
CERTIFICACION ISO FABRICANTE | CUMPLE
CERTIFICADO VISITA TECNICA | CUMPLE
ADMISIBLE
CAPACITACION EN LUGAR DE INSTALACIÓN | CUMPLE ( 15 DIAS HABILES/8 HORAS)
CAPACITACION EN FABRICA | CUMPLE (4 DIAS EN ESTADOS UNIDOS, FABRICA)
GARANTIA | CUMPLE (3 AÑOS)
GARANTIA DE REPUESTOS | CUMPLE (5 AÑOS)
TIEMPO DE RESPUESTA | CUMPLE (24 HORAS)
DILIGENCIAMIENTO ANEXOS | CUMPLE
VALORACION FINAL
LAS TASAS REPRESENTATIVAS SE CONSULTARON EN LA SIGUIENTE PAGINA WEB http://info.creg.gov.co/pls/pubdcd/pkg_indicador.indicador_diario?identificador=TRM&mes=09&anio=2009 |  |  |  |  | EL OFERENTE PRESENTA CINCO CERTFICACIONES Y SOLAMENTE SE TIENE EN CUENTA LAS PRIMERAS 4 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA
ASPECTOS A EVALUAR | PUNTAJE
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | 30
CAPACITACION | 10
GARANTIA | 10
GARANTIA DE REPUESTOS | 5
TIEMPO DE RESPUESTA | 5
VALORACION TECNICA FINAL | 60