## PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008 DE 2017
“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ROBUSTOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, TECNOLOGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y ARTES-ASAB DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.”
CUADRO ANEXO No. 3 PROPUESTA ECONOMICA
ITEM | FACULTAD | CON DESTINO AL LABORATORIO DE | UBICACIÓN | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | DESCRIPCION ITEM COTIZADO | MARCA COTIZADA | REFERENCIA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL DEL ITEM | CAPACITACION (MARCA CON UNA X EN LA CASILLA CORRECTA DE ACUERDO A LA OFERTA PRESENTADA) |  | GARANTIA OFERTADA EN AÑOS 3, 4, + DE 5 | SUMINISTRO DE RESPUESTOS POR 5 AÑOS (RESPONDER SI O NO) | TIEMPO DE RESPÚESTA A LA GARANTIA (RESPUESTA 24 Ó 48)
[13 empty] | EN FABRICA | EN SITIO DE UBICACIÓN EQUIPOS
1 | FI | Laboratorios de Ingeniería Lab. Manufactura | Laboratorios de Ingeniería Lab. Manufactura | Máquina Universal de Ensayos | Capacidad mínima 10 KN. Control computarizado. Rango de medición de carga: 0,4% a 100% de su capacidad nominal. Exactitud de la carga: 0.5 Resolución de desplazamiento: De 0 a 1 µm Rango de velocidad: Mínimo 0.001 – 500 mm / min Precisión de velocidad: De 0 a ± 1% de la velocidad establecida. Total recorrido: Mínimo 400 mm Fuente de alimentación: 110v, 1 fase, 60 hz Dimensiones generales: Ancho entre 600 y 800, x Profundidad entre 450 y 550 mm, Altura entre 1500 y 2000 mm Peso entre 100 y 300 kg Mordazas prueba de tensión muestras planas 0 – 7 mm Mordazas prueba de tensión muestras redondas 4 – 9 mm y 9 – 14 mm Mordazas prueba de compresión, plato de 100 mm | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | FI | Laboratorios de Ingeniería Lab. Manufactura | Laboratorios de Ingeniería Lab. Manufactura | Microscopio invertido metalografico. | Cabezal trilocular, mecanismo coaxial y platina con recorrido mínimo 15mm x 15mm XY Lámpara de 6V/30W mínimo halógena y/o LED, 2 pares de oculares de 10x Objetivo de 5x, 10x, 20x 50x y 100X. Magnificación desde 50X hasta 500X Voltaje 110/220 V Software para Metalografía Cámara digital de mínimo 5 megapíxeles para microscopio y adaptador | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | FI | Laboratorios de Ingeniería Lab. Manufactura | Laboratorios de Ingeniería Lab. Manufactura | Durómetro Universal de banco | Posibilidad de realizar mínimo las pruebas Rockwell, Rockwell Superficial y Brinell. Escalas Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V. 15N, 30N, 45N, 15T, 30T,45T, 15W, 30W, 45W; 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y. Escalas Brinell HB1: 1 kgf, 2.5 kgf, 5khf, 10kgf, 30 kgf. HB2.5 : 6.25 kgf, 15.625 kgf, 20 kgf, 30 kgf, 31.25 kgf, 62.5 kgf, 187.5 kgf HB5: 25 kgf, 62.5 kgf, 125 kgf, 250 kgf HB10: 100 kgf, 250 kgf. Celda de carga, sistema de lazo cerrado. Rango de carga de 1 Kgf a 250 Kgf como mínimo Alimentación 100 a 240 VAC 60Hz Pantalla Touch Screen, mouse y teclado Microscopio incorporado con cámara Objetivos con magnficación 37.5x, 75x, 150x | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | FI | Laboratorios de Ingeniería Lab. Manufactura | Laboratorios de Ingeniería Lab. Manufactura | Máquina de impacto | Control computarizado Características para la prueba Charpy Velocidad de impacto 2.9m/s, 3,8 m/s Energía del péndulo: 1J, 2J, 4J, 5J, 7.5J, 15J, 25J Distancia del centro de la muestra: 380 mm, 221 mm Angulo de elevación: 160 grados. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | FI | Laboratorios de Ingeniería Almacen de Laboratorios | Laboratorios de Ingeniería Almacen de Laboratorios | Monitor Multigas | MonitormultigasQRAE3, modeloPGM-2500, con bomba interna o Difusión, para cuatro sensores fijos, O2 tecnología SPE, LEL, H2S, SO2, HCN y CO, data logging, incluye: batería recargable LI-Ion hasta14 horas continuas, Adaptador de Calibración, Software ProRA Estudio, 3 Filtros Hidrofóbicos, Llave Bristol, Interface para Computador, Adaptador de Carga de Batería y descarga de datos, Adaptador de Corriente, Guía Rápida, Manual de operación. Compatible con sistema automático de calibración y diagnostico AutoRAE Lite PGM-2500 Conf. LEL/H2S/CO/O2 - NO WIRELESS. Versión con bomba monitor únicamente con accesorios (no gases de calibración). Kit CSK2 para monitor QRAEII y QRAE3, para espacios confinados incluye: Maletin en porta equipo con espuma preformada, destornillador, Bomba Manual, 2 metros de tubo en tygon, sonda de 10 pulgadas en aluminio con filtro hidrofóbico (paquetex3), cilindro de gas 34 litros mezcla 50% LEL, 18% O2, 10 ppm H2S, 50 ppm de CO y regulador. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | FI | Laboratorios de Ingeniería Almacen de Laboratorios | Laboratorios de Ingeniería Almacen de Laboratorios | Osciloscopios de 4CH 100MHz 1GSa/a y Fuentes Programables 3 Salidas | Osciloscopios: Ancho de banda de 100MHz.4 Canales Análogos más un canal de Trigger externo.16 Canales Digitales para Análisis Lógico.Generador de Funciones Integrado de 2 Canales a 25MHz.1 GSa/s de muestreo en tiempo real.Actualización de pantalla de hasta 30.000 wfms/s (formas de onda por segundo).Pantalla de 7” LCD TFT QVGA, con resolución de 800x480 y diferentes intensidades de brillo según la intensidad de la señal.Bajo piso de Ruido con rango desde 1mV/div hasta 10V/div.Amplio set de modos Trigger.Grabación, repetición de video y almacenamiento.Conectividad USB Host, USB Device, LAN LXI-C, y certificado para Impresoras PictBridge. Fuentes Programables: 3 Salidas, Potencia máx. hasta 195 W· Ruido de Ondulación bajo: <350uVrms/2mVpp· Excelente tasa de Regulación lineal y velocidad Regulación de carga· Rápido tiempo de respuesta transitoria: <50us· Aislamiento de canales: CH1 ¦¦ CH2, CH3· Funciones OVP/OCP/OTP de protección estándar· Función de sincronización estándar· Integradas V, A, W mediciones y visualización de forma de onda· Soporte de Retardo de salida, Análisis, Monitor, Funciones predefinidas· Control independiente para cada canal· Pantalla TFT de 3,5 pulgadas· Conectividad: USB Host& Device, LAN, RS232, Digital IO, Soporta USB-GPIB (Opc.) | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | FI | Laboratorios de Ingeniería Lab. Electrica | Laboratorios de Ingeniería Lab. Electrica | Sistema de Maquinas Electricas | Complemento para equipos existentes en los laboratorios de Maquinas de la Facultad de Ingenieria Incluye: 1.1 Motor de jaula de ardilla 230/400 V 1.0 KW 1.2 Interruptor de protección de motor 1,6-2,4 A 1.3 Interruptor de protección de motor 2,4 - 4 A 1.4 USB Sistema de control de máquinas 1.0KW 1.5 Bastidor 1.6 Acoplamiento 1.0 1.7 Guarda Acoplamiento 1.8 Conectores puente de seguridad negros, juego de 10 1.9 Conectores puente de seguridad, verdes/amarillos, juego de 10 1.10 Cables de seguridad para experimentación, 32 A, juego de 32 1.11 Cables de seguridad para experimentación, Amarillos/verdes, juego de 10 1.12 LIT: E2.3.4 3P-Induction Machine 1.0 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | FI | Coordiancion Laboratorios de Ingeniería | Coordiancion Laboratorios de Ingeniería | Tecnologia de Radar I y II | Complemento Equipos del laboratorios de Comunicaciones de la Facultad de Ingenieria IIncluye: 1 Estación básica Generador de pulso del sonar Antena parabolica Transductor de ultrasonidos 40 kHz Juego de blancos pasivos Transpondores Tripodes 1 Oscilador Gunn 1 Antena de bocina grande 1 Juego de blancos pasivos 1 Convertidor Doppler 1 Simulador MTI 1 Juego de absorbentes de microondas 2 Fuentes de poder 115 V/12 V AC 2 Bandejas de almacenaje 5 Paredes intermedias 24 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | FI | Laboratorios de Ingeniería Lab. Comunicaciones. | Laboratorios de Ingeniería Lab. Comunicaciones. | Analizador de Espectro - Analizador de Señales - Generador de Señales Analogas - Generador de Señales Vectoriales. | Analizador de Espectro, Analizador de señales hasta 13.5 GHz, Generador de Señales Analogas hasta 6GHz, Generador de Señales Vectoriales hasta 6 GHz, medidor de BER, Analizador de constelaciones, medido de figura de ruido, generador de ruido AWGN, moduladores analogos y digitales, analizador de ancho de banda. Incluyen: Signal Analyzer. Supplied with 1 year warranty coverage. 13.5GHz Signal Analyzer. Supplied with 1 year warranty coverage. High Stability Reference Oscillator. Supplied with 1 year warranty coverage. Analysis Bandwidth 10MHz. Supplied with 1 year warranty coverage. RF Preamplifier; 100 kHz to maximum 6 GHz. Supplied with 1 year warranty coverage. Low Phase Noise Performance. Supplied with 1 year warranty coverage. Phase Noise Measurement Function. Suponed with 1 year warranty coverage. Noise Figure Measurement Function. BER Measurement Function . Supplled with 1 year warranty coverage. 6 GHz Vector Signal Generator. Supplied with 1 year warranty coverage. Low Power Extension for Vector Signal Generator. Supplied with 1 year warranty coverage. Internal Signal Generator Control Function ARB Memory Upgrade 256 MSa for Vector Signal Generator. Supplied with 1 year warranty coverage. AWGN. Supplied with 1 year warranty coverage. Analog Function Extension for Vector Signal Generator. Supplied with 1 year warranty coverage. Vector Modulation Analysis Software | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | FI | Coordiancion Laboratorios de Ingeniería . Lab Control | Coordiancion Laboratorios de Ingeniería . Lab Control | Control de Procesos, Motor paso a paso | Dispositivo Servo de ajuste: Compatible con elementos ya existentes en a universidad , Sensor de posición con disco de posición ángular para ser empleado en sistemas servo de corriente continua. Limitador de velocidad de cambio con tiempo de subida de 1 V/s hasta 1000 V/s, ajuste aproximativo mediante un conmutador giratorio, ajuste de precisión con un potenciometro, ángulo de rotación mecánica: 360 grados sin bloqueo, ángulo de rotación eléctrica: 340 grados ± 5 grados, ajuste de precisión del punto cero y del factor de escala. Nodo sumador de entrada para la alimentación directa de variables de perturbación o para cambiar el valor de ajuste. Rango de tensión de la señal: -10 V...+10 V Tensión de alimentación: ± 15 V c.c. Servo CC con tacogenerador: Compatible con elemntos ya adquiridos por la universidad, Combinacion de motor y potenciometro con mecanismo de acople, amplificador de control y discos codificados de posicion angular con piñon para correa dentada. - Rango de regulacion 270 " - Linealidad 1 % - Rango de tension de salida % 10 V - A prueba de cortocircuito. Disco de masa con abrazadera LIT: E2.6.1.2 DC Servo, english | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | FI | Coordiancion Laboratorios de Ingeniería . Almacen | Coordiancion Laboratorios de Ingeniería . Almacen | Multimetros Digitales RIGOL DM3068 | Multímetro con funciones múltiples, de alta precisión, alto Rendimiento y mediciones automáticas con el PASS / FAIL, están integrados Con las características de alta velocidad de adquisición de datos, de alta precisión, con interfaz completa incluye RS-232, USB, LAN (LXI-C) y GPIB, que soportan el almacenamiento en disco U. Con conexión al PC por USB o LAN, configuraciones pre programadas y para análisis estadístico. Análisis estadístico; Funciones de visualización en tiempo real de la tendencia y del histograma. • Voltaje DC: 200.000mV ~ 1000.00V ± ( % of reading + % of range) 0.0035 + 0.0006 • Corriente DC: 200.000uA ~ 10.0000A ± ( % of reading + % of range) 0.030 + 0.003 • Voltaje AC (RMS): 200.000mV ~ 750.000V ± ( % of reading + % of range) 0.06 + 0.04 • Corriente AC (RMS): 200.0000uA ~ 10.00000A[1] ± ( % of reading + % of range) 0.10 + 0.04 • Resistencia: 200.000Ω ~ 100.000MΩ ± ( % of reading + % of range) 0.010 + 0.001 • Prueba de Diodos: 2.000V/1mA ± ( % of reading + % of range) 0.010 + 0.020 • Prueba de continuidad: 2000.0Ω/1mA ± ( % of reading + % of range)0.010 + 0.020 • Periodo/Frecuencia: 3Hz-1MHz (200mV ~750V) ± ( % of reading + % of range) 0.007 • Capacitancia: 2.000nF ~ 100.0mF[2] ± ( % of reading + % of range) 1 + 0.3 • Velocidad de lectura:10000 rdgs /s • Memoria volátil: 512k lecturas de historiales • 6½ dígitos; Interfaces estándar: GPIB, LAN, USB, RS232 • ACCESORIOS: Dos cables de prueba (negro y rojo), Dos cables de cocodrilo (negro y rojo), Cable USB, 4 fusibles de repuesto, Cable de alimentación y guía rápida. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | FI | Laboratorios de Ingenieria -Laboratorio Fotogrametría | Laboratorios de Ingenieria -Laboratorio Fotogrametría | Camara multiespectral y procesamiento de imágenes fotogramétricas de precisión. | Sensor Multiespectral: Captura simultánea de imágenes en cinco (5) bandas espectrales, con etiqueta de geolocalización, peso máximo 155gr; dimensiones: 12.2 cm x 7.4 cm x 3.8 cm o menores, Potencia: 5.0 V DC, 6W, Resolución radiométrica: 12-bit RAW, Bandas espectrales: Blue, Green, Red, Red Edge, Near IR; Distancia de muestreo en el terreno (GSD): 8 cm/pixel a 120 m de altura, Velocidad: 1 captura por segundo. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | FI | Laboratorios de Ingenieria Laboratorio de Geodesia y Topografía | Laboratorios de Ingenieria Laboratorio de Geodesia y Topografía | MAGNETÓMETRO PORTÁTIL DE VAPOR DE CESIO | Equipo para estudios de campo magnético en Minería/Petróleo/Gas; 8 horas de funcionamiento, Baja Interferencia de campos de CV, Consola de adquisición de datos, debe incluír: Sensor de Cesio, GPS Tallysman 5341, Cables de interconexión incluidos cable de salida de datos RS-232, Harness con mochila no magnética, Baterías de Gel recargables (2), Cargador de batería, Manual de operaciones, Software de Procesamiento MagMap2000 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE FÍSICA | Solución integral fisica mecanica | Equipos para la realización de prácticas de física mecánica que incluya: Ocho (8) micrometro para exteriores de precisión, con corona de ajuste fino y dispositivo de fijación. Superficies de medición de metal duro, esmerilado y finamente bruñido. Huso de medición templado, con rosca esmerilada, micrómetro para exteriores, cromado, con protección de aislamiento, tambor y cápsula de la escala cromadas en mate. En estuche de plástico. Rango de medición: 0 – 25 mm, Lectura: 0,01 mm Mesa de fuerzas. Ocho (8) Mesa de fuerzas: Equipo para el estudio cuantitativo de la composición y descomposición de fuerzas; consta de una plataforma de trabajo circular, sobre base estable, con división angular de doble escala.incluye cuatro brazos de fuerza cada uno con polea con abrazadera de sujeción, cuerda y colgadores de pesas de 50 g, juego de masas de 2 pesas de 5 g, 2 de 10 g, 2 de 20 g y 2 de 50 g. Ocho (8) plano Inclinado: Base y plano de metal, plegable, con escala para ángulo, longitud y altura. Ángulo de inclinación regulable de 0° a 45°. Contiene también polea de inversión ajustable, rodillo, platillo de suspensión y cuerda. Longitud del plano inclinado: 600 mm, Longitud de la base: 450 mm, Escala: División en cm y en grados. Dieciseis (16) Cronómetros con display de LCD; de 7 dígitos, en carcasa de plástico estable, con botón de partida/parada, y de split/reset para partida/parada, suma, tiempos intermedios y duales. Rango de medición: 9 h, 59 min, 59 seg, 99/100 s, Resolución: 1/100 s, Batería: Pila redonda 1,55 V, tipo 389 Cuatro (4) Diafragma con tres ranuras dobles Objeto de difragción de producción fotográfica en marco de diapositiva. Dimensiones: 50x50 mm², Ancho de ranura [mm]: 0,10; 0,15; 0,20 Distancia entre rendijas [mm]: 0,30 Número de rendijas: 2. Cuatro (4) Diafragma con cuatro ranuras dobles ,Objeto de difragción de producción fotográfica en marco de diapositiva, Dimensiones: 50x50 mm², Ancho de ranura [mm]: 0,15, Distancia entre rendijas [mm]: 0,25; 0,50; 0,75; 1,00, Número de rendijas: 2 Uno(1) Termometro infrarrojo 800°C, Termómetro de superficie, para mediciones de temperatura libres de contacto, Un diodo láser sirve como puntero auxiliar; posee visualización por LCD luminoso, indicación de transgresión de rango, función de congelamiento de valores medidos, posibilidad de selección entre Celsius o Fahrenheit y desconexión automática. Incluye bolso y pila, Rango de medida: -50° C – +800° C,-58° F – + 1472° F, Resolución: 0,1° C/F, Precisión: ±1 % del valor medido ±1° C / 1,8° F, Tiempo de reacción: 150 ms, Relación entre puntos de distancia y de medición: 20:1, Indicación de valor máximo: sí, Función de alarma: High / Low, Tensión de alimentación: Pila de 9 V. Dieciseis (16) Resorte Helicoidal 5N/m Con dos ganchos para experimentos de elasticidad y oscilación, Constante de elasticidad: 5 N/m, Máx. capacidad de carga: 2 N Longitud: 60 mm, Diámetro: 20 mm | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE FÍSICA | Generador de Van De Graff con esfera de descarga | Generador de Van de Graff: equipo para generar altas tensiones continúas con una baja intensidad de corriente. Esfera conductora desmontable, motor de accionamiento con velocidad de giro regulable, banda protegida por aislador de vidrio acrilico, incluye una bola pequeña de descarga montada sobre una varilla. Tensión: mínima aprox. 100 kV, Alcance de chispa: mínimo 5 cm, Esfera conductora: mínimo 190 mm Ø, Esfera sobre varilla: aprox. 460 mm, Ø 90 mm, Dimensiones: aprox. 240 x1 90x620 mm³ | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE FÍSICA | SOLUCIÓN INTEGRAL DE FISICA MODERNA | Solución integral de física moderna (efecto Zeeman y resonancia magnética)Equipo para Observación del efecto Zeeman normal en una configuración transversal y en una configuración longitudinal , Equipo para resonancia magnética nuclear en poliestireno, glicerina y teflón. Los equipos y sus accesorios deben ser compatibles Y CON SUBORDINACION TECNOLOGICA con los equipos Leybold LD Didactic Gmbh de Alemania existentes en el laboratorio de física de la Facultad Tecnológica en experimentos de Fisica moderna. La solucion debe incluir: Uno (1) Lámpara de cadmio (Ref. 45112) Uno (1) Bobina universal de reactancia en caja (Ref. 45130NA), Uno (1) Núcleo en forma de U con yugo (Ref. 56211), Dos (2) Bobina 480 espiras (Ref. 562131), Uno (1) Par de piezas polares perforadas grande (Ref. 560315), Uno (1) Fuente de alimentación de gran amperaje (Ref. 52155NA), Cuatro (4) Fuente de alimentación de CC0...16V/0...5A (REF. 521546), Uno (1) Etalon de Fabry-Perot (Ref. 471221), Dos (2) Lente en montura, f = +150 mm (Ref. 46008) Uno (1) Placa de cuarto de onda 140 nm (Ref.472601), Uno (1) Filtro de polarización (Ref. 472401), Uno (1) Soporte vástago para filtros de interferencia (Ref. 46841), Uno (1) Filtro de interferencia, 644 nm (Ref. 468400), Uno (1) Ocular graticulado (Ref. 460135), Tres (3) Cable de experimentación, 100 cm, negro (Ref. 50133), Uno (1) Unidad de servicio RMN (Ref. 514602NA) Uno (1) Unidad de medición RMN (Ref. 514606), Uno (1) Fuente de alimentación de CC 0...16 V/0...5 A (Ref. 521546), Dos (2) Cable BNC 1 m (Ref. 50102), Uno (1) Cable de seguridad, 50 cm, azul (Ref. 500622) Uno (1) Cable de seguridad, 100 cm, rojo (Ref. 500641), Uno (1) Cable de seguridad, 100 cm, azul (Ref. 500642). Solución integral de Física moderna (Rayos X)Equipo para Atenuación de Rayos X, espectroscopia energética de Rayos X, Análisis de la estructura cristalina mediante Rayos X. Los equipos y sus accesorios deben ser compatibles Y CON SUBORDINACION TECNOLOGICA con los equipos Leybold LD Didactic Gmbh de Alemania existentes en el laboratorio de física de la Facultad Tecnológica en experimentos de Fisica moderna. La solución debe incluir: Uno (1) Absorbentes de rayos (Ref. 554834), Uno (1) Juego de láminas absorbedoras (Ref. 554832). Uno (1) Tubo de rayos X de Cu (Ref. 554862), Uno (1) Cristal de NaCl para reflexión de Bragg (Ref. 55478), Uno (1) Cable BNC, 1 m (Ref. 50102). Uno (1) Soporte de película para Rayos X (Ref. 554838), Uno (1) Soporte para cristales en polvo (Ref. 554842), Uno (1) Películas de rayos X Agfa Dentus M2 (Ref. 554896), Uno (1) Cristal de LiF para patrones de Laue (Ref. 55487), Uno (1) Cristal de NaCl para patrones de Laue (Ref. 55488), Uno (1) Cuchara para polvo, 150 x 5 mm (Ref. 666960), Uno (1) Revelador y fijador para película de rayos X (Ref. 5548971), Uno (1) Cloruro sódico, 250 g (Ref. 6735700), Uno (1) Floruro de Litio, analíticamente puro, 10g (Ref. 6730520), Uno (1) Saco de cambio y bote de revelador (Ref. 5548931). | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE QUÍMICA | BURETA DIGITAL | Equipo: BURETA DIGITAL TITRETTE DE 25 mL (mililitros). El equipo debe tener las siguientes especificaciones técnicas MINIMAS: Los rangos de error deben ser menor o igual a 20 micoLitro en exactitud y menor o igual a 10 microLitro en precisión o coeficiente de variación. Dispensador gota a gota de aproximadamente 30 mocroLitro o mejor y debe incluir unidad de dosificación intercambiable. La bureta debe ser acoplable a frascos Titrette® y anexar los correspondientes certificados de calidad. Como accesorios necesarios para el funcionamiento de la Bureta se deben incluir dos (2) frascos ambar que se adapten a la bureta digital, tres (3) adaptadores plásticos con las siguientes referencias de roscas GL 45/32; GL 45/S 40 y GL 32/NS 29/32 para instalar la bureta a diferentes frascos existentes en el Laboratorio, su adecuado tubo de aspiración telescópico, su correspondiente tubo para dosificación inversa, sus correspondientes baterías de funcionamiento e instrucciones de manejo. Si la bureta incluye en su diseño la posibilidad de intercambio del visor, debe incluir un juego dos (2) visores de color topacio. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE QUÍMICA | HORNO DE ESTERILIZACION | El equipo debe tener las siguientes especificaciones técnicas Minimas: Horno de conveccion forzada con camara interior en acero inoxidable. Capacidad minima de 52 litros. Funcionamiento a 110 - 120 VAC. El control de temperatura por microprocesador PID. Control de temperatura menor o igual a 10 °C por encima de la temperatura ambiente. Debe alcanzar una temperatura minima de 220 °C . Debe incluir temporizador digital y pantalla de visualizacion. Tener control y ajuste del límite de alta temperatura y alerta de puertas abiertas. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALCOHOLIMETROS DIGITALES | Alcoholímetro digital portátil para bebidas destiladas. Debe usar como principio de medición la tecnología de oscilador de tubo en U. (Oscillating U-tube technology) Exactitud: Alcohol 0.2 % v/v. Temperatura: 0.2 °C (0.4 °F). Repetibilidad Alcohol: 0.1 % v/v . Temperatura: 0.1 °C (0.2 °F). Rango de medición: Alcohol: 0 % v/v to 100 % v/v . Temperatura: 5 °C to 30 °C corrección de temperatura automática. Alimentación del equipo portátil con Baterías. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | FT | LABORATORIO DE CONSTRUCCIONES CIVILES | LABORATORIO DE ESTRUCTURAS | EQUIPO DE ESCÁNER DE ACERO PARA CONCRETO ARMADO | Tecnología de operación: detección por principio de la permeabilidad magnética. Consistiendo de: Escáner inalámbrico, Monitor inalámbrico pantalla táctil, Cable para Conexión a PC, fuente de alimentación, Cuadricula de referencia de escaneo, software de soporte para conexión a PC, documentación, correa de carga y estuche de transporte. Capacidades de medición: Verificación de las barras de refuerzo de acero, comprobación del recubrimiento de concreto, generación de informes, representación visual en vistas en 2D/3D de áreas mínimo de 30 × 30 m, visualización de imagen de la armadura en 2D en el monitor. Especificación técnica: Precisión de localización máximo de ±4 mm, Alcance de Medición mínimo de profundidad de cobertura de 90mm, Alcance de Medición mínima de detección para barra de refuerzo de 160mm, Precisión de medición de profundidad para barra de refuerzo máxima de ±2 mm2, Velocidad mínima de escaneo de 0.40 m/s, rango de medición de diámetro de acero corrugado mínimo de 1/4” a 1-1/4” (6 a 32mm), memoria de datos del monitor mínima de 8GB, grado de protección IP 54. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | FT | LABORATORIO DE CONSTRUCCIONES CIVILES | LABORATORIO DE ESTRUCTURAS | Solucion integral para laboratorio de estructuras | a) MARTILLO DE REBOTE PARA ENSAYOS DE HORMIGON • Energía de impacto: Mín. 2.207 Nm (1.63 ft lbf) • Rango de resistencia a la compresión de hormigón: De 10 a 100 MPa (de 1450 a 14500 psi). • Pantalla: Electrónica • Vida de batería: >5000 impactos entre cargas • Conexión de cargador: USB tipo B (5 V, 100 mA) • Clasificación IP: IP54 • Conexión a PC: Si b) MEDIDOR DE RESISTIVIDAD ELECTRICA • Resistividad superficial, indicación de la habilidad del hormigón de resistir a la penetración de iones de cloruro • Cartografiado de la resistividad del hormigón • Determinación de la resistividad del hormigón para sistemas de protección catódica y reparaciones • Distancia entre sondas mín de 50mm • Rango de medición: (de 0 a aprox. 1000 kΩcm) • Indicación del flujo de corriente e indicación de contacto deficiente • Conexión USB y software de PC específico c) MEDIDOR RÁPIDO DE HUMEDAD • Visualización de: humedad relativa, temperatura y parámetros psicrométricos calculados. • Pila: 9 V alcalina o acumulador • Red eléctrica: Vía USB • Reloj de tiempo real Sí • Cálculos psicométricos Sí • Tipo de interfaz: USB • Memoria: Mín. 10,000 lecturas • Pantalla: LCD gráfica de pixeles, de contraluz • Clasificación IP: IP 40 • Rango de medición De 0 a 100% HR • De - 40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) • Exactitud ± 1.5 % HR / ± 0.3 K | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | FT | LABORATORIO DE CONSTRUCCIONES CIVILES | BLOQUE 5 PISO 1 | KIT DE BALANZAS | Balanza de precisión Balanza de precisión para metrología con sistema de pesaje Tuning fork sensor, de alta precisión, con pantalla LCD, y con conexión a equipos externos, con una capacidad de 3200 g, legibilidad 0.01 g, repetibilidad 0.01g, con un tiempo de estabilización de 3.5 seg y de un peso aprox de 2.6 kg Balanza industrial de precisión Balanza de precisión para metrología resistente al agua (pantalla y unidad de pesaje lavables), con función de comparación de 5 puntos, con indicador grafico de barras, con conexión a equipos externos, Capacidad 22000g, legibilidad 0,1g, repetibilidad 0.1g, linealidad 0.3 g .Bascula industrial de alta precisión, con pantalla LCD de panel desmontable, con varios tamaños de plato de balanza, Campo de pesaje máximo 150 kg, lectura 1g, conectividad de red, reproducibilidad 1g, linealidad 3 g. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | Laboratorio de máquinas eléctricas | Solución integral Automatismos | Solución integral de elementos y accesorios de automatismos electrónicos los cuales deben contener mínimo lo siguiente: a) Tres (3), Pantallas HMI touch screen mayor o igual a 12 pulgadas Panel de pantalla táctil avanzado; 65536 colores; de fuente de alimentación externa; con batería de Litio para RAM interna con autonomía: 100 days, vida batería = 10yr. Tipo de pantalla: LCD TFT a color retroiluminado, resolución de la pantalla 800x600 pixels SVGA; zona sensible al tacto de 1024x1024; panel táctil de película resistente 1000000 ciclos; vida útil de la luz posterior de 50000 horas (white) en 25 °C; tensión de alimentación nominal de 24V CC; limiten de tensión alimentación de 19.2 ... 28.8 V, compatible con software de configuración Vijeo Designer >= V6.1. Tipo de conexión integrada: Enlace serie COM1 SUB-D 9, interface: RS232C, veloc transmisión: 2400 hasta 115200 bps; Enlace serie COM2 RJ45, interface: RS485, veloc transmisión: 187.5 kbps compatible con Siemens MPI; USB 2.0 port USB tipo A; USB 2.0 port mini B USB; Ethernet RJ45, interface: 10BASE-T/100BASE-TX; Ethernet RJ45, interface según norma: IEEE 802.3. b) Veinte (20), Contactores trifásicos Contactor principal, para aplicaciones de carga resistiva y control de motor, categoría AC-1 y AC-3, tripolar de contactos NA, [Ie] Intensidad asignada de empleo: mínimo 25A (<=60°C) en <=440 V AC AC-1 para circuito de alimentación y mínimo 9A (<=60 °C) en <=440 V AC AC-3 para circuito de alimentación. Tensión de circuito de control para 220V AC a 50/60 Hz, con mínimo un contacto auxiliar NA y un contacto auxiliar NC, para montar en riel DIN, cumplimiento con normas IEC 60947-4-1, IEC60947-5-1, UL 508, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1. Potencia máxima disipada por polo 0.2 W para categoría AC-3. Endurancia eléctrica mayor o igual a 2 Millones de ciclos a 9A AC-3. endurancia mecánica mayor o igual a 15 Millones de ciclos. c) Seis (6), Switch industrial Conmutador no gestionado TCP/IP Ethernet, Concepto: Transparent Ready, Protocolo del puerto de comunicación Ethernet TCP/IP, Puerto Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX - 8 puertos cable cobre. Número Ilimitado de conmutadores en cascada. Tipo de conexión integrada: RJ45 blindado cable cobre, Medio de soporte de transmisión: alcance en Cable pare trenzado blindado CAT 5E para cable cobre, longitud máxima 100 m. Tensión de alimentación de 24 V, límites de tensión de alimentación 18...32 V SELV CC, para montaje en riel DIN simétrico de 35 mm. Señalizaciones en local por bombillos leds; Función de alarma: Fallo de alimentación, Switch fault, Data link status. d) Un (1), PLC Modular compuesto de los siguientes módulos: d.1) Modulo procesador (CPU): Discreto I/O capacidad procesador 1024 I/O multi-rack, 704 I/O single-rack. Análogo I/O capacidad procesador 256 I/O multi-rack, 66 I/O single-rack. IP20, cumple con normas CSA 22-22 No 142, CSA C22.2 No 213 Class 1 Division 2, EN 61131-2, IEC 61131-2 y UL 508. Número de direcciones de 0...248 Modbus. Puerto Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX. Tipo de conexión integrada Ethernet TCP/IP RJ45, puerto USB 12 Mbit/s. d.2) Modulo de entradas análogas: Mínimo 4 entradas análogas, las entradas deben ser de tipo Corriente +/- 20mA, 0...20 mA y 4...20 mA; Voltaje +/- 10V, +/- 5V, 0...10V, 0...5V y 1...5V. Conversión análoga digital de 24 bits, resolución de entradas análogas de mínima de 16 bits, impedancia de entrada de 10MOhm. IP20. d.3) Modulo de salidas análogas: Mínimo 4 salidas análogas, las salidas deben ser de tipo corriente 0...20mA, 4...20mA y voltaje +/-10V. Resolución de salidas análogas de 15 bits+sign. IP20. Para impedancias de carga >= 1000 Ohm para +/- 10V, <=500 Ohm para 0...20mA y <= 500 Ohm para 4...20 mA. d.4) Modulo de fuente de alimentación: Tensión de alimentación de 100...240V AC, 50/60 Hz, potencia secundaria útil total <=36W, con botón de RESET, IP20, cumple con normas EN 61131-2 y IEC 61131-2, resistencia de aislamiento >= 100 MOhm primario / Ground y >= 100 MOhm Primario / Secundario. d.5) Modulo de entradas discretas: Conexión eléctrica 20-way connector, mínimo 16 puertos de entradas discretas, tensión de entradas discretas de 24V DC positivos, corriente de entradas discretas de 3.5 mA. Impedancia de entrada de mínima de 6800 Ohm, resistencia de aislamiento >10MOhm 500V DC, potencia de disipación <=2.5W, IP20, que cumple con normas CSA 22-2 No 142, IEC 1131-2, IEC 664, NF C 63-850, UL 508 y UL 746C. d.6) Modulo de salidas discretas: Conexión eléctrica 20-way connector; mínimo 16 puertos de salidas discretas conformes a EN/IEC 61131-2, salidas de estado sólido, Tensión de 24V DC, corriente de 0.5A. Corriente por canal <=0.625A, Resistencia de aislamiento >=10 MOhm 500 VDC, Impedancia de carga <=48 Ohm. IP20. Cumple normatividad CSA 22-2 No 142, IEC 1131-2, IEC 664, NF C 63-850, UL 508 y UL 746C. d.7) Cuatro (4) Bloques de terminales de tornillos desmontables de 20 vías: Bloque de conexión extraíble. d.8) Plataforma para montaje de módulos en ranuras: Debe contar con mínimo 6 Slots o ranuras de fijación. IP20. e) Seis (6), Conector MiniDIN: Adaptador de comunicación serial RS485 MiniDIN, para CPU PLC TWIDO, correspondiendo a subordinación tecnológica. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | Laboratorio de máquinas eléctricas | Pinza Volti-amperimetrica | Mini pinza voltia-mperimétrica AC/DC True RMS con sensor de corriente tipo Hall. Resolución mínima de 0.1 mA en (AC), 1mA en (DC) y 0.1V en tensión AC/DC, mínimo 4000 cuentas, cero automático para mediciones de corriente, resgistro Min/Max, retención de datos y apagado automático, LCD de 4000 cuentas, CAT III, rango máximo en Corriente DC de 30 a 40A y un rango máximo de Corriente AC de 30A. rango máximo de Tension AC/DC de 400V. | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | Laboratorio de máquinas eléctricas | Fuente variable DC | Fuente de alimentación eléctrica en Corriente continua de modo conmutación de 80 W, con mínimo 3 escalas variables seleccionables: De 0 a 16 V, y 0 a 5A; de 0 a 27 V y de 0 a 3A; de 0 a 36V/ de 0 a 2.2A, que incluya minimo 2 pantallas LED de 4 digitos, terminales de salida delantera polarizadas. Eficiencia mayor al 75%, ondulación y ruido menor a 30mV pico-pico. la fuente debe tener capacidad de conexión paralela con otras fuentes para suministro mayor de corriente en configuracion y control master - esclavo. | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | Laboratorio de máquinas eléctricas | Laboratorio portatil compacto de Electronica de potencia | Laboratorio portatil y compacto en el área de electrónica de potencia el cual debe integrar mínimo tres componentes fundamentales para el desarrollo de una práctica: A) Unidad maestra (USB): Procesador principal que permita enlazar las tarjetas (cursos físicos) con una interfaz multimedia; esta debe proveer osciloscopio de minimo 4 canales, analizador digital de mínimo 8 canales, generador de funciones, Contador de frecuencias, fuente y dos multimetros. Conectividad con ordenador mediante un puerto USB, wifi o Ethernet, para el registro de mediciones y control de forma remota. Compatibilidad con los sistemas operativos Windows 10, Windows 8/8.1 32/64 bits, Windows 7. Debe incluir software, un cable USB, un cable Ethernet RJ45 cat 6, un sistema de alimentación de CC 15V 6A, y ranura para alojamiento de tabletas. B) Tarjeta de experimentación de multimedia (Electrónica de potencia I): Tarjeta (Curso) compatible con la interfaz sobre los fundamentos de la tecnología de Electrónica de potencia I, sobre los circuitos con conversor estático conmutados por línea y autoconmutados, que consiste de una tarjeta de experimentación con varios circuitos. Debe incluir como mínimo procesador de textos, impresora, calculadora de bolsillo, experimentación libre y glosario del laboratorio. C) Tarjeta de experimentación de multimedia (Electrónica de potencia II): Tarjeta (Curso) compatible con la interfaz sobre inversores de potencia, chopper de corriente continua, conversores estáticos y sistemas de mando, que consiste de un dongle para la tarjeta de experimentación de Electrónica de potencia I y una tarjeta de circuitos con el circuito equivalente de una máquina de inducción trifásica, incluido un indicador del campo rotatorio. Debe incluir como minimo procesador de textos, impresora, calculadora de bolsillo, experimentación libre y glosario. Ademas debe incluir juego de minimo 16 cables de seguridad de 2mm, para conexión de las tarjetas (Cursos) con la Unidad maestra. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | Laboratorio de máquinas eléctricas | Relé de protección de distancia | Relé de protección de distancia, utilizado para las necesidades de una unidad de campo complejo para líneas aéreas y cables en redes compensadas o con resistencia de tierra. Incluye las protecciones de sobre corriente, de sobre/bajo voltaje y de sobre/bajo frecuencia. programable con software MScom2, Incluye puerto de comunicación serial, cuatro transformadores de potencial, cuatro transformadores de corriente. Compatible con equipos DeLorenzo smart Grid, Atendiendo subordinación tecnológica. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | Laboratorio de máquinas eléctricas | Transformador monofásico de corriente | Transformador de corriente para realizar mediciones y propósitos de protección. Corrientes nominales primarias: 5/1 A Corriente nominal secundaria: 1 A Indice y clase: 15 VA / 1 - 5 VA / 10P5 Frecuencia: 50 - 60 Hz Compatible con equipos De Lorenzo,atendiendo subordinación tecnológica. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | Laboratorio de máquinas eléctricas | Carga inductiva | Carga en caja compuesta por tres inductancias, con posibilidad de conexión en estrella, en triángulo y en paralelo, controlada por tres interruptores con siete pasos cada uno (variable de 7 posiciones), que permita ser conectada de forma monofásica o trifásica. Con bornes ailados de 4mm, Categoria III y protección de contacto accidental. • Energía reactiva máxima en la conexión monofásica o trifásica: 900 VAr • Potencia máxima: 3 x 300 VAR • Voltaje máximo: 220/380 V Δ/Y • Voltaje nominal en monofásica: 220 V Variación de carga inductiva monofásica de manera independiente. Equipo en caja metálica con bornes de conexión para cada carga y protección con portafusible. Compatible con equipos De Lorenzo,atendiendo subordinación tecnológica. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | Laboratorio de máquinas eléctricas | Carga capacitiva | Carga compuesta por tres baterías de condensadores, con posibilidad de conexión en estrella, en triángulo y en paralelo, controlada por tres interruptores con siete pasos cada uno, que permita ser conectada de forma monofásica o trifásica. Con bornes ailados de 4mm, Categoria III y protección de contacto accidental. • Energía reactiva máxima en la conexión monofásica o trifásica: 825 VAr • Potencia máxima: 3 x 275 VAR • Voltaje máximo: 220/380 V Δ/Y • Voltaje nominal en monofásica: 220 V Variación de carga capacitiva monofásica de manera independiente. Equipo en caja metálica con bornes de conexión para cada carga y protección con portafusible. Compatible con equipos De Lorenzo,atendiendo subordinación tecnológica. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | Laboratorio de máquinas eléctricas | Sistema de medida digital de potencia mecánica | Sistema de medida digital de la potencia mecánica, permite medir el par, la potencia en el eje y la velocidad. Indicación digital de los valores medidos. Conector para la protección de máxima velocidad de rotación de los motores, sensor de temperatura ambiente y sonda para medir temperatura del motor, con puerto serial. Medición directa del par desarrollado por los motores mediante celda de carga y de velocidad de rotación mediante transductor óptico. Características técnicas: • Alimentación: 220 - 240 V CA monofásica, 50-60 Hz • Par nominal: - 17.50 Nm - + 17.50 Nm • Potencia en el eje nominal: -5.50 kW - +5.50 kW • Velocidad nominal: -3000 rpm - + 3000 rpm • Par mecánico máximo: 25 Nm • Salida tacomÉtrica de retroacción: 14 V CC / 1000 rpm • Baud Rate: 9600 kB / 19200 kB • Protocolo de adquisición de datos: Modbus RTU 8N1 Compatible con equipos De Lorenzo, atendiendo subordinación tecnológica. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | Laboratorio de máquinas eléctricas | Bastidor de 3 niveles | Estructura metálica de tres niveles para el montaje de los módulos del laboratorio de sistemas de potencia. Compatible con equipos De Lorenzo para sistemas de potencia,. Atendiendo subordinación tecnológica | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | FT | LABORATORIO DE ELECTRONICA | LABORATORIO ESPECIALIZADO DE ELECTRONICA DIGITAL | Solución Intengral Equipo para empalme de de Fibra Optica y equipos de medición asociados | Fusionadora de F.O: Debe garantizar al menos Capacidad de empalme de fibras de gran diámetro LDF (Large Diameter Fibres) Métodos mejorados de calibración de arco, Estimación dual de pérdidas de inserción Barrido de arco mejorado, Función de aprendizaje del perfil de la fibra Mayor capacidad de moldeado de la fibra, procesamiento de vidrio y estrechamiento (tapering) Métodos de alineamiento de fibras mantenedoras de la polarización (PMF), Métodos de control de zona de plasma Cortadora de Fibra, Debe garantizar al menos: Calidad de corte constante Corte de fibras de gran diámetro de hasta 250um de revestimiento (mínimo) Corte en ángulo desde 0 a 15 grados (mínimo) Contador de corte digital Longitud de corte ajustable desde 3 a 40mm (mínimo) Sistema de alimentación dual (CA o Pilas) Duración de la hoja de mínimo 20,000 cortes Medidor de Potencia Óptica, Debe tener al menos Display Digital para presentación de mediciones, Medición dual de longitudes de onda, Medición de fibras Multimodo y monomodo, medidas de potencia y perdidas a longitudes de onda de 850, 1300, 1310, 1490, 15550 y 1625 nm. Localizador visual de fallas (VFL) Microscopio para trabajo con fibra óptica, pantalla LCD, ampliación de la imagen X200, baterías y adaptador. ( garantizar trabajo en campo) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
34 | FT | LABORATORIO DE ELECTRONICA | LABORATORIO SOFTWARE ESPECIALIZADO | Solución integral laboratorio de redes de computadores | Gabinete de Comuniacciones-Entrada doble de WAN con funciones de equilibrio de carga -Puerto USB compatible con memorias flash o con modem 3G/4G -Configuración de VPN con enrutamiento entre VLANS -Funciones de Firewall básico SPI Puerto DMZ -Calidad de servicios -Túneles IPsec -Administración por HTTP, HTTPS, SNMP (v1, 2 y 3), Bonjour -Actualizable via WEB Switch capa 2/3 administrable de 24 puertos 10/100 + 2GE +2SFP apilable -Protocolos 802.1d, 802.1w 802.1s -Agregación de puertos y enlaces compatible con LACP -Soporte de 4096VLAN basada en puerto con funciones de 802.1q -Enrutamiento 1Pv4 e 1Pv6 -Soporte de RIPv2 -Seivicio de seividor DHCP -Apilable hasta 8 switch (416 puertos) -Compatible con autenticación por RADIUS Transciver de fibra Servidor para rack con las siguientes características: -Procesador E5 2609v4 Octacore -16GB RAM DDR4 -HDD 2x 2TB 7.2krpm 12GBps -Controladora RAID 720i SATA/SAS niveles 0/1/10/5/50 Gabinete de comunicaciones con accesorios y Patchpanel de 24p 4 Puestos de trabajo Notebook liviana con las siguietes caracteristicas -Puerto LAN 10/100 y conectividad inalámbrica 802.11 b/g/n -Procesador AMD AS 2.4GHz -RAM de 8GB DDR3L -HDD de 1TB 4 Routers de uso SOHO -hasta 4 puertos WAN con funciones de balanceo de cargas -DHCP -funciones de configuración de control de acceso -Control de ancho de banda por PC -Seividor PPPoE -Función de control de APPs -Funciones básicas de Firewall -Protección contra ataques Dos -Funciones de Servidor virtual y DMZ -Compatible con DDNS 4 Puntos de acceso inalámbrico: -Banda dual 2.4 y 5GHz -Alimentación PoE -Estándares inalámbricos 802.11 a/b/g/n/ac -Múltiples SSID -QoS -Portal cautivo -Aisalmiento de clientes -Funciones de capa 3 -Administración por HTTP/HTTPS 4 Switches administrables capa 2 -Agregación de enlaces (LACP) -Hasta 4096 VLAN -Protocolo VLAN GARP -Aislamiento de puertos -Calidad de seivicio con soporte de 802.1 p -Autenticación por RADIUS y 802.1x -Defensa contra DoS -Encriptación SSL y SSH -Administración HTTP / HTTPS / SNMP v1 ,2 y 3 /RMON grupo 1,2,3 y 9 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | FT | LABORATORIO DE ELECTRONICA | TALLER DE CIRCUITOS IMPRESOS | Solución integral area de producción y ensamble Taller de Circuitos Impresos | Impresora serigráfica para aplicación de soldadura en circuitos de montaje de componentes a través de sistema de stencil, para PCBs de hasta 250mm x 300mm, acepta grosor de PCBs de 1-100mm, repetabilidad +/- 0.01mm; rango de ajuste en eje Z+/- 45mm en eje X +/- 35mm y en eje Y +/- 45mm, pantalla de stencil de 370 x 470mm, tamaño de la plataforma de 300 x 400mm, alto de la plataforma de 180mm. Sistema de metalizado de huecos en seco (sin químicos) para huecos de 0.4mm hasta 1.5 mm, con herramientas para tres tamaños diferentes de huecos e insumos para 6.000 huecos. Sistema de secado UV de doble cara, con tres (3) lámparas de UV arriba y tres (3) lámparas de UV abajo, lector análogo exterior y cerrado con presión. Sistema automático de montaje de componentes de tecnología superficial SMT, con 4 cabezas (nozzles) para el montaje de 4 componentes de forma simultánea, sistema de visión con doble cámara para visión desde arriba y desde abajo para identificar y calibrar los 4 componentes al mismo tiempo, rango de posicionamiento de 5.000 CPH con sistema de visión y de 10.000 CPH sin sistema de visión, capacidad de hasta 48 alimentadores de casete y 5 alimentadores por vibración, capacidad para montar componentes tan pequeños como 0201 y grandes hasta TQFP240, que además permita posicionar componentes BGA, SOIC, SSOP, QFN, TQFP y LEDs, resolución de 0.01mm en los ejes X, Y y Z, rotación de 3600 con visión, precisión de posicionamiento +/- 0.02mm, repetabilidad en ejes X/Y +/- 0.02mm, riel automático para transporte de los PCBs y capacidad de producción en línea, programación del montaje de forma automática a través de software propio o de forma mecánica manualmente control principal GUI. Incluye 4 alimentadores de casete y dos para alimentación por vibración. Horno de reflujo para procesos de montaje de componentes de tecnología SMT, tipo de calentamiento rápido infrarrojo (Infrared IC Heater), rango de temperatura de 0O a 280OC, 8 tipos distintos de ondas de temperatura para los distintos perfiles de pasta de soldadura (85Sn/15Pb - 70 Sn/30Pb - 63Sn/37Pb - 60 Sn/40Pb - Sn/Ag3.5; Sn/Cu 75 - Sn/Ag4.0/Cu.5 - Sn/Ag2.5/Cu.8/Sb.5 - Sn/Bi3.0/Ag3.0, etc.), área de proceso de 400 x 600 mm, tiempo de ciclo desde 1 a 8 minutos, conexión eléctrica AC110V / 50 Hz ó AC220V/60Hz. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | FT | LABORATORIOS DE INDUSTRIAL FACULTAD TECNOLOGICA | LABORATORIO DE INDUSTRIAL BLOQUE 5 PISO 3 | Cronómetros análogos | Cronómetro acumulador con botón de arranque, parada y puesta a cero, con vidrio de reloj inquebrantable, un muelle a prueba de golpes, cordón y bolsa protectora, . es importante aclarar que el uso de estos equipos sirve para desarrollar la Técnica para el establecimiento de un estándar (de tiempo) que será asignado a una tarea siendo esta tecnica la mas utilizada en la industria Manufacturera, sus especificaciones más detalladas son: Pantalla única para tiempos y ritmos de palada, medida del ritmo basándose en 1, 2 ó 3 ciclos por minuto, el ritmo se refleja en ciclos por minuto o en segundos por ciclo, almacena los ritmos en memoria indicando el tiempo en el que han sido tomados, pantalla luminosa con poca luz, interface para paso de datos a ordenador, Organiza la memoria basándose en estudios de tiempo empresarial. - Las funciones de cada botón están marcadas en el cronómetro en color blanco o amarillo. TC Botón para RITMO DE PALADAS y ON / OFF - arriba centro. TR Botón START-STOP - arriba derecha. TL Botón INTERVALOS y RESET - arriba izquierda. | 24 |  |  |  |  | 0 | 0
37 | FT | LABORATORIOS Y TALLERES DE MECÁNICA | CIENCIAS TÉRMICAS Y MOTORES | CÁMARA TERMOGRÁFICA | Cámara termográfica, con pantalla LCD, rango de temperatura de -0 a 350 °C, precisión de 20 °C, con memoria interna mínima de 4 Gb y memoria externa de mínimo 4 Gb, distancia mínima a partir de 0,5 m; resistente al agua, el polvo y caidas. Con capacidad para exportar las imagenes en archivos tipo (BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF y TIFF). | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | FT | LABORATORIOS Y TALLERES DE MECÁNICA | LABORATORIO TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y PREPARACIÓN DE PROBETAS | ESQUIPO DE DESBASTE AUTOMATICO | Sistema Automático de muestras controlado por microprocesador, sistema neumático ajustable con fuerza individual de carga, para montaje hasta de 6 muestras con capacidad de giro hasta de 35 rpm, motor de 100 vatios, panel frontal con controles touch-pad, avisador acústico, capacidad de comunicación con todas las máquinas FORCIPOL, columna de montaje de acero. Teniendo en cuenta que el equipo de desbaste automático debe ser compatible con el equipo de pulido la FORCIPOL 250 que actualmente se encuentra disponible en los Laboratorios y Talleres de Mecánica por ende debe obedecer a subordinación tecnológica. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
39 | FT | Laboratorio de Informática | Bloque 12, segundo piso | SOLUCION EN REDES E INFRAESTRUCTURA PARA PRÁCTICAS | • Gabinete de Puerta Frontal en malla; Puertas laterales y posterior desmontables; Ancho entre 55 y 65 cms; Profundidad entre 60 y 70 cms; Altura: entre 1,9 0 y 2,00 mts; Color Negro; Con multitoma vertical de 20 salidas; 2 bandejas lisas ajustables; Que cumplan con las especificaciones de la norma ANSI / EIA 310D. Requiere instalación • Transceivers de SFP+ a 10GBase SR Soporte de distancias de hasta 300 m, Con tasas de transferencia de datos de hasta 11,1 Gbps y soporte para el control DDM "Digital Diagnostics Monitoring", que puede instalarse en cualquier dispositivo de red de fibra óptica con puerto SFP+ 10GbE compatible, ajustable a las normas MSA "Multi-Sourcing Agreement". Que ofrezca una solución práctica y escalabilidad, que permita completamente la conexión en caliente y la instalación del módulo sin interrupciones en el tráfico de la red o sin que sea necesario reiniciar el dispositivo. • Transceivers de SFP a 1000 Base SX. Que permitan conectar switches Gigabit y switches 10/100 con ranuras GBIC o compatibles, para redes Gigabit Ethernet, proporcionando conexiones de alta velocidad a través de fibra óptica. Que puedan ser intercambiables en caliente que permite ser añadido o cambiado sin necesidad de interrumpir la red. Compatible con 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, o 1000BaseZX; con puerto 1000 Base-SX (IEEE 802.3z estándar), Conector Dúplex LC, Operación Full dúplex. Soporte control de Flujo 802.3x. Compatible con fibra multimodo • Cable flexible dúplex de 3 mm, Sistema de acople LC tipo Pull, Terminado en conectores PC (Polish Connector), Compatibilidad con el estándar IEEE 802.3u, Fabricado conforme a la norma IEC 60794, TIA/EIA - 568.B.3, de 3 o 5 metros • Switch gestionado Gigabit L2 con 24 puertos a 10/100/1000 Mbps. Altas prestaciones, gestión QoS de nivel empresarial, estrategias de seguridad avanzada y características de administración Layer 3. Sustitución módulo hot swap, conmutación Layer 2, asignación dirección dinámica IP, soporte de DHCP, alimentación mediante Ethernet (PoE), negociación automática, soporte ARP, concentración de enlaces, soporte VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), snooping IGMP, soporte para Syslog, limitación de tráfico, Broadcast Storm Control, Alta disponibilidad, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, admite Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), snooping DHCP, soporte de Dynamic Trunking Protocol (DTP), soporte de Port Aggregation Protocol (PAgP), soporte de Trivial File Transfer Protocol (TFTP), soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), compatibilidad con Jumbo Frames, rastreador MLD, Dynamic ARP Inspection (DAI), PoE+, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), EIGRP Stub Routing, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Shaped Round Robin (SRR), Protocolo de control de adición de enlaces (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN) Además con 4 slots SFP. • 2504 Wireless Controller cisco with 5 AP licenses • Controlador inalámbrico que permite a los administradores de red gestionar las políticas de seguridad del sistema y los servicios de movilidad, tales como voz, acceso de invitados, y servicios de localización. Con sistema de prevención de intrusiones inalámbricas (WIPS), gestión de RF y calidad de servicio (QoS) para voz y video. Preferiblemente Cisco ASA 5505 Appliance with SW, 50 UL USER 8 PORTS ,3DES/AES. • Cable UTP cat 6 – Caja. Que este diseñado para la transmisión de datos a alta velocidad, que cumpla con todas las normas eléctricas internacionales, incluyendo ANSI/TIA/EIA-568 C.2, ISO/IEC 11801, así como la certificación RoHS. Caja de 305 metros de cable. Especificaciones: Número de pares: 4, Calibre: 23 AWG, Tipo de Revestimiento: CM, Material Conductor: cobre sólido pulido. • Cable de fibra óptica duplex (DX) monomodo (SM). Cable verificado 100%, de primera calidad. Sección del núcleo central y su revestimiento, de 9/125 micrones (µm). Que cumpla con las normas IEC 60793-2-50, UIT G.652B, G.6522D, Telcordia GR-20-CORE, ANSI/IECA S-87-640. Longitud de la bobina 500m. • "MONITOR PARA CARTELERA DIGITAL INDUSTRIAL ALL IN ONE 65 pulgadas 10 touch Touch Overlay 27.0mm(Bezel)/IR(Infrared Rays) Spread/Max 10 Point(multi touch)/Touch screen S/W Tamaño: 65"" / Operación: 24x7 / Brillo (Nit): 450 / Resolución: FHD / Panel: IPS / Wi-Fi: Incorporado / Player: Embebido / Sonido: Speakers incorporados / Bisel: 11.9mm (T/R/L), 18mm (B) / Software: SuperSign / Modo: Horizontal y Vertical / Software: Incluye herramientas de hipervinculos con páginas Web, Editor de fotos, Graba audio y Video en Formato AVI, Graba en formato HTML, PDF, WORD, Conexión Directa Internet, una galería 3700 recursos didácticos interactivos (inglés, lengua castellana, Ciencias, matemáticas, Ect.....)Permite agregar nuevos recursos a la galería, Edita fotos e imágenes, esta serie brinda las mejores imágenes en 3D, posee un bloc de dibujo PC: Intel corei7, 8GB RAM, Disco 254gb SSD Sistema Android; 6,0 O WIN 7 Incluye mini servidor, para conectar con dispositivos móviles a través de la señal de Wi-Fi abierta, Es un punto local de acceso a contenidos digitales seleccionados. Esta herramienta es independiente de Internet, no requiere de ésta para funcionar, es una herramienta para generar comunidad alrededor de la transmisión de conocimientos. Permite Navegar por los contenidos disponibles, Descargar recursos digitales, Mirar videos y películas, Subir y compartir archivos, Discutir por chat con otros usuarios, Consultar las estadísticas de visitas. • Solución integral de Sistema de Ventilación para equipos de comunicaciones y administración. Aire acondicionado 12.000 btu con difteria e instalación HASTA 15 MT | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | FT | LABORATORIOS DE INDUSTRIAL FACULTAD TECNOLOGICA | LABORATORIO DE INDUSTRIAL BLOQUE 5 PISO 3 | Solución integral para laboratorio de gestión de operaciones | Impresora 3D de estereolografía Estereolitografía (DLP) con área de impresión mínima de 115,2x68,4x120 mm, con una resolución de 60 micrones, con una resolución de capa desde 10 micrones, con tiempo de impresión de capa de 6 segundo, con requisitos de alimentación de 110-120 voltios y 60Hz. Impresora 3D de filamento 20x20x20 cms con extrusión de plásticos, con un área de impresión de 200x200x200 mm, que su resolución de punto sea mínimo de 400 micrones, con una resolución de capa desde 100 micrones, con una velocidad de impresión de 10 a 120 mm/segundo, con LCD display de 128x64 LCD, con impresión offline:SD card, con requisitos de alimentación de 110-120 voltios y 60Hz, que la impresión sea realizada en diferentes tipos de materiales como son PLA, ABS Impresora 3D de gran formato "prototipadora" 60x60x60 cms Prototipadora con tecnología de impresión fusionado de fabricación de filamentos, con una capa de resolución mínima de 100 micras (1/100mm) (0,004), que maneje una velocidad de impresión de 60x100mm/seg, con boquilla/diámetro del filamento de 0,4mm/2,85mm, con control de robot: USB/viki 2,0 LCD, con requisitos de alimentación de 110/220 V (975W), con método de transparencia de archivos: USV o Viki 2,0 LCD, extrusora Temp: 180-350°C, con superficie de temperatura de 60-100 °C | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
41 | FAMARENA | LABORATORIO DE BIOLOGIA, LABOTRATORIO DE ZOONOSIS, HERBARIO FORESTAL Y LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL | VIVERO | GPS | Receptor Canales: 12. Antena GPS: Quad Helix. WAAS Capaz.Tiempo de adquisición: 0:15 - 0:45. Precisión: ± 15m. DGPS: <3m. Impermeable Estándar: IPX7. Tipo de pantalla: Transflective, 65K color TFT. Tamaño de la pantalla: 1.6 "x 2.2". Batería: 2 AA o NiMH. Duración de la batería: 20 horas. Memoria interna: 4 GB. Capacidad de expansión: microSD. Interfaz: USB y NMEA 0183. Puntos de referencia: 2.000. Puntos del Tracklog: 10.000 puntos. Rutas / Pies: 200. Basemap: En todo el mundo. Almacenamiento de mapas: Interno. Mapas topográficos: Mapsore Topo. Mapas Marinos: Mapsource BlueChart g2. Cálculo de área: Sí. Barómetro / altímetro: Si. Calendario: Sí. Alarmas Audibles: Ancla, Llegada, Reloj, Sensibilidad: high-sensitivity GPS/GLONASS. Cable USB. Camara: 16 mpx. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
42 | FAMARENA | LABORATORIO DE BIOLOGIA | VIVERO | MUEBLE ALMACENAMIENTO EQUIPOS | Mueble totalmente metalico diseñado con ocho espacios ajustables para almacenar equipos de laboratorio. Con puerta de corredera de dos naves con cerradura. Laterales, entrepaños, techo, piso y puertas fabricados en lámina cold rolled cal 20, espaldar en lámina cold rolled cal 22 dimensiones: frente 1.100mm; fondo 500mm; alto 2000. Acabados: todas las partes metálicas son pintadas con sistema electrostático, pintura en polvo horneada a 180°C en colores gris humo/gris grafito. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
43 | FAMARENA | BIOLOGÍA MOLECULAR | VIVERO | CABINA EXTRACTORA DE GASES Y HUMOS SIN DUCTOS | Cabina extractora de gases y humos sin ductos, con ventana para identificación de los filtros, Display y velocímetro para velocidad del aire, con panel de control que incluya swiches para el blower y las luces, contador de horas electrónico, alarma para flujo de aire bajo, con Prefiltro electrostático con 95.5% de efectividad. Debe incluir 2 Tomas eléctricos y servicios (agua, vacío, gas/nitrógeno), con puerto para muestreo de aire filtrado, alarma de flujo y alarmas para estado de saturación de los filtros, con controlador de velocidad interno manual y Llave para la puerta de los filtros. Con Filtros de seguridad HEPA o ULPA. Con visibilidad de 360°, que cumpla con estándares OSHA, ANSI. Con dimensiones externas máximas de (ancho x prof x alto): 1000 x 695 x 1165 mm. Dimension interna máxima (alto): 797 mm. Conexión a 110V. Debe incluir Filtro principal, filtro de seguridad, conector duplex, superficie de trabajo, dos servicios (gas natural y agua) y Base. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
44 | FAMARENA | MICROBIOLOGÍA | VIVERO | AUTOCLAVE AUTOMATICA 60 LITROS | Capacidad mínima de 60 litros. De sobremesa. Puerta de apertura frontal. Rango de temperatura entre 105 y 138°C. Material de cámara en ácero inoxidable. Debe contener bandejas de carga. Digital con pantalla LCD. Dispositivo de protección de seguridad múltiple. Múltiples tipos de programas de esterilización. Para material de vidrio, material metálico, material plastico, medios de cultivo y otros programables. Fuente de alimentación 220 V 50/60 Hz. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
45 | FAMARENA | Química y zoonosis | VIVERO | pHmetro digital portatil. | pHmetro digital portatil para trabajo de campo con sistema de teclado y "display" resistente al agua. Con sistema de medición de pH y temperatura, con sistema de medición de dos dígitos decimales. Debe contar con electrodo que disponga sistema de protección para trabajo de campo, con suistema de compensación dem temperatura y software especializado para calibración en los valores de pH 4.0 y 7.0. El sistema de almacenamiento de datos suficiente para almacenamiento de datos para trabajo de 100 0 200 mediciones con sistema de recuperación de datos. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | FAMARENA | Química | VIVERO | Turbidímetro. | Turbidímetro portatil para trabajo de campo para mediciones en rango de 0.00 a 9.99 y de 9.99 a 1000.00 NTU + o - 1%. Sistema de detectores para compensación de color, fluctuasiones de luz o luz dispersa. Resolución 0.01 NTU. Con sistema de protección de teclado y "display" resistente al agua. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
47 | FAMARENA | Química | VIVERO | Oxímetro portatil | Oxímetro portatil para trabajlo de dcampo con sistema de teclado y "display" resistente al agua. Con un rango de medición desde 0.0 a 15 ppm de Oxígeno disuelto y sistema de compensación de temperatura. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
48 | FAMARENA | Química | VIVERO | Conductivímetro | Equipo medidor de conductividad temperatura con autorango, de grado profesional. Rango de temperatura desde ambiente hasta 100 C, Constante de célula 100 m-1: 0.000 mS / m ~ 19,99 S / m Constante de célula 10 m-1: 0,0 mS / m ~ 1,999 S / m Constante celular 1,000 m-1: 0,00 mS / m ~ 199.9 S / m .Sistema de calibración a diferentes rangos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
49 | FAMARENA | Química | VIVERO | Placa de calentamiento para seís puestos. | Placa de calentamiento para seís puestos con sistema de regulación termostatada con disposición a manera de manta de calentamiento para balones de 250 mL. potencia calefactora variable entre 1.8 KW y 0,8KW. Rango de temperatura del plato 20 a 300°C. Resistente contra ralladuras y agentes químicos, para calentar muestras y someter a evaporación etc. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
50 | FAMARENA | Química | VIVERO | Bureta Digital | Bureta digital de 50 ml. con sensibilidad de 0.01 mL. Con botella color ambar de 1 Litro de capacidad. Con todos los accesorios para su normal funcionamiento. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
51 | FAMARENA | Química | Vivero | CROMATOGRAFO DE GASES | El cromatógrafo de gases debe contar con un sistema de inyección split-spliles y Head space. Con columnas capilares para la evaluación de THMs, VOCs, Fenoles e Hidrocarburos saturados e Insaturados. Debe contar con Detector de Captura de electrones (ECD) y detector de Ionización de llama (FID) . Debe contar con el sofware especializado en el manejio de datos de cromatografía y los estándares certificados para la evaluación de los grupos de compuestos antes mencionados. Debe incluir accesorios para sistema de inyección antes mencionado. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
52 | FAMARENA | laboratorio de Suelos y Aguas | VIVERO | Horno Microondas Para Digestión Para Muestras En Sustratos Y Tejido Vegetal | El sistema de digestión por microondas es el medio optimizado para efectuar análisis de rutina económicos de muestras ambientales de carácter orgánico e inorgánico. El propósito es digestionar muestras para análisis posterior por espectrometría. El magnetrón debe suministrar como mínimo hasta 850 W de potencia de modo no pulsado sobre todo en rango de potencia. El rotor debe incluir como mínimo 12 vasos de venteo activado por presión hechos en PTFE-PFM (50mL) el volumen mínimo de llenado de vasos de 3 mL y el máximo de 25 mL. Temperatura mínima de operación de 250 grados centígrados a 20 bar (290 psi). El material de los vasos debe ser resistente a ácidos como HNO3, HCl, HF, entre otros. La cantidad de muestra mínimo hasta 1,5 gramos orgánica, y 3 gramos inorgánica. El equipo debe incluir control a través de software que permita controlar el sobrecalentamiento y la hermeticidad del sistema, que facilite la máxima densidad de campo permitiendo un eficiente y uniforme calentamiento en todas las posiciones de los vasos. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
53 | FAMARENA | Química General, Química Orgánica y Calidad del agua | PORVENIR | Sistema de Purificación de Agua | Sistema de purificacion de agua tipo II grado ASTM GRADO ANALITICO PARTIENDO DEL AGUA DE LA RED Equipo que proporsione agua mediante Osmosis Inversa y desionizacion Control microprocesador Produccion de 10l/h, tanque reservorio 50l Pantalla tactil de facil lectura regulador de presion, manometro, modulo de pretratatamiento, reostato, electrovalvula, bomba, modulo de osmosis inversa, regulador de caudal, valvula de antiretorno, preostato, deposito presurizado para agua osmotizada 50 litros, modulo de desionizacion, celula de onductividad, detector de flujo y grifo de dispensacion, calidad de agua tipo II Condutividad (μS/cm) <1, produccion 10 litros/ hora, produccion diaria, dispensacion en continuo, pantalla de teclado, alarma audible y sonora, conductividad de agua final, contador de horas de trabajo, avisos fuera de rango, cambio de modulo de pretratatamiento, de desionizacion y de corte agua, parada automatica por corte de agua, presion minima de entrada de agua 2 bar, presion maxima de estrada de agua 6 bar, dureza maxima 300pp (CaCO3) SDI, conductividad maxima de agua entreda 1000 μS/cm, cloro libre <1ppm, tubidez<1NTU. Kit de cartuchos adicionales: 4 cartuchos de pretratatamiento, 4 resinas (durabilidad 3600litros). | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
54 | FAMARENA | Química General | PORVENIR | Balanza de precisión | Balanza de precision para metrologia con pantalla LCD retroiluminda, balanza digital, capacidad 3200g, legibilidad 0,01g, repetitibilidad 0,01g, tirmpo de estabilizacion 3,5 seg,calibracion externa, salida RS 232, tamaño del plato min. 190 x 190mm, certificada bajo la norma 17025 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | FAMARENA | Química General | PORVENIR | Mufla | Volumen: 20l, tipo de calefactor ubicado en las paredes laterales, tiempo de calentamiento a 800°C 50 min, alcance 1200°C, Presion + 5,0°C a 800 °C, uniformidad + 10,0°C a 800°C,progrmacion 10 rampas,sensor tipo K, dispositivo de seguridad en temperatura alarma audible por exceso de temperatura/ deteccion de error del sensor, proteccion por sobre carga o corto circuito, interruptor de seguridad para apertura de la puerta, material refractario ligero, 110V -220V / 60 hz y controlador Digital con Microprocesador con función automática de temporización. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
56 | FAMARENA | Química General | VIVERO | Mufla | Volumen: 20l, tipo de calefactor ubicado en las paredes laterales, tiempo de calentamiento a 800°C 50 min, alcance 1200°C, Presion + 5,0°C a 800 °C, uniformidad + 10,0°C a 800°C,progrmacion 10 rampas,sensor tipo K, dispositivo de seguridad en temperatura alarma audible por exceso de temperatura/ deteccion de error del sensor, proteccion por sobre carga o corto circuito, interruptor de seguridad para apertura de la puerta, material refractario ligero, 110V -220V / 60 hz y controlador Digital con Microprocesador con función automática de temporización. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
57 | FAMARENA | Química General | PORVENIR | Kit de Micropipetas | Kit de pieptas de volumen variable resistete a acidos consentrados, de peso bajo , totalmente autoclavable a 121°, indicador de volumen de 4 digitos, volumen 0,2-2ul exacitud + 15,0-2,0%, 1-10ul exactitud + 0-1,2%, 2-20 ul exactitud + 5-50 ul exactitud 2,0-1,0%, 10-100 ul exactitud + 2,0-1,0%, 20-200 ul exactitud +2,0-1,0%, 100-1000ul exactitud +1,5-1,0%, 500-5000 ul exactitud + 1,5-0,8%, 1-100 ml +4,0-0,8 con soporte y 2 paquetes de puntaspor 1000 unidades para cada rango (0,1-10 ul, 2-200 ul, 100-1000ul, 1000-5000 ul (100 puntas), 1-10 ml (100 puntas) certificadas bajo la norma 17025 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
58 | FAMARENA | Química General | PORVENIR | Densimetro Digital | • Volumen de succión y velocidad controlado con una sola mano. Succión y descarga pueden realizarse con el pulgar y el índice. • La celda puede ser vista fácilmente de ambos lados. • Su Peso ligero evita el cansancio en operaciones normales. • Muestras líquidas hasta de 2, 000mPa.s. Pueden ser medidas. • El display LCD retro iluminado gráfico muestra: densidad, temperatura de compensación de densidad y gravedad específica, gravedad específica, %Brix, concentración de alcohol, concentración de ácido sulfúrico, °API, °Baumé, temperatura (°C/°F), número de muestra, otros. A través del panel se puede guardar datos, eliminar datos, salida de datos, ver el estado de la batería, detectar oscilación en la estabilidad. Densidad: 0.0000 a 2 g/cm3 , Resolución: 0.0001 g/cm3 Precisión: ±0.001 g/cm3 , Rango de temperatura: 0°C – 40°C | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
59 | FAMARENA | Química General | VIVERO | Densimetro Digital | • Volumen de succión y velocidad controlado con una sola mano. Succión y descarga pueden realizarse con el pulgar y el índice. • La celda puede ser vista fácilmente de ambos lados. • Su Peso ligero evita el cansancio en operaciones normales. • Muestras líquidas hasta de 2, 000mPa.s. Pueden ser medidas. • El display LCD retro iluminado gráfico muestra: densidad, temperatura de compensación de densidad y gravedad específica, gravedad específica, %Brix, concentración de alcohol, concentración de ácido sulfúrico, °API, °Baumé, temperatura (°C/°F), número de muestra, otros. A través del panel se puede guardar datos, eliminar datos, salida de datos, ver el estado de la batería, detectar oscilación en la estabilidad. Densidad: 0.0000 a 2 g/cm3 , Resolución: 0.0001 g/cm3 Precisión: ±0.001 g/cm3 , Rango de temperatura: 0°C – 40°C | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
60 | FAMARENA | Química General | PORVENIR | Phmetro de mesa | Medidor de alta precisión para pH/ORP equipado con gran pantalla LCD que puede mostrar mensajes rápidos y útiles para una medición fácil de las muestras. Durante el modo de pH, tecla de calibración de múltiples puntos con reconocimiento de 5 puntos y un rango de pH entre 0 +14.0, con las respectivas soluciones certificadas de calibración, con electrodo combinado. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
61 | FAMARENA | Quimica Organica y Bioquímica | PORVENIR | Centrifuga Universal | Centrifuga de mesa max capacidad 4x100ml,max. Velocidad 14,000 rpm max RCF: 18,626 xg Max volumen: 4x100 ml Rango de velocidad 250 a 14,000 rpm motor de induccion: 9 programas de aceleracion y 9 programas de desaceleracion o mas almacenamiento hasta 99 corridas microprocesador con pantalla LCD y bloqueo de tapa rotor oscilante de cuatro plazas, 4 bucket con tapa, 4 portatubos 100ml, 4 portatubos dobles para tubos de 50ml falcon (8 tubos por rotor), 4 portatubos triples para tubos de 15 ml falcon (12 tubos por rotor) nivel de ruido bajo 63dBA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
62 | FAMARENA | Química General | PORVENIR | Nevera | Capacidad: 420 -674 litros, alcance de temperatura 2°C-8°C, exactitud 0,1°C, dimensiones 660*700*1980 mm, control microprocesado y pantalla LCD, alarma audible y visual para alta y baja temepratura, sistemas y fallo de sensor, alarma de puerta abierta, fallo de alimentacion, material interno revestido en polvo anti-bacterias de acero laminado en frio , estructura en espuma (material de aislamiento de poliuretano rigido) alimentacion Dimensiones externas máximas: (alto x ancho x profundidad) 210 x 90 x 90, Tipo No frost, 110 - 120 V, dos puertas, control de temperatura externa, material de las bandejas en vidrio templadoy con dispensador de agua automatico. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
63 | FAMARENA | Calidad del agua | PORVENIR | Microscopio | Microscopio Binocular Digital Cabeza Binocular inclinada a 30º y rotable 360º respecto al tubo con movimiento de mariposa y rotable 360º , con distancia interpupilar de 48 a 75mm. La cámara digital es parte de la cabeza permitiendo capturar imágenes de inmediato Oculares gran angulares N-WF10X /22mm con ajuste de dioptrías ±5 en los dos oculares con protectores de caucho. De alto punto focal que permiten el uso con anteojos. Pueden ser asegurados con tornillo allen para evitar ser removidos. Incluye porta retículo y protectores de caucho Función Digital que incluye una cabeza digital con cámara digital incorporada y un sistema que integra el software dentro del microscopio que permite trabajar directamente con una pantalla HDMI con la ayuda de un mouse o pantalla táctil sin necesidad de un computador. El sistema permite capturar, medir, crear álbumes, exportar, etc las imágenes que residen en la memoria del microscopio. Salidas para conexión HDMI, WiFi, USB y Ethernet para conectar el microscopio a pantallas, tabletas y redes o permitir acceso y compartir imágenes a través de conexión wifi y de aplicaciones android o ios Aplicaciones para IOS y Android que permiten controlar remotamente y sincronizar la imagen del microscopio a través de un código QR grabado en el microscopio Revólver quíntuple con balineras y engranajes completamente metálicos, codificado para cada objetivo Objetivos Plan Acromáticos 4X/0.1, 10X/0.25 ,40X/0.65/R, 100X/1.25/R-Aceite. Todo el sistema óptico con corrección al infinito tiene protección antihongos Mandos de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión al lado izquierdo Platina mecánica incorporada sin cremallera que sobresalga en ambos lados para dos láminas, de 185x145mm aprox. con escala vernier con bordes inclinados para evitar golpes a los usuarios y mandos coaxiales bajos para movimientos X y Y de 76x50mm aprox. con seguro para evitar romper las láminas. Con recubrimiento anodizado extra duro que previene el desgaste y resistente a los químicos. Condensador enfocable acromático A.N.0.90/1.25 que permite correderas de campo oscuro y contraste de fases, incluye diafragma de iris con posiciones marcadas para cada objetivo Incluye Iluminación intercambiable brillante de 3W LED o 30W halógena con control de intensidad e indicadores de intensidad led en la parte frontal Sistema de control de iluminación digital que permite guardar en memoria los niveles de iluminación para cada objetivo Perilla digital inteligente de control de intensidad que permite guardar en memoria los niveles de iluminación para cada objetivo Sistema de auto apagado para ahorro de energía cuando el equipo no se encuentra en uso Fuente de poder Universal 100-240V 50-60Hz , certificada UL y CE, Cobertor de Polvo de vinil, aceite de inmersión, cable de poder con receptáculo para guardar el cable en la parte trasera. El equipo debe permitir crecer además de campo claro, a técnicas como Epi fluorescencia LED, contraste de fases, campo oscuro y polarización | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
64 | FAMARENA | Química Orgánica | PORVENIR | Fusiometro | Rango de temepratura: RT ~ 400 ℃ ;Precision de temperatura: 0.4 ℃ (<200 ℃); 0.7 ℃ (≥200 ℃) ; Gradientes de temperatura: 0,1 ℃ ~ 20 ℃ Pantalla: 5.6 '' pantalla táctil LCD y 3.5 '' pantalla colordisplay Perador de cuentas: 8 ; Metodo de almacenamiento: 30 ; Almacenamiento: 600 grupos ; Videos y fotos en colorz de salida: USB, tarjeta SD, RS232, Intenet ; Consumo de energia: AC 220V / 110V ± 10%, 50 / 60Hz | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
65 | FAMARENA | Química Orgánica | PORVENIR | Camara de Electroporesis | camara de electroforesis horizontal ; dimensiones del gel: 15x7 cm , 15x10cm, 15x15cm ; volumenn del bufer 500 ml ; capacidad demuestra 510 ; Fuente de porder: de tres salidas en paralelo y voltaje de 0 a 400 V, 9 programas diferentes cada uno de 9 pasos,con frecuencia para ser alamcenada en la memoria, no volatil para su posterior recuperacion, recuperacion automatica despues de su falla de alimentacion, transferenca de datos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
66 | FAMARENA | Química General | VIVERO | Cámara UV | El cuarto oscuro se suministra sin lámparas y permite diferentes posibilidades de iluminación de acuerdo con la elección del usuario. Sus principales características son: • Capacidad extra grande • Cortina de goma Negro para facilitar el acceso en el cuarto oscuro • Bombilla de luz blanca para el protector normal de observación • Absorbente de UV para proteger al usuario de los rayos UV • Panel inferior extraíble para su uso con una mesa fluorescente | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
67 | FAMARENA | Química Orgánica | PORVENIR | Rotoevaporador | Pantalla LCD, temporizador para procesoso automaticos, rango de velocidad 20-280 rpm, rango de temepratura de calentamiento hasta 180°C, superficie de enfriamiento 1500 cm2, frecuencia 50/60, poder 1400, monitor sin escobillas DC,precision control de calor + 1, salñida de calor 1300 W, Carrera 150 mm, Rango de ajuste de temporizador 1-999 min, temperatura ambiente admisible 5-40°C, admisible humedad relativa 80%, clase de proteccion SIN EN 60529 IP20, RS232. Debe contar con baño de calentamiento, bomba de vacío, balónes y pinzas de sujeción. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
68 | FAMARENA | LAB FOTOINTERPRETACION | VIVERO | Dron Standard | Kit de 10 Drones (cuadracoptero) tipo standard, Con posibilidad de tomar vídeos HD 2.7K y fotografías de 12 megapíxeles con cámara aérea integrada y estabilización de gimbal. Capaz de tener señal de vídeo en directo y una vista en tiempo real HD de 720p, que la cámara se puede ver directamente en el dispositivo móvil y/o Tablet. Cada uno con tarjeta micro SD mínimo 16gb funcionales velocidad 40mb/s. cada uno con maleta para transporte. Cada uno con 3 baterías inteligentes de duración mínima en vuelo de 20 minutos. El kit debe tener mínimo 3 cargadores inteligentes compatibles con baterías phantom 3, para cargar por lo menos 3 baterías de este tipo simultáneamente. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
69 | FAMARENA | LAB FOTOINTERPRETACION | VIVERO | Cuadracoptero | Multirotor, Aeronave remotamente tripulada tipo INSPIRE. Precisión mínima hovering del GPS: Vertical: ±1.64 feet (0.5 m), Horizontal: ±8.20 feet (2.5 m) Velocidad angular mínima: Pitch: 300°/s, Yaw: 150°/s. Ángulo máximo de inclinación: 35°. Velocidad máxima de ascenso: 16.4 ft/s (5 m/s). Velocidad máxima de descenso: 13.1 ft/s (4 m/s). Máxima velocidad: 49 mph or 79 kph (ATTI mode, no wind). Resistencia mínimo a la velocidad del viento: 10 m/s. Tiempo de vuelo mínimo: 18 minutos. Debe estar dotado con cámara térmica FLIR VUE 640 y cámara sequoia, en un sistema totalmente funcional. 3 baterías con cargador, radio control, cargador y maleta para fácil y cómodo transporte. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
70 | FAMARENA | LAB FOTOINTERPRETACION | VIVERO | RADIO CONTROL | Radio control que tenga posibilidad de funcionar también como simulador de vuelo. Frecuencia 2.4G, mínimo 9 canales, batería mínimo 2000mAh, memoria extensible SD card, cargador. Sistema de Retroalimentación Vibratoria Haptica. Colores ajustables de la pantalla (blanco a azul). Ranura para USB y ranura para tarjetas SD para una memoria ilimitada, y actualizaciones de firmware, edición de sonido. Sistema de largo alcance. Procesador: STM32 ARM Cortex M3 60MHz. y caja de aluminio para transporte. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
71 | FAMARENA | LAB CARTOGRAFIA | VIVERO | Aire acondicionado | Aire Split, 18000 BTU, Voltaje:110 V, filtro 3 m, mínimo 7 niveles de temperatura, mínimo 4 vías de oscilación automática. Debe incluir instalación que se realizará empotrada en pared de ladrillo. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
72 | FAMARENA | LAB CARTOGRAFIA | VIVERO | WORKSTATION ESTEREOSCOPICA | Sistema de visión estereoscópica Wireless Glasses Kit NVIDIA 3D, Intel Xeon E5 1620 V4 3.5 GHz (3.6-3.8 GHz turbo) 4 core, 64 Gb RAM, 2 TB Disco Local, Disco de Sistema SSD 250GB, Tarjeta Gráfica Profesional NVIDIA Geforce GTX 1080 8 GB, ALC 1150 8 Channel High Definition Audio, Power Supply 850W, Keyboard & Mouse Wireless (Spanish Layout), monitor estéreo de 24”144Hz Refresh Rate. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
73 | FAMARENA | LAB TOPOGRAFÌA | VIVERO | ECOSONDA BATIMETRICA | Frecuencia de trabajo: 200 kHz ,Potencia de Transmisión: 500 W, Rango de batimetría: 0.3 – 200 metros, Precisión batimétrica: ± 10 mm + 0.1% h, Rango inmersión de transductor: 0.0 – 15 metros, Rango de velocidad de sonido ajustable: 1370 – 1700 m/s, Unidad CPU: Industrial de alta velocidad, a 1.6 GHz, Memoria RAM: 1 Gb, Dispositivo de almacenamiento interno: Tarjeta CF de 4Gb (puede ser modificado), Pantalla LCD: 12 pulgadas (1024×768), 1000 cd/m², Conexión GPS-RTK Puertos externos: 2puertos serial RS232, 3 Puertos USB, 1 Puerto de poder VCD, 2 Puerto de transmisión (TX) para transductor y GPS, Entrada de fuente de poder externo: VCD (10 – 14 V), VCA (110V), Consumo de potencia: 20 W, Temperatura de operación: -30°C a +60°C,Software | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
74 | FAMARENA | LAB TOPOGRAFÌA | VIVERO | ESTACION COORS PORTABLE | Estacion Coors portable con capacidad de recibir mínimo 216 Canales Universales, señales de rastreo G3 Tecnología - GPS, GLONASS y GALILEO. H: 10 mm + 1 ppm, V: 15 mm + 1 ppm. Estática / Static Fast: H: 3mm + 0.5ppm, V: 5mm + 0.5ppm. memoria: nterna, extraíble SD / SDHC Memory Card. Compatible con estaciones permanentes. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
75 | FAMARENA | LAB TOPOGRAFÌA | VIVERO | TELESCOPIO COMPUTARIZADO | Diseño Óptico: Schmidt-Cassegrain Apertura: 203.2 mm (8 istancia Focal: 2032 mm (80 in) Radio Focal: 10 Buscador: 8x50 Montura: Brazo dual Tubo Óptico: Aluminio Ocular 1: 40 mm (1.57 in) Magnificación 1: 51 x Diagonal: 1.25 Trípode: Acero pesado / ajustable CD ROM: NexRemote control software with RS-232 cable Suministro Energía: Adaptador para carro Máximo Aumento: 480 x Mínimo Aumento: 29 x Recubrimiento Óptico: Starbright XLT | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
76 | FAMARENA | LAB TOPOGRAFIA | PORVENIR | ESTACION TOTAL CON TRIPODE | Lectura directa de 30 aumentos, precisión angular 2" - 5", resolución en pantalla 1", alcance con prisma 4.000m, alcance sin prisma 300m., Debe incluir estuche para transporte, dos baterias, cargador, cable para transferencia de datos y trípode | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
77 | FAMARENA | LAB TOPOGRAFIA | VIVERO | ESTACION TOTAL CON TRIPODE | Lectura directa de 30 aumentos, precisión angular 2" - 5", resolución en pantalla 1", alcance con prisma 4.000m, alcance sin prisma 300m., Debe incluir estuche para transporte, dos baterias, cargador, cable para transferencia de datos y trípode | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
78 | FAMARENA | HERBARIO FORESTAL UD | VIVERO | Deshumdiificador | Deshumidificador extractor de humedad 350 m3 aproximadamente en recintos cerrados, con capacidad de 15 litros o más de deshumificación continua, capacidad de eliminar hasta 70 pintas de humedad en un periodo de 24 horas. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
79 | FAMARENA | HERBARIO FORESTAL UD | VIVERO | Compactador | Un compactador tipo compacto 2001 ref. CD8-80-18 con sistema de accionamiento mecánico, conformado por 18 unidades de almacenamiento. Con un modulo rodante doble cara conformado por un total de 6 unidades de almacenamiento de 400 mm de fondo por 900 mm de de frente por 2.000 mm de altura. Un modulo fijo de cara sencilla (carro de cierre) por un total de tres unidades de almacenamiento de 500 mm de fondo por 900 mm de frente por 2000 mm de altura. Con diseño para almacenar 600 cajas de 160 mm de frente * 390 mm de fondo * 150 mm de altura. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
80 | FAMARENA | HERBARIO FORESTAL UD | VIVERO | Binoculares | Con lentes de vidrio ED, diseño high-eyepoin, con recubrimientos multicapa, Revestimiento dieléctrico de prisma multicapa altamente reflectante, botón central de enfoque suave, impermeable y a prueba de niebla, con aumento de 20 * 56. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
81 | FAMARENA | HERBARIO FORESTAL UD | VIVERO | Vertex iv con Transponder T3 | Vertex 4 de (360°) T3, con transponder adapter monopod, con carcasa de aluminio, Pantalla y Carcasa de Aluminio reforzadas, señal de pitido audible, Funciones FAB integradas, Bluetooth Integrado Model –BT SPP Slave serial profile, Bajo Consumo de Batería, Ultrasonido, Guía de Usuario Multilenguaje. Tamaño: 80 x 50 x 30mm / 3.2 x 2 x 1.2", Peso: 180g (incluido bateria),Frecuencia de ultrasonido: 25kHz, resolución de altura: 0,1m / 0.1ft, angulos: de -55° .. 85° degrees. Transponder T3: Diametro: 70mm / 2.8", peso: 85g / 5oz (Incl. battery), Bateria: 1,5VAA alkaline, | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
82 | FAMARENA | MADERAS | VIVERO | Platos de Compresión | Platos de compresion para maquina instron EMIC 23-100 compuesto por 2 platos, el superior oscilante, con Diámetro de 160 mm para ensayo de compresión capacidad Máxima 10000 kgf, siendo el inferior mecanizado y rectificado con círculos concéntricos para la referencia y la centralización de los Cuerpos de prueba. Estos platos de compresión son requeridos para una maquina universal de ensayos EMIC 23 -100 previamente adquirida, siendo estos por subordinación tecnologica y necesarios para el correcto funcionamiento de los ensayos realizados. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
83 | FAMARENA | MADERAS | VIVERO | Compactador Tipo Compacto | Un compactador tipo compacto con sistema de acondicionamiento manual, conformado por 4 unidades de almacenamiento asi: 1 módulo rodante deble cara de 640 mmX1100mmX2000mm, conformado por un total de 2 unidades de almacenamiento de 320 mm de fondo X 900mm de frente por 2000 de altura. 1 modulo fijo cara sencilla de 410 mm de fondo por 1100mm de frente por 2000 de altura conformado por una unidad de almacenamiento de 400 mm de fondo por 1100mm de frente por 2000mm de altura. 1 modulo rodante cara sencilla (carro de cierre) de 500 mm de fondo por 11000 mm de frente por 2000 mm de altura. cada unidad de almacenamiento se diseña con 40 gavetas montadas sobre guías de 1000mm de frente X 300mm de fondo X30mm de altura (160 gavetas en total) y dos espacios utiles superiores. Sistema con corredor de consulta el cual debe brindar seguridad general del sistema, mediante una cerradura ubicada en el carro de cierre, con acabados metalicos y capacidad de 160 gavetas y 8 espacios utiles. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
84 | FAMARENA | FISIOLOGIA VEGETAL | VIVERO | Compactador | Un compactador tipo compacto con sistema de acondicionamiento manual, conformado por 4 unidades de almacenamiento asi: 1 módulo rodante deble cara de 840 mmX900mmX2000mm, conformado por un total de 2 unidades de almacenamiento de 420 mm de fondo X 900mm de frente por 2000 de altura. 1 modulo fijo cara sencilla de 420 mm de fondo por 900mm de frente por 2000 de altura conformado por una unidad de almacenamiento de 420 mm de fondo por 900mm de frente por 2000mm de altura. 1 modulo rodante cara sencilla (carro de cierre) de 420 mm de fondo por 900 mm de frente por 2000 mm de altura, conformado por una unidad de almacenamiento de 420 mm de fomdo por 900 mm de frente por 2000 mm de altura. Cada unidad de almacenamiento se diseña con 10 espacio utiles para almacenar caja metalicas de 160 mm de frente X 390 mm de fondo X 150mm de altura. Que suministre las 200 cajas metalicas, con acabados metalicos y capacidad de 200 cajas. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
85 | FAMARENA | FISIOLOGIA VEGETAL Y LAB SERVICIOS PÚBLICOS | VIVERO | Microscopio de investigación | MICROSCOPIO TRIOCULAR CON POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO A FLUORESCENCIA PARA MÍNIMO SEIS (6) LONGITUDES DE ONDA, CAMPO OSCURO, CONTRASTE DE FASES, POLARIZACIÓN Y DIC. Revolver de 6 posiciones El carro mecánico ergonómico puede moverse por 90 mm en el eje y para ser posicionadodonde sea más cómodo para el usuario.Fototubo binocular 30°/23 (100:0/0:100), imagen inverdaPlane de desplazamiento en cruz 75x50 RLámpara Halógena 100W ó LED equivalenteObjetivo N-Achroplan 5x/0,15 M27 dt=12,0 mmObjetivo N-Achroplan 10x/0,25 M27 dt= 6,5 mmObjetivo N-Achroplan 40x/0,65 M27 dt = 0,6 mmObjetivo N-Achroplan 100x/1,25 Oil M27 dt= 0,29 mm Incluye frasco de aceite de inmersión 518 N de 20 mlOcular PL 10x/23 Br. foc. CÁMARA DIGITAL ESPECIALIZADA PARA MICROSCOPÍA DE LA MISMA MARCA DEL MICROSCOPIO CON SOFTWARE PARA ADQUISICION, PROCESAMIENTO DE IMÁGENES QUE REALICE MEDICIONESBASICAS, COMO MINIMO: DISTANCIA, AREA, CONTEO MANUAL, CAPTURA DE IMÁGENES EN FOCO EXTENDIDO Y PANORAMA.Sensor CCD (Sony ICX 655)Resolución básica CCD 5 Megapíxeles (efectivo: 8.5 mm x 7.1 mm)Tamaño de sensor 2/3"Tamaño de pixel 3.45 μmDigitalización 3 x 12 bitEspectro sensible Approx. 400 nm - 700 nm, Filtro IRTiempo de exposición 1ms - 4sImagen en vivo Max. 9 fps (2452 x 2056) (Full screen) max. 15 fps (1920 x 1080) (ROI in HD-Format)Interface óptica Montura CInterfaces (cámara) 2x FireWire B / IEEE 1394b (800 Megabit/s)Fuente de alimentación Via FireWire B / IEEE 1394b InterfaceFuente de alimentación 8 - 36 V, 3.5 W | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
86 | FAMARENA | MEDICIONES FORESTALES | VIVERO | Field Map Bundle Project Manager (Version x6)/Project Manager (Basic) + Data Collector (Basic+ Forestry + Adnanced Maping. Con Hardward y accesorios completos | FIELD MAP SOFTWARE (for windows XP, Vista 7, 8, 10.)+F15:F26. MonopodioMonopodio telescopico (incluye modificacion especial para TruPulse y bracket para Getac T800103. Baston de referencia, 2 m (inc. level). Reflector circular para baston principal. Reflector Cilindrico para baston de referencia. Laser rangefinder, TruPulse 360R bluetooth. Dendroscopio: implementacion de la funcionalidad de dendroscopio en TruPulse. ArmaduraBracket para Monopodiot (inc. Soporte de calibracion). Cable de descarga de 60 cm LTI 4-PIN (recto) a DB9 Download Cable (90º angulo). Filtro de follage (para TruPulse 200, 360, 360R & 200X). Computador Tablet: Computador Tablet, Getac T800-G2-Premium (Intel® Atom Processor x7-Z8700/8.1" 4GB RAM/128GB SSD/WLAN/HD Webcam/5MP Camera/BT/-21 Wide Range. Tem/GPS//Gobi 5000/Win 10 Pro107. Accesorios pata rel computador tablet: TabletPantalla de lectura a contraluz (LCD+Dual modo Touch screen and digitizer) para Getac T800, RS232 for Getac T800. Monopodio telescopico (incluye modificacion especial para TruPulse y bracket para Get+F15:F26ac T800103. Funda de transporte para bastones de referencia. Funda de transporte para computador de campo. Funda de transporte y de protección Fiedmap en Monopodo (Laser rangefinder + tablet computer) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
87 | FAMARENA | MEDICIONES FORESTALES | VIVERO | Sistema rodante compacto de archivo | 1 Modulo redante doble cara de 800 mmx 750mmx 2000mm con dos unidades de almacenamiento. 1 Modulo fijo con cara sensilla de 400mm de fondo x 750mm x 2000 mm | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
88 | FAMARENA | LAB SANIDAD FORESTAL | VIVERO | Modulo para compactador | Ampliacion de un sistema rodante de disarchivo, con un sistema de acondicionamiento manual, consiste en: fabricar e instalar un podulo rodante doble cara, de 600mm de fondo por 700mm de frente por 200mm de altura, conformado por un total de 2 unidades de almacenamiento, de 300mm fondo por 700mm de frente por 2,000 de altura con 6 espacios utiles en cada una. Frabicar e instalar un tramo de base de riel. acabado totalmente metalico, con uñas a la vista. se requiere para el almacenamiento de estereomicroscopios. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
89 | FAMARENA | LAB SANIDAD FORESTAL Y FISIOLOGIA VEGETAL | VIVERO | Estereomicroscopios para docencia | Estereomicroscopio compacto diseño todo en uno, con cabezote no adaptado a columna,optica apocromatica con diseño greenough, Rango de zoom 5:1 o mayor, pasos de zoom fijos hasta minimo 4x y lente adicional 2X para duplicar aumento. - Iluminación coaxial incorporada en el cuerpo del microscopio. - Oculares 10x/23 - Unidad plana de luz transmitida LED integrada para iluminar la muestra por debajo con luz blanca y tambien con posibilidad de cambio a fondo oscuro - Iluminacion LED para iluminación reflejada, ajustable en angulo y altura, incorporada al cuerpo del equipo - Con adaptador para camara Canon G9 o de la serie Axiocam (ya disponibles en el laboratorio) | 9 |  |  |  |  | 0 | 0
90 | FAMARENA | LAB SANIDAD FORESTAL Y LAB BIOLOGIA | VIVERO | calefactor de ambiente tipo muro | Calefactor infrarrojo para interiores potencia 1000 W, 3000 BTU, de minimo 2 modos de calor, ajustes de alto y bajo constante, luces led que indican la temperatura de calor deseada, indicador de uso de energía, termostato programable, temporizador con apagado automático de 1-12 horas, apagado de seguridad, protección de sobrecalentamiento. para calentar hasta 500 pies cuadrados, equipo de pared, pantalla LED, flujo de aire por ventilador, color blanco preferiblemente, Dimensiones máximas 45 x 45 x 15 cm, 110 – 220 V. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
91 | FAMARENA | LAB SANIDAD FORESTAL | VIVERO | CÁMARA DIGITAL ESPECIALIZADA PARA MICROSCOPÍA MARCA CARL ZEISS MODELO AXIOCAM 506 Color | Cámara para microscopia 6 megapíxeles tiene un sensor con una imagen diagonal de 16mm. En combinación con el gran número de píxeles (2752 ×2208 píxeles horizontales píxeles verticales), se beneficiaránde un campo de visión doble de grande que la de 2 / 3cámaras. ofrece un rango dinámico de 1: 2500 - haciendo las mejores diferencias de color y los detalles más minúsculos visibles en la calidad sin pérdidas. Debe incluir adaptador para microscopio discovery V8, Stemi 2000 y microscopio axiostar. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
92 | FAMARENA | LAB SERVICIOS PUBLICOS | VIVERO | SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE POSICION SOLAR | Sistema portátil ó fijo el cual deberá permitir el estudio de los siguientes parámetros: seguimiento de la dirección de la luz solar con un sistema motorizado mínimo de dos (2) ejes, con sensor de temperatura, sensor de humedad. El sistema deberá ser automatizado, incluyendo cables de conexión y software para adquisición y control de datos, debe incluir un osciloscopio digital,minimo de dos canales, pantalla a color minimo de 7 pulgadas, ancho de banda minima de 300MHz, con adquisicion de datos . Deberá permitir integrarlo a un computador personal. El equipo deberá incluir brújula, sistema de rastreo solar, bastidor, batería, regulador de carga de batería, interruptor de circuito y de protección, cables de poder; manuales y guías de prácticas en medio fisico y digital. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
93 | FAMARENA | LAB SERVICIOS PUBLICOS | VIVERO | ENTRENADOR FOTOVOLTAICO | Sistema portátil y/o robusto el cual deberá permitir el estudio de las funciones y aplicaciones fotovoltaicas. deberá incluir como mínimo dos (2) multímetros para corriente alterna y corriente continua, un osciloscopio digital de mínimo 4 canales. Deberá permitir el estudio de funciones y propiedades para células y módulos solares, así como mediciones en corriente directa y alterna, tensiones, cortocircuito. Entre los parámetros técnicos deberá incluir: controlador de carga, inversor, batería, generador de funciones para onda sinusoidal, módulos de protección de sobrecarga, unidad que permita modificar las variaciones del entorno. Deberá incluir: software, dispositivo tecnológico para visualización de datos (Tablet mínimo de 10 pulgadas memoria RAM 4 gigas o computador portátil 8 gigas de RAM y disco duro de una giga, sistema operativo Windows), juegos de cable de interconexión, accesorios fotovoltaicos, manuales y guías de prácticas en medio físico y digital. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
94 | FAMARENA | LAB TECNOLOGÍAS LIMPIAS | VIVERO | SONOMETRO | El sonómetro debe contener Nor 140/Estándar paquete básico Nor140+ opciones: Nor140/1, Nor140/3, Nor 140/4 y Nor140/6. Opciones para Nor 40 Nor140/6, Nor140/7,Nor140/8 y Nor140/16. Calibrador Nor1251. Cable para extensión de micrófono 5m Nor1481. Acelerómetro monoaxial NOR 1270 con cable. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
95 | FAMARENA | LAB TECNOLOGÍAS LIMPIAS | VIVERO | TERMOSTATO | Baño termostatado de calefacción, que incluya gradilla en polipropileno para 90 tubos de 13 mm. Con las siguientes caracteristicas técnicas: rango de temperatura de 25 a 100°C, estabilidad de temperatura de 0,05 ±K, 1,15kW de potencia de calefacción, 0,2bar de presión de la bomba, 15 L/min de caudal de la bomba, volumen del baño de 2,5-5,5 L, abertura del baño de 145x161 mm, profundidad del baño de 150 mm, 115V, 60 Hz de frecuencia y 6,2 Kg de peso. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
96 | FAMARENA | LAB .TECNOLOGÍAS LIMPIAS | VIVERO | BALANZA ANALÍTICA | Balanza analítica, con cabina Antielectrostática Salida de datos RS 232C, programas de conteo, porcentaje, GLP, unidades, cap 12 g, legibilidad 0,1 mg. Campo de pesaje máximo de 220 g, intervalo de estabilización de 4 segundos, lectura 0,1 mg, linealidad 0,2 mg, peso recomendado para ajuste con pesa extrema, reproducibilidad de 0,200 mg, resolución 2,200, sistema de pesaje xompensación de fuerza, tiempo de calentamiento de 8 horas, unidades de pesaje ct dwt g gn mg oz. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
97 | FAMARENA | LAB HIDRÁULICA | PORVENIR | APARATO DE REYNOLDS | Equipo que mediante la inyección de tinta dentro de una tubería de vidrio con entrada acampanada debe permitir la visualización de los tres (3) regímenes de flujo en conductos a presión: laminar, turbulento y transición. El equipo debe contar con: un tanque de almacenamiento de tinta; un tubo de vidrio con entrada acampanada; una válvula para controlar la velocidad del flujo; mecanismo para la inyección de tinta dentro del tubo de vidrio. El agua que circulará por el interior del tubo de vidrio será suministrada por un banco hidráulico previamente adquirido por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, razón por la cual el aparato de Reynolds debe ser compatible con el banco citado. Para verificar compatibilidad del aparato de Reynolds con el banco hidráulico se requiere visita al laboratorio de hidráulica de la sede Bosa el Porvenir. Finalmente, se deberán entregar guías de prácticas de laboratorio, y manual de componentes y operación del equipo. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
98 | FCE | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | POWERLAB | COMPLEMENTO SUBORDINACION TECNOLOGICA KIT POR 2 UNIDADES PTB4264/2 NUEVO SISTEMA DE ENSEÑANZA AVANZADO Experimentos de enseñanza LabChart, Experimentos de enseñanza LabTutor: ML4856PowerLab26T Tiene hasta cuatro entradas de uso general, Bioamplificadord ual de uso seguro en humanos, estimulador de bajo voltaje y estimulador aislado aprobado en humanos TN1012/ST Transductor de pulso. MLA2540 Cable Bio Amp blindado de 5 conductores MLA2505 Cables conductores blindados (5 broches). MLADDF30 Electrodo de barra Estimulante MLAC22 Adaptador inteligente DIN a BNC (2). MLT1132 / D Transductor de banda respiratoria MLT004/ST Transductor de fuerza de agarre. MLT1100 / D Esfigmomanómetro · MLT201 Micrófono cardiaco. · MLT209 Estetoscopio digital. · MLA1250 Auriculares · MLA92 / D Interruptor de botón. · MLAYDG Banda de Tierra seca. · MLAWBT9 Electrodos planos para EEG. · MLA700 Electrodos reutilizables de ECG. · MLA1010 Electrodos ECG desechables (100) · MLA1093 Gel abrasivo. · MLA1090 Crema de electrodos (para su uso con MLA700) · MLA1095 Pasta para electrodos (3 pq, para su uso con MLAWBT9). · MLA1094 Torundas con alcohol (pq 1000). · SP0133 Maletín sistema de enseñanza. · PTK10 Kit de respiración humana: ML311 Pod de espirómetría (amplificador de señal), MLT1000L Cabezal de flujo respiratorio (± 1.000 L / min), MLA1011A Tubos lisos limpios con adaptador de tubo, MLA145 Kit respiratorio desechable para estudiantes (5 juegos). · PTK19 Kit II de nervio y músculo: · MLTF500/ST Transductor de Fuerza para enseñanza (0-500g). ·MLT016 / B Cámara de Nervios con opciones de cable B. · MLA0320 Electrodo Estimulador para Nervio Animal. · MLA1605 Cables conductores blindados (5 pinzas de cocodrilo, 25 cm) · MLA013 Sujetador de músculo. · MLA40 Manipulador y soporte | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
99 | FCE | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | UPS | UPS/2KVA Potencia nominal: 2kVA, autonomía mínima a plena carga: 6 minutos tensión de entrada: 120V frecuencia: 60Hz tensión de salida: 120V +/- 1%, Numero de tomas: 8 tipo nema 5-15 tipo de onda de salida: sinusoidal pura inversor a bypass menor o igual a 1ms THD menor al 5% Indicador de: nivel de carga, nivel baterías, modo batería, modo AC, modo Bypass. Interface RS-232 | 14 |  |  |  |  | 0 | 0
100 | FCE | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | HERBARIO | COMPACTADOR | • 1 MÓDULO RODANTE DOBLE CARA, CONFORMADO POR UN TOTAL DE 6 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE 400 MM. DE FONDO POR 900 MM. DE FRENTE POR 2000 MM. DE ALTURA. • 1 MÓDULO FIJO CARA SENCILLA, CONFORMADO POR UN TOTAL DE 3 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE 400 MM. DE FONDO POR 900 MM. DE FRENTE POR 2000 MM. DE ALTURA. • 1 MÓDULO RODANTE CARA SENCILLA (CARRO DE CIERRE), CONFORMADO POR UN TOTAL DE 3 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE 500 MM. DE FONDO POR 900 MM. DE FRENTE POR 2000 MM. DE ALTURA. • EL COMPACTADOR SE DISEÑA PARA ALMACENAR 600 CAJAS DE 160 MM DE FRENTE X 390 MM DE FONDO X 150 MM DE ALTURA. SE DEBEN SUMINISTRAR 408 CAJAS IGUALES AL MATERIAL DE MUESTRA. • EL SISTEMA SE DISEÑA CON UN CORREDOR DE CONSULTA EL CUAL BRINDA SEGURIDAD GENERAL DEL SISTEMA, MEDIANTE UNA CERRADURA UBICADA EN EL CARRO DE CIERRE. • ACABADOS TOTALMENTE METÁLICOS. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
101 | FCE | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | ALMACEN DE BIOLOGIA | PLANCHA CON AGITACIÓN | FUNCIONES: CALEFACCION. AGITACIÓN. CALEFACCION Y AGITACIÓN RANGO DE VELOCIDAD DE 0 HASTA 1500 RPM CAPACIDAD ENTRE 10 Y 15 L PLACA: EN MATERIAL METALICO REVESTIDA DIMENSIONES DE LA PLACA CUADRADA O REDONDA SUPERIOR DESDE 155 DE DIAMENTRO O 184 X 184 MM. +/- 10% RANGO DE TEMPERATURA (°C) DESDE AMBIENTE HASTA 300°C +/- 10% CONEXION ELECTRICA: 110 V/60HZ CADA UNA PROVISTA CON 6 AGITADORES RECUBIERTOS EN TEFLÓN CON DIMENSIONES EXTERNAS ENTRE 20 MM Y 50 MM DE LONGITUD | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
102 | FCE | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | MICROSCOPIO BINOCULAR | STAND DEL MICROSCOPIO FABRICADO DE CARACTER METALICA, CABEZOTE BINOCULAR INCLINACIÓN 30°, ROTACIÓN 360°, DISTANCIA INTERPUPILAR AJUSTABLE, REVÓLVER CUÁDRUPLE, OBJETIVOS PLANO ACROMÁTICOS 4X, 10X, 40X Y 100X NA 1,25, OCULARES DE 10X/18 AMBOS ENFOCABLES, CON PUNTERO, TODA LA OPTICA DEBE SER EN VIDRIO, PLATINA MECÁNICA DE DESPLAZAMIENTO, ENFOQUE MACRO Y MICROMÉTRICO A AMBOS LADOS, CONDENSADOR ABBE/1.25, ILUMINACIÓN LED LUZ BLANCA FRÍA, ÓPTICA CON PROTECCIÓN ANTIHONGOS CERTIFICADA, VOLTAJE DE 110V/60HZ, FUNDA DE PROTECCIÓN. KIT DE LIMPIEZA DEL ACEITE MINERAL PARA EL OBJETIVO DE 100X PARA LA OPTICA EN VIDRIO. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
103 | FCE | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | ESTEREOSCOPIO | TODA LA ÓPTICA DEBE SER EN VIDRIO, MAGNIFICACIÓN 8X - 50X. OCULARES 10X FN 20 CON AJUSTE DIÓPTRICO, TUBO BINOCULAR INCLINACIÓN 30, 45 O 60 GRADOS, DISTANCIA DE TRABAJO 92 MM. ENTRE 110 A 115 MM, DISTANCIA INTERPUPILAR AJUSTABLE ENTRE 55 - 75 MM, ILUMINACIÓN LED TRANSMITIDA/REFLEJADA INDEPENDIENTES Y SIMULTANEAS. CONEXION ELECTRICA 120V/60Hz. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
104 | FCE | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | DESHUMIDIFICADORES | INSTALACIÓN A CERO METROS Y PUESTA EN MARCHA DE DESHUMIDIFICADOR CON CAPACIDAD DE 24 LITROS/DIA, CONEXIÓN ELECTRICA A 120 VAC, 60Hz. RANGO DE HUMEDAD 35-80%. TANQUE CON CAPACIDAD MINIMA DE 10 LITROS. CON DESCONGELACIÓN AUTOMATICA. INCLUIR CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 2,5MTS. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
105 | FCE | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | ALMACEN DE BIOLOGIA | PH-METER | Medidor de pH/CE/TDS/Temperatura Rango pH: 0.00 a 14.00 pH Rango EC: 0 a 1990 ?S/cm Rango TDS: 0 a 1990 ppm (mg/L) Rango Temperatura: 0 a 60°C Resolución pH: 0.01 pH Resolución EC: 10 uS/cm Resolución TDS: 10 ppm (mg/L) Resolución Temperatura: 0°C Precisión (@20°C) pH ±0.01 pH Precisión EC ±2% F.S. Precisión TDS ±2% F.S. Precisión Temperatura ±1°C Factor de Conversión TDS 0.5 ppm (mg/L) = 1 ?S/cm Calibración de pH Manual, 1 punto a través de trimmer Calibración EC/TDS Manual, 1 punto a través de trimmer Compensación de Temperatura EC/TDS Automática de 0 a 50ºC con ß= 2%/°C Sonda, pH/CE/TDS/T, cable de 1m (3.3') Tipo de Batería: 9V Vida Batería Aproximadamente 150 horas de uso continuo Condiciones ambientales 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max. 100% Dimensiones: 144.6 x 79.5 x 37 mm (5.7 x 3.1 x 1.5?) Peso: 230 g (8.1 oz.) Solucion d ecalibracion pH 4,01 Y 7,01 * 460 ml c/u, Solucion conductividad 1413 uS/cm c/certif.(500ml), Solución de almacenamiento electrodos 460mL, Solucion de limpieza de electrodos Bot. 460 mL | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
106 | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | ALMACEN DE QUIMICA | SONICADOR DESMEMBRADOR | Capacidad de 0.2 a 100 ml Frecuencia de operación 20 KHz Pantalla táctil Programable de 1 s a 99 h. Protección de sobre carga Voltaje 110 V monitoreo de temperatura debe incluir generador, convertidor, sonda de 0.5 pulgadas de diámetro, cable de alimentación, juego de llaves. Incluye sonda con micro punta de sonicación directa de muestras, volumen de procesamiento de 0.2 a 5 ml, rango de amplitud 320um, diámetro de 0.4 cm. ENTRENAMIENTO (manejo y calibración del equipo, mantenimiento preventivo) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
107 | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | ALMACEN DE QUIMICA | ADAPTADORES Y ROTOR PARA CENTRIFUGA | Adaptadores conicos 1 x 15 ml Falcon , Ø 17 mm (sólo para su uso sin la tapa del rotor Para rotor 221,22 V01 Rotor angular 12 x 1,5 / 2,0 ml tubos max. velocidad: 30000 rpm max. RCF : 65390 x g ángulo del rotor : 40 ° max. radio : 6,5 cm. Rotor angular de 30 x 1,5 / 2,0 ml tubos max. velocidad: 20000rpm max. RCF:42030xg Ángulo del rotor:45° max. radio:9.4cm Compatible con centrifuga marca HERMLE Referencia Z36HK ya adquirida por la Universidad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
108 | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | ALMACEN DE QUIMICA | DISPENSADOR PARA ESPECTROFLUOROMETRO VARIOSKAN FLASH | KIT DE ACTUALIZACIÓN DEL DISPENSADOR PARA VARIOSKAN FLASH (CON JERINGA DE 1 mL) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
109 | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | ALMACEN DE QUIMICA | MICROPIPETA MULTICANAL | 8 Canales de volumen posibilidades de pipeteado a microplacas de 96 pozos ROTACIÓN 360° Manual, gel para lubricación del embolo, puntas de muestras Certificados de: Calibración, ISO 8655, Manual de repuestos Volumen de 200-1000 uL Volumen de 5-50uL Volumen de 20-200uL Volumen de 40-350ul ENTRENAMIENTO (manejo y calibración del equipo, mantenimiento preventivo) | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
110 | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | NANOTECNOLOGIA | MUESTREADOR DE PARTICULAS | Muestreador de material particulado convencional con aprobación U.S. EPA. Control electrónico para el flujo volumétrico con compensación de temperatura y presión barométrica. Almacenamiento de datos (temperatura, flujo, presión barométrica y sensores externos), programación electrónica para prendido y apagado. Motor sin escobillas libre de mantenimiento. Cabezal para PST, Cabezal para PM10, Cabezal para PM2.5, Filtros PTFE caja x 100, Silenciador, Controlador de flujo: Frecuencia variable de manejo Rango de flujo volumétrico: 45 – 96 m3/hora Capacidad de vacio: 140 mBar max. Exactitud de flujo: +/- 1m3/hr Repetibilidad de flujo: +/- 1 % de lectura Construcción: Aluminio anodizado y sujetadores de acero inoxidable Tamaño de los filtros: 250 x 200 mm elemento rectangular Dimensiones: 380 mm (W) x 380mm (D) x 1200mm (H) Peso: 45 kg Voltaje de operación: 115V , 60Hz Poder de cosumo: 1500 VA Max (dependiendo de la carga del filtro y la relación de flujo) Temperatuira de medidad: rango de 0-50 °C Presion barométrica: 600-900 mmHg +/- 4mmHg | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
111 | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | NANOTECNOLOGIA | MOLINO PARA PAPEL PLASTIFICADO | Tipo: Cuchillas escalonadas Motor: 15 HP Capacidad: 300 - 350 kg/hora Cámara trituración: 515x290 mm Cuchillas: 2 fijas, 15 móviles Dimensiones: 123x101x163 cm Peso: 900 kg Voltaje de operación: 115V , 60Hz | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
112 | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | ALMACEN DE QUIMICA | UPS | UPS de 2 Kva Voltaje 10/120V salida de voltaje 115/120 V 6 tomas reguladas Bateria tipo 12V/9Ahx2 Tiempo de carga 90% con 8 horas Tiempo de autonomia 7 minutos full carga Alarmas audibles de modo baterias, bateria baja, sobrecarga Frecuencia 60 Hz Onda sonesoidal Protecicones completas contra sobrecarga, sobrevoltajes, subvoltajes, conrto circuito con fusible rearmable de entrada, Interfaz USB Windows 98/2000/XP/7/8/10 Teemperatura de operacion 40°C, 20-90% de humedad relativa, dimensiones alto 220 mm x ancho 145 mm x 410 mm profundo, peso 12,8 kg | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
113 | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | BIOQUIMICA | AUTOCLAVE DE CARGA FRONTAL DIGITAL | Volumen de la cámara :52 Litros Dimensiones externas (ancho x alto x Prof.) :730 x 1000 x 540 mm Dimensiones de la cámara (diámetro x Prof.) :380 x 400 mm Pantalla: Multicolor de fácil lectura y visualización gráfica de parámetros. REQUERIMIENTO ELECTRICO: 110-120 V - 50/60 Hz Códigos de identificación y contraseñas para el control de accesos por nivel Control de Presión DIP (Diferencial Integral Proporcional). Alto control de temperatura para esterilización de líquidos, gracias a dos sensores PT100 Sistema de monitoreo del nivel del agua. Cierre de la puerta patentado Válvulas para evitar sobrepresión en la cámara. Aislamiento térmico para protección del usuario y ahorro de energía Alarmas: Temperatura, presión, fallas eléctricas. ENTRENAMIENTO (manejo y calibración del equipo, mantenimiento preventivo), CONSUMIBLES (2 Empaques de repuesto) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
114 | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | BIOQUIMICA | INCUBADORA DE CO2 CON REGULADOR | Voltaje (V):110 Frecuencia (Hz):60 Rango de temperatura:7°C por encima de la temperatura ambiente hasta 70°C Capacidad (Lts.):150 Ancho exterior (mm):680 Alto exterior (incl. patas) (mm):819 Profundidad exterior (mm):815 Ancho interior (mm):500 Alto interior (mm):600 Profundidad interior (mm):500 Volumen interior (Lts.):150 INCLUIR CILINDRO DE CO2 A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD, CUATRO CARGAS ANUALES DURANTE CINCO AÑOS ENTRENAMIENTO (manejo y calibración del equipo, mantenimiento preventivo). | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
115 | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | ALMACEN DE QUIMICA | CAMPANA EXTRACTORA SIN CONDUCTO | Incluye: Soporte base, móvil, con ruedas P20-CART ALTURA INTERIOR 965 mm, ANCHO EXPTERNO 1245 mm, PROFUNDIDAD EXTERNA 695 mm, ALTURA EXTERNA 1346 mm, PESO NETO 98 hg, FLUJO DE AIRE VERTICAL Y DIRECCION DE FLUJO ASCENDENTE, VELOCIDAD DE FLUJO 295 CFM, FILTRO PRINCIPAL 22 LIBRAS CADA UNO, FILTRO DE CARBON, FILTRO BIOLOGICO HEPA/ULPA, 110 V. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
116 | FCE | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | TERMODINAMICA | CALORIMETRO CON RESISTENCIA | PARA EL ESTUDIO DEL CALOR ESPECIFICO EN SÓLIDOS Y LÍQUIDOS. ESPECIFICACIONES: VASO INTERNO DE ALUMINIO; CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE ICOPOR O ESPUMA DE POLI-ESTIRENO. POR FUERA ES UN VASO DE PLÁSTICO CON TAPA DEL MISMO MATERIAL PARA CERRAR EL CONJUNTO. DEBE INCLUIR EN LA TAPA UN RESISTOR FIJO CON DOS BORNES 4mm PARA CONEXIÓN Y ORIFICIO PARA INTRODUCIR UN TEMOMETRO. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
117 | FCE | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | ALMACEN GENERAL | MINI TORNO DE PRECISIÓN DE 7 X 12 | PARA LA FABRICACIÓN DE BUJES, EJES, PROTOTIPOS, MODELOS Y MÁS, FUNCIONAMIENTO MINIMO A DOS VELOCIDADES: BAJA 0 A 1100 RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO) Y ALTA 0 A 2500 RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO). INCLUIR PORTABROCAS CON INTERRUPTOR MICRO GUARDIA.HP 3/4, RPM 0- 1100 BAJO 0 – 2500 ALTO, MOTOR 110V 60 Hz, VOLTEO SOBRE LA CAMA 7 pulg, DISTANCIA ENTRE LOS EJES 12 pulg. DIMENSIONES DE LA CAMA 19-7/8 pulg. L X 3 -1/4 pulg. A, DIMENSIONES DE MORDAZAS 3 MORDAZAS DE 80 mm. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
118 | FCE | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | ALMACEN GENERAL | IMPRESORA TRES D | Tecnología Fabricación con Filamento Fundido (FFF). Cabezal de impresión Doble extrusor, con mecanismo retráctil en el segundo extrusor. Extrusores fácilmente intercambiables. Volumen de Impresión Boquilla: 215 x 215 x 200 mm. Diámetro del filamento 2.85mm. Resolución de capa Boquilla 0.4mm: 20-200 micras. Precisión X, Y, Z 12.5, 12.5, 2.5 micras. Velocidad recorrido del cabezal 30 – 300 mm/s. Velocidad del flujo de material 0.40: 16mm3/s. Materiales Ultimaker PLA, PVA, ABS, CPE y Nylon. Diámetro de boquilla 0.4mm. Conectividad WiFi, Ethernet y USB. Nivelación de bandeja de impresión Sistema de nivelación automático. Cámara de vídeo Integrada. DIMENSIONES FÍSICAS Impresora con accesorios montados 49,3 x 33,8 x 58,8 cm.+/-10%. Impresora sin accesorios montados 35,3 x 33,8 x 38,8 cm.+/10%. Peso Neto 10,6 Kg. +/- 10%. SOFTWARE ULTIMAKER 3. Software suministrado Cura 2 – Software Oficial de Ultimaker. Sistemas Operativos soportados Windows, Mac, Linux. Tipo de archivos STL, OBJ, 3MF. Tranferencia de archivos Impresión directa desde Cura vía Network/WiFi, Impresión mediante conector USB. Incluye: 1 Filamento x 1kg, Kit de herramientas, Cable Potencia, USB, Manual, Software. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
119 | FCE | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | LASER He-Ne 5xW CON SOPORTE Y FUENTE DE PODER PARA LÁSER DE 5MV | LASER LONGITUD DE ONDA 632.8 NM, SELECCIÓN DE LOS MODOS: TEMOO 99% GARDO DE POLARIZACIÓN 1:500, DIÁMETRO DEL HAZ 0.81 MM, DIVERGENCIA DEL HAZ 1 MRAD, DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA POTENCIA 2.5 8H, VIDA ÚTIL APROX. 15000 HORAS, CAJA CILÍNDRICA COAXIAL Ø = 44.2 MM, L = 400 MM, CON CONDUCTO DE CONEXIÓN FIJO CON CLAVIJA HV, INCLUYE DOS SOPORTES CON ALOJAMIENTO EN TRES PUNTOS Y DOS ANILLOS DE AJUSTE. FUENTE SUMINISTRO HV PARA EL LÁSER 5mW. CON INDICADOR DE TIEMPO PROGRAMABLE PARA LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN DEL HOLOGRAMA DE 0.1S…99S CON LA AYUDA DE UN OBTURADOR DIRIGIBLE. INDICACIÓN DIGITAL DE TIEMPO DE OBTURADOR PRESELECCIONADO Y TRANSCURRIDO. CONTROL DEL OBTURADOR A TRAVÉS DE LA SELECCIÓN DEL TIEMPO, EL ARRANQUE NUEVO, LA PARADA Y LA CONEXIÓN PERMANENTE. CAJA DE PLÁSTICO (MM)184*140*130. INCLUYE OBTURADOR CON CONDUCTO DE CONEXIÓN FIJO CON CLAVIJA DE APARATO, SOBRE EMPUÑADURA DE SOPORTE Ø = 10 MM. ALIMENTACION 115V/60HZ. COMPLEMENTO A EQUIPO PHYWE DE REGISTRO Y CONTRUCCION DE UN HOLOGRAMA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
120 | FCE | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | GENERADOR DE VAN DE GRAAFF | GENERADOR ACCIONADO ELÉCTRICAMENTE PARA GENERAR TENSIONES CONTINUAS EXTREMADAMENTE ALTAS PARA REALIZAR MUCHOS EXPERIMENTOS ELECTROSTÁTICOS SIN PELIGRO. POTENCIAL 240kV. CON ESFERA CONDUCTORA CON CONECTORES PARA DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO DIRECTO. SUMINISTRO DE POTENCIA DE 120 V . INCLUYE: ESFERA CONDUCTORA PARA DESCARGA, CABLE DE CONEXIÓN, 6 ELECTRODOS, 1 BASE ACRÍLICA DE 20X15CM CON 2 AISLANTES DE NYLON CON BORNES, 1 MOLINETE ELECTROSTÁTICO, 1 FRASCO CON SEMILLAS DE CÉSPED, 1 FRASCO CON ACEITE DE RICINO, 1 MANUAL DE MONTAJES Y EXPERIMENTOS | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
121 | FCE | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | CALIBRADOR DIGITAL 0 – 150mm CUCHILLA C/RODILLO PARA PULGAR PUNTAS DE CARBURO PARA MEDICIÓN DE EXTERIOR. E INTERIOR | 0 – 150mm CUCHILLA C/RODILLO PARA PULGAR PUNTAS DE CARBURO PARA MEDICIÓN DE EXTERIOR. E INTERIORMANTIENE EL PUNTO DE ORIGEN UNA VEZ QUE SE FIJA. CADA VEZ QUE SE ENCIENDE LA PANTALLA LCD MUESTRA LA POSICIÓN ACTUAL DEL CURSOR QUEDANDO LISTA PARA INICIAR LA MEDICIÓN. NO SE NECESITA REPETIR EL FIJADO DEL CERO NI TAMPOCO PREOCUPARSE POR LOS ERRORES DE SOBREVELOCIDAD. • PANTALLA DE LECTURA LCD GRANDE Y CLARA. • EL BOTÓN CERO PERMITE PONER EL CERO EN LA PANTALLA EN CUALQUIER POSICIÓN A LO LARGO DE LA ESCALA PARA MEDICIONES DE COMPARACIÓN INCREMENTAL. TAMBIÉN PERMITIRÁ REGRESAR A LAS COORDENADAS ABSOLUTAS Y MOSTRAR LA POSICIÓN VERDADERA DESDE EL PUNTO DE ORIGEN (USUALMENTE CON LA PUNTAS DE MEDICIÓN CERRADAS • CALIBRADORES TIPO PUNTA DE CARBURO. ERROR INSTRUMENTAL: ±0.02mm (≤200mm), ±0.03mm (≤300mm) ±0.05mm (≤600mm), ±0.07mm (≤1000mm) (EXCLUYE ERROR DE CONTEO) RESOLUCIÓN: 0.01mm Ó .0005PULG/0.01mm REPETIBILIDAD:0.01mm PANTALLA: LCD PATRÓN DE LONGITUD: CODIFICADOR LINEAL TIPO CAPACITANCIA ELECTROSTÁTICA VELOCIDAD MÁX. DE RESPUESTA: ILIMITADA PILA: SR44 (1 PZA.). VIDA DE LA PILA: APROXIMADAMENTE 3.5 AÑOS BAJO USO NORMAL. FUNCIONES FIJADO DEL ORIGEN, FIJADO DEL CERO, SALIDA DE DATOS, CONVERSIÓN Pulg/mm (MODELOS EN Pulg/mm) ALARMAS: BAJO VOLTAJE, ERROR DE COMPOSICIÓN DEL VALOR DE CONTEO ACCESORIOS | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
122 | FCE | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | CALIBRADOR VERNIER 0 – 180mm CON AJUSTE FINO | 0 – 180mm CUCHILLA 0.02MM CON DISPOSITIVO DE AJUSTE FINO. PROVISTO CON UN DISPOSITIVO DE AJUSTE FINO PARA QUE EL CURSOR AVANCE LENTAMENTE. • PUEDE MEDIR EXTERIORES E INTERIORES, PROFUNDIDAD Y ESCALONES. ERROR INSTRUMENTAL: ±0.03mm(≤180mm), ±0.04mm (≤280mm) GRADUACIÓN: 0.02mm, 0.02mm (.001Pulg) Ó .001Pulg (1/128Pulg). | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
123 | FCE | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | INTERFEROMETRO DE MICHELSON | DOS ESPEJOS ÓPTICOS Y ESPEJO SEMITRANSPARENTE, COLOCADOS SOBRE UNA PLACA METÁLICA CON VARILLA DESENROSCABLE. EL DESPLAZAMIENTO DEL ESPEJO ES REPRODUCIBLE, AL LLEVAR UN TORNILLO MICROMÉTRICO Y REDUCCIÓN ADICIONAL POR PALANCA 1:10. LA INCLINACIÓN DEL ESPEJO CON UNA LOCALIZACIÓN FIJA PUEDE AJUSTARSE POR MEDIO DE DOS TORNILLOS DE AJUSTE. DEBE INCLUIR : CELULA DE VIDRIO CON SOPORTE, TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO, PLACA BASE 120X120 mm, SUPERFICIE DEL ESPEJO 30X30 mm, DIÁMETRO DEL VÁSTAGO, 10 mm MICRÓMETRO 0-10 mm, NONIO 1/100 mm RESOLUCIÓN 1/1000. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
124 | FCE | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | BALANZA ELECTRÓNICA CAPACIDAD 1600g | BALANZA ELECTRÓNICA, PANTALLA GRANDE DE CRISTAL LIQUIDO, UNA GRAN SUPERFICIE PARA PESAR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA ERGONÓMICO DE NIVELACIÓN, INTERFACE RS232 BI-DIRECCIONAL, OPERACIÓN SENCILLA CON TRES BOTONES, GANCHO PARA PESAR POR DEBAJO DE LA BALANZA, FRENTE DEL VISOR SELLADO Y CANAL DESEGURIDAD PARA DERRAMES, INDICADOR DE ESTABILIDAD Y DE ERROR.LECTURA (g) 0.01, UNIDADES/MODOS g, kg, mg, ct, lb, oz, ozt, gn, dwt, mommes, mesghals, taels (3), ticals, CONTEO DE PARTES, REPETIBILIDAD (DES. EST.) 0,01 g, LINEALIDAD (g) ± 0,02 g, ESCALON DE VERIFICACIÓN, D= 0,01 g E= 0,1 g, RANGO DE TARA POR SUSTRACCIÓN LA CAPACIDAD TOTAL, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 3 SEGUNDOS, RANGO DE TEMPERATURA 10°C A 40 °C, ENERGÍA ADAPTADOR DE CORRIENTE 120VAC / 60Hz, CALIBRACIÓN INTERNA / EXTERNA DIGITAL, PANTALLA (CM) LCD-CRISTAL LIQUIDO (3), PLATILLO (CM) 18 CM DE DIÁMETRO, SALIDA RS232 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
125 | FCE | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE ÓPTICA | LÁSER DE HELIO – NEÓN LINEALMENTE POLARIZADO | FUENTE DE LUZ POLARIZADA LINEALMENTE, DISEÑO MUY CORTO. CON TUBO SOLDADO DE VIDRIO PARA DURACIÓN DE VIDA MUY LARGA >18000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. CONMUTADOR DE LLAVE Y FILTRO DE GRISES INTEGRADO PARA REDUCIR LA POTENCIA DE LA RADIACIÓN HASTA 0.2 MW. SUMINISTRO DE POTENCIA A LA RED INTEGRADO, VÁSTAGO DE SUJECIÓN ATORNILLADO, LUZ DE SEÑAL Y ADVERTENCIAS REQUERIDAS IMPRESAS EN AMBOS LADOS. CABLE FIJO DE CONEXIÓN A LA RED. ALIMENTACION 115V/60Hz. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
126 | FCE | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | ALMACEN GENERAL | CONGELADOR VERTICAL ACERO INOXIDABLE 11 PIES | MODELO VERTICAL DE 11 PIES CONGELACION NO FROST, TERMINADOS ACERO BRILLANTE INTERIOR Y EXTERIOR ACERO REF.430 EN SATINADO. DIMENCIONES EXTERIORES ALTO:1,67X FRENTE 65 X FONDO: 76 CM. CAPACIDAD 280 LITROS, ILUMINACIÓN BLANCA. VOLTAJE 110 V 60 HZ. RANGO DE TEMPERATURA MENOS 25 A MENOS 28 GRADOS BAJO CERO. CINCO ENTREPAÑOS NO FROST. KIT DE LABORATORIO DIGITAL ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE CONTROLADOR DIGITAL /CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL CONTROLADOR/CHAPA DE SEGURIDAD | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
127 | FCE | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | ALMACEN GENERAL | ESTACIÓN DE SOLDADURA DE AIRE CALIENTE | ESTACIÓN DE AIRE CALIENTE IDEAL PARA SOLDAR O DESOLDAR COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE MONTAJE SUPERFICIAL (SMD). PUEDES CONTROLAR FÁCILMENTE EL FLUJO DEL AIRE Y LA TEMPERATURA CON SUS CONTROLES INDEPENDIENTES Y REVISAR RÁPIDAMENTE LA TEMPERATURA SELECCIONADA EN LA PANTALLA. EL LÁPIZ PUEDE DIRIGIR EL AIRE PERFECTAMENTE HACIA LA ZONA A SOLDAR GRACIAS A SUS BOQUILLAS INTERCAMBIABLES QUE TE PERMITEN HACER TRABAJOS MUY PRECISOS Y SU CABLE TIENE UNA LONGITUD DE 90 CM PARA TENER LIBERTAD DE MOVIMIENTO. LA BASE INCLUYE UN SOPORTE PARA EL LÁPIZ Y TIENE UNA POTENCIA MÁXIMA DE 400 WATTS | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
128 | FCE | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN | OSCILOSCOPIO DIGITAL | PANTALLA CON MINIMO 10 DIVISIONES VERTICALES Y 15 DIVISIONES HORIZONTALES; 2 CANALES ANALÓGICOS, 70 MHZ DE ANCHO DE BANDA, 1 GS / S DE FRECUENCIA DE MUESTREO, MINIMO 20 M DE LONGITUD DE REGISTRO EN TODOS LOS CANALES SELECCIONABLE DESDE 2000 MUESTRAS HASTA 20 MILLONES DE MUESTRAS PARA LA CAPTURA DE LARGOS PERIODOS DE TIEMPO, FUNCIÓN DE ZOOM PARA UNA PANORÁMICA RÁPIDA Y VER DETALLES DE LA SEÑAL, 32 MEDICIONES AUTOMÁTICAS, Y FUNCIÓN FFT PARA EL ANÁLISIS DE FORMA DE ONDA, MENÚ DE AYUDA CON CONSEJOS ÚTILES QUE APARECEN EN PANTALLA, CONECTIVIDAD: PUERTO HOST USB 2.0 EN EL PANEL FRONTAL PARA EL ALMACENAMIENTO DE DATOS, PUERTO USB 2.0 EN EL PANEL POSTERIOR DEL DISPOSITIVO PARA FACILITAR LA CONEXIÓN A UN PC, LXI PUERTO COMPATIBLE CON 10 / 100BASE-T ETHERNET PARA CONTROL REMOTO A TRAVÉS DE LAN | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
129 | FCE | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | ALMACEN GENERAL | KITS DE ROBOTICA ARDUINO UNO | 1 ARDUINO UNO; 1 Sensor Ultrasonido; 1 Sensor Óptico CNY70; 1 Sensor de Movimiento SR501 1 Sensor de Temperatura LM35;1 Fotoceldas LDR;5 Resistencia 1 kΩ 1⁄4 w;5 Resistencia 47 kΩ 1⁄4 w;5 Resistencia 220 Ω 1⁄4 w;5 Resistencia 10 kΩ 1⁄4 w;5 Resistencia 100 kΩ 1⁄4 w; 5 Resistencia 330 Ω 1⁄4 w;5 Resistencia 150 Ω 1⁄4 w;5 Resistencia 50 kΩ 1⁄4 w;5 Resistencia 470 kΩ 1⁄4 w;1 Pack Resistencias Variadas X 100;1 Potenciometro 10 kΩ;5 LED RED;5 LED YELLOW;5 LED GREEN; 5 LED WHITE;5 Diodo 0,25 W;2 Transistor NPN TIP 120;1 Pantalla LCD 1602A;1 Servomotor SG-90, 9gr;1 Puente H L298;1 Chasis Acrílico;2 Motorreductor 6V 1:48; 1 Porta Baterías;1 Rueda Loca;1 Encoder;2 Llantas Pequeñas;1 Módulo KY-011 Compatible Arduino (LED 2 Colores);1 Módulo KY-009 Compatible Arduino (LED SMD);1 Módulo KY-029 Compatible Arduino (LED Colores);1 Módulo KY-034 Compatible Arduino (LED Flashing);1 Módulo Compatible Arduino (LED Colores 3mm);1 Módulo KY-023 Compatible Arduino (joyStick);1 Módulo KY-036 Compatible Arduino;1 Módulo Compatible Arduino (Sensor Touch);1 Módulo KY-006 Compatible Arduino (Buzzer Small);1 Módulo Compatible Arduino (Sensor Hit); 1 Módulo Compatible Arduino (Timbre Activo);1 Módulo KY-038 Compatible Arduino (Sensor Sonido); 1 Módulo KY-037 Compatible Arduino;1 Módulo KY-039 Compatible Arduino (Sensor de Latidos);1 Sensor Magnético KY-035 Compatible Arduino;1 Módulo KY-027 Compatible Arduino (Luz Magnética);1 Módulo KY-010 Compatible Arduino; 1 Módulo KY-025 Compatible Arduino;1 Módulo KY-032 Compatible Arduino (Detección Obstáculos);1 Módulo KY-033 Compatible Arduino (Seguidor de Línea);1 Módulo KY-008 Compatible Arduino (Láser);1 Módulo KY-024 Compatible Arduino;1 Módulo KY-022 Compatible Arduino (Infrarojos);1 Módulo KY-003 Compatible Arduino (Sensor Magnético);1 Módulo KY-021 Compatible Arduino;1 Módulo KY-017 Compatible Arduino;1 Módulo Compatible Arduino (Emisión Infrarrojos);1 Módulo KY-018 Compatible Arduino (Fotorresistencia);1 Módulo Relay KY-019;1 Módulo KY-002 Compatible Arduino;1 Módulo KY-004 Compatible Arduino (Interruptor de Llave);1 Módulo KY-020 Compatible Arduino (Inclinación);1 Módulo KY-040 Compatible Arduino (Rotación);1 Pack Jumper Macho-Macho X 40 Unds;1 Pack Jumper Macho-Hembra X 40 Unds; 1 Pack Jumper Hembra-Hembra X 40 Unds;1 Protoboard | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
130 | FCE | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | ALMACEN GENERAL | KITS DE ROBOTICA ARDUINO NANO | 1 Arduino NANO;1 Sensor Ultrasonido;1 Sensor Óptico CNY70;1 Sensor de Movimiento SR501;1 Sensor de Temperatura LM35;1 Fotoceldas LDR;5 Resistencia 1 kΩ 1⁄4 w;5 Resistencia 47 kΩ 1⁄4 w;5 Resistencia 220 Ω 1⁄4 w;5 Resistencia 10 kΩ 1⁄4 w;5 Resistencia 100 kΩ 1⁄4 w;5 Resistencia 330 Ω 1⁄4 w;5 Resistencia 150 Ω 1⁄4 w;5 Resistencia 50 kΩ 1⁄4 w;5 Resistencia 470 kΩ 1⁄4 w;1 Pack Resistencias Variadas X 100;1 Potenciometro 10 kΩ;5 LED RED;5 LED YELLOW;5 LED GREEN;5 LED WHITE;5 Diodo 0,25 W;2 Transistor NPN TIP 120;1 Pantalla LCD 1602A;1 Servomotor SG-90 9gr;1 Puente H L298;1 Chasis Acrílico;2 Motorreductor 6V 1:48;1 Porta Baterías;1 Rueda Loca;1 Encoder;2 Llantas Pequeñas;1 Módulo KY-011 Compatible Arduino (LED 2 Colores);1 Módulo KY-009 Compatible Arduino (LED SMD);1 Módulo KY-029 Compatible Arduino (LED Colores);1 Módulo KY-034 Compatible Arduino (LED Flashing); 1 Módulo Compatible Arduino (LED Colores 3mm);1 Módulo KY-023 Compatible Arduino (joyStick);1 Módulo KY-036 Compatible Arduino;1 Módulo Compatible Arduino (Sensor Touch);1 Módulo KY-006 Compatible Arduino (Buzzer Small);1 Módulo Compatible Arduino (Sensor Hit);1 Módulo Compatible Arduino (Timbre Activo);1 Módulo KY-038 Compatible Arduino (Sensor Sonido);1 Módulo KY-037 Compatible Arduino;1 Módulo KY-039 Compatible Arduino (Sensor de Latidos);1 Sensor Magnético KY-035 Compatible Arduino;1 Módulo KY-027 Compatible Arduino (Luz Magnética);1 Módulo KY-010 Compatible Arduino;1 Módulo KY-025 Compatible Arduino; 1 Módulo KY-032 Compatible Arduino (Detección Obstáculos);1 Módulo KY-033 Compatible Arduino (Seguidor de Línea);1 Módulo KY-008 Compatible Arduino (Láser);1 Módulo KY-024 Compatible Arduino;1 Módulo KY-022 Compatible Arduino (Infrarojos);1 Módulo KY-003 Compatible Arduino (Sensor Magnético);1 Módulo KY-021 Compatible Arduino;1 Módulo KY-017 Compatible Arduino;1 Módulo Compatible Arduino (Emisión Infrarrojos);1 Módulo KY-018 Compatible Arduino (Fotorresistencia);1 Módulo Relay KY-019;1 Módulo KY-002 Compatible Arduino;1 Módulo KY-004 Compatible Arduino (Interruptor de Llave);1 Módulo KY-020 Compatible Arduino (Inclinación);1 Módulo KY-040 Compatible Arduino (Rotación);1 Pack Jumper Macho-Macho X 40 Unds;1 Pack Jumper Macho-Hembra X 40 Unds;1 Pack Jumper Hembra-Hembra X 40 Unds;1 Protoboard | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
131 | FCE | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | ALMACEN GENERAL | KITS DE ROBOTICA ARDUINO HERRAMIENTAS | 2 Lb. Soldadura Estaño;5 Pomáda para Soladura Estaño;5 Cautín Weller 25 W;2 Pack Pinzas para Electrónica;2 Pack Destornilladores | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
132 | FCE | Laboratorio didactica de matematicas | Laboratorio didactica de matematicas | Compactador | Compactador con sistema de accionamiento manual conformado por 4 unidades de almacenamiento, así: Un módulo rodante de doble cara de 810mm. De fondo por 1.000 de frente por 2.000 mm de altura conformado por un total de 2 unidades de almacenamiento de 400mm de fondo por 1.000 de frente por 2.000 de altura. un módulo rodante cara sencilla (carro de cierre) de 500mm de fondo por 1.000mm de frente por 2.000 de altura, conformado por una unidad de almacenamiento de 500mm de fondo por 1.000 de frente por 2.000 de altura. Un módulo fijo de 450mm de fondo por 1.000mm de frente por 2.000 de altura, conformado por una unidad de almacenamiento de 450mm de fondo por 1.000 de frente por 2.000 de altura. Cada unida de almacenamiento se diseña con 6 espacio útiles para almacenar elementos audiovisuales, acabados totalmente metálicos, Capacidad 24 m lineales. El sistema debe contar con un corredor de consulta el cual tenga una cerradura ubicada en el carro de cierre. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
133 | FCE | Taller de musica lic. Artistica | Taller de musica lic. Artistica | Compactador | Compactador con sistema de accionamiento manual conformado por 4 unidades de almacenamiento. Asi : Un modulos redante de dobel cara de 1.300mm. De fondo por 1.400 de frente por 2.000 mm de altura conformado por un total de 2 unidades de almacenamiento de 650mm de fondo por 1.400 de frente po 2.000 de altura. un modulo rodante cara sencilla ( carro de cierre) de 700mm de fondo por 1.400mm de frente por 2.000 de altura, conformado por una unidad de almacenamiento de 600mm de fondo por 1.400 de frente por 2.000 de altura. Un modulo fijo de 500mm de fondo por 1.400mm de frente por 2.000 de altura, conformado por una unidad de almacenamiento de 500mm de fondo por 1.400 de frente por 2.000 de altura. Cada unida de almacenamiento se diseña paar almacenar 4 tamboreras. Dos unidades de almacenamiento se diseñan para almacenar 20 guitarras. Una unidad de almacenamiento se diseña con seis espacios ajustables. El sistema debe contar con un corredor de consulta el cual tenga una cerradura ubicada en el carro de cierre | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
134 | FAASAB | CENTRO DE DOCUMENTACION DE LAS ARTES "Gabriel Esquinas" | CENTRO DE DOCUMENTACION DE LAS ARTES "Gabriel Esquinas" | DESHUMIFICADOR | Deshumidificador Extractor de humedad, 220 m3 aproximadamente recintos cerrados, 4.5 litros, autoapagado, display de nivel y humedad digitales, 35 pintas (20 litros) de agua, 15.1×13.5×25.3'', temperatura de trabajo 5° a 35° C | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
135 | FAASAB | CENTRO DE DOCUMENTACION DE LAS ARTES "Gabriel Esquinas" | CENTRO DE DOCUMENTACION DE LAS ARTES "Gabriel Esquinas" | U.P.S. ESPECIFICACIONES | 2 KVA , 2000 v. Voltaje de entrada 120 Vac. Voltaje de salida 120 Vac +/- 2% Batería sellada de libre mantenimiento 2KVA : 12V / 7Ah Tiempo de respaldo 2KVA 18 minutos al 50% de carga Tiempo de recarga 5 horas para el 90 % | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
136 | FAASAB | ARTES PLASTICAS Y VISUALES | TALLER DEL PAPEL | SOLUCION INTEGRAL TALLER DEL PAPEL TINA HOLANDESA, MARMITA, 2 PRENSAS, 26 TAMICES, 20 FIELTROS, POCETA DOBLE, SECADOR PARA GRABADO | TINA HOLANDESA DE BAJA CAPACIDAD Para elaboración manual de pulpas para papel. • Fabricada en lamina de Acero Inoxidable 316L calibre 14 (1,9 mm de espesor) con las siguientes características: • Capacidad 1000 gramos • Válvula de salida de 1” en acero inoxidable 316 L para desocupar la tina. • Estructura en tubo cuadrado inoxidable 304 de 1-1/2” calibre 14. • Tambor con altura ajustable y guarda superior desmontable en acero inoxidable 316 L. • Moto reductor trifásico de ½ H.P. a 220 VAC. • Variador electrónico de frecuencia para regulación manual de velocidad motor del tambor giratorio. • Sistema eléctrico con paro de emergencia, contactor y micros de seguridad. MARMITA con sistema autoclave para cocción de pulpas de papel, • Fabricada en lámina de Acero Inoxidable 304 calibre 10 (3,5 mm de espesor) con las siguientes características: • Capacidad al 75% 60 litros, • Válvula de salida de 2” en acero inoxidable 304 para desocupar la marmita. • Sistema de calentamiento eléctrico con resistencias a 120 Grados Celsius con aceite térmico, regulado por controlador electrónico de temperatura. • Aislamiento térmico con Insul Quick de 2" y lámina de cierre inoxidable calibre 16, • Manhole tipo autoclave con manómetro, termómetro y empaque en silicona. • Montado sobre 3 patas con ruedas giratorias y freno. • Sistema eléctrico con paro de emergencia, temporizador de apagado, contactor y alarmas sonora y visual. 2 PRENSAS VERTICALES DE TORNILLO, 1. Fabricación y suministro de una prensa vertical de tornillo con plataformas rectificadas de 550 mm X 750 mm, pintura epoxica, 400 mm de recorrido. Fabricación y suministro de una prensa vertical de tornillo con plataformas rectificadas de 450 mm X 450 mm, pintura epoxica. 400 mm de recorrido. 26 tamices, 1. Fabricación y suministro de 2 tamices de 750 mm X 550 mm con malla inoxidable 304 MESH 33, marco en lámina inoxidable 304 calibre 16 y contramarco removible en tubo inoxidable cuadrado de 19 mm. 2. Fabricación y suministro de 2 tamices de 600 mm X 450 mm con malla inoxidable 304 MESH 3 marco en lámina inoxidable 304 calibre 16 y contramarco removible en tubo inoxidable cuadrado de 19 mm. 3. Fabricación y suministro de 2 tamices de 540 mm X 390 mm con malla inoxidable 304 MESH 30, marco en lámina inoxidable 304 calibre 16 y contramarco removible en tubo inoxidable cuadrado de 19 mm. 4. Fabricación y suministro de 2 tamices de 370 mm X 270 mm con malla inoxidable 304 MESH 33, marco en lámina inoxidable 304 calibre 16 y contramarco removible en tubo inoxidable cuadrado de 19 mm. 5. Fabricación y suministro de 2 tamices de 330 mm X 230 mm con malla inoxidable 304 MESH 33, marco en lámina inoxidable 304 calibre 16 y contramarco removible en tubo inoxidable cuadrado de 19 mm. 6. Fabricación y suministro de 2 tamices de 300 mm X 220 mm con malla inoxidable 304 MESH 33, marco en lám ina inoxidable 304 calibre 16 y contramarco removible en tubo inoxidable cuadrado de 19 mm. 7. Fabricación y suministro de 2 tamices de 450 mm X 450 mm con malla inoxidable 304 MESH 33, marco en lámina inoxidable 304 calibre 16 y contramarco removible en tubo inoxidable cuadrado de 19 mm. 8. Fabricación y suministro de 2 tamices de 190 mm X 140 mm con malla inoxidable 304 MESH 33, marco en lámina inoxidable 304 calibre 16 y contramarco removible en tubo inoxidable cuadrado de 19 mm. 9. Fabricación y suministro de 2 tamices coladores de 450 mm X 450 mm X 50 mm de altura con malla inoxidable 304 MESH 25, marco en lámina inoxidable 304 calibre 16. 10. Fabricación y suministro de 2 tamices coladores de 350 mm X 500 mm X 50 mm de altura con malla inoxidable 304 MESH 25, marco en lámina inoxidable 304 calibre 16. 11. Fabricación y suministro de 2 moldes de 350 mm de diámetro con malla inoxidable 304 MESH 33, marco en lámina inoxidable 304 calibre 16. 12. Fabricación y suministro de 2 moldes de 200 mm de diámetro con malla inoxidable 304 MESH 33, marco en lámina inoxidable 304 calibre 16. 13. Fabricación y suministro de 2 moldes de 100 mm de diámetro con malla inoxidable 304 MESH 33, marco en lámina inoxidable 304 calibre 16. 20 fieltros Blandos de lana virgen de 1000 mm X 700 mm espesor 10 mm, Poceta doble, Suministro e instalación de una Poceta de lavado doble, con las siguientes características: • Poceta para montaje sobre patas en tubo inoxidable 304 redondo de 1-1/2” con cuatro patas niveladoras y discos para anclaje al piso. • Dimensiones: Largo 1400 mm, ancho 630 mm, altura salpicadero 1100 mm, altura frontal 650 mm • Poceta doble fabricada en lamina de acero inoxidable 304 calibre 14 (1,9 mm de espesor). • Acabado lija grano 180. • Desagues con dos canastillas marca Grival de 4” de diámetro 1 2” de conexión. • Dos salidas de agua con llaves tipo jardinera de ½” marca Grival y conexión lateral con tubo distribuidor en acero inoxidable. Secador para grabado Mueble de fabricación especial en madera Triplex Okum de 19 mm. de 1,71 m de altura aproximadamente x 0,80 m ancho x 0,70 fondo. Siete gavetas y dos entrepaños desplazables. Espacio inferior y espacio superior de 10 cm, Puerta de abrir con portacandado . Base rodante con ruedas de 4" . | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
137 | FAASAB | ARTES ESCENICAS | Solucion aulas SOTANO y computadores | SOLUCIÓN AULAS SOTANO J01, J02, J03, J04, ESCENICA1, ESCENICA2, ESCENICAS3 | Suministrar 3 Computadores especializados IMAC Tamaño Pantalla: 21.5" Resolución:4K Procesador: Intel Core i7 - 3.3 GHz Memoria RAM: 16GB 1867 MHz Disco Duro mínimo de 2TB FUCION DRIVE trajeta integrada intel iris pro graphics Sistema. Puertos: 4 puertos USB Conectividad: Wifi, Bluetooth. Para las aulas J-01, J-02, J-03 Y J-04 se plantea una mejora acústica por medio de la renovación del tapizado de los muros laterales por medio de espuma fonoabsorbente de celda abierta de 35mm de espesor que debe cumplir con una densidad de 32Kg/m3 con un coeficiente de absorción para la frecuencia de 1000Hz de 0.7 aprox y resiliencia (capacidad de recuperar su forma original después de soportar una carga) de 45%, esto tapizado por medio de paño tipo escocia o similar. Acompañada de montaje de cara interna de muro en fibrocemento y Puerta acústica Sencilla STC43: con acabado en madera laminada tipo madecor, cuentan con sistema de sellamiento automático internacional en el canto inferior de la puerta (pirlán o umbral automático) que garantiza un selle hermético de la puerta contra el piso. Puerta compuesta por madera lamina de mdf de 4mm, membrana acústica de 3mm, lamina de triplex, cámara de aire rellena por fibra mineral absorbente, con acabado en madera laminada tipo madecor, manijón de acero y cerradura tipo mariposa. (Dimensiones 2,03m x 1,03m).y para las aulas ESCENICA1, ESCENICA2, ESCENICAS3 Se plantea una mejora acústica por medio de la renovación del tapizado de los muros laterales por medio de espuma fonoabsorbente de celda abierta de 35mm de espesor que debe cumplir con una densidad de 32Kg/m3 con un coeficiente de absorción para la frecuencia de 1000Hz de 0.7 aprox. y resiliencia (capacidad de recuperar su forma original después de soportar una carga) de 45%, esto tapizado por medio de paño tipo escocia o similar. Acompañada de montaje de cara interna de muro en fibrocemento y Puerta acústica Sencilla STC43: con acabado en madera laminada tipo madecor, cuentan con sistema de sellamiento automático internacional en el canto inferior de la puerta (pirlán o umbral automático) que garantiza un selle hermético de la puerta contra el piso. Puerta compuesta por madera lamina de mdf de 4mm, membrana acústica de 3mm, lamina de triplex, cámara de aire rellena por fibra mineral absorbente, con acabado en madera laminada tipo madecor, manijón de acero y cerradura tipo mariposa. (Dimensiones 2,03m x 1,05m). | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
138 | FAMARENA (SED) | LAB ECOLOGIA Y ZOONOSIS | PORVENIR | ESTEREOSCOPIO BINOCULAR PARA DOCENCIA | Estereomicroscopio compacto, rango de zoom 5:1 (entre 0,63x -0,8x….4,0x - 4,5 x) o superiores, ángulo de observación enre 35° a 45° con distancia interpupilar ajustable desde 48 mm hasta 76 mm (se permite ofertar equipos con otras distancias), distrancia de trabajo de 100-110 mm, sistema óptico greenough o CMO, galileana o tipo telescopio, campos oculares 10X/23 mm o 10X/22 mm o aproximadas, unidad de alimentación 12 V DC 24 w/100...240v AC/50 ....60 H, iluminación reflejada tipo LED o iluminación transmitida intregrada en la base tipo LED o similar, Unidades compactas es decir iluminación incorporada al equipo, no lámparas adicionales y externas | 22 |  |  |  |  | 0 | 0
139 | FAMARENA (SED) | LAB ECOLOGIA Y ZOONOSIS | PORVENIR | MUFLA | Calentamiento desde ambiente hasta 1200 grados con capacidad entre 14 A 30 litros. Voltaje : 110V / 60 hz y controlador Digital con Microprocesador con función automática de temporización. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
140 | FAMARENA (SED) | LAB BIOLOGIA Y LAB ECOLOGIA Y ZOONOSIS | PORVENIR | CABINA DE FLUJO LAMINAR | Cabina de sobreponer en mesón, Fabricación interna en acero inoxidable, Filtro HEPA para retención de microorganismos, flujo de aire de impulsión. panel de control digital , bajo nivel de ruido. Lámpara luz blanca frio y Lámpara Ultravioleta | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
141 | FAMARENA (SED) | LAB ECOLOGIA Y ZOONOSIS | PORVENIR | MEDIDOR DE PH Y HUMEDAD DE SUELOS | Medidor con electrodo para mediciones de 3,8 a 8pH y 0 a 100% de humedad para medición directamente al suelo, no requiere quimicos, agua destilada o fuente de energía electrica. Incluye estuche.Precisión de pH: +/-0,2 Precisión de humedad: +/-10% | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
142 | FAMARENA (SED) | LAB ECOLOGIA Y ZOONOSIS | PORVENIR | PH METRO DIGITAL PORTATIL | Medición de PH Rango: 0 a 14 Resolución: 0.1, 0.01 Exactitud relativa: ±0.01, pH Puntos de Calibración: Hasta 3 MV/Rel mV/ORP Rango - mV: ±1600.0 mV-Rango - RmV: ±1999.9 mV Resolución: 0.1-Modo EH ORP: No Temperatura Rango: 0 a 100 °C o mejor Resolución: 0.1-Exactitud relativa: ±0.1 Entrada Electrodo pH: BNC- Sonda ATC: mini-DIN 8 pines o similar Alimentación: Adaptador AC– universal, 100-240 VAC (Opcional) o pilas AA. EL EQUIPO INCLUYE: Kit de Medidor de pH Portátil, Sonda pH, Kit de solución (buffer de pH 4, 7 y 10; solución de almacenamiento y solución limpiadora), estuche rígido y soporte de electrodo | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
143 | FAMARENA (SED) | LAB ECOLOGIA Y ZOONOSIS | PORVENIR | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | Rango de medición: Temperatura Indoor 0 °C - 50 °C Temperatura Outdoor -50 °C -70 °C Humedad relativa 15% - 95% Resolución: Temperatura 0,1 °C Humedad relativa 1% Exactitud: Temperatura Indoor/Outdoor ± 1 °C Humedad relativa ± 5% Funciones de máximos y mínimos para humedad y temperatura Suiche para indicación de temperatura en °C y °F Indicación de hora y fecha Display: Digital tipo LCD Batería: Triple AAA 1,5 V O Doble AA 1,5 V | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
144 | FAMARENA (SED) | LAB ECOLOGIA Y ZOONOSIS | PORVENIR | LUXOMETRO PARA SUELOS | Equipo portatil. Rango de 0.001 a 1.999 Klux de 0.01 a 19.99 Klux de 0.1 a 199.9 Klux Resolución 0.001 Klux 0.01 Klux 0.1 Klux Precisión ±6% de la lectura ±2 digits. con cable coaxial de 1 - 2 m con pila alcalina de 9V o AA o AAA preferiblemente recargables. Condiciones de trabajo de 0 a 50°C ; H.R. 100% | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
145 | FAMARENA (SED) | LAB ECOLOGIA Y ZOONOSIS | PORVENIR | MICROTOMO MANUAL O SEMIAUTOMATICO | Rango de espesor de corte: 0,5 - 100μm, tamaño máximo de la muestra: 50 × 45 mm, Tensión y potencia: 110 V 50 / 60 Hz, permite el corte semi-motorizado y manual, proporciona secciones reproducibles de alta calidad. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
146 | FAMARENA (SED) | LAB ECOLOGIA Y ZOONOSIS | PORVENIR | TABLA MUNSELL | Tabla de colores de Munsell, Resistentes al agua | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
147 | FAMARENA (SED) | LAB ECOLOGIA Y ZOONOSIS | PORVENIR | DISCO SECCHI ACROMATICO | Construido de polietileno de alta densidad blanco, disco de +/-50 cm de diámetro, peso de sonda de 5 lb. incorporado, cable de nylon de 20,0 m y carrete. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
148 | FAMARENA (SED) | LAB ECOLOGIA Y ZOONOSIS | PORVENIR | DISCO SECCHI CROMATICO | Perfecto para cualquier tipo de agua. Diametro de 20cm. Construido en plastico ABS con cuadrantes blancos y negros por un lado y blanco solido por el otro lado, incluye un peso de 1 lb, cuerda de nylon de 20m. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
149 | FAMARENA (SED) | LAB ECOLOGIA Y ZOONOSIS | PORVENIR | EMBUDO DE BERLESSE | Trampa embudo colapsible de BERLESSE, 30cm Ø x 100cm altura | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
150 | FAMARENA (SED) | LAB ECOLOGIA Y ZOONOSIS | PORVENIR | KIT PARA MEDICIONES DE CAMPO | Dispositivo de medición para experimentos y demostraciones en campo. Con pantalla digital. Captura de pantalla puede ser guardada en tarjeta micro SD o en memoria USB. SENSOR CLIMATICO: para registro de parámetros como humedad relativa, temperatura, iluminancia, presión atmosférica, altura por presión barométrica. FOTOMETRO DE INMERSIÓN: para medir sustancias tóxicas y enturbiamiento de agua con cable de 1mt. ADAPTADOR Y SENSOR DE CONDUCTIVIDAD ADAPTADOR Y ELECTRODO PARA MEDICION DE PH: Rangos de medición pH: 0 ... 14. KIT DE REACTIVOS PARA FOTOMETRÍA. Con Maletín y accesorios. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
151 | FAMARENA (SED) | LAB ECOLOGIA Y ZOONOSIS | PORVENIR | JAULA ENTOMOLOGICA COLAPSIBLE | Jaula entomológica de cría con marco en aluminio, acero inoxidable o polipropileno 30x30x30 malla en PET | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
152 | FAMARENA (SED) | LAB BIOLOGIA | PORVENIR | MICRO-CENTRIFUGA DE SOBREMESA | Centrifuga con velocidad hasta 13.000 rpm, con rotor angular con tapa y capacidad para microtubos de 1,5 a 2,0 ml. No se requiere que sea refrigerada. Fuente de energía 110 V | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
153 | FAMARENA (SED) | LAB BIOLOGIA | PORVENIR | HORNO MICROONDAS | Horno microondas con bandeja de vidrio giratoria. Niveles de potencia modificables, capacidad entre 0,8 y 1,4 pies. Fuente de energía 50/60Hz, 110 V. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
154 | FAMARENA (SED) | LAB MICROBIOLOGIA | PORVENIR | CENTRIFUGA REFRIGERADA | Centrifuga con velocidad entre 200 y 16000rpm, volumen máximo 4X750mL, con rotores intercambiables y sistema de identificación automática de cambio de rotor con mas velocidad, motor impulsado con bloqueo de la tapa, sistema de refrigeración libre de CFC(temperaturas desde -20 ° C hasta 40 ° C con incrementos de 1 ° C, con programa de preenfriamiento refrigeración standstill), con señales acústicas al final de cada carrera, Fabricado de acuerdo con normas internacionales de seguridad, e. IEC 61010, pantalla LCD y teclado de membrana, unidad de conducción libre de mantenimiento, Preselección del tiempo de funcionamiento de 10 s para 99 h 59 min o continuo y almacenamiento de hasta 99 carreras incluyendo rotor, con tecla rápida para tiradas cortas, Selección de la velocidad en rpm y fuerza g, con incrementos de 10 en 10 de aceleración y deceleración, posibilidad de desaceleración sin freno, alimentación eléctrica de 640 w, Incluir los siguientes accesorios: 1 Rotor oscilante de 4 plazas (Capacidad máxima 4 X 750 ml), 4 Bucket para rotor oscilante, 4 tapas para bucket, 4 Adaptadores porta tubos de 4-7ml (84 Tubos), 4 Adaptadores porta tubos de 15ml (68 Tubos falcón o redondos), 4 Adaptadores porta tubos de 50ml (28 Tubos Falcón), 4 Adaptadores porta tubos de 175ml (4 Tubos), 4 Adaptadores porta tubos de 250ml (4 Tubos), 1 Rotor ángulo fijo, 30 tubos x 1.5/2.0ml, 4 Frasco de 750 ml, 4 frascos de 250 ml, 4 frascos de 175 ml y 4 frascos de 250 ml | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
155 | FAMARENA (SED) | LAB MICROBIOLOGIA | PORVENIR | SONICADOR | Dispositivo homogenizador ultrasónico para homogeneización, dispersión, emulsión, desintegración, disrupción celular, desgasificación. Para uso manual y de pie con soporte; Ajuste de frecuencia automático, amplitud ajustable del 20 al 100%, pulso ajustable del 10 al 100%. grabación de datos: amplitud, potencia, tiempoy temperatura en la tarjeta SD interna y visualización a través de navegador en PC o MAC sin instalación de software Debe incluir accesorios mínimos para su funcionamiento: Procesador ultrasónico de mínimo 200 vatios, frecuencia mínima de 24kHz, sistema de sintonización automática de frecuencia Sonotrodos en material resistente para muestras desde 5ml hasta 500ml o superior Medidor de potencia para visualización de corriente, Potencia, energía acumulada y tiempo de operación acumulado en pantalla digital Soporte con pinza abrazadera. fuente de alimentación: 24 V DC, 9 A; unidad de fuente de Alimentación: 100-240 V AC | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
156 | FAMARENA (SED) | LAB TOPOGRAFIA | PORVENIR | TEODOLITO | Teodolitos con aumento óptico mínimo de 30X y distancia mínima de enfoque de 1 metro. Precisión 10", Protección de agua y polvo Ip65 o Ip66, pantalla digital LCD o similar con luz de fondo. Certificado de calibración vigente. 2 Baterias recargables. Cargador para baterias. Cables de descarga de datos y software de instalación. Debe contener estuche rígido de transporte y forro. Con trípode metálico con forro. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
157 | FAMARENA (SED) | LAB TOPOGRAFIA | PORVENIR | TRIPODE EN ALUMINIO | Ttrípodes en aluminio para teodolito, nivel y estaciones. Cierre de palancas, extensible de 1,05m a 1,70m. Funda impermeable | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
158 | FAMARENA (SED) | LAB TOPOGRAFIA | PORVENIR | NIVEL AUTOMATICO | nivel automático mínimo 24x, resistencia al agua IP 64 o IP65, precisión mínimo 1 mm./ Km., enfoque mínimo 0,5 m, debe contener estuche rígido de transporte mas mira milimétrica de 5 mts. Con funda y ojo de pollo metálico. Certificado de calibración vigente. Debe contener estuche rígido de transporte y forro. Con trípode metálico con forro. | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
159 | FAMARENA (SED) | LAB TOPOGRAFIA | PORVENIR | NIVEL DIGITAL ELECTRONICO | Minimo 30X, resistencia al agua IP65 O ip 66, precisión mínimo 1 mm./Km, lectura en zonas de poca iluminación de mínimo 20 lux, 2 baterías recargables. Cargador para baterias. Debe contener estuche rígido de transporte mas mira de código de barras y certificado de calibración. Con funda y ojo de pollo metálico. Cables de descarga de datos y software de instalación. Debe contener estuche rígido de transporte y forro. Con trípode metálico con forro. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
160 | FAMARENA (SED) | LAB TOPOGRAFIA | PORVENIR | MIRA TELESCÓPICA PARA TOPOGRAFIA | Mira telescópica de 5m. Divisiones al centímetro y milímetro en la cara principal y al milímetro en la cara posterior, con funda de transporte, ojo de pollo y tope | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
161 | FAMARENA (SED) | LAB TOPOGRAFIA | PORVENIR | RECEPTOR CARTOGRAFICO | Procesador 2 GHz, RAM 1024 MB mínimo, memoria interna 6GB mínimo, ranura y tarjeta SD/SDHC de 32 GB, software de captura SIG, receptor GPS mínimo 20 canales, bluetoth y Wifi, conexión USB, resistencia al agua IP66 o IP67. Constelaciones: GNSS, GLONASS, GALILEO, Soporte NTRIP. Software de procesamiento, 2 baterias recargables y estuche en lona | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
162 | FAMARENA (SED) | LAB TOPOGRAFIA | PORVENIR | DISTANCIOMETRO | Distanciometro laser de 100 metros, precisión +/- 1 mm, nivel de brujula, protección al agua IP66 o IP67. Estuche en lona | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
163 | FAMARENA (SED) | LAB TOPOGRAFIA | PORVENIR | DECAMETRO | decámetro de 30 m en fibra | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
164 | FAMARENA (SED) | LAB TOPOGRAFIA | PORVENIR | FLEXOMETRO | flexómetro de 3m metálico | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
165 | FAMARENA (SED) | LAB TOPOGRAFIA | PORVENIR | PLOMADA TOPOGRÁFICA CON ESTUCHE | plomada topográfica de 16 oz + estuche en cuero | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
166 | FAMARENA (SED) | LAB TOPOGRAFIA | PORVENIR | JALÓN | Jalón de Aluminio estándar 2 metros con rosca 1m | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
167 | FAMARENA (SED) | LAB TOPOGRAFIA | PORVENIR | MAZO | mazo acero forjado de 4 a 5 lbs con cabo en madera | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
168 | FAMARENA (SED) | LAB TOPOGRAFIA | PORVENIR | PIQUETE | piquete metálico 25 cm, argolla redonda | 25 |  |  |  |  | 0 | 0
169 | FAMARENA (SED) | LAB TOPOGRAFIA | PORVENIR | ESTACION TOTAL CON TRIPODE | Lectura directa de 30 aumentos, precisión angular 2" - 5", resolución en pantalla 1", alcance con un prisma 4.000m, alcance sin prisma mínimo 450m., Protección IP65 o IP66, Sistema de comunicación Wi Fi y Bluetooht. Plomada laser, software interno con módulo topográficoDebe incluir estuche para transporte, dos baterias, cargador, cable para transferencia de datos, trípode, dos bastones de 5 metros con estuche, 2 prismas con portaprisma y estuche. Certificado de calibración. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
170 | FAMARENA (SED) | LAB HIDRAULICA | PORVENIR | CANAL HIDRAULICA PARA EL ESTUDIO DEL MOVIMIENTO DEL AGUA A FLUJO LIBRE | Canal rectangular para el estudio del movimiento del agua a flujo libre, conformado por: canal, estructura de soporte, almacenamiento y sistema de bombeo. La máxima longitud total del sistema debe ser 10m; y el ancho máximo del sistema debe ser 1.5m. Todos los elementos del canal, estructura de soporte, almacenamiento y sistema de bombeo deben ser resistentes a la corrosión especialmente en las áreas en contacto con el agua. El canal, el sistema de bombeo, almacenamiento y recirculación deben estar localizado en un solo nivel para no tener la necesidad de utilizar tanques elevados. La mínima longitud de la sección de ensayo debe ser 5m; el ancho mínimo del canal debe ser 85mm; la altura mínima de las paredes del canal debe ser 250mm. El material de las paredes del canal debe ser vidrio templado transparente. La pendiente del fondo del canal debe variar de forma gradual al menos en un rango de 0 % al 3% mediante el uso de tornillo graduado. La estructura de soporte debe estar elaborada en acero, aluminio pesado o poliéster reforzado con fibra de vidrio. El sistema de bombeo debe contar con bomba centrífuga de mínimo 0,35 Kw, con caudal mínimo de 5.5L/s y con altura dinámica mínima de diez (10) metros. El rodete debe ser de acero inoxidable. El almacenamiento de agua debe tener una capacidad mínima de 250 litros. El sistema deberá funcionar a 120 V 60 Hz o 240 V 60 Hz. El mínimo caudal que debe circular por el canal debe ser 5.5 L/s. El sistema debe contar con mecanismo de regulación de caudal; con mecanismo para la estabilización del flujo a la entrada del canal con el fin de minimizar la turbulencia; y con mecanismo para la medición del caudal. El mecanismo de medición de caudal debe permitir realizar mediciones al menos entre un rango de 0 L/s a 2.5 L/s. Se deberán entregar guías de prácticas de laboratorio, y manuales de cada uno de los módulos y/o componentes del equipo. Se deberá incluir capacitación para dos (2) profesores en fábrica. Los equipos deberán entregarse a cero (0) metros, en el laboratorio especificado por la Universidad. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
171 | FAMARENA (SED) | LABORATORIO DE HIDRAULICA | PORVENIR | MICROMOLINETE HIDRAULICO DE EJE HORIZONTAL | instrumento usado para medir la velocidad del agua. Construcción del cuerpo en acero inoxidable.Rango de operación: 0.04 a 10 m/s. Medidor de velocidad de Corriente de agua por vadeo Tipo Propela. 0.03 to 7.5 Metros por segundo. Display en pantalla de cristal líquido. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
172 | FI (SED) | OBSERVATORIO ASTRONOMICO | ADUANILLA DE PAIBA | Telescopio para Astronomía 14" | Telescopio de nivel de experiencia de uso intermedia y avanzada; apertura de 14 pulgadas; diseño óptico avanzado libre de efecto coma; revestimiento de Ultra-Alta Transmisión de Luz; logitud focal de 3556mm; relación focal de f/10; poder de resolución de 0.326 arc-sec; espejo primario de gran tamaño; bloqueo de espejo; buscador de 8x50mm con retículo en cruz; ocular de 26mm super plossl; mecanismo de enfoque con velocidad simple; prisma diagonal de 1.25 pulgadas; control de mano AutoStar; base de datos de 145.000 objetos astronómicos; precisión de posicionamiento de 1 arc-min; corrección periódica en ambos ejes permanente; controles de movimiento lento mecánico y electrónico; velocidad de giro en Ascensión Recta: 0.01x a 1.0x sideral, variable en incrementos de 0.01x, 2x, 8x, 16x, 64x, 128x sideral; velocidad de giro en Declinación 1°/sec. a 2°/sec., variable en incrementos de 0.1°; Tasa de seguimiento Lunar, sideral o seleccionadas por el usuario de 2000 opciones; Panel de control con entrada de 12VDC, salida de 12VDC, encendido, enfocador, retículo, puerto para control de mano, dos puertos para computador RS232, un puerto auxiliar para guiado; fuente de poder de 12VDC a 5A; Opción de alimentación por baterías 8 celdas tipo C; Receptor GPS; Sensores de nivel y de norte magnético; Reloj interno, trípode. Es deseable equipo con iguales o superiores especificaciones al Meade LX200-ACF 14", que garantiza compatibilidad con equipamiento existente, además de completar la solución astronómica con demas elementos relacionados en la presente convocatoria (Kit espectroscopia, Pilastra, Montura, cámara); se requriere capacitación en manejo y captura de datos; necesario servicio de soporte por 1 año o superior. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
173 | FI (SED) | OBSERVATORIO ASTRONOMICO | ADUANILLA DE PAIBA | Kit para espectroscopía | Espectrógrafo de rejillas de difracción con alta luminosidad f/5; Rango de detección de 400 a 700nm de longitud de onda en una sola exposición; Su montaje se realiza directamente en el foco principal del telescopio e incluye características de guiado; Colimador F=130mm F/5; Lentes F=88mm F/2.4; Peso 2.5Kg; Módulo de calibración con lámparas de Neón y Tungsteno; Incluye: Espectrógrafo, Módulo de Calibración Automática, Cámara Atik Titan para guiado, Cámara Atik 314L+ para adquisición, Fuente de poder de 12V 7A con cable de 4 hilos, Rejilla de 15/19/23/35μm, Caja de transporte, cables de conexión, CD con software y documentación; Equipo requerido con iguales o superiores especificaciones a la solución Shelyack LISA; instalación y garantía de compatibilidad con demás elementos relacionados en la presente convocatoria para la solución astronómica (Telescopio, Pilastra, Montura, Cámara); se requriere capacitación en manejo y captura de datos; necesario servicio de soporte por 1 año o superior. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
174 | FI (SED) | OBSERVATORIO ASTRONOMICO | ADUANILLA DE PAIBA | Pilastra para telescopio 14" con Montura Ecuatorial Wedge | Montura Ecuatorial Wedge con dimensiones 19x19x18 pulgadas; Peso 24 libras; Para usuarios con nivel de experiencia medio y avanzado; ideal para astrofotografía e imágenes con tiempos de exposición prolongados; Mecanizado en CNC de alta precisión con aluminio de grado aeronautico; Ajustes precisos de altitud y azimuth que garanticen mayor estabilidad que montura Wedge convencional para uso con telescopios con aperturas desde 10 a 14 pulgadas; la montura debe permitir alineación del eje de rotación del telescopio con el eje de rotación de la Tierra; Incluye Pilastra en acero para montura Wedge construida sobre medidas e instalada en la cúpula del Observatorio Astronómico, brazo para PC portatil 17"; se debe garantizar compatibilidad con demás elementos relacionados en la presente convocatoria para la solución astronómica (Telescopio, kit espectroscopía, Cámara); instalación y pruebas de correcto funcionamiento in situ (cúpula del observatorio astronómico). | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
175 | FI (SED) | OBSERVATORIO ASTRONOMICO | ADUANILLA DE PAIBA | Estación metereológica inalámbrica | Estación metereológica que transmite y recibe datos a 200mts con línea de vista o superior; sistema alimentado por energía solar; componentes electrónicos protegidos en caja resistente a la interperie; Rango de distancia inalámbrica típica en ambiente urbano a través de paredes de entre 60 a 120 metros. Sensores: colector de lluvia, humedad, temperatura, UV, radiación solar, protegidos de radiación solar directa, anemómetro en la misma estructura. Consola de recepción de datos con pantalla LCD de visualización de variables atmosféricas y estructura de montaje para toda la estación. Incluye instalación física en las instalaciones del observatorio astronómico o sus alrededores (0 a 100 mts); es deseable equipo con iguales o mejores especificaciones técnicas a la estación Davis Vantage Pro2 Plus; ; se requriere capacitación en manejo y captura de datos; necesario servicio de soporte por 1 año o superior. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
176 | FI (SED) | OBSERVATORIO ASTRONOMICO | ADUANILLA DE PAIBA | Filtro solar para telescopios Meade | Filtro solar para telescopio Meade LX200 14", LX200 12", LXD 75 10"; una unidad para cada telescopio; Peso ligero y portable; No requiere balancear el tubo óptico al ensamblarlo en el telescopio. Se requiere marca Meade para garantizar compatibilidad y acople adecuado y seguro. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
177 | FI (SED) | OBSERVATORIO ASTRONOMICO | ADUANILLA DE PAIBA | Kit para grabación y transmisión audiviosual de actividades en el observatorio y observación por telescopio. | Incluye 6 cámaras instaladas para grabación actividades del observatorio, 2 puertos adicionales para conexión de telescopios; Almacenamiento de 2TB o superior; Monitor TV LED de 40" o superior; Incluye App para monitoreo del sistema; Todos los elementos instalados incluidos los materiales como cables de red y video. Entrega en perfecto funcionamiento en el observatorio astronómico. requriere capacitación en manejo y captura de datos; necesario servicio de soporte por 1 año o superior. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
178 | FI (SED) | OBSERVATORIO ASTRONOMICO | ADUANILLA DE PAIBA | Kit robotización y control remoto para cúpula del Observatorio Astronómico | Juego de motorreductores y drivers electrónicos para el control del movimiento de apertura de la cúpula de observación y su rotación azimutal; Hardware de comunicación para integración a computador del accionamiento remoto y robotización del movimiento de la cúpula; juego de luces led (rojo y blanco) con graduación de intensidad para apoyo a actividades de observación nocturna en la cúpula; se debe garantizar interoperabilidad y manejo remoto; instalación, soporte de servicio; se requriere capacitación en manejo y servicio de soporte por 1 año o superior. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
179 | FI (SED) | OBSERVATORIO ASTRONOMICO | ADUANILLA DE PAIBA | Kit Radio Jove | Kit Radio Jove: Kit científico para enseñanza de radioastronomía, incluye capacitación y entrega en funcionamiento. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
180 | FI (SED) | OBSERVATORIO ASTRONOMICO | ADUANILLA DE PAIBA | Kit para observación de espectros de luz visible | Kit de experimentos de observación de espectros de luz visible. Incluye: Fuente de alimentación para tubos espectrales de 5000v a 10mA, Juego de 6 tubos espectrales, 100 gafas difracción | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
181 | FI (SED) | OBSERVATORIO ASTRONOMICO | ADUANILLA DE PAIBA | Sistema de respaldo de energía | Sistema de respaldo de energía eléctrica UPS 2400 watt / 110VAC | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
182 | FI (SED) | OBSERVATORIO ASTRONOMICO | ADUANILLA DE PAIBA | Kit para enseñanza geociencias | Kit para Geociencias consta de los siguientes 13 elementos: 1. Sextante Davis Instruments Mark 25 Deluxe Sextant Navigation Tool; 2. Astrolabio Arsenius 20 (dos latitudes); 3. Juego de Modelos de procesos Geológicos (Ward's® Complete Set of Geological Processes Models, ítem # 182036, 8 pieces); 4. Geoblox Historical Geology and Evolution Models (1 piece); 5. Geoblox Topographic Landform Models Set #1 + Set #2 (2 pieces, 1 de c/u); 6. Geoblox Plate Tectonics Models (1 piece); 7. Globo celeste/terrestre/sol/Coordenadas, 12", trasparente (American Educational 300 Transparent Celestial Globe, 12" Diameter); 8. Globo lunar 12" (Sky & Telescope's Moon Globe) 9. Globo lunar topográfico 12" (Sky & Telescope's Topographic Moon Globe), 10. Globo descriptivo de Marte y globo topográfico de marte (Sky & Telescope's Mars Globe Combo), 11. Globo de Plutón (Sky & Telescope's Pluto Globe), 12. Instrumento efecto coriolis (Coriolis Effect Apparatus Flinn Scientific), 13. Juego de 60 láminas educativas (80cm x 30cm +/-3cm) en acrílico 3mm, vinilo con arte UD, montaje y ensamblaje en rejillas Observatorio. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
183 | FI (SED) | OBSERVATORIO ASTRONOMICO | ADUANILLA DE PAIBA | Cámara para telescopio astronómico Meade 1.25" | Cámara para toma de imágenes y guiado, Tamaño de pixel < 5 Micrones, Arreglo de pixeles 1280 x 960, Interfaz USB 2,0, Software conexión a pc, acople esférico de 1,25"; Equipo con iguales o superiores condicines técnicas a la cámara Meade LPI-G Lunar Planetary - Color. Serie Meade LPI, Sensor CMOS; se requriere capacitación en manejo y captura de datos; necesario servicio de soporte por 1 año o superior. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
184 | FI (SED) | OBSERVATORIO ASTRONOMICO | ADUANILLA DE PAIBA | Receptor GPS Navegador conexión a SIG | Receptor GPS Navegador conexión a SIG: brújula electrónica, altímetro, barómetro, cámara 8MP, navegación por fotos, pilas recargables, cargador, pantalla tactil; se desea equipo con especificaciones iguales o superiores al GARMIN OREGON 750 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
185 | FI (SED) | OBSERVATORIO ASTRONOMICO | ADUANILLA DE PAIBA | Deshumidificador Industrial 33Lts. | Deshumidificador Industrial: Extractor de humedad Energy Star, Bomba de condensación interna, 3 opciones de drenaje: Manual, gravedad y y bomba; especificaciones para sótano y espacios de humedad pesada tipo industrial, sistema con autoreinicio y apagado automático, selección de humedad deseada 30 - 90%, 33 litros de capacidad o superior, cubo de agua extraible, cable de poder 3mts o superior, ruedas para movilidad. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
186 | Doctorado de Ingenieria (SED) | LABORATORIO ENFOCADO A LA INDUSTRIA 4.0 | FACULTAD DE INGENIERIA | Estación de sellado | Estación de sellado con patrones intercambiables con: 2 cilindros elevadores para ubicación del sello; 4 sensores magnéticos para el posicionamiento; Requisitos del PLC: 8 salidas digitales, 10 entradas digitales. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Segmento de cinta transportadora doble de 24V | Módulo mecatrónico básico, accionado por medio de un motor reductor de 24 V y velocidad variable, equipado con sensores de posición final y esclavo PROFIBUS DP integrado con: Longitud = 600 mm, ancho = 160 mm, carril = 120 mm; Motor reductor, 24 V CC; Módulo PWM por medio de potenciómetro o entrada analógica de 0 V a 10 V; 2 sensores inductivos de posición final; 2 interfaces M12 para actuadores y sensores adicionales; Conector SUB-D de sistema, de 9 polos, para conexión de contactores, mircrocontrol Logo o control lógico programable; Disco incremental para detección de posición y medición de velocidad por medio de sensor óptico; Requisitos de la unidad de control: 4 entradas digitales, 3 salidas digitales; Módulo de esclavo PROFIBUS DP. | 1
|  |  |  | Placa portadora de piezas de trabajo | Portador para alojamiento y transporte de piezas de trabajo sobre cintas transportadoras: Longitud = 180 mm, ancho = 119 mm, altura = 15 mm; Sensor de posición; Sistema de identificación de 4 bits. | 1
|  |  |  | Unidad de evaluación RFID | Unidad de evaluación con dos puertos Ethernet para la comunicación; Conexión de hasta cuatro cabezales de escritura y lectura RFID por medio de casquillos M12; Interruptor DIP para selección de direcciones. | 1
|  |  |  | Panel frontal con cabezal de escritura y lectura y cable de conexión | Función: escritura y lectura de etiquetas RFID; Frecuencia de trabajo: 13,56 MHz; Tipo de protección: IP67; Tipo de conexión: enchufe M12; 2 soportes móviles de datos EEPROM: capacidad de memoria de 128 bytes; Tensión de servicio: 24V. | 1
|  |  |  | Cabezal de escritura y lectura RFID con soporte y cable de conexión | Función: Escritura y lectura de etiquetas RFID; Frecuencia de trabajo: 13,56 MHz; Tipo de protección: IP67; Tipo de conexión: Enchufe M12; 2 soportes móviles de datos EEPROM: Capacidad de memoria de 128 bytes; Tensión de servicio: 24 V; Conectores de seguridad y casquillos de seguridad en 19 mm de distancia; Datos nominales: 1000V/32A CAT II; Color rojo. | 1
|  |  |  | Juego de Conectores de seguridad azul | Conectores de seguridad y casquillos de seguridad en 19 mm de distancia; Datos nominales: 1000V/32A CAT II; Color azul | 1
|  |  |  | Juego de Conectores de seguridad rojo | Conectores de seguridad y casquillos de seguridad en 19 mm de distancia; Datos nominales: 1000V/32A CAT II; Color rojo | 1
|  |  |  | Cable de interfaz de 25 polos, clavijero Sub-D / conector | Conexión: conector de 25 pines / casquillo de 25 pines; Asignación de contactos: 1:1 | 1
|  |  |  | Sistema modular de entrenamiento para equipos PLC | Tensión de operación: 220-240V AC, 50- 60Hz; Entrada y salida PROFINET (switch de 2 puertos) como interfaz estándar; 1 interfaz PROFIBUS; Servidor de web integrado; 16 entradas digitales en conectores hembra; 16 pulsadores enclavables para simulación de las entradas digitales; 16 salidas digitales DC 24V; 16 entradas digitales DC 24V; 8 entradas analógicas -10 ... +10V o 0 ... 20mA en conectores hembra de seguridad; 4 salida analógica -10V ...+10V o 0 ... 20mA en conectores hembra de seguridad; 1 salida analógicas -10 ... +10V ajustable via potentiometro; 1 salida analógicas 0 ... 20mA ajustable via potentiometro; Conector bus de 9-pol y 25-pol para conexión directa de subestaciones mecatronics; SIMATIC STEP 7 Professional V13 SP1* o versión más reciente. | 1
|  |  |  | Touch Panel TP700 Comfort Trainer Package | Pantalla completamente gráfica de 16 millones de colores; Pantalla táctil de 7"; Resolución: 800 x 480 píxeles; Interfaces MPI, PROFIBUS DP, PROFINET I/O, USB; Iluminación regulable de fondo de 0 % a 100 % ; Alimentación de corriente: 24 V CC | 1
|  |  |  | manual Sellado con la Fábrica Inteligente 4.0 | Manual de asistencia paso a paso a través de la temática de la primera aplicación de la Fábrica Inteligente 4.0. | 1
|  |  |  | Compresor silencioso | Potencia del motor: 0,34kW; Capacidad de absorción: 50ltr./mín; Consumo de corriente con 8 bar: 2,9A; Presión: 8bar; Capacidad del recipiente: 15ltr.; Nivel de ruido: 40dB(A)/1m | 1
|  |  |  | Juego de mangueras y accesorios para los sistemas mecatrónicos | 1 conexión de compresor con envoltura enchufable de 8 mm ; 1 adaptador de conexión de 6 mm / 8 mm ; 1 adaptador de conexión de 4 mm / 6 mm ; 2 conectores angulares de 4 mm ; 5 conectores en T de 4 mm ; 5 conectores en T de 6 mm ; 5 conectores en T con adaptadores de 6 mm / 4 mm; 20 m de manguera de poliuretano de 4mm ; 10 m de manguera de poliuretano de 6mm ; 10 tapones para conector de 4 mm ; 1 válvula distribuidora manual de 3/2 vías, 5 mm | 1
|  |  |  | Banco móvil 1200mm, con bastidor de experimentación de 2 niveles | Tablero de mesa de 1200 x 25 x 900mm (bxhxp) ; Tablero de 1200 x 25 x 800mm (ancho x altura x longitud); 3 carriles de perfil de aluminio; Regleta de tomacorrientes desconectable, con 5 tomas; Altura del tablero de mesa de 750 mm | 1
|  |  |  | Cubierta de protección para banco móvil 1200mm con bastidores | Cubierta de protección para el banco móvil de experimentación de 1200mm de ancho con bastidores | 1
|  |  |  | Secador de membrana IDG3, acoplamiento rápido, filtro AF20 con separador de agua | Rosca interior de 1/4" a cada lado; Drenaje semiautomático; Filtraje de 50 micras de alta calidad | 1
|  |  |  | Simulador IMS/IPA de pruebas y fallos | 15 ledes para visualización del estado de las entradas digitales; 11 pulsadores o interruptores con enclavamiento para activación de las salidas digitales; 11 ledes para visualización de las salidas digitales activadas; 12 conmutadores de fallos; 1 terminal macho de 25 pines para la conexión de un control ; 1 terminal hembra de 25 pines para la conexión de una estación; 1 terminal macho de 9 pines para la conexión de un control; 1 terminal hembra de 9 pines para la conexión de una estación; 1 pequeña compuerta con cerrojo para ocultar los fallos seleccionados | 1
|  |  |  | Cable de conexión serie 9/9 polos | Longitud: 2 m; Conexión: 9 pines / 9 casquillos; Asignación de contactos: 1:1 | 1
|  |  |  | Cable de interfaz de 25 polos, clavijero Sub-D / conector | Longitud: 2m; Conexión: conector de 25 pines / casquillo de 25 pines; Asignación de contactos: 1:1 | 1
[10 empty] | VALOR TOTAL DE LA PROPUESTAS |  | 0