## ANEXO No. 3
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 DE 2022
“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DEL GRUPO ROBUSTOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS ESPECIALIZADAS DE LAS FACULTADES Y DOCTORADO EN INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.”
ANEXO No. 3 FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y OFERTA ECONÓMICA
ITEM | FACULTAD Y/O DEPENDENCIA | LABORATORIO Y/O DEPENDENCIA DESTINO | UBICACIÓN | NOMBRE EQUIPO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CANTIDAD | DESCRIPCION ITEM COTIZADO | MARCA COTIZADA | REFERENCIA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL DEL ITEM | GARANTIA OFERTADA EN AÑOS: 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS MAS DE 5 AÑOS (MÍNIMO 5 AÑOS Y UN (1) MESES MAS)
1 | FACULTAD TECNOLOGICA | LABORATORIO DE QUÍMICA | BLOQUE 5 -PISO DOS | Refractómetro portátil | Especificaciones técnicas: REFRACTOMETRO DIGITAL PORTÁTIL. Rango de Medición Brix MINIMO 0.0 a 93.0%, índice de refracción (RI) MINIMO 1.3306 a 1.5284, exactitud de la medición: Brix ±0.1%, índice de refracción (RI) ±0.0003 (20°C) ( Bajo temperatura ambiente específica y a temperatura constante de ±1°C ), rango de temperatura de medición (muestra) MINIMA: 5 a 45°C. Resolución: Brix 0.1% y Resolución Índice de Refracción (RI) 0.0001. Debe cumplir con la protección al polvo y chorro de agua IP65. Fuente de Poder: Baterías. Debe incluir sus baterías y entregarlas en funcionamiento. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | FACULTAD TECNOLOGICA | LABORATORIO DE QUÍMICA | BLOQUE 5 -PISO DOS | Turbidímetro portátil | Especificaciones técnicas: TUBIDIMETRO DIGITAL PORTÁTIL. Método de medición bajo norma ISO 7027 (Unidades Nefelométricas de Formazina) y debe cubrir MINIMO el Rango de medición desde 0.00 hasta 1000 FTU (NTU) Resolución de 0.01 FTU(NTU) / Y de 1 FTU (NTU) Precisión de ±5% de lectura (o mejor) Debe utilizar MINIMO tres (3) puntos de Calibración usando estándares de polímero AMCO-EPA. Los estándares deben garantizar una vida útil MINIMA de seis (6) meses. Utilizar como fuente de luz infrarroja LED y como detector una fotocelda de silicio. Fuente de Poder: Baterías. Debe incluir sus baterías y entregarlas en funcionamiento. Con accesorios MINIMO una (1) cubeta de muestra(contenedor) de vidrio y MINIMO las tres (3) SOLUCIONES estándares AMCO-EPA con mínimo 30mL cada una | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | FACULTAD TECNOLOGICA | LABORATORIO DE QUÍMICA | BLOQUE 5 -PISO DOS | Floculador | Especificaciones técnicas del Floculador de Laboratorio: Equipo de agitación mecánica de múltiples paletas en acero inoxidable para realizar la ""prueba de jarras"". Debe contener MINIMO cuatro (4) puestos de trabajo de velocidad de rotación variable MINIMA entre 10 a 300 rpm con visualización Digital. Lograr una uniformidad en la rotación promedio de ±2 (rpm) con una resolución MINIMA de ±1 (rpm). Cada uno de los puestos debe permitir la instalación de vaso o recipiente redondo o cuadrado con capacidad MINIMA cada uno de un litro (1L). Tener incorporado el correspondiente transiluminador que permita visualizar el proceso de floculación. Tener incorporado un temporizador Digital con tiempo de parada programable y tiempo de encendido programable. Rango de tiempo programable de 0 a 99segundos, minutos, horas. Fuente de poder: Motor con potencia MINIMA de 1/3 (HP), Frecuencia (Hz) 50/60, 110-115 Voltaje A.C., con accesorios paletas de agitación en acero inoxidable, lampara(s) de iluminación, controles y llaves | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Tecnológica | Taller de Máquinas | Bloque 12 Salón 102 | Torno convencional | Torno paralelo convencional con tablero digital para indicar posición, torreta portaherramientas, sistema de refrigeración, cabezal móvil y las siguientes especificaciones técnicas: Radio mínimo de volteo sobre bancada: 400 mm - Distancia mínima entre puntos: 1000 mm - Ancho mínimo de bancada: 250 mm - Diámetro mínimo del husillo: 52 mm - Rango de velocidades del husillo: 25-2000 rpm, o 45-1800 rpm, o 25-1800 rpm, o 65-1800 rpm - Número mínimo de velocidades del husillo: 16 - Capacidad de hacer roscas de 0.2-14 mm, o 0.4-7 mm -Capacidad de hacer roscas de 2-72 hilos por pulgada o, 4-60 hilos por pulgada - Tipo de cono del contrapunto: Morse 4, Morse 5 o Morse 6 - Potencia mínima del motor principal: 2.2 kW -Voltaje: 220 V - Tipo de conexión eléctrica: industrial de 4 polos IP44 con tapa de protección. Además, debe incluir los siguientes accesorios: 1 manual de instrucciones, 1 juego de llaves de encendido, 1 parada de emergencia, 1 freno de pedal, 1 espaldar anti salpicaduras, 1 protector en la copa, 1 luneta móvil, 1 luneta fija, 1 copa industrial de 4 mordazas, 1 copa industrial de 3 mordazas, 1 plato arrastre, 1 punto giratorio o contrapunto, 1 mandril, 1 porta buril 1/4", 1 porta buril 3/8", 1 porta buril 1/2", 1 kit de herramientas (juego de brocas de centro punto y brocas diámetro de 5 a 20 mm), 1 kit de buriles de metal duro para mandrinados y cilindrados internos | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Tecnológica | Suelos - Pavimentos - Concretos | Bloque 5 | Consolidómetro Electromecánico | Consolidómetro electromecánico para determinar la relación y magnitud de consolidación en suelos sometidos a incrementos controlados de esfuerzo vertical, en muestras con diámetro de 1.9" a 4.4" (50.47 a 112.8 mm). Incluye opción de control desde PC a través de puerto LAN/USB, servo-actuador para aplicación de cargas, celda de carga de 25 kN y transductor de deformación vertical con recorrido de 0.4" (10 mm). | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Tecnológica | Suelos - Pavimentos - Concretos | Bloque 5 | Extractor de núcleos | Perforadora saca núcleos portátil eléctrica , empleada para la extraer testigos en carreteras, autopistas y otras estructuras, de velocidad variable, el equipo debe contar con base de anclaje y soporte de angulo ajustable, dotado con broca diamantada de 2" y 3". | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Tecnológica | Suelos - Pavimentos - Concretos | Bloque 5 | Penetrómetro de cono para límite líquido | Penetrómetro de cono para determinar el contenido de humedad en el que los suelos arcillosos pasan de un estado plástico a líquido. Incluye cono de penetración, galgas de verificación de 30° y 60° y recipiente metálico para la muestra | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO APLICADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | BLOQUE 12-204 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN CC | Fuentes de Alimentación CC Características: 1) Tensión de Entrada: 115 a 120V CA 2) Frecuencia: 60 Hz 3) Tensión de Salida: 2 Canales de 0 a Tensión Máxima [V] (Regulable) *Donde la Tensión Máxima debe ser mayor o igual a 30V 1 Canal de 0 a Tensión Máxima [V] (Regulable) o 5 V Fijo *Donde la Tensión Máxima debe ser mayor igual a 5V Corriente de Salida: 2 Canales de 0 a Corriente Máxima [A] (Regulable) *Donde la Corriente Máxima debe ser mayor o igual a 3A 1 Canal de 0 a Corriente Máxima [A] (Regulable) *Donde la Corriente Máxima debe ser mayor o igual a 1A 4) Modos de Operación: Independiente, Paralelo, Serie 5) Pantalla: La pantalla muestra tensión configurada y corriente consumida de forma simultanea para cada canal Incluye: * Cable de alimentación * Conectores tipo (Banana-Caimán) * Manual de usuario *Protección contra sobrecarga y cortocircuito | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO APLICADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | BLOQUE 12-204 | SONDAS DE PRUEBA PASIVA | Sondas Pasivas Características: 1) Ancho de Banda: (10X) DC a Frecuencia Máxima [Hz] Donde la Frecuencia Máxima debe ser mayor o igual a 150MHz (1X) DC a Frecuencia Máxima [Hz] Donde la Frecuencia Máxima debe ser mayor o igual a 7 MHz 2) Atenuación (1X/10X) Conmutable 3) Máximo Voltaje de Entrada *150V CAT II (X1) *300V CAT II (10X) 4) Resistencia de Entrada 1MΩ (1X) 10MΩ (10X) 5) Rango de Compensación 15pF a 25pF Incluye: *Conector BNC *Punta de Gancho Retráctil *Cable de Tierra Tipo Caimán | 14 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO APLICADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | BLOQUE 12-204 | VARIADORES DE FRECUENCIA (Subordinación tecnológica) | Variadores de Frecuencia Características: 1) Potencia: 2,2kW o 3 HP 2) Número de Fases: 3 Fases 3) Tensión de Alimentación: 200-240V 4) Frecuencia: 60 Hz 5) Tipo: Compacto Nota: Los Variadores de Frecuencia adquiridos deben ser compatibles con equipos Schneider Electric atendiendo Subordinación Tecnológica. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | TECNOLOGICA | LABORATORIO REDES Y TELEMATICA | BLOQUE 12 SEGUNDO PISO | Solución integral para el laboratorio de redes | Solución integral para el laboratorio de redes - Dos (2) Equipo Switch de capa 3 de 24 puertos 10/100/1000 con por lo menos cuatro puertos SFP+ Deben soportar enrutamiento estatico RIP v 1 y 2 Ripng, OSPF, IPv6, VRRP; con diez (10) Transceivers de SFP+ a 10GBase SR además diez (10) Patch cords duplex de fibra óptica OM4 de 3metros LC-LC. Cuatro (4) equipo Switch de 24 puertos 1G y 4 puertos SFP+ programable SDN con cuatro (4) Transceivers de SFP a 1000 Base SX Los switch deben soportar L2+. Un (1) Equipo UTM Fortinet 80F , con cuatro (4) Bandejas de fibra óptica de 12 puertos LC y seis (6) Cables de USB- Console FTDI . | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electrónica | Bloque 4, Piso 4 | Generador de función de formas de onda arbitraria de 2 canales de 30MHz | Generador de señales arbitrario, Ancho De banda de 30MHZ, dos (2) canales, 150 Msa/s, 14 bits de resolución vertical, señal seno, cuadrada, triangular, pulso. Modulación AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK, PWM. Fuente de modulación interna o externa. Sweep, Burst. Funciones de barrido y ráfaga. Función generadora de armónicos. Función de combinación de formas de onda. Contador de frecuencia de alta precisión (0.1Hz-200MHz). Interfaces estándar: host USB, dispositivo USB, LAN | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electrónica | Bloque 4, Piso 5 | Osciloscopio digital de 100MHz, 2 canales. | Osciloscopio digital de 100MHz, 1Gsa/seg, 2 canales. Características: Ancho de banda: 100MHz. Velocidad de muestreo: 1GSa/s (1Ch), 500MSa/s (2Ch) Impedancia de entrada: resistencia 1MOhm, capacitancia de 20pF o menor. Máximo voltaje de entrada: 400V (pico-pico+DC). Operaciones matemáticas: +,-,*,/,FFT. Filtro digital: pasa altas, pasa bajas, pasa banda, rechaza banda. interfaces: USB Host&Device, LAN. Almacenamiento externo: salva bitmap, CSV, forma de onda. Tipos de disparo: flanco, pulso, video, pendiente, alternativo. Fuentes de disparo: CH1, CH2, EXT, línea AC. Display a color LCD de 7 pulgadas o superior. 2 Sondas de medición. | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en Electrónica | Bloque 4, Piso 4 | Multímetros Digitales True RMS con batería Li-ion recargable o alimentación AC (Banco) | Multímetro Digital True RMS (portátil o de banco). Interfaz BlueTooth o USB o WIFI para comunicación con Smartphone o PC, Mediciones de Tensión 0-1000V DC y 0-750V AC True RMS (o superiores), corriente 0-10A AC/DC TrueRMS (o superiores), resistencia, capacitancia, Diodo, Prueba y Continuidad, Temperatura del Termopar. Puede almacenar y recuperar datos (opcional). Con batería Li-ion recargable o alimentación AC (Banco). Debe incluir cables de prueba, sonda temperatura, Batería Li-ion recargable y cargador de batería (en caso de ser portátil). | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE BIOLOGÍA | UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y ALMACEN DE BIOLOGIA | REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIOS | VOLUMEN CON CAPACIDAD COMPRENDIDA ENTRE 520 L HASTA 600L. +/- 10% de tolerancia para las capacidades Rango de temperatura: 2-8°C o 2-10°C +/-2°C Exactitud de la temperatura: 0,1°C Dos (2) sondas de temperatura PT -1000. Sistema de Control: Controlado por Microprocesador y pantalla Led o LCD. Sistema de descongelamiento automático: Si Alarma Audible y Visual para: alta y baja temperatura (si), Sistemas y fallo del sensor (si), Puerta entreabierta (si), fallo de alimentación (opcional). Con 5 a 8 bandejas o estantes ajustables incluidos. Tipo de refrigeración: Enfriamiento por aire forzado. Numero de puertas: 1 o 2. Puerta sólida, es decir no se acepta con vidrio Puerta con llave: Si. Sistema para desplazamiento: Si Iluminación interior: Led. Estructura interna fabricada en acero inoxidable o acero esmaltado que cumplan con 18/10 AISI 304. Dimensiones Exteriores (AnchoxProfundidadxAltura): Ancho entre 600-813mm, Profundidad entre 700-800mm y Altura entre 1900-2057mm +/- 10% de tolerancia Conexión eléctrica: 110-115V/60Hz. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE BIOLOGÍA | ALMACEN DE BIOLOGIA | PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN MAGNÉTICA | Rango de temperatura de ambiente +5 a 320 °C +/- 10% de tolerancia. Control digital de calentamiento y agitación. Rango de velocidad: 200 a 1500 rpm +/- 10% de tolerancia. Conexión eléctrica: 110-115V/60Hz. Dimensión de la placa cuadrado o diametro para redonda: 136 mm a 180mm +/- 10% de tolerancia. Material de la placa: Cerámica, aleación de aluminio con protección cerámica especial o en acero con protección cerámica. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE FÍSICA | LABORATORIO DE FÍSICA | KIT DE SENSORES INALÁMBRICOS PARA MEDICIÓN | Sensores de tipo universal que recopilan datos en tiempo real con los elementos existentes en el laboratorio, no requieren interfaz y se adaptan fácilmente. Batería recargable y conexiones: inalámbrico: Bluetooth, cableado: USB. Software gratuito intuitivo y fácil de usa para todos los computadores, gratuito para todos los dispositivos movibles (teléfonos celulares, tabletas, etc.), que permite recopilar, compartir y analizar datos de sensores inalámbricos con el SOFTWARE PARA CHROME™, WINDOWS®, MAC OS™, IOS®, O ANDROID™. Permite recopilar, almacenar y analizar datos. Incluye: Detector de movimiento inalámbrico: Usa ultrasonido para medir la posición, velocidad y aceleración de objetos en movimiento. Alcance: 15 cm a 3,5 m, Resolución: 1 mm, Frecuencia de muestreo máxima: 30 muestras / s. Prensa para detector de movimiento inalámbrico. Sensor de aceleración y fuerza inalámbrico: Experimento de fuerza vectorial en 3-D.Fuerza: ± 50 N, Aceleración: 3 ejes, ± 16 g, Giroscopio: 3 ejes, 2000 ° / s. Sensor de voltaje inalámbrico: Combina un amplio rango de voltaje de entrada y alta precisión, lo que la convierte en una excelente opción para investigaciones de laboratorio de circuitos CA / CC y electromagnetismo. Rango de voltaje de entrada: ± 20 V, Voltaje máximo en cualquier entrada: 24 V, Resolución típica: 5 mV en potencial - canal de 20 V, Frecuencia de muestreo máxima: 1000 muestras / s. Photogate inalámbrica: Sensor de doble puerta que incluye dos fotogramas integrados en los brazos del sensor, que mide con precisión la velocidad y la aceleración. Incluye una única compuerta láser para usar con objetos que pasan fuera de los brazos del sensor. El uso de la compuerta láser requiere un lápiz láser de luz visible. Fuente de infrarrojos: pico a 880 nm, Ancho de puerta: 77.5 mm, Separación interna de la puerta: 20 mm, Distancia desde las puertas internas hasta la parte inferior de los brazos del fotogate: ~ 10 mm, Distancia desde las puertas internas a los lados de los brazos fotográficos: ~ 5 mm, Indicadores LED de puerta: Apagado para puerta desbloqueada, encendido para puerta bloqueada. Sensor de corriente inalámbrico: Permite capturar pequeñas corrientes como las producidas por un imán que cae a través de una bobina. Se combina con el sensor de voltaje inalámbrico para investigar la ley de Ohm o circuitos en serie y en paralelo. Rango: +/- 1 A y +/- 0,1 A, Corriente máxima no dañina: 1,5 A y 0,5 A, Resolución típica: 0,031 mA y 0,003 mA, Ultra Polea: Con la ultra Polea y su photogate inalámbrica permite monitorear el movimiento cuando una cuerda pasa sobre la polea, o mientras la polea rueda a lo largo de una mesa. Regletas para caída libre: Estas regletas tienen ocho barras opacas espaciadas cada 5 cm, serigrafiadas directamente sobre plástico transparente. Deje caer la regleta a través de una photogate inalámbrica para obtener registros de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo o para medir g. Sensor de aceleración inalámbrico: Permite recopilar datos de aceleración, rotación y altitud en el aula de clase o en el campo. Sensor de aceleración de 3 ejes tiene dos rangos de aceleración más un altímetro y un giroscopio de 3 ejes. Un canal adicional mide el ángulo del eje largo del sensor. Se fija a un carrito de laboratorio sin arrastrar cables. Rango: Baja aceleración: ± 157 m / s 2 (± 16 g), Alta aceleración: ± 1.960 m / s 2 (± 200 g), Giroscopios: ± 2,000 ° / s, Altímetro: –1,800 ma 10,000 m (-5,900 pies a 33,000 pies), Ángulo: ± 180. Sensor inalámbrico de sonido (amplitud de la onda y el nivel de intensidad): se utiliza para capturar y evaluar formas de onda fácilmente. Permite Medir la amplitud de la onda y el nivel de intensidad del sonido al mismo tiempo para investigar la escala de decibeles, o lleve el sensor fuera del aula de clase para descubrir sonidos en su entorno natural. Respuesta: ponderada A o C, Rango: 55-110 dB, Precisión: ± 3 dB, Resolución: 0,1 dB, Rango de frecuencia de nivel de sonido: 30–10,000 Hz, Rango de frecuencia de nivel de micrófono: 100 Hz a 15 kHz, Frecuencia máxima típica: 10,000 Hz. Sensor de luz y color inalámbrico: Mide la luz en el espectro visible y ultravioleta electromagnético. Un sensor de color RGB detecta las contribuciones relativas de los colores primarios en la luz. Combina la potencia de varios sensores para medir la intensidad de la luz en las partes visible, UVA y UVB del espectro electromagnético. Sensor de luz visible, Sensor de color rojo, verde, azul (RGB), Sensor UVA, Sensor UVB, Sensor de Luz Visible Longitudes de onda: 400-800 nm, Rango: 0 a 150.000 lux, Frecuencia de muestreo máxima: 1.000 Hz. Sensor UVA/UVB Región de sensibilidad a la longitud de onda UVA, aproximada: pico de 365 nm, ± 10 nm para la mitad de la sensibilidad, Resolución UVA típica: 11 mW / m^2, Región de sensibilidad a la longitud de onda UVB, aproximada: pico de 330 nm, ± 10 nm para la sensibilidad media, Resolución típica UVB: 4,8 mW / m^2, Frecuencia de muestreo máxima: 1 Hz. RGB Sensor Respuesta de pico: pico de 615 nm (rojo); Pico de 525 nm (verde); Pico de 465 nm (azul), Frecuencia de muestreo máxima: 0,5 Hz. Sensor de campo magnético inalámbrico de 3 ejes: Permite determinar la magnitud y la dirección del campo magnético en cualquier punto del espacio. Si se desea, se puede medir el campo a lo largo de solo dos ejes, o incluso un eje, eligiendo la dirección que sea mejor para el experimento. Rango de medición: ± 5 mT y ± 130 mT, Temperatura de funcionamiento: de –40 ° C a 85 ° C, Dimensiones: 19 cm de largo, porción de varilla 12,2 cm de largo. La vara se estrecha desde un cuadrado de 0,8 cm en el mango hasta un cuadrado de 0,7 cm en la punta. Diseñado para colocarse dentro de un solenoide si es necesario. Calibración: calibrado de fábrica, el usuario no necesita calibrar. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE FÍSICA | LABORATORIO DE FÍSICA | Congelador -25°C | Diseño bloqueable control de seguridad •Puerta con cerradura, salvaguarda el almacenamiento. • Alarma inteligente. •Tecnología alta / humana, servicio seguro. •Varias alarmas de mal funcionamiento que incluyen temperatura alta /baja, error del sensor. •Dos tipos de indicaciones de alarma. •zumbido audible. •Luz intermitente visible. Desempeño confiable. •Aislamiento de espuma de alta densidad para rigidez y temperatura de almacenamiento estable. •Pantalla digital LED para una observación clara. •Temperatura ajustable. •Rango ajustable del compartimento del congelador: -10 ℃ ~ -25 ℃Información Adicional PRODUCTO -25 ℃. Congelador Biomédico. TIPO DE ARMARIO: Vertical. CLASE CLIMÁTICA: Norte. TIPO DE ENFRIAMIENTO: Refrigeración directa. MODO DE DESCONGELACIÓN: Manual. REFRIGERANTE: Sin CFC NIVEL DE RUIDO (DB) 44 RENDIMIENTO DE ENFRIAMIENTO (℃) -25 RANGO DE TEMPERATURA (℃) -10 ~ -25 CONTROLADOR Microprocesador MONITOR LED FUENTE DE ALIMENTACIÓN (V / HZ) 110 / 50 POTENCIA (W) 77 CORRIENTE ELÉCTRICA (A) 0,35. CAPACIDAD (L / CU.FT) 92 / 3.3 PESO NETO / BRUTO (APROX.) 46/51 (kg) 101,4 / 122,4 9 libras) +/- 10% DIMENSIONES INTERIORES (W * D * H) 435 * 410 * 635 (milímetro) +/- 10% DIMENSIONES EXTERIORES (W * D * H) 640 * 610 * 860 (milímetro) +/- 10% DIMENSIONES DEL EMBALAJE (W * D * H) 660 * 700 * 935 (milímetro) +/- 10% CARGA DEL CONTENEDOR (20 '/ 40' / 40'H) 50/108/108 +/- 10% TEMPERATURA ALTA / BAJA Y ERROR DE SENSOR Y CERTIFICADO CE CONGELADOR VERTICAL VOLUMEN 92L, -25 A -10⁰C +/- 10% UNA PUERTA SOLIDA, Voltaje de alimentacion 115V/60HZ, Bandejas internas. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE FÍSICA | LABORATORIO DE FÍSICA | Balanza de Triple Brazo | Capacidad máxima: 610 g Lectura mínima: 0,1 g Linealidad ±: 0,1 g Plato fijo tamaño: 60,5 mm x 152 mm Modos de Aplicación: Pesaje Dimensiones LxAxA : 451 mm x 168 mm x 161 mm Rango de tara: 0g – 225g Unidades de medida: Gramo Construcción: Base y viga metálica, plato de acero inoxidable Características del Diseño: Vigas con muescas de fácil lectura y escalonadas, diseño de viga con alineación automática, amortiguación magnética para reducir la oscilación y acelerar el pesaje, compensador de ajuste a cero. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIOS DE FÍSICA | LABORATORIO DE FÍSICA | Lampara Estroboscópica | Con tubo de flash de xenón controlado por microprocesador, ajuste de frecuencia a través de potenciómetro giratorio o externo, con varilla soporte y fuente de alimentación conectable a la red, incluida bolsa de transporte. Rango de frecuencia: 1 ... 435 Hz Cambio de fase: 0 ... 540° Tensión de disparo, externa: 3 ... 20 V Tensión de red: 100 ... 240 V CA, 50/60 Hz Dimensiones : 80 x 56 x 195 mm Peso : 0,6 kg Altitud Máxima: 2000 m | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Laboratorio de Didáctica de las Matemáticas | Sede Macarena B 5 piso | UPS | UPS con un regulador de voltaje integrado de amplio rango operativo. Pantalla LCD, botón arriba/abajo, puerto USB, botón ON/OFF, botón silencio, puerto de comunicación USB, 5 salidas con supresor de picos, protección contra sobretensiones de modem, teléfono y red, 5 salidas con respaldo/AVR, protección coaxial, breakerm cable AC, capacidad de 1500 VA/900W, entrada (voltaje 110/120 VCA, rango de voltaje 90-140 VCA, rango de frecuencia 60Hz, regulación de voltaje CA[modo batería] + o - 5%), salidas (Rango de frecuencia[Modo batería] 60Hz+/-1Hz, Tiempo de trasferencia 2-6ms 10ms,Max, Forma de onda onda senoidal simulada, Tipo de salida 5-15R 5 con respaldo/AVR+5 con supresor), Batería ( Tipo y capacidad de baterías 12V/9Ahx2, Tiempo de recarga 5 horas a 90% después de descarga completa), Protección(sobrecarga, descarga, sobrecarga de salida), Fisco ( Dimensiones, P X L X A[mm] 409x100x290, Peso neto[kgs] 26 (+/- 10% de tolerancia), ambiente( Humedad 0-90% RH@ 0-40 °C [no condensada], nivel de reuido menos de 45dB), normas ( cTUVus [standard:UL 1778], FCC Part, 5 Class B, ENERGY STAR [USA]), conexión vía USB ( Soporta Windows 2000 /2003/ XP/ Vista/2 008/ 7/ 8/ 10 Linux, Unix, y MAC). | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | CAE AUDIOVISUALES | MACARENA A | IMPRESORA TERMICA | IMPRESORA TERMICA Método de impresión Térmica directa Ancho del papel 80mm papel Ancho de impresión 72 MM Capacidad de la columna 576 Puntos/líneas Velocidad de impresión 200 MM/S Interface (doble opción) USB , USB + LAN Espaciado entre líneas 3,75mm (ajustable por comandos) Número de columna 80mm papel: FUENTE A - 42 columnas o 48 columnas / FUENTE B - 56 columnas o 64 columnas / Simplificado / tradicional chino - 21 columnas o 24 columnas Características de tamaño ANK fuente A: 1.5X3.mm (12x24 puntos) fuente B: 1,1x2.1mm (9x17 puntos) chino simplificado tradicional: 3.0x3.0mm (24x24 puntos) CORTADOR Y CABEZAL DE IMPRESIÓN Auto cortador Parcial Vida útil del cortador 1.5 millones de cortes Vida útil del cabezal de impresión 150km CARÁCTER DE CODIGOS DE BARRAS Hoja de personaje de extensión PC347 (estándar europeo) / Katakana / PC850 (Multilengua) / PC860 (portugal) / PC860 (canadiense) / PC865 (nordico) / Europa occidental / Griego / Hebreo / Europa del este / Irani / WPC1252 / PC866 (cyrillic #2) / PC852 (latino 2) / PC858 / IRAN / Lavtian / Arabe / PT151 (1251) CODIGOS 1D UPC-A /UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 CODIGOS 2D CODIGOS QR / PDF417 / Búfer de entrada USB 128 Kbytes NV flash 256 KBYTES REQUERIMIENTO ELECTRICO Adaptador de poder entrada: AC110-240V, 50-60HZ, salida: DC 24v / 2,5amp Entrada de impresora DC 24v / 2,5amp Cajón monedero DC 24V / 1amp CARACTERICSTICAS FISICAS Peso 1.0kg (+/- 10% de tolerancia) Dimensión 189.15 * 145.35 *139.7mm (D X W X H) (+/- 10% de tolerancia) SOFTWARE Emulación ESC/POS Sistemas operativos compatibles Windows / JPOS / Linux / OPOS / Android / MAC SDK IOS / ANDROID / WINDOWS | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Lector Huella Dactilar | • Sensor óptico de huellas dactilares de alto rendimiento y sin mantenimiento • Fácilmente accesible para cualquier dedo • Lector de huella Digital Persona UareU 4500. • Conectividad USB 1.0 / 1.1 • Resolución 512DPI (promedio) • área de captura escaneada: 14.6 mm (ancho nom. en el centro) 18.1 mm (largo nom.) • 8-bit de escala de grises (256 niveles de gris) • Tamaño del Lector (aprox.): 65 mm x 36 mm x 15.56 mm (+/- 10% de tolerancia) • Compatible con USB 1.0, 1.1 y 2.0 (Full Speed) • LED azul, excelente calidad de imagen • Datos de huella digital (Fingerprint) encriptados • Compatible con Windows® 10, 8, 7, Vista, XP Professional, 2000 y Windows Server 2000, 2003, 2008. • Interfaz USB • Rechazo de impres | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | lector código de barras | Escáner de código de barras láser de tipo portátil con USB cable, LED y zumbador indicador * Bajo consumo de energía * Puede ser utilizado sin el teclado. * Fácil instalación, cuña, serie, emulación Wand ic, NO requeridas controladores de software * Los códigos de programación simple de bar scaning, enchufe para uso * Cubrir 180 opciones configurables * Soporta más de veinte diseños de diferentes países * Soportes de edición, las operaciones incluyen (insert, desmontaje, filtrado y caso convertir) Cadenas de preámbulo, postamlbe y terminación programables * LEER/NO-leer indicadores (el zumbador y LED) * Superior lectura ufili2ing de rendimiento avanzados algoritmos el descifrar * Extendido ASCII soporte para códigos de barras código 128 * Auto compatible interfaz-Novell de cuña superior Caps lock detección asegura que datos siempre aparece en el equipo a la forma ii se codifica en el código de barras * Deserción auto del tipo de computadora (PC, XT, AT, PS/2 y compatible interface de deseo un PC terminales XWindow) | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Digitalizador de Firmas | Especificaciones generales Dimensiones (An × Al × Pr) 163 × 157× 10 mm (6,41 × 6,18 × 0,39 pulgadas) (+/- 10% de tolerancia) Peso (soporte incluido) 275 g (0,6 lb) (+/- 10% de tolerancia) Fuente de alimentación por bus USB Consumo de energía 2,5 W máximo Interfaz de comunicación USB/VCP/RS-232 Pantalla LCD Tipo de pantalla TFT LCD amorfo Superficie del panel protector Cristal mate antirreflejo Resolución nativa 800 × 480 píxeles Tableta y lápiz Tecnología de lectura Resonancia electromagnética (EMR) Tamaño del área activa 108 × 65 mm (4,25 × 2,56 pulgadas) (+/- 10% de tolerancia) Resolución de las coordenadas 2540 lpi/0,01 mm/pt (sin interpolar) Precisión de las coordenadas ±0,5 mm (±0,02 pulgadas) (centro) Velocidad de lectura 200 puntos por segundo (no interpolados) Niveles de presión 1024 (no interpolados) Cifrado AES256/RSA2048 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | sensor de proximidad sin contacto, lector de tarjetas de identificación inteligente | Conexión USB Plug and Play (es identificado como un teclado) 0-8cm de distancia de lectura. Soporta Win10 / Win8 / 7 / XP / Android / Linux. Buzzer incorporado y LED de identificación. Ampliamente utilizado en controles de acceso, seguridad, etc. Lee los primeros 10 dígitos de las tarjetas RFID. Modo de uso Conecte este dispositivo con el ordenador a través del cable mini USB Abra el bloc de notas o un documento de texto. Ponga la tarjeta en la parte superior del lector. El documento mostrará automáticamente el número de tarjeta. Especificaciones Frecuencia: 125 KHz Velocidad de transmisión: 106Kbit/s Fuente de alimentación: + 5V DC Corriente consumida: 70mA Longitud de cable USB: 1.5m Dimensiones: Aprox. 3.82*2.40*0.39in / 9.7*6.1*1cm (+/- 10% de tolerancia) Protocolo: EM4001, 4100 Soporta: Windows 10 \8 \ 7 \ XP \ 98 \ 2000 \ CE \ ME \ NT \ LINUX \ Android | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Tarjeta de proximidad | tarjeta de proximidad 125khz Rfid control de acceso x 34 zk Teco paquete por 100 unidades | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Impresora 3D plástico material PLA ABS | Cama magnética con base de acero texturizado. Placa EINSY RAMBO. Drivers Trinamic (Súper silenciosos) Impresión rápida (200 mm/s). Homing sin sensores en X/Y. Detección y recuperación de capas desplazadas. Chasis en perfil de aluminio más compacto y con menor vibración. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Impresora térmica | Método de impresión : Impresión térmica de líneas - Velocidad de impresión : 250 mm/s - Juego de caracteres impresión : ANK - Formato de papel : 79,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm,57,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm - Tipos papel : Recibo - Interfaces : Apertura de cajón, USB 2.0 tipo B, RS-232 serial - Dimensiones : 140 x 199 x 146 mm (+/- 10% de tolerancia) - Peso : 1,7 kg (+/- 10% de tolerancia) - Instalación : Horizontal o Vertical, Vertical con soporte para pared (incluido) - Unidad de corte : Corte parcial - Contenido : Adaptador de CA, C1, Cable de CA, Manual en CD, Equipo, Tapa del botón de conexión, Rollo de papel, Pies de goma, Cable USB, Soporte para montaje en pared, | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Archivística y Gestión de la Información Digital | BOSA PORVENIR | Impresora Etiquetas Códigos De Barras | TIPO DE IMPRESIÓN Transferencia Térmica Directa o Indirecta CAPACIDAD RIBON Hasta 300 MTS PAPEL Salida de papel ancha de 120mm IMPRESORA MULTILENGUAJE (TSPL/EPL/ZPL/DPL) PUERTOS USB – LAN COLOR NEGRO Resolución 203DPI Método de impresión transf. térmica / térmica directa Vel. de impresión 127mm (5”)/s Max. Ancho de Impres. 108mm (4.25”) Longitud de impresión 1778 (70”) Ancho de medios 25.4-118 (1.0”-4,6”) Espesor de medios 0,6-0.254mm Capacidad del Ribbon Máximo 300M Ancho de la cinta 110mm Long. de la etiqueta 10-1778 mm (0,39”-70”) Procesador 32 Bits Rotation 0°, 90°, 180°, 270° Emulación /Lenguajes TSPL/EPL/ZPL/DPL Dimensión 299x235x198,3mm (DxWxH) Peso 2,55 KG Vida útil cabezal 30 KM Driver Windows / Linux / MAC SDK Windows / iOS / ANDROID Entrada impresora AC 110-240V, 1,8A, 50-60HZ Salida impresora DC 24V, 2.5A, 60W Base externa Core 3” INCLUIDA Interface USB+LAN (RJ45) Capacidad del rollo de etiquetas 127mm (5”) OD (External diameter) Memory 8mb Flash Memory / 8MB SDRAM / Expansión máxima de memoria 4GB Fuentes internas 8 alpha numeric bitmap fonts / Windows fonts are downloadable from software 2D barcode PDF-417 / Maxicode / Datamatrix / QR Code / Aztec Sensores GAP sensor / Sensor de apertura de la tapa / Sensor de marcas negras / Sensor de RIBBON Diámetro del núcleo del medio 25.4-76.2 (1” - 3”) Diámetro interior del núcleo de la cinta 25,4mm (1”) Tipos de medios Continuos / GAP/ marca negra/ agujero perforado / plegado 1D barcode Code 39 / Code 93 / Code 128 UCC / Code 128 subsets A,B,C / Codabar / Interleaved 2 of 4 / EAN-8 / EAN-13 / EAN-128 / UPC-A / UPC-E / EAN and UPC 2/ Digits Add-on / MSI / PLESSEY / POSNET / China POST | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIO DE QUÍMICA | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | CONGELADOR DE -12 A -30 °C | Certificaciones / Cumplimiento: ENERGY STAR, Prop 65, cULus, Capacidad: 750L (26.5 cu.ft.) +/- 5%. Requisitos eléctricos: 115V 60Hz. Amperaje: 8.8A. Refrigerante: R290. Dimensiones (D x W x H) Exterior (857.3 x 762 x2082.8) +/-5%. Dimensiones (D x W x H) Interior (660 x 658.8 x 1564.6) +/-5%. Estilo de la puerta: Acero inoxidable sólido. Interior: Acero inoxidable. Estantería: 4. Capacidad Estante: 45kg +/- 5%. Seguridad de acceso: Bloqueo de teclas. Temperatura de funcionamiento de –12 a –30 ° C. Material del gabinete: Acero inoxidable. Ruedas: si. Puertos: 1 puerto de acceso posterior. Descongelar: Automático. Tipo de control: Microprocesador digital. INCLUIR: Regulador de voltaje, voltaje de entrada: 90 - 150 VAC, voltaje de salida: 115 VAC +/- 4.5%, Potencia: 3000VA/3000W, Corriente máxima: 25A, Control electrónico: Microprocesado. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACEN DE QUIMICA, PRODUCTOS NATURALES, BIOQUIMICA | REFRIGERADOR (2 A 8°C) CONGELADOR (-10 A -40 °c) DUAL | Capacidad total: 300 L +/- 10%. Configuración de tipo armario, con ruedas Número de puertas 2. Sistema de refrigeración enfriado por aire, con enfriamiento directo. Modo de descongelación de descongelación automática, descongelación manual. Tipo de alimentación eléctrico 110 V. Profundidad 640 mm, Ancho 700 mm, Alto 1.876 mm +/-5%.-Rango de temperatura Mín.: -40 °C +/- 5% Máx.: 8 °C. Peso 100 kg +/-5% | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACEN DE QUIMICA | pH-METRO | Rango de pH -2,00 a 16,00 pH / -2,0 a 16,0 pH, Resolución de pH 0,01 pH / 0,1 pH Precisión de pH (@ 25 ° C / 77 ° F) ± 0,02 pH / ± 0,1 pH, Calibración de pH automático, en uno o dos puntos con dos juegos de tampones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18) estándar establecido: 4.01; 7,01; 10.01 o NIST: 4.01; 6,86; 9.25, Rango mV ± 825 mV (pH-mV), Resolución mV 4 mV, ,Precisión mV ± 1 mV (pH-mV), Rango de temperatura -5,0 a 105,0 ° C / 23,0 a 221,0 ° Resolución de temperatura 0,1 ° C / 0,1 ° F, Precisión de temperatura (@ 25 ° C / 77 ° F) ± 0,5 ° C hasta 60 ° C; ± 1.0 ° C en exteriores ± 1.0 ° F hasta 140 ° F; ± 2.0 °F afuera, Compensación de temperatura Automático -5,0 a 105,0 °C / 23,0 a 221,0 ° F, Fuente de alimentación Pilas AAA de 1,5 V, El consumo de energía aprox. 1400 horas de uso continuo, Ambiente 3 a 50 ° C (32 a 122 ° F) RH máx. 100%, Dimensiones 154 x 63 x 30 mm (6,1 x 2,5 x 1,2 ") +/-5%, Peso 199 g (6,91 oz) con pilas +/-5%, Sonda de temperatura y pH preamplificada con cuerpo de titanio, conector DIN y cable de 1 m (3.3 '). | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
34 | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACEN DE QUIMICA | MINI CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL | Material: PC (policarbonato) (Incluye: Tanque, Tapa, Soporte de Gel Maker, Peine y Bandeja): Capacidad de temperatura: 130 ° C +/-5% Tapa transparente: Diseño de seguridad y ventilación. Dimensión del gel (bandeja): 52 x 60 mm 107 x 60 mm +/-5% Bandeja: Franja de visualización de pozo negro Línea de índice de distancia de migración Nivel de agarosa, 5 mm Gel de fundición rápida: Use un soporte para hacer gel Grosor máximo del gel: 10 mm Muestra máxima: 25 muestras +/-5% Volumen de búfer: Aprox. 200 ml +/-5% Temperatura de funcionamiento: 4 - 40 ° C +/-5% Dimensión (Tanque y Tapa): 148,3 x 145,8 x 59,1 mm (ancho x largo x alto) +/-5% Peso: Aprox. 0.5 kg +/-5% Fuente de poder: Selección de voltaje 50V y 100V, corriente de salida 400 mA, potencia de salida 40W, tipo de salida que sea voltaje constante, temperatura de operación 4°C a 40°C, dimensiones 2.4"x1.6"x4.7" (60x40x120mm) +/- 5%, material policarbonato, peso aprox. 0,7 libras (0,3 kg) +/- 5%, tensión normal 100-120 V. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | FAMARENA | Calidad de Aguas | Porvenir | Kit Fotómetro portátil Color de Agua (PCU) | Rango 0 a 500 PCU (Unidades de Platino Cobalto) Resolución 1 PCU Precisión @25°C ±10 PCU ±5% de la lectura Registro 50 lecturas (registro automático) Métodos Adaptación del método estándar para el análisis de aguas y aguas residuales, método colorimétrico platino cobalto. Ancho de banda del filtro 8 nm. Detector de luz Fotocelda de silicona con filtro de interferencia de banda estrecha 420 nm. Tipo de cubeta Redonda, Que incluya Cubetas de muestras (2 und), tapa de cubetas (2 und), tapa plástica (2 und), cubeta de calibración. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | FAMARENA | Química Orgánica | Porvenir | Calorímetro Eléctrico | Capacidad de 350 ml Aprox. En aluminio y tapa plástica Doble pared (2 recipientes aislados entre sí) Con tapón de caucho para termómetro y agitador Con resistencia de 1,5 ohmios Aprox. (bobina de calentamiento) Fuente de alimentación de 6 V Que incluya instructivo detallado y tabla de fórmulas para hacer los cálculos pertinentes a cada procedimiento; las curvas que muestran la pérdida de calor aproximada versus el tiempo de la unidad ensamblada. | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
37 | FAMARENA | Química Orgánica y Calidad del agua (4) | Porvenir | Dispensadores de Volumen Variable | Rango de Volumen (ml): 1 - 10 Subdivisión de graduación (ml): 0,2 Para dosificar reactivos, ácidos fuertes, disolventes orgánicos entre otros. Excelente resistencia química y térmica. Totalmente autoclavable a 121 ° C Aprox. Sistema exacto de autobloqueo en la configuración de volumen. Válvula de recirculación para redirigir el líquido dentro de la botella para la dispensación sin burbujas y sin pérdida alguna de reactivo. Válvula de seguridad antigoteo útil frente a una dispensación accidental. Válvula de recirculación, evita la fuga accidental de líquido entre dispensaciones. Que incluya cánula de distribución extendida Adaptadores tipo rosca para uso con frascos de reactivos más comunes (Con Adaptadores: PP GL 45/38, GL 38/32, GL 40/45 y GL 45) ó (Con Adaptadores A45, A 32, A 38 y S 40) ó (Con Adaptadores GL 45/32-33, GL 45/38, GL 45/S40, GL 32-33/NS29/32) Frasco o botella (*opcional) Con certificado de calibración | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | FAMARENA | Biología Molecular | Vivero | Cámara de Electroforesis Horizontal | Tamaño del gel (ancho x largo): 16 x 17 cm; Huella (ancho x largo x alto): 27 x 23 x 14 cm; Volumen del búfer en funcionamiento: 1.8L Diseño para ejecutar 1 (51 muestras) o 2 (102 muestras) bandejas de gel simultáneamente en la cámara tampón. Patrones de bandas planas y uniformes y resultados consistentes con un molde de gel sin complicaciones; no se requieren cintas, grasas, sellos de agarosa u otros accesorios 6 peines de 1,5 mm de grosor, que permiten procesar hasta 3 series de muestras de igual distancia en cada bandeja de gel. El sistema completo que incluya una cámara tampón con una base niveladora de tres puntos, una tapa con cables de alimentación, 2 bandejas de gel, una rueda de gel externa y una bandeja de fundición. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
39 | FAMARENA | Biología Molecular | Vivero | Fuente de Poder para cámara de electroforesis | Voltaje de salida 300V, Max. Corriente 400mA Número de Jotas 3 Modos de visualización: Voltaje o corriente Reloj automático: 0-999 min L × An × H: 26 × 14 × 13.3cm Eléctrico: 120V 50/60Hz Con memoria de apagado que conserva la configuración después del apagado. Diseño apilable de rápida configuración, con pies de goma antideslizantes para mayor estabilidad. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | FAMARENA | Biología Molecular | Vivero | Mini centrifuga | Capacidad: 12 x 2 ml y 0.2 mL Máxima velocidad: Máximo 15000 rpm con incrementos de 100 rpm. Máxima RCF: Máximo 12400 x g con incrementos de 100 x g. Temporizador: 1 segundo a 30 minutos con incrementos de 1 segundo y giro rápido. Nivel de ruido:Máximo 62 dBA. Alimentación: 110 - 240 V, 50-60 Hz. Dimensiones Máximas: 21 x 18 x 12 cm. Peso Máximo: 2 kg. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
41 | FAMARENA | Ecología y Zoonosis y Herbario Forestal (1) | Porvenir | Microscopio | Luz transmitida. óptica corregida al infinito, alta resolución. Con corrección cromática y compensación de imagen plana, iluminación halógena y led. Objetivo Plan-Achromat 4x/0.10. Objetivo Plan-Achromat 10x/0.25 Objetivo Plan-Achromat 40x/0.65 resortado, Objetivo Plan-Achromat 100x/1.25 resortado. 2 Oculares de campo amplio 10x/18 o mejor. Técnica de contrastación disponible en esta configuración: Campo claro (H), técnicas adaptables opcionales: Campo oscuro (D) contraste de fases (PH2) y fluorescencia, set de filtros azul, verde y amarillo, con funda protectora y Aceitera con 5ml de aceite de inmersión. Unidad alimentadora enchufable apropiada para la aplicación de tensiones de la red desde 100 hasta 240 v ±10 %, 50 / 60 Hz. Construida de acuerdo con la clase de protección II (a prueba de choques eléctricos). Revolver porta objetos apoyado en rodamiento de bolas, inclinado hacia atrás, para 4 objetivos. Platina rectangular desde 140 MM X 135 MM hasta 200mm x 160 mm con mando a la derecha (Opcionalmente a la izquierda), con carro mecánico graduado, con desplazamiento en cruz desde 75MM X 30MM hasta movimientos X y Y de 76 x 50mm y sujeta objetos. Condensador de Abbe 0.9/1.25 para campo claro, campo oscuro y contraste de fases Ph2, con ajuste de luz a través del diafragma de iris. Tubo binocular con un ángulo de observación ergonómico de 30o orientable para la adaptación de la distancia inter pupilar y la altura de observación. Alojamiento integrado para unidad alimentadora externa y cable. Asa revestida de plástico que está integrada en el estativo, para montaje, desmontaje y transporte. Indicadores de la intensidad luminosa instalados en ambos lados del equipo o sobre el revólver. Módulo de iluminación con bombilla halógena o Iluminación led 3 W o mejor. Incluye también módulo de iluminación LED. Mando de enfoque macro y micrométrico coaxial a ambos lados, de manejo cómodo, suavidad del mando macrométrico ajustable. Con puntero indicador. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
42 | FAMARENA | Física e Hidráulica | Porvenir | Balanza Digital | Las especificaciones del equipo deben contemplar como mínimo, lo siguiente: Capacidad máxima de 12.000 gr Precisión de 0.2 g, Tiempo de respuesta menor a 3seg, Certificado de calibración, pantalla lcd, adaptador CV. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
43 | FAMARENA | Diseño de Plantas | Porvenir | Horno de Convección Mecánica | Horno digital de convección forzada. Rango +/- 10% Temperatura de 50 a 250°C. Estabilidad de ±0.3°C. Cámara de mínimo 65L o más Se solicita con 2 entrepaños (capacidad máxima de 13). Alimentación eléctrica: 120V; 60Hz. Cámara de acero inoxidable con esquinas redondeadas. Con microprocesador para el control de temperatura y temporizador para encendido y apagado. Ángulo de apertura de la puerta superior a 180°. Alarma audible y visual contra sobrecalentamiento. pantalla fluorescente o digital táctil e interfaz USB. Incluye interfaz USB RS 232 u otra. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
44 | FAMARENA | Diseño de Plantas | Porvenir | Balanza Analítica | Balanza analítica con las siguientes características Capacidad Max: 220g División: 0.1mg / 0.0001g Escala de verificación (e): 1mg Rango de tara: -20g hasta -220g Clase: 1 Repetibilidad: 0.1mg Linealidad: +/- 0.2mg Sensibilidad de deriva: 2ppm° Temperatura de trabajo: 18 a 33°C Tiempo de estabilización: <6s Interfases: RS232C, USB, entre otras Alimentación: Adaptador entrada 100 a 240VAC 50/60HZ, 0,5 A Max, Salida 12 VDC 1, 2 A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
45 | FAMARENA | Diseño de Plantas | Porvenir | Balanza de Precisión | Balanza de precisión con Capacidad máx. 4.500 g con certificado de calibración del proveedor. Lectura mínima 0,01 g Comunicación RS232; USB Pantalla LCD de 2 líneas c/luz de fondo Cubierta Incluido Material del plato Acero inoxidable Electricidad Adaptador de CA (incluido) Tiempo de estabilización 1.5 sg. Rango de tara: para capacidad por diferencia. Unidades de medida: Quilate; Personalizado; Grano; Gramo; Kilogramo; Miligramo; Onza; Libra. Ambiente de trabajo 10 °C – 30 °C, 80 % HR, sin condensación | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | FAMARENA | Diseño de Plantas | Porvenir | Desecador | Desecador en Vidrio De 300mm Sin Llave Con placa de porcelana Fabricado con un vidrio muy grueso, se distinguen dos cavidades, la primera cavidad más grande y superior, permite poner a secar la sustancia, y la otra cavidad inferior se usa para poner el desecante, más comúnmente sílica gel. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
47 | FAMARENA | Servicios Públicos | Porvenir | Kit de Ensamble Sistema Solar Fotovoltaico | Cuatro (4 unidades) Paneles solar policristalino perc de 24V 330W con las siguientes características técnicas: Tipo de celda: Policristalino perc, con vidrio templado revestido mínimo espesor 3 mm. Caja de conexión: Grado de protección IP 68, 3 diodos, Dimensiones de Cables: mínimo 4 mm² ,minimo 1100 mm, Tipo de conector: MC4-compatible, Características eléctricas a condiciones estándar de prueba STC: Irradiancia 1000W/m², Temperatura del módulo 25℃, AM. Potencia nominal total 1320 W, potencia por módulo 330 W., Máximo Voltaje Vmp(V): 37.5 .Máxima Corriente Imp(A): 8.80, Voltaje de Circuito Abierto Voc(V): 46.80 .Corriente de Corto Circuito Isc(A): 9.16. Características eléctricas a temperatura nominal de operación: Irradiancia 800W/m², temperatura ambiente 20℃, AM 1.5. Máximo Voltaje Vmpp(V): 35.20, Máxima Corriente Impp(A): 6.94, Voltaje Circuito Abierto Voc(V): 43.10, Corriente de Corto Circuito Isc(A): 7.42. Condiciones de trabajo: Máximo voltaje del sistema 1500 VDC. Máxima corriente (fusible) en series 15 A, Máxima carga de viento 5400 Pa/ 2400 Pa, (1 UN) Controlador regulador solar MPPT 60A 12/24/48V DC automático para sistemas OFF-GRID o aislados. Compatible con baterías AGM, GEL y litio. Con display LCD para monitorear paneles solares, baterías y cargas conectadas; con tecnología de seguimiento de doble pico o pico múltiple, con mecanismo de protección sobre temperatura y protección de iluminación TVS y disponibilidad de función Bluetooth; deberá tener como mínimo las siguientes especificaciones: Voltaje del Sistema: 12/24/36/48VDC. Voltaje de Batería: 9 a 70 VDC, Max. Voltaje de Entrada Solar: 150V (25°C), 145V (-25°C), Max. Rango de potencia de voltaje (Volt. Batería): +2V to 120V. Corriente de carga nominal: 60A, Corriente de carga nominal mínima: 20A . Max. Capacidad de Carga Capacitiva: 10000uF, Max. Potencia de entrada del sistema Fotovoltaico: 800W/12V- 1600W/24V-2400W/36V- 3200W/48V (1 UN) Inversor 1000W Onda Seno Pura; (2 UN) Dos. Baterías 12V, 200 Ah ciclo profundo; Cables y protecciones necesarias para realizar la instalación fotovoltaica: deberá incluir como mínimo 2 breaker bipolar DC de 40A, 1 DSP para paneles solares, breaker AC de 20A, 4 juegos de conectores MC4, 14 m de cable solar 4mm, 5 m de cable tipo soldador AWG6, 1 m de riel Omega; Base en malla cuadriculada para montaje de equipos de energía solar para soportarse sobre mesa de trabajo y/o piso azotea, deberá incluir inclinación variable minimo de 10 a 30 grados para sistema de 4 paneles solares en terreno; (1 UN) Kit de herramientas con estuche de protección y/o maletín de transporte compuesto por: 1 alicate, 1 pelacables, 1 ponchadora, juego de destornilladores, juego de 50 tornillos con tuerca de ¼” de diámetro y 1” de largo, paquete de amarres plásticos de 25cm, 2 rollos de cinta aislante negra, 2 rollos de cinta aislante azul, 2 rollos de cinta aislante roja, 100 terminales de ojo para conductor AWG12, 50 terminales de ojo para conductor AWG6; (1 UN) Pinza voltiamperimétrica con corriente DC y AC para medida de corriente en baterías, paneles solares e inversor. Indispensable se debe realizar la visita al sitio de instalación, edificio laboratorios sede el Porvenir Bosa. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
48 | FAMARENA | Almacén de Topografía | Vivero | Radar de Velocidad | Medidor radar de velocidad, Rango de medición de vehículos 16 – 322 KPH, objetos pequeños 16 – 177 KPH. Precisión +/-1 mph o +/-2KPH. Lecturas en Mph o Km/h Rango de medición 457 metros. Pantalla LCD | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
49 | FAMARENA | Tecnologías Limpias | Vivero | Ariete Hidráulico | Ariete Hidráulico de 1” de entrada de agua + 1 campana de 2” con salida de 1⁄2” + cheque 2”. Equipo destinado para el análisis de la tecnología de bombeo hidráulico sin necesidad de energía eléctrica o química adicional. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
50 | FAMARENA | Tecnologías Limpias | Vivero | Tacómetro Láser | Tacómetro, combinado que proporciona mediciones de RPM de contacto y sin contacto, también cuenta con un termómetro IR integrado con puntero láser para medir la temperatura de la superficie de -4 a 600 grados F (-20 a 315 grados C), lo que lo hace ideal para verificar la temperatura de funcionamiento de motores, rodamientos y maquinaria. Completo con ruedas para velocidad superficial lineal (0,2 a 6560 pies / minuto, 0,05 a 1999,9 m / minuto) o mediciones de RPM, 4 pilas AA, cinta reflectante de 23 pulg. (0,6 m), estuche de transporte. Equipo destinado para medición de velocidad angular en los diferentes tipos de turbinas para producción energética con las que cuenta el laboratorio. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
51 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | MÁQUINA DE CORTE Y GRABADO LÁSER | SE ELIMINO DEL PROECSO | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
52 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | ESCANER 3D | Escáner 3D con precisión de escaneo hasta de 0.04 mm, precisión volumétrica 0.1 mm + 0.3 mm/m, velocidad de escaneo 30 fps 1.500.000 puntos/segundo, mínima distancia de punto 0.2 mm, Modos de escaneo versátiles y modos de alineación Modos de escaneo: Escaneo rápido de mano, Escaneo HD de mano, Escaneo fijo. Modos de alineación: Alineación de características, alineación de marcadores, alineación de objetivos codificados de plataforma giratoria, y alineación manual, portable y diseño de usuario amigable, incluye software para su correcto uso, Color Pack: cámara de texturas captura texturas a todo color para modelos 3D. Industrial Pack: Captura datos 3D de alta precisión y resolución de objetos pequeños a medianos. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
53 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | IMPRESORA 3D DE RESINA | Impresora 3D de Resina: • Tecnología: LFS Low Force Stereolithography. Iluminación lineal y tanque flexible que reduce drásticamente la fuerza de separación de capas para proporcionar calidad de impresión y fiabilidad. • Volumen de impresión (xyz): 33,5 x 20 x 30 cm • Fuente: Láser • Doble Motor Óptico: 2 Unidades de procesamiento de luz, con laser de 250mW de potencia. Este incluye doble sistema compacto de lentes y espejos que permiten impresiones precisas y repetibles. o cabezal sencillo que realize lo dos tipos de corte tanto metalico como blandos. • Espejos parabólicos: Garantiza que los laser impriman de manera perpendicular al plano de impresión para obtener una calidad de impresión uniforme en toda la base de la impresión. • Protector UV: Cámara/tapa de protección color naranja que impide el paso de la luz, impidiendo también daños de los procesos de impresión y los componentes internos del equipo. • Impresión continua: Monitorización continua de rendimiento • Sensores integrados independientes: Sistema de supervisión constante por medio de sensores. Mantienen las condiciones ideales del equipo y envía notificaciones sobre el estado de la maquina y alertas sobre el estado de la misma. • Resinas: Variedad en materiales de uso general y especifico de fácil cambio gracias a su sistema de cartuchos intercambiables. No se requiere cambio manual de resina. • Sistema automático de baseado de resina: Galga extensiométrica para determinar el nivel de llenado y determinar la cantidad exacta de resina requerida para cada impresión. • Calibración de bucle cerrado: Los sensores ópticos realizan continuamente correcciones para ajustar la escala y la potencia y hasta pueden detectar el polvo. • Resolución de laser: 250mW • Doble Unidad de laser: 2 unidades de Laser de alta densidad de potencia que pasa a través de un filtro espacial que garantiza un punto focal del laser mas nítido. • Sistemas independientes de laser: Permite el reemplazo fácil y rápido de la unidad de luz por el mismo usuario del equipo. • Resolución en X Y: 25 micras • Resolución en Z: De 25 micras a 300 micras • Grosor de capa: De 25 micras a 300 micras • Sistema Operativo: IOS/Windows • Conexión: USB/Wifi • Fuente de alimentación: 110V - 220V a 60W • Manuales de operación y mantenimiento: Español/Inglés • Tipo de archivos aceptados: OBJ o STL • Software: Incluye software y dashboard que permite realizar seguimiento y registro a todas las impresiones realizadas y tiempo registrado. Permite por medio de la red realizar conectividad con uno o varios equipos y realizar impresiones de manera remota. Permite la configuración automática de las impresiones, preparación de impresión de piezas y sugiere orientación, soportes y disposición automática para óptimos resultados. • Pantalla: Pantalla interactiva a color de 5,5 pulgadas. • Control en la nube: Monitoriza y gestiona tu parque de impresoras de forma remota en línea gracias a Dashboard. • Reparaciones In-situ: Las Light Processing Units, los rodillos, la ventana del sistema óptico y demás componentes se pueden reemplazar en tu empresa para garantizar una disponibilidad las veinticuatro horas al día, todos los días. Incluye: • Plataforma de curado de resina: * Utiliza calor, luz UV y una exposición universal uniforme para dar a las piezas sus máximas propiedades mecánicas y precisión dimensional. *Utiliza los ajustes de curado preprogramados o guarda los perfiles personalizados que utilices con frecuencia para aumentar la eficiencia de tus posacabados. *Los calentadores de 500 W llevan las temperaturas hasta a 80 ºC en menos de 10 minutos, mientras que los tres módulos de luz UV emiten la longitud óptima de luz para un curado rápido y eficaz. *Exposición universal uniforme: Una cavidad interna reflectora y una plataforma giratoria de vidrio granatizan que la luz UV llegue a todas las superficies para obtener un curado uniforme. *Validada para aplicaciones biocompatibles: La Form Cure L se han validado en procesos aprobados por la FDA y son compatibles con nuestros materiales esterilizables para uso biocompatible fabricados en nuestras instalaciones con la certificación ISO 13485. • Plataforma de lavado de resina: *Agita el disolvente para eliminar la resina residual de las piezas impresas en 3D por SLA, con lo que siempre se obtiene una impresión lisa, limpia y de alta calidad. Cuando se completa el lavado, las piezas se sacan del disolvente para que se sequen al aire, con lo que se evita que tengan una exposición excesiva al disolvente y se deformen. *Configúralas y despreocúpate: Utiliza los ajustes de lavado preprogramados o guarda los perfiles personalizados que utilices con frecuencia para aumentar la eficiencia de tus posacabados. *Mantenimiento informado: El monitor de disolvente integrado y el contador de ciclos te ayudan a mantener el máximo rendimiento posible de la limpieza avisándote de cuándo debes reemplazar el disolvente. *Para varios tamaños: Lava una base de impresión de la Form 3L o dos bases de impresión de la Form 3 con el adaptador para bases de impresión incluido con la máquina. • Una (1) Resina Estándar • Un (1) Tanque para Resina • Una (1) Plataforma de construcción • Un (1) kit de terminación de piezas | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
54 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | MÁQUINA DE IMPRESIÓN 3D LPD | Impresora 3D Profesional LPD con tecnología de impresión digital de luz dual con modelo y material de soporte: • Tecnología: LPD Plus (Layer Plastic Deposition Plus) – Técnica FDM dobe extrusión con material soluble • Volumen de impresión (xyz): Desde 20.000cm3 hasta 30.000 cm3 • Diámetro de boquillas: Desde 0,25 mm (0,0098 pulgadas) - estándar, 0,6 mm (0,024 pulgadas) • Espesor de capa: Desde 25 micras • Resolución de capa: Desde 25 micras • Materiales de construcción: Filamento de Plástico, apliclable para filamentos externos • Alimentación eléctrica: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Monofásica 4A • Conectividad: Interfaz Ethernet 10/100/1000, WIFI, USB • Formatos aceptados: STL, OBJ, DXF, 3MF, PLY Incluye: • Plataforma caliente y plataforma de vidrio, • Sensor de fin de material, • Cámara integrada, • Conectidad Wi-Fi, Ethernet y USB, • Pantalla Touch, • Multimaterial • Dispositivo de filtrado que ayuda a mantener la temperatura estable dentro de la cámara de impresión para reducir la deformación de los materiales. • Un (1) rollo de material ABS | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Osciloscopio 2 CANALES 3 en 1 de 70MHz | Osciloscopio de mano LCD de 2,8 pulgadas, 2 canales, ancho de banda de 70 MHz, 20.000 cuentas, multímetro OSC + DMM 3 en 1. El paquete incluye: sondas, enchufe de alimentación, ajuste de sonda, cable USB, cables de multímetro, instrucciones (idioma español preferiblemente), BNC a pinza de cocodrilo. Frecuencia de salida del generador 0,1 Hz a 25 MHz | 65 |  |  |  |  | 0 | 0
56 | Ingeniería | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Edificio Sabio Caldas Piso 7 | Osciloscopio 2 CANALES 20 MHz | Osciloscopio y Multímetro – Función de escala automática – FFT. 20 opciones de medición automática. Ancho de banda: 20 MHz. Compatible con transmisión de datos USB. Multímetro compatible con SCPI. Batería recargable de iones de litio. Grabación y reproducción de forma de onda. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
57 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | ESTANTES | Fabricación de estantería en tubo cuadrado calibre 14 totalmente desarmable con refuerzos en la espalda costados con recubrimiento de malla expandida y entrepaños (estructura de tubo con tapa en tríplex 14 mm enchapada en formica gris nube f8) entrepaño de la mitad fijo y los otros que se puedan mover, rodachinas de 3" de poliuretano que resistan el peso ,acabado en pintura electrostática Medidas generales externas Alto; 180 cm , Fondo 70 cm , ancho 120 cm | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
58 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | ARMARIO INDUSTRIAL | • Dimensiones: fondo:40cm; alto:190cm; ancho:100cm • Armario industrial organizador, estructura totalmente metálica con terminados en pintura DUPONT al horno de aplicación electrostática. • En su parte interna posee una cobertura en lámina perforada ideal para organizar y almacenar cualquier tipo de herramienta. • 4 cajones metálicos de medidas fondo 35cm, ancho 95cm y alto 9cm. • 24 Gaveteros plásticos en cada puerta (GA-04) para un total de 48 gaveteros plásticos de medidas fondo 18cm, ancho 12cm y alto 9cm | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
59 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | Organizador de bases | Organizador tipo caja fabricado en tubo cuadrado de 1" calibre 14 totalmente desarmable con refuerzos en la espalda recubierto en lamina parte inferior ,espalda y costados ,recubrimiento del frente en malla expandida medidas generales 2.60 m de largo x 0.80 m de alto x 0.30 m de profundidad | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
60 | FACULTAD DE ARTES ASAB | 2 BODEGA DE LUCES Y SONIDO y 1 Taller de litografía | Sede Palacio La Merced | ARMARIOS | Material: lamina cold rolled calibre 22, totalmente desarmable con refuerzos en la espalda acabados recubrimiento de pintura electrostática, cuatro entrepaños graduables, cinco espacios libres, dos puertas en metal con chapa, dimensiones Alto 1.80 m , Ancho ,92m , Fondo 0.5 m | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
61 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | ESTANTES PARA CORONAS DE CABLE RCL19 | Sistema de almacenamiento para coronas Los brazos deben ser de 0.5 m de largo y deben estar inclinados en un ángulo de 10º hacia la parte posterior. La carga máxima por brazo es de 80kg o galvanizado con acabado epoxi. contiene 12 brazos.Tiene una altura Alto 1.80 m , Ancho 1.2 m ,Fondo 0.6 m totalmente desarmable con refuerzos en la espalda A nivel opcional se le pueden incorporar un brazo adicional y un soporte para etiquetas de 120x80mm | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
62 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | Estación De Soldadura y de trabajo De Aire Caliente | Especificaciones técnicas ESTACIÓN DE CONTROL Potencia máx.: de 1400 a 1500W SISTEMA INFRARROJO Potencia: 150W Ajustes de temperatura: 100 ~ 350 C / 212 ~ 662 F Área de superficie efectiva: 35 x 35 mm / 1.38 x 1.38 pulgadas PRECALENTADOR Potencia: 540W Ajustes de temperatura: 50 ~ 200 C / 122 ~ 392 F Área de superficie de precalentamiento: 120 x120 mm / 4.72 x 4.72 pulgadas SISTEMA DE RETRABAJO DE AIRE CALIENTE Potencia: 700W Máx. Flujo de aire: 120L / min Motor: Motor sin escobillas con flujo de aire suave Ajustes de temperatura: 100 C ~ 480 C / 212 F ~ 896 F Estabilidad: ±33.8/±1 SISTEMA DE SOLDADURA Potencia: 75W Ajustes de temperatura: 200 ~ 480 / 392 ~ 896 Resistencia de la punta al suelo: 2ohm Estabilidad: ±33.8/±1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
63 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE LUCES Y SONIDO | Sede Palacio La Merced | MESA DE TRABAJO ELECTRICO | • Dimensiones largo 1.40mts alto 0.75mts fondo 0.60mts. alto total 1.90mts • Fabricación estructural en tubo cuadrado de 2” calibre 18. • Superficie fabricada en madera de 2.5cmts de espesor con cobertura en formica brillante y con reborde en formaborde. • Posee cremallera modular calibre 18. para instalar accesorio. • Posee 25 gavetas modulares desmontables de dimensiones largo 21 cmts ancho 13.5cmts alto 11cmts • 1 cajón de dimensiones 40x15x50 cm, con corredera full extensión. • 1 cajón de 40x50x50 cm, con puerta para candado. • Posee tablero porta herramientas fabricado en lamina CR calibre 18 con 30 ganchos para organizar herramientas • Lampara con doble bombillo Led. • Canaleta móvil de 6 compartimientos para toma corriente levinton. • Niveladores en la parte inferior de cada pie de apoyo • Lampara de luz led. • Bombillo de señalización LED rojo de 22mm Voltaje 220 VAC. • Pulsador de Emergencia Rojo, Base metálica con cabeza de 40mm NC. • Acabados en pintura Dupont de aplicación electrostática. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
64 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | TALADRO DE ARBOL O PEDESTAL | Taladro de pedestal con motor de inducción para mejor desempeño y funcionamiento más suave. Ajuste de profundidad con bloqueo para trabajos en serie. Cabezal, mesa de trabajo en fundición en hierro para mayor estabilidad y duración. Mesa de trabajo y base ranuradas para recibir prensas y dispositivos de trabajo. Características técnicas: Potencia de motor: 1100 watts / 1.1/2 HP Capacidad de mandril: 20mm / 3/4” Recorrido del husillo: 120 mm Cono del husillo: mt 4 Numero de velocidades: 12 Rango de velocidad: 180-3400 RPM Volteo: 510 mm Tamaño mesa trabajo: 180 x 420 mm Tamaño de la base: 580 x 430 mm Diámetro de la columna: 92 mm Altura entre: 170 a 180 cm | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
65 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO y TRIDIMENSIONAL | Sede Palacio La Merced | PRENSA DE BANCO GIRATORIA 6" USO PESADO | Estructura de hierro fundido para mayor dureza. Tornillo con husillo que asegura una operación suave y duradera. Base con agujeros para sujetar directamente al banco de trabajo para mayor estabilidad. Base con perno y bloqueo para mayor versatilidad. Tornillería cromada resistente a la corrosión. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
66 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | PRENSA DE COORDENADAS PARA TALADRO | PRENSA DE COORDENADAS No. 6 - 150 mm Características: Esta prensa permite posicionar la pieza de trabajo bajo la herramienta de una manera mucho más precisa, ya que sus ejes coordenados permiten el movimiento en X – Y (es decir de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda) por medio de tornillos que mueven dos carros independientes. Permite trabajar en un talador de banco de una forma similar a una fresadora. Especificaciones Alto: 16cm , Ancho: 32cm, Largo: 33cm, | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
67 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | LAVA OJOS DE EMERGENCIA | lavaojos con pileta en acero inoxidable y boquillas rociadoras en plástico ABS, con tapas de protección de abertura hacia arriba, contra pequeños residuos, insectos y productos químicos. Los tubos son en acero inoxidable, con soporte de acoplamiento en aluminio, filtro y válvula en latón cromado. De accionamiento manual, a través de una placa de empuje en acero inoxidable. Diámetro de suministro de 1/2 pulg · Presión de trabajo: 30 – 90 psi, Forma: Redonda, Ancho x Altura: 40 cm x 30 cm, Diámetro: 32 cm | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
68 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | MESAS DE TRABAJO ALTAS | Fabricación de mesas de trabajo estructura en tubo cuadrado de 2" , medidas generales 140 cm de largo x 60 cm de ancho x 90 cm de altura, 2 cajones inferiores con guía telescópica bidireccional, medidas 60 cm de largo x 40 cm de ancho x 12 cm de profundidad, entrepaño inferior en tríplex 18 mm tapa superior en tríplex de 36 mm recubierta en hoja de neopreno Durómetro de 80 A acabado liso respaldo con adhesivo, con un contenedor de residuos corto-punzantes flotante en la parte inferior para recolección de residuos de vidrio de fácil manejo para desocupar | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
69 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | MESAS DE TRABAJO BAJAS | Fabricación de mesas de trabajo estructura en tubo cuadrado de 2", medidas generales 140 cm de largo x 60 cm de ancho x 80 cm de altura, 2 cajones inferiores con guía telescópica bidireccional, medidas 60 cm de largo x 40 cm de ancho x 12 cm de profundidad, entrepaño inferior en tríplex 18 mm tapa superior en tríplex de 36 mm recubierta en hoja de neopreno Durómetro de 80 A acabado liso respaldo con adhesivo, con un contenedor de residuos corto-punzantes flotante en la parte inferior para recolección de residuos de vidrio de fácil manejo para desocupar , | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
70 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | EXTRACTOR DE HUMO PARA SOLDADURA | Extractor de humo para estación de soldadura, el filtro de carbón activado de 0,4" de grosor absorbe y captura humos de soldadura, flujo, productos quimicos, gases y ayuda a prevenir la disipación en la habitacion,El ventilador optimizado de 3000 rpm de alta succión hace bajo ruido y te permite eliminar humos de 5 a 6 " de distancia, 4 patas de goma antideslizantes resistentes que anclan la unidad al suelo, practica asa de transporte que te permite mover la unidad mas fácilmente, Filtro fácil de reemplazar, incluye un filtro de repuesto. Temperatura de funcionamiento -4.0 °F a 140.0°F, consumo de energía 120 v, 30 w,(50/60hz) | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
71 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | ESTANTERIAS Metálicas | Estantería fabricada en tubo cuadrado de 1 1/2" recubrimiento en malla expandida y 2 puertas corredera en lamina microperforada calibre 18 con 1 entrepaño fijo y 4 movibles, con 2 chapa de ombligo de seguridad medidas generales externas 110 cm de ancho x 150 cm de alto x 40 cm de profundidad acabado en pintura electrostática gris humo | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
72 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | MUEBLE POCETA | Mueble poceta fabricado en lamina acero inoxidable calibre 18 con entrepaño y 2 puertas en lamina microperforada en acero inoxidable calibre 18, con trampa para solidos, medida del mueble 120 cm de largo x 50 cm de ancho x 90 cm de alto, superficie en acero inoxidable ,tamaño de la poceta 35 cm de ancho x 50 cm de largo x 20 cm de profundidad, grifería lavaplatos monomando cabeza extraíble profesional | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
73 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | lampara tipo NEGATOSCOPIO | Lampara led tipo negatoscopio DE 2 PLACAS medidas de 76 cm a 83 cm de largo x 47 cm a 54 cm de alto x 2, 4 cm a 9 cm de grueso. Alta luminancia LED Sensor automático al insertar la película Regulador de luz por equipo DE 110V | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
74 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | PUESTO DE TRABAJO FLOTANTE CON CAJA DE LUZ | Puestos de trabajo flotantes tipo mesa de dibujo con caja de luz y tapa basculante en lamina de tríplex de 15 estructura fabricada en tubo cuadrado de 1" calibre 18 o 16 esta tiene que ir fijada ala pared y tener un sistema que se pueda bascular hasta 25° acabado en pintura electrostática gris humo, dimensiones totales: 93cm de largo, patas delanteras de 80cm, ancho de 50cm y patas traseras de 36cm con marco de soporte a todas las patas | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
75 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | PUESTOS DE TRABAJO FLOTANTE | Puestos de trabajo flotantes tipo mesa de dibujo en lamina de tríplex de 15mm estructura fabricada en tubo cuadrado de 1" calibre 18 o 16 esta tiene que ir fijada ala pared y tener un sistema que la superficie se pueda bascular hasta 25° acabado en pintura electrostática gris humo, dimensiones totales: 93cm de largo, patas delanteras de 80cm, ancho de 50cm y patas traseras de 36cm con marco de soporte a todas las patas | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
76 | FACULTAD DE ARTES ASAB | CDA | Sede Palacio La Merced | Mueble de digitalización | Mueble fabricado en madera prensada tipo RH mínimo de 15mm. Con 6 entrepaños graduables, para los diferentes tamaños de equipos en su altura, de madera prensada tipo RH de 15 mm con terminados en madecanto rígido. Tapas laterales según diseño existente. Tapa posterior con perforaciones pasa cables, base de madera prensada reforzada con niveladores de piso dimensiones: Fondo de 50 cm. Ancho 90 cm. Alto 2 metros. Color madera. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
77 | FACULTAD DE ARTES ASAB | CDA | Sede Palacio La Merced | Vitrina de exhibición | Vitrina de estructura metálica con una dimensión de 50 cm de fondo, 90 cm de ancho por 2.00 m. de alto, con cinco compartimientos separados por 4 divisiones en vidrio templado de 6 mm. Con dos luces alógenas en la parte superior. La base y la parte superior en madecor de 15 mm color madera y con niveladores. La partes delantera y posterior y laterales en vidrio templado de 6mm. Con puerta y chapa de seguridad en la parte de atrás. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
78 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE VIDRIO | Sede Palacio La Merced | PRENSA DE BANCO GIRATORIA 5" USO PESADO CON YUNQUE | Estructura de hierro fundido para mayor dureza. Tornillo con husillo que asegura una operación suave y duradera. Base con agujeros para sujetar directamente al banco de trabajo para mayor estabilidad. Base con perno y bloqueo para mayor versatilidad. Tornillería cromada resistente a la corrosión. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
79 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ASAB | Sede Palacio La Merced | ARMARIO | Material: Lámina Cold Rolled de calibre 22. • Acabados: Recubierto con pintura electrostática termofijada. Cuatro (4) entrepaños totalmente graduables. Sistema de apertura abatible con chapa tipo Yale. Cuenta con tres (3) puntos de seguridad, color gris. Alto: 180 centímetros. Ancho: 92 centímetros. Fondo: 45 centímetros. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
80 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ASAB.BODEGA NUEVA STA FE | Sede Palacio La Merced | ESTANTERIA PARA TAMBORES | Fabricación estructura desarmable en tubo cuadrado de 1 1/2" ,soportes horizontales en tubo redondo de 1 1/2" encauchetado acabedo en pintura electrostática gris humo , escalera desmontable con soporte rodante en la parte superior para recorrer toda la estructura medidas generales 250 cm de alto x 180 cm de ancho x 65 cm de profundidad | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
81 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ASAB | Sede Palacio La Merced | ESTANTERIA PARA BOMBOS | Fabricación estructura desarmable en tubo cuadrado de 1 1/2" ,soportes horizontales en tubo redondo de 1 1/2" encauchetado acabado en pintura electrostática gris humo , medidas generales 150 cm de alto x 140 cm de ancho x 70 cm de profundidad | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
82 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ASAB | Sede Palacio La Merced | ORGANIZADOR DE BASES | Organizador tipo caja fabricado en tubo cuadrado de 1" calibre 18 recubierto en lamina parte inferior ,espalda y costados ,recubrimiento del frente en malla expandida medidas generales 90 cm de largo x 80 cm de alto x 15 cm de profundidad | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
83 | FACULTAD DE ARTES ASAB | BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ASAB | Sede Palacio La Merced | Mesa y herramientero para mantenimientos | • Dimensiones largo 1.40mts alto 0.75mts fondo 0.60mts. alto total 1.90mts • Fabricación estructural en tubo cuadrado de 2” calibre 18. • Superficie fabricada en madera de 2.5cmts de espesor con cobertura en formica brillante y con reborde en formaborde. • Posee cremallera modular calibre 18. para instalar accesorio. • Posee 25 gavetas modulares desmontables de dimensiones largo 21 cmts ancho 13.5cmts alto 11cmts • 1 cajón de dimensiones 40x15x50 con corredera full extensión. • 1 cajón de dimensiones 40x50x50 con puerta para candado. • Pose tablero porta herramientas fabricado en lámina CR calibre 18 con 30 ganchos para organizar herramientas • Lampara con doble bombillo Led. • Canaleta móvil de 6 compartimientos para toma corriente levinton. • Niveladores en la parte inferior de cada pie de apoyo • Lampara de luz led. • Bombillo de señalización LED rojo de 22mm Voltaje 220 VAC. • Pulsador de Emergencia Rojo, Base metálica con cabeza de 40mm NC. • Acabados en pintura Dupont de aplicación electrostática. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
84 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE METALES | Sede Palacio La Merced | PRENSA DE BANCO GIRATORIA 8" USO PESADO | Estructura de hierro fundido para mayor dureza. Tornillo con husillo que asegura una operación suave y duradera. Base con agujeros para sujetar directamente al banco de trabajo para mayor estabilidad. Base con perno y bloqueo para mayor versatilidad. Tornillería cromada resistente a la corrosión. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
85 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE METALES | Sede Palacio La Merced | BANCO DE TRABAJO | • Dimensiones fondo 60cm; ancho 210cm; alto 75cm; alto total 192cm • Posee una lampara led • Posee un tablero porta herramientas con puertas y compartimientos • Posee base para monitor • Canaleta multifuncional eléctrica • Dos cajones metálicos con correderas full | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
86 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE METALES | Sede Palacio La Merced | TABLERO DE HERRAMIENTAS | • Dimensiones 1.20mts largo, 1.00mts alto, 0.20mt fondo. • Estructura en tubo cuadrado de 1” cal 18 • Cobertura externa en lamina CR cal 20 • Panel para colgar herramientas fabricado en lamina CR perforada cal 18. • Puertas doble propósito, poseen malla perforada para colgar herramientas. • En la parte inferior posee 8 gavetas plásticas de medidas 20.x13.11cmts • Pintura Dupont en polvo de aplicación electrostática color a definir por el cliente. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
87 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE METALES | Sede Palacio La Merced | ARMARIO | • Dimensiones largo 1.00mts, fondo 0.40mts, altura 1.90mts • Resistencia máxima 900kg. • Fabricación estructural en tubo de 1” cal 16. • Cobertura externa en lamina CR cal 20 • En su parte interna tiene una cobertura en lámina perforada en cal 18 ideal para organizar herramientas. • Posee 1 bandeja móvil, para ubicar en cualquier posición dentro del armario • Puertas con pivotes y bisagras de seguridad y chapa de doble llave tipo bombín. • Terminados en soldadura MIG. • Acabados en pintura Dupont de aplicación electrostática. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
88 | FACULTAD DE ARTES ASAB | TALLER DE METALES | Sede Palacio La Merced | POCETA | Mueble poceta fabricado en lamina calibre 16 incluye 1 poceta profundidad 10 cm en acero 1 entrepaño y grifería monocontrol lavaplatos metálica, sifón en acero y 2 puertas inferiores. Medidas 60 cm de ancho x 50 cm de profundidad y 90 cm de alto | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
89 | FACULTAD DE ARTES ASAB | Teatro Luis Enrique Osorio | Sótanos Avenida Jiménez | TELÓN NEGRO | Tela 100% polyester color negro Peso 295 gr/m2 Ignifugo IFR cumple la norma NFPA701, Medidas: 8 metros de ancho x 3,5 metros de alto. Acabados: arriba: cincha mas ojetes cada 25 cm Lados: Dobladillo 3 cm Abajo: vaina 10 cm | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
90 | FACULTAD DE ARTES ASAB | Teatro Luis Enrique Osorio | Sótanos Avenida Jiménez | TELÓN BLANCO | Telón - fondo blanco liso para proyección frontal y retroproyección 100% PVC Peso 425 g/m², Ignifugo permanente, cumple certificaciones de Norma Europea retardación al fuego EN13501-1 Clase B s1 d0; UNI 9177 clase 1; NFP 92-503 clase M2; NFPA 701 pass Medidas: 8 metros de ancho x 3,50 metros de alto. Dobles superior con cincha y ojaletes metálicos cada 25 cms | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
91 | FACULTAD DE ARTES ASAB | Teatro Luis Enrique Osorio | Sótanos Avenida Jiménez | PATAS NEGRO | Tela 100% polyester color negro. Peso 295 gr/m2. Ignifugo IFR cumple la norma NFPA701. Medidas: 3 metros de ancho x 3,5 metros de alto. Acabados: arriba: cincha mas ojetes cada 25 cm, Lados: Dobladillo 3 cm. Abajo: vaina 10 cm | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
92 | FACULTAD DE ARTES ASAB | Teatro Luis Enrique Osorio | Sótanos Avenida Jiménez | PATAS BLANCO | Telón - fondo blanco liso para proyección frontal y retroproyección 100% PVC, Peso 425 g/m², Ignifugo permanente, cumple certificaciones de Norma Europea retardación al fuego EN13501-1 Clase B s1 d0; UNI 9177 clase 1; NFP 92-503 clase M2; NFPA 701 pass Medidas: 3 metros de ancho x 3,5 metros de Alto. Dobles superior con cincha y ojaletes metálicos cada 25 cms | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
93 | Doctorado Ingeniería | Sala de prototipado | Edificio Sabio Caldas | Osciloscopio 4 canales analógicos y 16 canales digitales | Osciloscopio 4 canales analógicos y 16 canales digitales, con 100MHz de ancho de banda, velocidad de muestreo 1GSa/s (1Ch), 500MSa/s (2Ch), 250MSa/s (3 or 4Ch), Precisión de ganancia DC para <10mV: 4% , impedancia de entrada (1 MΩ±2%) ¦¦ (15 pF±2 pF), longitud de registro máxima entre 14 Mpts y 24 Mpts, con escala de base de tiempo de 5 ns/div hasta 50 s/div, resolución vertical de 8 bits con escala de 1 mV/div hasta 10 V/div y rango offset 500 mV/div to 10 V/div: ± 100 V, Pantalla de 7 inch. TFT LCD Display, Funciones matemáticas -, +,x,/ y FFT, 30 mediciones automáticas en canales análogos y 10 mediciones automáticas en canales digitales, Funciones de Autoajuste, con sondas atenuadas x1, x10 ajustables al osciloscopio. Consumo máximo de 50 W. Función integrada que permite la monitorización y el uso del equipo a través de una interfaz de PC, guardar imágenes y datos directamente en el pc para el desarrollo de prácticas, conectividad vía standard: USB Host, USB Device, LAN, Aux Output (TrigOut/PassFail) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
94 | Doctorado Ingeniería | Sala de prototipado | Edificio Sabio Caldas | Osciloscopio Digital | Osciloscopio digital: 4 sondas Ancho de banda: de 100 MHz, Canales Analógicos: 4CH Máxima rata de muestreo: 2GSa/s Memoria: 200 Mpts Captura de forma de onda: 500.000 wfm/s; Resolución vertical: 10 bit. Resolución horizontal: 1 ns/div ~1000 s/div. Rango vertical: 8 divisiones Rango horizontal: 10 divisiones Escala vertical: 1MΩ: 500 μV/div – 10 V/div Skew horizontal (CH1 ~ Ch4): < 100 ps Exactitud base de tiempo: +/- 1 ppm Exactitud de ganancia DC: <= 3.0% Exactitud de Offset: +/- (1.5%*offset+1.5%*full escala+ 1 mV) Respuesta en baja frecuencia: 5 Hz típico. Impedancia: 1 MΩ +/- 2%, 50 Ω +/- 1% Capacitancia: 17 pF +/- 2 pF Max voltaje de entrada: 1 MΩ <= 400 Vpk (DC + AC), DC ~ 10 kHz, 50 Ω <= 5 Vrms, +-/ 10 V pea Aislamiento entre canales @ 50 Ω: DC ~ 100 MHz: > 40 dB SFDR (Spurious-Free Dynamic Range) >= 40 dB Tipo de trigger: Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video y serial. Triger serial y decodificador: I2C, SPI, UART, CAN, LIN Mediciones: > 50 parámetros, soporta estadísticas con histograma y tendencia. MATH: 2 trazas, 2 Mpts FFT, + , - , X, / , d/dt, ∫dt, √, average, ERES y editor de formulas. Procesamiento de datos y herramienta de análisis: Búsqueda. Navegación, Historia, Mask Test, Bode plot. Interface: USB 2.0 x 2, LAN, Triger externo, salida auxiliar(TRIG OUT, PASS/FAIL) Envejecimiento (Aging) +/- 1 ppm Display: 10.1” TFT-LCD touch screen capacitivo (1024*600), soporta hasta 256 niveles de intensidad en grados y color de temperature. Tensión eléctrica de alimentación: 100 ~ 240 Vrms, 50 / 60 Hz | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA | [11 empty] | 0
NOMBRE DE LA EMPRESA:______________________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL:________________________________________________________________________
FIRMA:_________________________________________________________________________________________
Note on G20: Dolly Gallego: Debido a que es una solución integral los valores unitarios son bajos pero son diversas cantidades