## ANEXO No. 3 PROPUESTA ECONOMICA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005 DE 2025
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DEL GRUPO ROBUSTOS Y MENORES CON DESTINO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.
ANEXO No. 3 FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y OFERTA ECONÓMICA
ITEM | FACULTAD | LABORATORIO DE DESTINO | UBICACIÓN DEL LABORATORIO | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | DESCRIPCION ITEM COTIZADO | MARCA COTIZADA | REFERENCIA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL DEL ÍTEM | GARANTIA OFERTADA EN AÑOS: 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 5,5 AÑOS MAS DE 6 AÑOS
1 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Física Óptica y Moderna | LÁSER | Laser clase 2 con Longitud de onda: 632,8 a 635nm Potencia de salida 1 mW (sin filtro) Diámetro del haz: 0,48 mm - 0,5mm Divergencia del haz: 0,5 mrad - 2 mrad Polarización: aleatoria , No polarizado o lineal Carcasa metálica Debe contar mínimo con las siguientes protecciones: interruptor de llave (incluir 2 llaves) filtro gris abatible para atenuar el haz Indicador de funcionamiento debe incluir al menos una varilla de soporte de diámetro 0,8cm a 1.2cm, largo 12cm a 15cm Fuente de alimentación enchufable a 110 V | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Física Electromagnética | KIT ENTRENADOR DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y RENOVABLES | Conjunto educativo de energías renovables, debe permitir: demostrar el funcionamiento de un sistema de tecnología de energía limpia en pequeña escala, generar hidrógeno a través de la electrólisis del agua y convertirlo en electricidad mediante una pila de combustible PEM (MEMBRANA ELECTROLÍTICA DE POLÍMERO). introducción completa a los principios detrás de las microrredes renovables Debe incluir todos los accesorios: Cuerpo de turbina eólica Cabezal de rotor para palas perfiladas 9 palas perfiladas para turbina Adaptador de cabezal de rotor para hojas de chapa 3 aspas de lámina de polipropileno para turbina Base de soporte de turbina Poste de aerogenerador de aluminio Electrolizador PEM Base electrolizador PEM Pila de combustible PEM Base de pila de combustible PEM Tanque de hidrógeno Tanque de oxígeno Contenedores de gas internos Base del módulo de placa de circuito. Módulo de resistencia variable de 100 ohmios Panel solar de mínimo 1 vatio. Adaptadores. Instrucciones de montaje Base del módulo del tanque de agua/gas Cables de conexión tipo banana flexibles de 2 mm Tubo de silicona transparente Pasadores de enchufe de plástico para electrolizador. Paquete de baterías con cables de conexión Debe permitir la realización al menos de los siguientes experimentos: Efecto del calor sobre los paneles solares Efecto de la sombra en los paneles solares Efecto del ángulo de inclinación en paneles solares Encontrar el punto máximo de energía del panel solar Modo de electrólisis Generación H2 y O2 Modo de célula de combustible que genera electricidad de H2 y O2 Determinación del voltaje mínimo de descomposición del agua Eficiencias de las turbinas Medición de RPM Sintonización de potencia máxima | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Química Ambiental y Química Básica | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO | Placa de calentamiento entre 6 a 8 pulgadas de diámetro en material anticorrosivo. Rango de velocidad: desde 100rpm a por lo menos 1400 rpm Máxima temperatura: No inferior a 300°C Fuente de alimentación enchufable de 110V Posibilidad de agitación de hasta 20 L | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Química Ambiental | FLOCULADOR DIGITAL DE 4 PUESTOS | Floculador digital de 4 puestos Velocidad controlable y programable desde los 10rpm hasta por lo menos las 300 rpm Tablero digital donde se visualice tiempo y velocidad de trabajo debe incluir 4 Beacker de borosilicato clase A de 1000 ml o 2000ml Tiempo programable desde 1s hasta 10h continuo Alarma sonora de terminación del ciclo Estructura en material con alta resistencia a la humedad, térmica y mecánica. Fuente de alimentación enchufable de 110V Paletas de agitación en material anticorrosivo. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Tecnológica | LABORATORIO DE CONSTRUCCIONES CIVILES | LABORATORIO ESTRUCTURAS | MAQUINA DE COMPRESIÓN | Máquina automática de compresión, de velocidad variable. dotada con bastidores para efectuar ensayos de compresión (2.000 kN) y flexión (150 kN) en probetas de concreto, con la capacidad de fallar bajo ciclos de carga controlada y deformación controlada, con frecuencia de hasta 500 Hz en circuito de lazo cerrado PID, cuatro canales para sensores de carga (celdas de carga y transductores de presión), seis canales para medidores de deformación (potenciométricos, LVDT's y magnetoestrictivos) y cuatro canales para galgas extensiométricas, la bomba hidráulica deberá contar con una capacidad de 650 Bar, con adquisición de datos de carga y desplazamiento. Incluye: transductor de presión, compresómetro-extensómetro para muestras de 4” con sus respectivos neoprenos y platos de retención, compresómetro-extensómetro para muestras de 6” con sus respectivos neoprenos y platos de retención, software dedicado para la determinación del módulo de elasticidad y la relación de Poisson, cuatro (4) sensores LVDT de 10 mm de recorrido. Operable a 110 V | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Tecnológica | LABORATORIOS Y TALLERES DE MECÁNICA | TALLER DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO | TORNO CNC | Torno CNC con las siguientes características: 1. Características Generales • Volteo sobre bancada: mínimo 470 mm. • Diámetro máximo de torneado: mínimo 300 mm. • Longitud máxima de torneado: mínimo 280 mm. • Potencia del husillo principal: mínimo 19 HP. • Velocidad máxima del husillo: mínimo 4000 rpm. • Diámetro de paso de barra: mínimo 50 mm. • Avances rápidos (X/Z): mínimo 30 m/min. • Bancada: Inclinada a 45° 2. Componentes Principales • Contrapunto: • Hidráulico con cono MT-4 o MT-5. • Unidad hidráulica independiente. • Punto giratorio con cono MT-4. • Presentador de herramientas: Compatible con la torreta del torno. • Torreta: Servoasistida, mínimo 12 estaciones. • Sujeción: • Nariz del husillo: A2-5 o A2-6. • Plato de 3 garras hidráulico (6" u 8"). • Juego de garras duras (1) + blandas (2). • Motores: • Servomotores en ejes X/Z: potencia mínima 1.6 kW cada uno. 3. Sistemas Integrados • Refrigeración: Unidad con bomba, tuberías y tanque de por lo menos 80 litros de capacidad (aceite sintético/semi-sintético). • Lubricación: Automática para guías lineales. • Recolección de virutas: Transportador integrado con tanque. • Seguridad: • Lámpara de trabajo, parada de emergencia, semáforo de estado. 4. Control CNC • Sistema: PLC con programación en código G y conversacional. • Pantalla: tamaño mínimo 15". • Funcionalidades: • Simulación 3D/2D (toolpath). • Compensación térmica. • Monitoreo de herramientas. • Conectividad: Ethernet, USB, RS-232 (opcional), Wi-Fi (opcional) • Almacénamiento: ≥2 MB. • Idioma: inglés y/o español. 5. Herramientas y Accesorios Incluidos a) Torneado Exterior • Portainsertos para desbaste: • 2 portainsertos MWLNR-2020K08 (o equivalente). • 10 Insertos WNMG080408-PM (TP720 o equivalente). • 6 Placas de apoyo SMW-432 • 10 tornillos LCS-617. • Portainsertos para acabado: • 1 portainsertos MVJNR2020K16 (o equivalente). • 10 Insertos VNMG160404-FP5WPP10S (o equivalente). • 10 Placas de apoyo SMV-322 • 7 tornillos LCS-513 (o equivalentes). b) Alesado y Roscado • Barras de alesado: • 3 Barras (diámetros 16 mm, 20 mm, 25 mm) con insertos (cada barra con 10 insertos específicos para su tamaño, 30 insertos en total). • Portapinzas y roscado: • 1 Portapinzas SL32-ER32-100 con sus elementos de instalación y llave. • 1 juego de pinzas SER-3218 (18 piezas, rango 3–20 mm). • 1 Porta roscador (SL25-TER32-80) con accesorios. c) Brocas y Machos • 1 Set de brocas y machos HSS-E TiN (14 piezas, M3–M12 / 2.5–10.2 mm). d) Tronzado • 1 Lama de tronzado • 10 insertos específicos para la lama de tronzado suministrado. e) Sujeción Adicional • 3 Bridas de sujeción CP50-22. • 3 Bridas de sujeción CP50-25. • 14 tornillos CS7-6030. 6. Requisitos de Instalación • Eléctricos: 220V/60Hz, regulador de voltaje 20 kVA. • Cableado: considerar conexión a 0 metros; el tomacorrientes disponible se encuentra en el techo (longitud de cable: 5 m aproximadamente), se debe incluir la clavija de conexión a el tomacorriente. • Peso mínimo: 3400 kg. • Armario de Control: hermético. 7. Complementarios • Interfaz que permita la trasmisión y recepción de datos entre el control y PC. • El torno debe incluir software de programación y simulación con las siguientes características: • Licenciamiento: Libre (open-source) o privativo, debidamente licenciado (sin restricciones de uso en producción). • Simulación básica de procesos (visualización de trayectorias). • Comunicación bidireccional con la máquina (transferencia de programas CNC vía USB, Ethernet y/o RS-232). • Compatibilidad: Capaz de generar y editar código G compatible con el control • Cables de alimentación y conexión requeridos para su correcto funcionamiento. 8. Accesorios • Kit de herramientas necesarias para la operación diaria y mantenimiento preventivo del torno CNC. • Refractómetro para medición precisa de la concentración de refrigerante/mezcla de taladrina. • Un halador de barras de 1 mm a 32 mm. • Un halador de barras de 12 mm a 50.8 mm. • Dos medidores de ángulo digital con base magnética y resolución de 0.01°. • Suministro de material para probar el torno y su equipo de halado. 9. Suministros Iniciales de Lubricación y Refrigeración • Aceite para bancada: • Tipo: ISO VG 68 (o equivalente según fabricante) • Cantidad: 10 galones (37.8 litros) • Refrigerante de corte: • Tipo: Taladrina semisintética o sintética • Cantidad: 5 galones (18.9 litros) • Compatibilidad: Aleaciones ferrosas y no ferrosas | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Tecnológica | LABORATORIO APLICADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | EDIFICIO TECHNÉ PISO 3 | MULTÍMETRO DIGITAL TRUE RMS REGISTRADOR DE DATOS | Multímetro digital True RMS con captura de gráficas de tendencias y zoom en las curvas de las tendencias con capacidad para 14 aumentos. Con: Filtro AC seleccionable (modo de lectura gradual) Medición de señales DC, AC, DC+CA seleccionable Medición de tensión en AC rms de hasta 1000V con precisión máxima de 0.4% Medición de tensión en DC hasta 1000V con precisión máxima de 0.025%, Medición de corriente en AC rms hasta 10.000A con precisión máxima de 0.6% Medición de corriente en DC hasta 10.000A con precisión máxima de 0.05% Medición de amperios DC, AC, DC+CA. Medición de miliamperios DC, AC, DC+CA. Medición de microamperios DC, AC, DC+CA Medición de resistencia hasta 500MΩ con precisión máxima de 0.05% Medición de frecuencia hasta 999.99 KHz con precisión máxima de 0.005% Medición de capacitancia hasta 100mF con precisión máxima de 1% Medición de conductancia hasta 50nS Medición de temperatura en un rango inferior mínimo de -100°C y en un rango superior mínimo de 1350°C Medición de continuidad y comprobación de diodos Medición del ciclo de trabajo Medición del ancho del impulso, medición de dBV y dBm. Conectividad con transferencia inalámbrica de datos. Debe poseer pantalla con mínimo 50000 cuentas de resolución y retroiluminación, capacidad de Almacénamiento de hasta 10000 lecturas, mínimo dos terminales con 50Ω de rango con resolución de 1mΩ y generación de corriente de 10mA, debe poseer filtro pasa bajo, función de tensión de baja impedancia, registro de valores mínimos, máximos y promedio, modo relativo, captura de picos para transitorios de hasta 250µs Debe poseer categoría de seguridad CAT IV 600V/CAT III 1000V, protección de entrada mínimo IP 42 Debe incluir certificado de conformidad de fabrica Debe cumplir con normas de seguridad y normas de compatibilidad electromagnética Incluye: Software para Almacénar y analizar los datos registrados Interfaz Óptica-USB de comunicación entre el multímetro y el computador 1 par de cables de prueba rojo negro con aislamiento en silicona con pinzas de caimán rojo negra aisladas 2 pares de cables de prueba rojo y negro de PVC aisladas Sonda de temperatura tipo K con conector de banana estándar compatible con el multímetro Maletín de transporte Sujetador magnético | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Tecnológica | LABORATORIO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | EDIFICIO TECHNÉ PISO 3 | SOLUCIÓN INTEGRAL DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (SUBORDINACIÓN TECNOLÓGICA) | Solución Integral de Automatización Industrial que incluye: Seis (6) Variadores de Frecuencia Características: 1) Potencia: *2,2kW o 3hp (Carga Normal) o 1,5kW o 2hp (Carga Pesada) 2) Número de Fases de la Red: 3 Fases 3) Tensión de Alimentación: 200-240V 4) Frecuencia: 50 a 60 Hz 5) Corriente de Línea: *8,4 A en 200 V (Carga Normal), 7,2 A en 240 V (Carga Normal) *6 A en 200 V (Carga Pesada), 5,3 A en 240 V (Carga Pesada) 6) Protocolo Del Puerto De Comunicación: Ethernet, Serie Modbus, Modbus TCP 7) Tipo De Montaje: Pared 8) Interfaz Física: Ethernet, RS 485 de Dos Hilos 9) Número de Entrada Digital: 8 10) Número de Salida Analógica: 2 (0-10V o 0-20mA) 11) Número De Salidas Relé: 3 12) Tipo: Compacto Incluye: *Cable de Red Ponchado Con Terminales RJ45 de 1m de Longitud (1 X Equipo) Nota: Los Variadores de Frecuencia adquiridos deben ser compatibles con equipos Schneider Electric atendiendo Subordinación Tecnológica. Uno (1) Módulo de Temperatura Características: 1) Número de entradas analógicas: 2 2) Resolución de entrada analógica: 14 bits 3) Incluye Manual de Usuario Nota: El módulo de temperatura adquirido debe ser compatible con el PLC Modicon M221 de la marca Schneider Electric atendiendo Subordinación Tecnológica. Seis (6) Conectores de Conexión de Sensores Fotoeléctricos Marca: Telemecanique (Schneider Electric) Referencia: XZCP1141L2 Rosca: M12 Número de Pines: 4 Longitud de Cable: 2m Tensión de Trabajo Máxima: 250V AC, 250V DC Corriente de Trabajo Máxima: 4A Temperatura de Trabajo: -25...70°C Clase de Impermeabilidad: IP67 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Tecnológica | Laboratorio de Redes y Seguridad de la Información | Edificio Techne piso 5 | Router | Rendimiento y Capacidad • Conectividad WAN: o 2 puertos WAN GE (Gigabit Ethernet) o Opcional: 1 puerto LTE/4G • Conectividad LAN: o 4 puertos LAN GE • VPN: Soporte para IPsec VPN, hasta 100 túneles simultáneos Seguridad • Firewall: Firewall integrado con capacidades de inspección profunda (DPI) • VPN: IPsec, DMVPN, FlexVPN Características de Software • Automatización: Compatibilidad con Python, APIs REST y modelos YANG • Dispositivo administrable Hardware • Procesador: Quad-core ARM • Memoria RAM: 8 GB • Almacénamiento: 16 GB Flash (expandible hasta 32 GB) • Fuente de alimentación: Entrada de 100-240V AC Conectividad Adicional • Wi-Fi: Opcional, con soporte para estándares 802.11ac Wave 2 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Tecnológica | Laboratorio de Redes y Seguridad de la Información | Edificio Techne piso 6 | Switch | Especificaciones Técnicas Conectividad Puertos Ethernet: 24 o 48 puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Puertos uplink: Mínimo 2 puertos SFP+ (10 Gbps) para conexiones de alta velocidad PoE (Power over Ethernet): para conectar dispositivos como cámaras IP o puntos de acceso inalámbrico Funciones de Capa 2 (L2) VLANs: Compatibilidad con hasta 4,000 VLANs (IEEE 802.1Q) Spanning Tree Protocol (STP): Soporte para STP, RSTP y MSTP para prevenir bucles de red Funciones de Capa 3 (L3) Enrutamiento estático Protocolos dinámicos: RIP, OSPF (para prácticas avanzadas) Seguridad Listas de Control de Acceso (ACLs): Filtrado de tráfico por IP, puerto o protocolo Port Security: Configuración de límites de dispositivos conectados por puerto Broadcast Storm Control: Protección contra tormentas de difusión Administración y Monitoreo Interfaz de administración: CLI (línea de comandos) y GUI (interfaz gráfica web) Gestión remota: Compatible con Telnet, SSH, y SNMP v2/v3 Calidad de Servicio (QoS) QoS: Priorización de tráfico, ideal para simulaciones de VoIP y transmisión de datos sensibles Soporte para IPv6 Compatibilidad y Actualización Compatibilidad SDN: Ideal para prácticas avanzadas de redes definidas por software Actualización de firmware: Vía TFTP o interfaz web Dimensiones y Energía Fuente de alimentación: Redundante (según modelo)(opcional) Formato: Montaje en rack (1U o 2U) | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Tecnológica | LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y REALIDAD VIRTUAL | EDIFICIO TECHNÉ PISO 5 | Gafas RA-RV | Resolución por ojo: 2064 × 2208 píxeles (mayor nitidez y realismo) Campo de visión (FOV): 110° para una experiencia inmersiva más amplia Almacénamiento interno: 128 GB (opción de mayor capacidad disponible) Memoria RAM: 8 GB Seguimiento de manos: Sí Conectividad: Wi-Fi y Bluetooth para acceso a contenido en línea y sincronización con otros dispositivos Procesador: Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 Accesorios Incluidos Controladores táctiles mejorados con respuesta háptica avanzada Cargador y cable de carga USB-C Separador para lentes Correa ajustable para mayor comodidad | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Cabina de extracción | Tamaño Externo (Ancho x Profundidad x Alto): 1000 x 840 x 2150 mm Tamaño Interno (Ancho x Profundidad x Alto): 880 x 730 x 745 mm Apertura Máxima: 520 mm Altura de la Superficie de Trabajo: 750 mm Características del Sistema de Ventilación y Soplador: Soplador: Centrífugo incorporado, velocidad ajustable con 9 niveles Velocidad del Aire: 0.3 ~ 0.8 m/s Volumen de Escape del Sistema: 630 m³/h Ruido: ≤ 68 dB Iluminación: Lámpara LED: 8W * 1 Lámpara UV: 20W Ventana Frontal: Motorizada, Vidrio templado de 5 mm, anti-UV Materiales: Exterior: Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano Mesa de Trabajo: Resina fenólica resistente a productos químicos Suministro de Energía: AC220V ± 10%, 50/60Hz/ 110V ± 10%, 60Hz Consumo: 400 W Accesorios Estándar: Grifo de agua y Grifo de gas Soporte base con ruedas Lámpara UV * 2 Lámpara LED Enchufe impermeable Ducto de escape de 4 metros Filtro de carbón activado Pedal Filtro HEPA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Microscopios | Características generales: Óptica: Corregida al infinito (ICS), alta resolución, corrección cromática y compensación de imagen plana. Iluminación: Halógena y LED. Técnicas de contraste: Campo claro (H). Técnicas adaptables: campo oscuro (D), contraste de fases (Ph2), fluorescencia LED. Estativo: Primo Star compacto con iluminación integral LED y halógena (6V/30W). Enfoque: Mando de enfoque macro y micrométrico coaxial en ambos lados, de manejo cómodo y suavidad ajustable en el mando macrométrico. Unidad alimentadora: Enchufable, adecuada para tensiones de red de 100 a 120 V ±10 %, 50/60 Hz. Construida según la clase de protección II (a prueba de choques eléctricos). Revólver portaobjetivos: Apoyado en rodamiento de bolas, inclinado hacia atrás, para 4 objetivos con rosca W 0.8. Platina: Rectangular (140 mm x 135 mm) con mando a la derecha (opcionalmente a la izquierda), carro mecánico graduado (desplazamiento en cruz 75 mm × 30 mm) y sujetaobjetos. Condensador: Abbe 0.9/1.25 para campo claro, campo oscuro y contraste de fases Ph2, con ajuste de luz mediante diafragma de iris. Tubo binocular: Ángulo de observación ergonómico de 30°, orientable para adaptar distancia interpupilar y altura de observación. Alojamiento: Integrado para unidad alimentadora externa y cable. Asa: Revestida de plástico, integrada en el estativo para montaje, desmontaje y transporte. Indicadores de intensidad luminosa: Instalados en ambos lados, visibles incluso a cierta distancia. Módulo de iluminación: Incluye bombilla halógena de 6 V/30W y módulo LED. Filtros: Filtro azul, verde y amarillo incluidos. Accesorios adicionales: Funda protectora Aceitera con 5 ml de aceite de inmersión | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Cuenta colonias | Voltaje de salida: DC 12 V Potencia: 7 W Modo de visualización: LED Tamaño del charco de conteo: 110 mm de diámetro, placa de Petri máxima: 105 mm de diámetro, método de recuento: bolígrafo de conteo en la parte inferior de la placa de Petri: 2 unidades de conteo: 0-999 Absorción magnética lupa: Sí, diámetro de la lupa: 90 mm Aumento de la lupa: 3/6 veces. Tipo de fuente de luz: LED Peso neto: 1,6 kg Tamaño del producto: 320 x 240 Enchufable, adecuada para tensiones de red de 100 a 120 V ±10 %, 50/60 Hz | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Digestor para viales de DQO, 115V | Intervalo de temperatura 0.0 a 170.0 °C Exactitud ±2 °C Estabilidad de temperatura ±0.5 °C Capacidad 25 viales; Ø 16 mm x 100 mm (Ø 0,63” x 3,94”) Soporte de la sonda de temperatura de referencia Tiempo de calentamiento 10 a 15 minutos, dependiendo de la temperatura seleccionada Tiempo de digestión 1 a 180 minutos Condiciones ambiente 5 a 50 °C (41 a 122 °F) Fuente de alimentación (protegida por fusible) 115 VCA (HI839800-01) 230 VCA (HI839800-02) Dimensiones 190 x 300 x 95 mm (7.5 x 11.8 x 3.7”) Peso Aproximadamente 4.8 Kg (10.6 lb) Información para ordenar: El HI839800-01 se suministra con conector de 115 VCA (USA) y el HI839800-02 con conector de 230 VCA (europeo) con cubierta de seguridad de laboratorio HI740217; cable de alimentación eléctrica, guía de referencia rápida con instrucciones para la descarga del manual y certificado de calidad del instrumento. Paquete por 25 viales; Ø 16 mm x 100 mm | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Turbidímetro | Rango de medición (FTU):0.00 a 50.00 FTU-50 a 1000 FTU Resolución (FTU):0.01 FTU (para rango de 0.00 a 50.00 FTU) 1 FTU (para rango de 50 a 1000 FTU) Precisión (FTU): ±0.5 FTU o ±5% de la lectura (lo que sea mayor) Desviación EMC típica: ±2% FS Detector de luz de turbidez: Fotocélula de silicio Calibración:3 puntos (0, 10 y 500 FTU) Fuente de luz: LED infrarrojo Vida de la lámpara: Vida útil del instrumento Condiciones ambientales: Temperatura: 0 a 50 °C (32 a 122 °F) Humedad relativa máxima: 95% sin condensación Fuente de alimentación: 4 pilas alcalinas AA de 1.5 V Duración de la batería: Aproximadamente 60 horas de uso O 900 mediciones Apagado automático: Después de 5 minutos de inactividad Dimensiones: 220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6 pulgadas) Peso: 510 g (1.1 libras). Que incluya juego de 4 pilas AA recargables de 1,5 V más cargador de baterías. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Medidor de oxigeno disuelto (Oxímetro) | Rango O2: 0.00 a 45.00 mg/L (ppm) Rango % Saturación O2: 0.0 a 300.0% Rango Temperatura: 0.0 a 50.0°C Resolución O2: 0.01 mg/L (ppm) Resolución % Saturación O2: 0.1% Resolución Temperatura: 0.1°C Precisión(@ 20°C/68°F) O2: ±1.5% F.S. Precisión(@ 20°C/68°F) % Saturación O2: ±1.5% F.S. Precisión(@ 20°C/68°F) :Temperatura ±0.5°C Calibración de Oxígeno Disuelto: Uno o dos puntos a 0% (solución HI 7040 ) y 100% (en aire) Compensación de temperatura automático, 0 a 50°C (32 a 122°F) Compensación de Altitud 0 a 4000 m ( 100 m) compensación de salinidad 0 a 80 g/L (ppt) (resolución 1 g/L) Sonda: HI 76407/4F Sonda polarográfica DO con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 4m(6.6’) (incluido) Tipo / Vida de Batería (3) 1,5V AAA baterías/aproximadamente 200 horas de uso continuo sin luz de fondo (50 horas con luz de fondo) Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); HR Max 95% Dimensiones 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4”) Peso 300 g (10.6 oz.) Que incluya juego de 3 pilas AAA recargables de 1,5 V más cargador de baterías. 4 Membranas de OD de PTFE pretensadas HI76407A (2), dos soluciones electrolítica HI7041S (30 ml) solución de oxígeno cero Bicomponente HI7040. para calibración punto 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biotecnología Ambiental | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Bomba de vacío de paletas rotatorias (lyofilizador) | Bomba de vacío profundo de paletas rotatorias. Para usar con liofilizador thermo-savant SNL216V: Especificaciones técnicas: Caudal:195 l/min (a 60 Hz); 162 l/min (a 50 Hz) Capacidad de aceite: 0,75 litros Nivel de vacío máximo: 1,5 motor/1,95 x 10³mbar Accesorio de entrada de vacío 12.7 OD Requisitos eléctricos: 115 V 60 Hz Voltaje: 115 voltios Frecuencia: 60 Hz | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biología Molecular | Sede Vivero | REFRIGERADOR VERTICAL 316 L DE 2°C A 8°C. | Balda/cajón Baldas/5 Método de refrigeración por aire forzado Descongelación automática Refrigerante R290 consumo (kWh/24h) 1,78 Ruido (db) 50 Temperatura ambiente: rango de 10-32 ° C Rango de temperatura: 2 - 8 ° C Compresor acorde a las dimensiones de la nevera y refrigeración Tipo de sensor NTC Controlador de temperatura Microprocesador Pantalla digital Voltaje/frecuencia (V/Hz) 220/50 Hz Potencia (W) 228W. Corriente (A) 1.2A Material interior Color acero pintado. Material exterior Color acero pintado Aislamiento PURF Capacidad (l/pies cúbicos) 316/11,15 NT./GT.?kg) 92,5/100 Tamaño exterior (An. x Pr. x Al.) (mm) 660*555*1915 Tamaño interior (An. x Pr. x Al.) (mm) 540*425*1380 Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) (mm) 720*680*2040 CBM 0,90 20GP/40GP/40HQ 27/54/54 Alarma Temperatura alta/baja Corte de energía Fallo del termostato puerta entreabierta Sistema de respaldo de falla de energía (alarma) 8h Puerta exterior/Tipo 1/Vidrio/Baja emisividad Cerradura de puerta 1 Orificio de prueba CANTIDAD/diámetro 1/25 mm Lámpara LED Puerto USB (Opcional) Registrador de temperatura Registrador de datos opcional. Puerto de alarma remota | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Biología Molecular | Sede Vivero | Camara de electroforesis Vertical | "Características cámara para electroforesis vertical Placas espaciadoras de vidrio más gruesas para reducir la rotura. Placas de vidrio permanentemente pegadas, garantizando un espaciador perfecto y sin ningún tipo de inconveniente. Peines plásticos no inhiben la polimerización como lo hacen los peines de Teflón, esta cámara tiene incorporado un canto para eliminar el contacto del aire durante la polimerización. Placas de vidrio y peines marcados con el espesor y el número de pozos para la identificación instantánea. Tamaño del Gel:8.3×7.3cm(W×L) Tamaño de placa de vidrio, Placa de vidrio corta:10×7.3cm(W×L), Placa espaciadora:10×8.3cm(W×L) Volumen superior de búfer:120ml Volumen menor de búfer:180ml Tiempos típicos de ejecución para SDS-PAGE:45 minutos" | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Fisiología del Deporte | Ciudadela Universitaria Bosa Porvenir | Analizador de Composición Corporal | Datos técnicos Interfaces:Ethernet, Inalámbrica Tipo de pantalla: Pantalla táctil de 4,3" inclinable y rotable Capacidad: 800 lbs, 360 kg División (lbs):0.1 lbs División (g):50 g Ports: USB para escáner de código de barras Medición de corriente:100 µA Tiempo de medición:24 segundos Método de medición: Análisis de impedancia bioeléctrica de 8 puntos TALLIMETRO ULTRASONIDO Posiciones de Pasamanos Fijas Incluye Software SECA CLOUD CON LICENCIA POR 2 AÑOS con Medición mínima de: Masa Grasa / Masa Libre de Grasa. Masa Muscular Esquelética. Gráfico de Composición Corporal. (Masa Grasa / Masa Libre de Grasa) Agua Corporal. (Agua Intracelular y Extracelular) Estado de los Líquidos VS Masa Celular del Cuerpo (BIVA) Grasa Visceral. Angulo de Fase (Estado Nutricional y Metabólico) Software compatible con todos los dispositivos comunes (ya sea tableta o computadora portátil) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Almacén de Topografía | Sede Vivero | Estación Total 5" | Rango Prisma: 3000 m Sin prisma: 500 m Precisión 5" Pantalla Única en escala de grises Teclado 28 teclas Plomada laser Tiempo de medición 0.1 s - 1.5 s Rango de enfoque 1.5 m Tiempo de funcionamiento hasta 24 horas Telescopio con iluminación de retículo ajustable Sistema operativo RT/OS Gratuito Almacénamiento de datos Memoria interna: 50000 Puntos Memoria USB Enfoque manual. GEB264 CHARGER FOR GEB261 BATTERY INT LI-ION 7.2V/4200MAH GDF301 Tribrach without optical plummet 1 TRIPODE DE ALUMINIO 2 BASTÓN EXTENSIBLE 5m C/ROSCA 5/8" 2 2 PRISMA CIRCULAR LEICA 1 FUNDA TRANSPORTE PARA TRIPODE 1 FUNDA TRANSPORTE PARA GPS/ ESTACION INCLUYE INSTALACIÓN DE SOFTWARE INFINITY EDU SUBSCRIPTION (1 YR) | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Almacén de Topografía | Sede Vivero | Estación Total 3" | Rango Prisma: 3500 m Sin prisma: 500 m Precisión 3" Pantalla Doble Pantalla a Color Táctil Teclado Alfa numérico (37 Teclas) Plomada laser Tiempo de funcionamiento hasta 18 horas Sistema operativo Windows EC7 Almacénamiento de datos Memoria interna: 2 GB Flash Tarjeta de memoria: Tarjeta SD 8 GB Memoria USB: 16 GB Tiempo de medición 2.4 s a 6 s Rango de enfoque 1.55 m 1ST FACE KEYBOARD TS10 WITH F-KEY Leica Captivate Medición avance TS/MS BASE NIVELANTE PRO, SIN PLOMADA INTERNAL BATTERY LI-ION 10.8V/6900MAH SINGLE-BAY CARGADOR PROFESI 3000 (GEB211/212/221/222/241) 1 014207 1 yr TS10 D.P. Basic CCP 1 TRIPODE EN ALUMINIO 2 JALON EXTENSIBLE 5m C/ROSCA 5/8" 2 PRISMA CIRCULAR TIPO LEICA 1 FUNDA TRANSPORTE PARA TRIPODE 1 FUNDA TRANSPORTE PARA GPS/ ESTACION INSTALACIÓN DE SOFTWARE INFINITY EDU SUBSCRIPTION POR UN AÑO 1 ANTENA WIFI | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Almacén de Topografía | Sede Vivero | RECEPTOR GNSS | * 2 Receptores GNSS * Configuración Base/Rover con las siguientes activaciones: L1/L2/L5 GPS/GLONASS/QZSS, BeiDou, Galileo, NavIC L5, SBAS, Triple Frequency, xFill, Tilt-IMU and Rover * 1 Colector de Datos Trimble TDC6 (Android, 6Gb/64Gb, BT/Wifi. * Software topográfico de Campo Spectra Origin (licencia Perpetua) * Software de Procesamiento GNSS Spectra Survey Office * 1 Bastón de Topografía ultraliviano * 1 Bípode para Bastón * 1 Bracket para TDC6 * 1 Trípode Aluminio y Base Nivelante * 12 meses de corrección satelital centimétrica Trimble RTX INCLUYE ENTREGA E INSTALACIÓN de Software trimble Business center (TBC) Educativo (10 PC). Se solicita por subordinación tecnológica. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Laboratorio de Tecnologías Limpias | Sede Vivero | Eagle LiDAR scanner (Max 4x camera) | Escáner espacial de alto rendimiento, equipado con tecnología LiDAR y sensores de imagen avanzados, para la captura de datos del entorno espacial para aplicaciones en ingeniería inversa, gemelos digitales, gestión de activos, XR (realidad extendida), cartografía de precisión y fabricación mediante impresión 3D. El equipo deberá contar con las siguientes características técnicas: Precisión: 2 cm a 10 m; 3 cm a 20 m; 5 cm a 40 m Radio de escaneo: 40–70 m (medido con >10% o >80% de reflectividad) Rango de escaneo: 80–140 m Ángulo de escaneo: Horizontal: 360°, Vertical: 59° Frecuencia de nube de puntos: 200,000 puntos/segundo Fuente de luz láser: 905 nm Seguridad ocular: Clase 1 (IEC60825-1:2014) Modo HDR: Compatible con 3–5 EV Edición Máxima: 4 cámaras ojo de pez de 48 MP Calidad de salida de imagen: Salida de color panorámica en 8K Interfaz de datos: USB Tipo-C ×2 Soporte de red: Wi-Fi 5 Pantalla: 3.5" Formatos de salida: Nube de puntos en color 3D (PLY) Representación Gaussiana 3D (PLY) Modelo poligonal coloreado 3D (OBJ) Datos de recorrido panorámico 3D (OBJ) Batería integrada: 12,000 mAh Dimensiones: 115 × 181 × 106 mm Peso: 1.5 kg Configuración: 8 núcleos a 2.4 GHz, 32 GB (compatible con expansión mediante tarjeta TF) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Instrumentación | Medidor LCR | Mediciones: Inductancia (L), Capacitancia (C), Resistencia (R), Factor de disipación (D), Factor de calidad (Q). Precisión básica: ±0.5%. Frecuencia de prueba: 120 Hz, 1 kHz (con precisión de ±0.02%). Nivel de señal de prueba: 0.6 Vrms (típico). Modos de medición: Serie / Paralelo. Modo de tolerancia: 1%, 5%, 10%. Velocidad de medición: 1.5 lecturas por segundo (sin incluir búsqueda de auto-rango). Tiempo de respuesta típico: 680 ms. Indicación de batería baja: 6.8 V. Apagado automático: Configurable en 5, 15, 30, 60 minutos o desactivado. Temperatura de operación: 0° a 40° C (32° a 104° F); Humedad relativa 0-70%. Temperatura de Almacenamiento: -20° a +50° C (-4° a 122° F); Humedad relativa 0-80%. Duración de batería: 16 horas con batería alcalina (a 1 kHz con carga de 100 Ω). Consumo de energía: 28 mA en funcionamiento, 2 µA en apagado. Alimentación: Batería de 9V o adaptador de CA externo (DC 12V – 15V). Dimensiones: 190 × 90 × 41 mm (7.5” × 3.5” × 1.6”). Peso: 348 g (sin batería). Certificaciones: EN61010-1:2001 (Seguridad), Directiva EMC 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética). Accesorios incluidos: Cables de prueba Banana a caimán, batería de 9V, cable USB mini | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Maquinas A | Analizador de calidad de energía trifásico | Analizador Portátil con pantalla táctil de 7 Ethernet y USB, control remoto VNC (4) canales diferencia de voltaje, AC/DC, 0-1000v (4) canales diferenciales de corriente AC/DC IEC 61000-4-30:2008 Clase A Edición 3, con certificación 7 modos de monitoreo 512 muestras / ciclo / canal en V & I Detección Transitorios de hasta 32us / 40 us (60Hz / 50Hz) Módulos de respuesta inteligente Armónicos en V/I 127/63 Ciclos máximos pre/post disparo 100 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Almacén de laboratorios | Telurómetro Digital | Instrumento de medición portátil diseñado para medir la Resistencia de Unión, la Resistencia de Tierra (con y sin abrazaderas), la Resistividad del Suelo, el Acoplamiento de Tierra, el Potencial de Paso y Tacto. -Medición de la resistencia de tierra de 4 puntos Rango (rango automático) De 0,011 Ω a 99,99 kΩ Resolución (0,001 al 10) Ω Exactitud ±(2 % Lectura +1 ct) Voltaje de prueba (10, 16, 32 o 60) V; (41 al 5078) Hz Corriente de prueba Hasta 250 mA -Selectivo de 4 polos (con sondas opcionales MN82 o SR182) Las mismas características que con la medición de resistencia de tierra de 4 puntos -Medición de la resistencia de tierra de 3 puntos Rango (rango automático) De 0,09 Ω a 99,9 kΩ Resolución (De 0,01 a 100) Ω Exactitud ±(2 % Lectura +1 ct) Voltaje de prueba (10, 16, 32 o 60) V; (41 al 5078) Hz Corriente de prueba Hasta 250 mA -Medición de 4 puntos de resistividad del suelo Método de ensayo Wenner o Schlumberger seleccionables con cálculo automático Rango (rango automático) (0,01 a 99,9) kΩ; ρ máx.: 999 kΩm Resolución (De 0,01 a 100) Ω Precisión (típica) ±(2 % Lectura +1 ct) Voltaje de prueba (10, 16, 32 o 60) V; (41 al 128) Hz seleccionables -Medición de Potencial Tierra/Tierra V Pot Rango (rango automático) De 0,01 mV a 65,00 V Resolución (De 0,01 a 10) mV Precisión (típica) ±(5 % Lectura +1 ct) Voltaje de prueba (10, 16, 32 o 60) V; (41 al 5078) Hz 2 Medición de tierra con abrazadera (con sondas opcionales MN82 o SR182) Rango (rango automático) (De 0,1 a 500) Ω Resolución (0,01 a 1) Ω Frecuencia de medición Automático: 1611 Hz; Manual: (128, 367, 1611 o 1758) Hz Medición de resistencia de CC (prueba de unión) de 2 polos (con compensación de resistencia de plomo) o 4 polos (detección Kelvin) Rango (rango automático) 2 polos: de 0,12 Ω a 99,9 kΩ 4 polos: de 0,020 Ω a 99,99 kΩ Resolución 2 polos: (0,01 a 100) Ω 4 polos: (0,001 a 10) Ω Precisión (típica) ±(2 % Lectura +2 ct) Voltaje de prueba 16 V CC; (+, - o polaridad automática) Corriente de prueba Hasta 250 mA Medición de corriente (con sondas opcionales MN82 o SR182) Gama De 0,01 mA a 40 A, (de 16 a 400) Hz Precisión (típica) ±(3 % Lectura +2 ct) típico Medición de voltaje externo Gama (De 0,1 a 65) V CA/CC – CC, (15 a 440) Hz Exactitud ±(2 % Lectura +1 ct) Características generales Memoria 512 mediciones (64 KB) Comunicación USB 2.0 aislado ópticamente Fuente de alimentación Batería recargable de 9,6 V con cargador externo de 110/220 V Duración de la batería 1500 pruebas típicas en modo automático Dimensiones (10,7 x 9,80 x 5,12) pulgadas (272 x 248 x 130) mm Peso 7 lb (3,2 kg) con batería Caso Polipropileno UL V0 Temperatura de funcionamiento (32 a 113) °F (0 a 45) °C Temperatura de Almacenamiento (-40 a 158) °F (-40 a 70) °C Humedad relativa Hasta el 90 % de humedad relativa Protección de entrada (IP) IP 53 con tapa cerrada EMC EN 61326-1 Cumplimiento de la seguridad IEC 61010-1, EN 61557, 50 V CAT IV, Grado de contaminación 2" | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Laboratorio Circuitos A | Generadores de Señales | Tasa de muestreo máxima: 1.25 GSa/s Frecuencia de salida máxima: 200 MHz Resolución vertical de 16 bits Función de edición de formas de onda arbitrarias con una longitud máxima de 16 Mpts/CH (opcionalmente 32 Mpts/CH) Generador de armónicos de alto orden incorporado (hasta el 20.º orden) Canal de medición de frecuencia independiente con una frecuencia máxima de 1 GHz Interfaces USB y LAN para conexión remota Interfaz de alimentación Tipo-C para alimentar el instrumento con una fuente de energía móvil, cumpliendo con los requisitos de prueba en campo Función estándar de control web para facilitar la cooperación remota Protecciones de sobre tensión y sobre corriente en cada canal. | 26 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Laboratorio Circuitos A | Osciloscopio | Piso de ruido ultra bajo. Resolución de hasta 12 bits . Ancho de banda analógico máximo de 250 MHz, 4 canales analógicos. Tasa de muestreo en tiempo real máxima de 1.25 GSa/s. Profundidad de memoria máxima de 50 Mpts. Rango de sensibilidad vertical: 200 μV/div a 10 V/div. Tasa máxima de captura de 1,000,000 wfms/s . Pantalla de fósforo digital con graduación de intensidad en tiempo real de 256 niveles. Integra función AFG, análisis de diagrama de Bode, histograma, análisis de señales digitales, etc. Función de búsqueda y navegación de formas de onda para depuración rápida de anomalías en la señal. Pantalla multitáctil capacitiva de 7"" (1024x600). Interfaces USB (Dispositivo & Host), LAN y HDMI. | 26 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Edificio Sabio Caldas | Transformador Trifásico | Transformador trifásico que permite ajustar la tensión de red de una red eléctrica de CA, así como convertir una red eléctrica de CA de una configuración delta (tres líneas y una tierra) a una configuración estrella (tres líneas, un neutro y una tierra). La configuración estrella es necesaria para algunos ejercicios. Hay disponibles diversos valores de tensión de red. El Transformador de Distribución Delta/Estrella, opera con una potencia nominal de 5,4 kVA. Voltaje Primario 190V, 208V, 230V o 250V Delta Voltaje Secundario 220/380 V Star (Wye) Voltaje Secundario Sin Carga 231/400 V Star (Wye) Potencia 5.4 kVA Protección de Circuito 20 A (NEMA L21-20) Configuración de Red AC Delta, 190V a 250V, sin neutro (opcional) | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | Ingenieria | Laboratorios Ingeniería | Edificio Sabio Caldas | Tacómetro | Display: 5 dígitos, 18 mm (0.7”) LCD / Rango de prueba láser: 2.5 a 99999 RPM / Rango de prueba contacto: 0.5 a 19999 RPM / Resolución láser: 0.1 RPM (2.5 a 999.9 RPM), 1 RPM (sobre 1000 RPM) / Resolución contacto: 0.1 RPM (0.5 a 999.9 RPM), 1 RPM (sobre 1000 RPM) / Velocidad de la superficie: 0.01 m/min (0.05 a 99.99 m/min), 0.1 m/min (sobre 100 m/min) / Exactitud: ±(0.05% + 1 d) / Tiempo de muestreo: 0.8 seg (sobre 60 RPM) / Auto rango / Detección de distancia: 50 mm a 500 mm (láser) / Consumo de corriente: Aprox. 65 mA / Batería: 4 x 1.5 V AA / Temperatura de operación: 0°C - 50°C / Dimensiones: 210 x 74 x 37 mm. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | soporte universal | "En forma de V Anchura de la mordaza para las varillas de soporte: 8 ... 14 milímetros Longitud de los lados: 28 cm Tornillos de nivelación: Rango de ajuste 17 mm Peso: 4 kg aprox." | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
34 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Varilla roscada 25 cm | Varilla de soporte de 25 cm, 10 mm Diámetro Ø, con rosca genérica de ajuste, material acero | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Varilla roscada 50 cm | Varilla de soporte de 50 cm, 10 mm Diámetro Ø, con rosca genérica de ajuste, material acero | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Nueces gancho | "mordaza múltiple Ancho de mordaza para varillas: 14 mm Ancho de mordaza para paneles 12 mm." | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
37 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Nueces sencillas | "Mordaza con gancho Longitud del tallo (con gancho) 9 cm Ancho de envergadura de la abrazadera: 14 mm" | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Varillas de 100 cm | Varilla de soporte de 100 cm, 12 mm Diámetro Ø. Material Acero | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
39 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales Laboratorio de procesos industriales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Mordazas de Mesa | "Mordazas de mesa sencilla Ancho de la mordaza: 14 mm Espesor de la mesa de trabajo: 60 mm. " | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Kit de caída libre | Placa grande de contacto, Imán de retención con manguito Adaptador para imán de retención con disparado Contador Base de soporte MF Varilla de soporte 25 cm, 10 mm Varilla de soporte, Mordaza múltiple Regla con manecillas Cables de experimentación mínimo de 1 m suficientes para la realización de montaje (mínimo 4 unidades) | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
41 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Kit de tiro parabólico | Máquina lanzadora de proyectiles esféricos pequeños en un rango de 0-5 m, adjunta con sistema lanzador eficiente de preferencia neumático que evite movimientos súbitos que puedan generar accidentes, mordaza de mesa para sujeción de lanzadora, cinta métrica o flexómetro incluido, soporte elevador de superficies, Regla vertical opcional, sócalo, Bandeja 60 x 20 cm para la recepción de proyectiles con sistema de amortiguación de impacto opcional. | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
42 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Kit de rieles para prácticas de cinemática, dinámica, choques elásticos y choques inelásticos | "Carril de riel Carro Porta pesas Pesa ranurada Sedal Sensor multiuso Soporte de sensor multiuso imán de retención contador muelles de choque para carril, Incluir los accesorios para su correcto funcionamiento | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
43 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Balanza analógica | Balanza mecánica de tres brazos, resolución de medida +/-0,1g con unidad de medida estándar en gramos, con plato de material no reactivo con diámetro mínimo 12 para alojar masas regulares o irregulares, o recipientes para alojar polvo o líquidos, brazo metálico rígido con 3 secciones donde se ajustan masas de diversos calibres (rangos de medida de 0,1, 10 y 100 g)para medida equivalente al llegar al equilibrio, con una medida de masa mínima sin contrapesos de 600g, dispositivo tipo gancho opcional al final de brazo para incluir contrapesos, contrapeso en 3 unidades cuya suma sea mayor a 2 kg para dar mayor rango de trabajo a la balanza. Tornillo de ajuste de calibración para realizar ajustes mínimos, con base metálica de preferencia amplia y estable. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
44 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Kit de fuerza centrífuga y movimiento circular | "Base con pies ajustables Cojinete y husillo Viga giratoria Soporte del sensor Carro de masas con tornillos de mariposa Carro de masas con cojinetes Masas | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
45 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Kit de poleas y polipastos | "poleas de diferentes tamaños puente de polea eje con conector masas gancho para polea acoplamientos asa de soporte dinamómetros de varias medidas cinta métrica manecillas cuerda base de soporte o mesa de soporte nuez universal varilla de soportes de diferentes tamaños" | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Mesa de fuerzas | "Disco graduado en metal 4 Poleas móviles 4 Portapesos masas de diferentes valores 4 Cuerdas con anillos" | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
47 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Juego de Palanca | "palanca masas de diferentes valores dinamómetros de diferentes valores trípode en forma de V mordazas múltiples | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
48 | Ingenieria | Laboratorio de mecánica y análisis de materiales | Salón 408 y Laboratorio de Mecánica y análisis de Materiales | Conservación de la energía | "Rueda de Maxwell Sensor de ultrasonido Cable de extensión, 15 polos Mobile-CASSY 2 wifi Regla con manecillas Zócalo Base de soporte MF Varilla de soporte 50 cm, 10 mm Varilla de soporte, 100 cm Mordaza múltiple | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
49 | Ingenieria | Laboratorio de física III | Física III | Cubeta de ondas | "Cubeta de ondas motor estroboscópico cinta métrica" | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
50 | Ingenieria | Laboratorio de física III | FísicaIII | Kit de óptica | Pista para el banco óptico Punto de combinación LED y fuente de luz luminosa con fuente de alimentación lentes integradas con soportes Pantalla y soporte Soporte del sensor de luz Pantalla de apertura y titular Fuente de alimentación Analizador ajustable Analizador ajustable para el sensor de movimiento rotatorio Tornillos de montaje para el sensor de movimiento rotatorio Correa para el sensor de movimiento rotatorio Polea de 3 pasos: diámetro de ranura de 10 mm, 29 mm y 48 mm, 55 mm con junta tórica en la ranura Incluye Iluminador LED de tres colores Pantalla Lente convergente Longitud de onda del láser rojo: 635 nm +/- 5 nm Rangos de escala completa del sensor de luz: 1, 10 y 100 μW Rango del sensor de posición lineal: 150 mm Resolución del sensor de posición lineal: 40 μm Rendijas disponibles Rendijas simples 0.02 mm 0.04 mm 0.08 mm• 0.16 mm Ranuras variables Doble rendija Múltiples ranuras | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
51 | Ingenieria | Laboratorio de Termodinámica | Laboratorio de Procesos Industriales | Viscosímetro | "Sonda de temperatura Pt100: Obligatorio Rango de temperatura de la sonda Pt100: Desde -50 °C a 300 °C La precisión de medición de la sonda Pt100 debe ser de: 0.1 °C Velocidades de rotación: 0.3 a 200 rpm Modo de control: Pantalla táctil de 5 pulgadas o 7 pulgadas Exactitud o error de medición: ±1% Repetibilidad: entre 0.2 % y 0.5 % Fuente de alimentación: 110 V / 60 Hz Tipo de conexión para transferencia de datos: USB y Ethernet Rango de viscosidades: Desde 1 mPa x s a 100000 mPa x s Unidades de medición: cP o mPa x s Idioma: español e inglés Dimensiones: Alto (450 mm ± 100 mm), ancho (200 mm ± 100 mm) y profundo (300 mm ± 100 mm) Peso: 10 kg ± 5 kg Varilla de acero inoxidable de 500 mm ± 100 mm. (Garantizar materiales que sean resistentes a la corrosión y oxidación) Soporte de acero endurecido Debe incluir mínimo 2 sets de agujas que se adecuen a un amplio rango de viscosidades (agujas entre R1 a R5). Debe incluir software para la transmisión de datos Debe incluir estuche para el guardado del equipo Debe contar con certificado de calibración " | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
52 | Ingenieria | Laboratorio de procesos industriales Laboratorio de Termodinámica | Laboratorio de procesos industriales Laboratorio de Termodinámica | Unidad de intercambio de calor | El depósito de calefacción debe contar con las siguientes características: Potencia: 2 kW ± 1 kW Capacidad de agua caliente: 7 L ± 3 L Termostato: Desde 10 °C hasta 60 °C ± 10 °C Control de caudal agua caliente y fría: Desde 0.3 L hasta 4 L ± 1 L Rango de medición: 20 °C a 100 °C ± 20 °C Debe incluir los siguientes cuatro (4) tipo de intercambiadores de calor: (1) Intercambiador de calor de doble camisa y serpentín, (2) intercambiador de calor en tubos concéntricos, (3) intercambiador de calor de carcasa y tubos (4) intercambiador de calor de placas. La bomba debe contar con las siguientes características: Potencia: 150 W ± 30 W Caudal máximo: 600 L / h Fuente de alimentación: 230V / 60Hz, 1 fase Dimensiones: Alto (600 mm ± 100 mm), ancho (700 mm ± 100 mm) y largo (1000 mm ± 100 mm) Peso: menor o igual a 60 kg Debe incluir software para la transmisión de datos El flujo de agua fría debe ser posible de realizar a través de una bomba externa que recircule el agua, es decir, el equipo no debe ser dependiente de un punto de agua fijo. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
53 | Ingenieria | Laboratorio de termodinámica | Laboratorio de termodinámica | Calorímetro de Joule | Volumen del recipiente interno: mínimo 500 mL El recipiente interno debe estar fabricado en un material resistente a la corrosión y oxidación Volumen del recipiente externo: 1000 mL ± 100 mL El recipiente interno y externo deben estar separados por un material aislante de calor (poliestireno o poliuretano) La tapa debe estar provista de una resistencia en la parte inferior para poder ser introducida convenientemente en el recipiente y de 2 clavijas de 4 mm para la conexión eléctrica. La tapa debe poseer un orificio para colocar un termómetro | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
54 | Ingenieria | LABORATORIO FOTOGRAMETRÍA DIGITAL | 5º PISO SABIO CLADAS | Scanner de mano lidar | Scanner de mano lidar para mapeo móvil que incluya software vitalicio de postproceso con módulos integrados para manejo de información de diferentes equipos entre ellos, pero no limitado a estaciones totales GNSS y Scanner de mano para mapeo móvil. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Estación Total Electrónica | Estación Total Electrónica, doble display táctil, aproximación angular horizontal y vertical de 2 segundos como mínimo, medida sin prisma 1000 metros, con prisma 5000 metros, plomada laser. Conectividad usb y bluetooth. Capacidad de Almacenamiento de 1000 puntos o superior. Capacidad de trabajo de baterías 10 horas o superior. Con accesorios como tarjeta reflectiva, morral de transporte, set de bastones con prismas. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
56 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Colector de Datos FC-6000 Topcon | Compatible con receptores doble frecuencia GPS TOPCON serie GR-5, HIPER V, HIPER LITE PLUS, ubicados en el laboratorio de destino, pantalla táctil de 4,3 pulgadas, índice de protección IP68, cámara digital de 5 megapixeles con flash, software Magnet Field instalado, conectividad inalámbrica a Wi-Fi y Bluetooth, memoria interna de 512 MB o mayor, Pantalla nítida a luz del sol, GPS interno accesible desde software de campo, Procesador de 1 GHz de potencia, 8 GB de Almacenamiento cargador de baterías, 2 baterías recargables, lápiz táctil, correa y estuche de transporte., 1 bracket para colector, CD software y guías. Software de campo Magnet Field. Se solicita por subordinación tecnológica. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
57 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Teodolito Electrónico Precisión de 2" o 5" | Aumento de lente 30X ó superior; Lectura 1" en vertical y horizontal , precisión angular con lectura a 2" Horizontal y 2" Vertical, doble pantalla, ángulo horizontal Dual y vertical Dual, memoria interna de 256 pares de AH/AV; diámetro del objetivo 45 mm, longitud del tubo 157 mm, campo visual 1° 30´, constante de multiplicación 100, compensador automático: sistema sensor-líquido Eléctrico, rango de trabajo +/-3, iluminación interna LCD; distancia mínima de enfoque 1.4 m; plomada óptica, nivel tubular largo 30´/2mm, nivel circular 10´/2mm; compatible con filtro solar Topcon y codo cenital Topcon para ensamble, ubicados en el laboratorio de destino; Trípode de aluminio, estuche rígido de transporte, protector ocular, cargador de batería, 1 batería recargable tipo Ni-H más un porta baterías AA, plomada y herramientas de fábrica. | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
58 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Navegador GNSS Geodésico Portable | Navegador GPS, Pantalla Led de 2,6 ", batería interna recargable, lectura de constelaciones GPS, Glonass, conectividad inalámbrica bluetooth, sistema multibanda, brújula de 3 ejes y altímetro barométrico digital, memoria interna de 8 Gigas o superior. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
59 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Nivel Opticomecanico Automático | Compensador magnético automático y amortiguado; lente de 32X, longitud de telescopio 215 mm, apertura del objetivo 45 mm, resolución 3", imagen directa; precisión de nivelación de altura +/- 0.7 mm, compensador +/- 15´, constante de mira 100, tornillo sin fin para movimiento horizontal, enfoque mínimo a un objetivo 0.3 m, imagen directa, índice IPX6 ó superior, estuche rígido de transporte, trípode en aluminio, plomada, protector ocular, accesorios de fábrica. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
60 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Base Nivelante con Adaptador | Base nivelante con Adaptador para soporte de Receptores Robustos GNSS | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
61 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Kit de accesorios para equipo receptor GPS Trimble R9s | "Kit de accesorios para equipo receptor GPS R-9 Trimble existente en el laboratorio, cada kit comprende de: 2 Extensores de 10 centímetros para base nivelante topográfica a antena GPS, 2 Extensores de 30 centímetros para base nivelante topográfica a antena GPS, 2 Bastones ultralivianos de 5 secciones de fibra de carbono de 2 metros de altura con elástico interno y, 1 flexómetro original tubular entendible para GPS Trimble R9. Subordinación tecnológica por antenas GNSS Trimble adquiridas. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
62 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Colector de Datos Trimble TDC 600 | Colector de Datos con recepción incorporada GNSS, con recepción de multi constelación, pantalla de 6¨, con cámara digital, wifi, doble tarjeta de teléfono, doble batería con cargador. r. Subordinación tecnológica por antenas GNSS Trimble adquiridas. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
63 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Navegador portátil Multibanda | Navegador de mano, con recepción mínima de constelaciones GPS y Glonnas, ip superior a 67, capacidad de grabación de puntos, batería interna recargable y su respectivo cargador y cable para descarga de datos. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
64 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Domo Digital Inflable con pantalla de proyección y sistema proyector de planetario digital | Domo Digital Inflable con pantalla de proyección y sistema proyector de planetario digital, diámetro 5 metros o superior, proyecciones estándar incluidas, accesorios completos para operabilidad inmediata; incluye carpa protectora destinada a publicidad, | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
65 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Kit para la enseñanza de la Astronomía | Kit 1 - El kit debe contener: (2) Telescopios 8": Diseño óptico Schmidt-Cassegrain, apertura de 203 mm, distancia focal de 2032 mm, relación focal f/10, montura azimutal con horquilla de brazo único, rango de seguimiento sideral, solar y lunar, controlador con base de datos de más de 120000 objetos, Wifi integrado, batería interna, puertos auxiliares, bandeja de accesorios para oculares, Finder, compatible con montura ecuatorial, oculares, compatible con el sistema. (2) Filtros solar en vidrio para telescopio 8", (2) Adaptadores T-ring para cámara réflex canon, (2) Cámaras de guiado: cámara a color, sensor CMOS, resolución de 6 MP, tamaño de pixel de 2.4 micrómetros, tiempo de exposición de 9 microsegundos a 1200 segundos, tamaño de la cámara 1.25", interface de computador USB 3.0 para telescopio, (2) máscaras bahtinov de 8" para enfoque de telescopio, (2) cajas de transporte para cada uno de los telescopios, (2) apuntador láser verde de alta potencia para astronomía longitud de onda 532 nm, batería recargable con cargador, cuerpo en aluminio, intervalos de encendido máximo de 30 ", duración de la batería 5 h, (2) Reductor Focal f/6.3, (2) baterías dos puertos de salida de 12 V, linterna con tapa de filtro roja, 2 puertos USB, foco LED, adaptador CA 120V, compatible para alimentar cualquier montaje computarizado, (1) Batería litio 86 Wh / 12 V para telescopios computarizados, linterna LED rojo/blanco, dos puertos USB, montaje a la pata del trípode del telescopio. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
66 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Kit de observación astronómica | Kit 2 - El kit de observación astronómica debe contener: Cámara de ciencia refrigerada: resolución 2 MB, tamaño del pixel de 5.86 micrómetro, rango de tiempo de exposición 5 microsegundos a 900 segundos, interface de computador USB 3.0, sistema de enfriamiento; cámara réflex para astrofotografía: resolución 30.4 MP, ISO 100-40000 o superior, Conectividad bluetooth y wifi, interface de computador mediante USB 3.1, Dual Pizel Raw, 7 fps, GPS, balance de blancos, lente 24-105mm f/4, memoria SD 64 GB, cargador más batería adicional; 50 gafas de anaglifo fabricadas en plástico rígido; los elementos deben garantizar compatibles con accesorios y elementos del observatorio astronómico. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
67 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Kit especializado para transmisión de videoconferencias | "Cámara: campo de visón 78 °, resolución óptica 5 MP nativos, grabación de video HD de 1080 p, hasta 1920 x 1080, tasa de fotogramas 1080p: 30 fps, 720p: 60 fps, compresión de video H.264. micrófono: cápsula del condensador 0.6"" de diámetro, sensibilidad -34 dB a +/- 2 dB, impedancia de salida, 100 ohmios +30%, velocidad de bits 16 bits, frecuencia de respuesta 150 Hz a 15 kHz, ruido propio menor a 12 dBA. Amplificador de auriculares: relación señal ruido menor a 100 dB, frecuencia de respuesta 15 Hz a 22 kHz, potencia de salida 130 mW, impedancia 30 ohmios. lámpara: 30 LEDs, temperatura del color 5600 K, diámetro 4"" más trípode profesional compatible con cámaras profesionales, más adaptador para celulares, inclinable a 90 grados, ángulo de giro en 360 grados. Mezclador de audio de 12 canales, conectores de entrada plug1/4, XLR, conectores de salida PLUG 1/4,l; micrófono inalámbrico, fuente de alimentación batería reductor de ruido compatible al mezclador." | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
68 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Estación portátil para control RPAS y GIS | Estación portátil para control RPAS y GIS, el cual debe incluir: a. Dos antenas GNSS con servicio RTX on demand de 100 horas por un año con precisión decimetrica compatible con sistema operativo Android e incluir software propietario de proveedor para garantizar compatibilidad vitalicia, conexión multi constelación, por lo menos 4 constelaciones, IP65 o mayor. b. PowerBank de alta capacidad con 6 puntos de carga y salidas usb c. Estación meteorológica portátil con estuche rígido de transporte y trípode para sensores. Sensores mínimos velocidad de aire, temperatura ambiente, humedad relativa, presión, brújula, pantalla digital para evidenciar las mediciones y unidades de medida, además de arrojar datos calculados de por lo menos 18 cantidades derivadas, conectividad por medio de wifi, bluetooth y red los elementos deben garantizar compatibles con accesorios y elementos del laboratorio. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
69 | Ingenieria | Laboratorio Observatorio Astronómico | Aduanilla de Paiba | Lampara para visualización espectral de luz | Lampara con Tubos de gas para visualización de espectros atómicos, rango de funcionamiento 1000 V a 500mA, con gases hidrogeno, helio, mercurio, nitrógeno, dióxido de carbono, argón, oxígeno y neón. Didácticos para exposiciones de las líneas espectrales emitidas por cada elemento químico | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
70 | Ingenieria | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | RUGET con sensor y cámara térmica | Rugged de trabajo de campo robusto con capacidades de 17GB+256GB, 108MP+cámara térmica, batería de 9600mAh 66W, 6.58 pulgadas FHD+, sistema android, teléfono resistente Dual SIM 4G, OTG GPS NFC FM | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
71 | Ciencias y Educación | (30) Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva (10) Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Calle 13 # 31 -75 Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, piso 2 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 | Gafas de realidad virtual | Pantalla: Resolución de aproximadamente 2064 x 2208 píxeles por ojo, que ofrece imágenes de alta fidelidad para una experiencia inmersiva. Procesador: Equipado con el chipset Snapdragon XR2 Gen 2, que permite el procesamiento de aplicaciones de realidad virtual intensivas y un rendimiento fluido. Seguimiento y Sensores: Sistema avanzado de seguimiento que incluye sensores para seguimiento de manos y reconocimiento de gestos, junto con cámaras integradas para passthrough mejorado. Conectividad: Soporte para Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0, garantizando conexiones rápidas y estables para aplicaciones en red y transferencia de datos. Ergonomía: Diseño optimizado para mayor comodidad, con un peso aproximado de 515 g, lo que facilita su uso prolongado en entornos educativos. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
72 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Línea Braille Focus 5 Generación | Dispositivo que permite la salida de contenido en código braille desde cualquier dispositivo electrónico al que se conecte, ya sea mediante Bluetooth o USB. Está compuesta por un conjunto de celdas -de seis u ocho puntos- que suben y bajan formando letras en este código, dependiendo de cuál sea el contenido que aparece en la pantalla. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
73 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Tablero Braille | Herramientas de plástico de alta calidad y durabilidad, con pines en la lámina trasera para sujetar las hojas. Consta de 4 renglones X 28 cajetines. Incluye un punzón de plástico con terminación metálica. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
74 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Pizarra y punzón para escritura Braille | Herramientas de plástico de alta calidad y durabilidad, con pines en la lámina trasera para sujetar las hojas. Consta de 4 renglones X 28 cajetines. Incluye un punzón de plástico con terminación metálica. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
75 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Ábaco Cerrado | Una base de madera y/o Plástico con fondo de tela, contiene 21 varillas de metal, conteniendo pelotitas de plástico dividido en dos secciones, en la parte inferior 4 cuencas en cada eje, y en la parte superior (1) una cuenca por cada eje. Corresponden su utilización al segundo y tercer ciclo, permitiendo realizar de forma rápida operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación y división). Las cuentas representan las unidades, las decenas de millar, centena de millar entre otros. Tamaño: 23 cm de Largo x 10 cm de Ancho | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
76 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Planchas Positiva y Negativa 2 EN 1 para dibujo | Tabla en madera de 23.8 cm de largo x 29 cm de ancho x 1 cm de alto, con malla acrílica y tapete. Incluye lápiz en madera y rodachina. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
77 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Bastón de apoyo en la movilidad en discapacidad visual | Bastón Nacional plegable de 5 secciones con punta giratoria | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
78 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Resma de papel tamaño carta, para impresión en Braille | Papel Bristol 150gr. para imprimir en braille. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
79 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Libros en Braille y alto relieve (El Corazón Delator) | Elementos literarios y pedagógicos, accesible para todas las personas mediante textos en macro tipo, alto contraste, alto relieve y sistema Braille. Este material hace posible que las personas ciegas y con baja visión, por ejemplo, accedan al arte, la literatura, la cultura y en general, a la información escrita. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
80 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Kit Geométrico para accesibilidad visual | Con este kit, las personas con discapacidad visual pueden producir planos y ángulos precisos. Acrílico y puntos blancos (RASTER BRAILLE), para dividir centímetros. Contiene dos escuadras, un transportador y una regla. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
81 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Pictogramas de comunicación | Herramienta de comunicación creada para que, personas con dificultades en el uso del lenguaje o discapacidad cognitiva, puedan interactuar con el entorno de manera amena. Tamaño: 8 x 8 cm con pestaña, para un mejor agarre. Elaborados en plástico ABS; con imán cilíndrico en la parte superior. Impresión digital full color. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
82 | Ciencias y Educación | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Geoplano | Explicar términos abstractos o figuras geométricas, resulta mucho más fácil con esta herramienta. Tablero de 29 x 29 cm en MDF de 12mm. Pines plásticos incrustados formando cuadricula de 4x 4cm (49 pines) 20 bandas elásticas de color. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
83 | Ciencias y Educación | (1) Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva (1) Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | NEEIS - Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A - Salón 606 | Impresora 3D | Impresora 3D, equipada con refrigeración adicional y una boquilla y un engranaje de transmisión endurecidos, desbloquea una selección más amplia de materiales, incluidos PA, PC, PET y TPU, y se especializa en polímeros reforzados con fibra de carbono y fibra de vidrio. Con Bambu Lab Automatic Material System (AMS)，ahora puede disfrutar de la impresión libremente en múltiples colores y materiales. El algoritmo de compensación activa de vibraciones (XY) y la compensación de extrusión garantizan una suavidad adicional y le permiten obtener buenas impresiones. Volumen de impresión: 256*256*256 mm Chasis: Acero Carcasa: aluminio y vidrio Hotend: Metal Engranajes de la extrusora: Acero Boquilla: Acero Temperatura máxima de hotend: 300°C Diámetro de la boquilla: 0.4mm Cortador de filamento: Sí Diámetro del filamento: 1.75 mm Filamento Soportado: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PET, PA, PC Dimensiones de la maquina: 389*389*457 Peso neto: 14.13 kg Voltaje: 100-240 Pantalla: Pantalla táctil de 5 pulgadas y 1280 × 720 Conectividad: Wifi, Bambu-Bus Software: Slicer Sistema Operativo: MacOS, Windows | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
84 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Par LED 64 de cabeza móvil | Par LED 64 de cabeza móvil, Light12x12W RGBE 4in1 Color 9/16 DMX canales. Especificaciones: Potencia: 144 W, Voltaje: CA 90-240V, 50-60Hz, Canal: 9/16 Canales DMX, Pan/Tilt: 540°/180°, Ángulo de haz DMX: 5 grados, Regulador de intensidad: 0-100% atenuación, Efecto obturador: Electrónica, con pulsos y efectos aleatorios Tamaño del producto: 9.8 x 5.9 x 12.2 in | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
85 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Par LED 64 | Par LED 64, 18 LEDs de 15 vatios cada uno, luz Par LED iluminación RGBWA+UV, amplia gama de colores y efectos. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
86 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Indicador de luz DMX inalámbrico | El receptor/transmisor inalámbrico DMX512 transmite datos protocolo estándar DMX512 por vía inalámbrica. 1. 2.4 G DMX512 R/T inalámbrico 2. Frecuencia de salto de 126 canales automáticamente, alta capacidad anti interferencias. para garantizar las obras fiabilidad 3. 7 grupos de código de identificación, el usuario puede utilizar 7 grupos de red inalámbrica individual sin interferir 4. uno al otro en el mismo lugar... (indicadores LED tricolor que muestran indicadores). 5. Voltaje de entrada: 5 VDC 500 mA MIN 6. Distancia de comunicación: 1,312.3 ft (distancia visible). 7. Sección de frecuencia de trabajo: 2.4G ISM,126 canales, sección de frecuencia 8. Potencia de transmisión máxima: 20 dB. 9. Contenido del paquete: 1 transmisor inalámbrico DMX y 5 x DMX inalámbrico recibido, 6 adaptadores y 1 especificación. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
87 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Controlador DMX | 192 canales DMX 12 escáneres, cada escáner incluye 16 canales con 8 canales cada uno. 23 Bancos con 8 Escenas en cada banco. 6 persecuciones MANUAL, MÚSICA y AUTO tres modos de ejecución. MIDI puede activar Bank, Chase y Black out. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
88 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Lector de Huellas | Sensor óptico de huellas dactilares de alto rendimiento y sin mantenimiento, Fácilmente accesible para cualquier dedo, Conectividad USB 1.0 / 1.1, Resolución 512DPI (promedio) área de captura escaneada: 20.32 mm x 25.40 mm, 8-bit de escala de grises (256 niveles de gris)Tamaño del Lector (aprox.): 65 mm x 36 mm x 15.56 mm, | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
89 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Digitalizador de Firmas | Modo de puerto COM virtual (VCP) para Citrix v6.5 y otros entornos de escritorio virtualizados. Dimensiones (An × Al × Pr) 163 × 157× 10 mm (6,41 × 6,18 × 0,39 pulgadas). Peso (soporte incluido) 275 g (0,6 lb). Resolución nativa 800 × 480 píxeles. Color del cuerpo principal Negro. Fuente de alimentación por bus USB. Consumo de energía 2,5 W máximo. Interfaz de comunicación USB/VCP/RS-232. Pantalla LCD. Tipo de pantalla TFT LCD amorfo. Superficie del panel protector Cristal mate antirreflejo. Tecnología de lectura Resonancia electromagnética (EMR). Velocidad de lectura 200 puntos por segundo (no interpolados). | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
90 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Transmisor y Receptor HDMI | Alcance inalámbrico: 300' / 91.44 m (línea de visión), 400' / 121.92 m (línea de visión). Ancho de banda del canal: 20 MHz, Rango de frecuencia 5 GHz, Latencia < 0.1 seg. Potencia de RF ≤ 21 dBm. Sensibilidad de RF -80 dBm. Interfaces: Puertos de la antena del transmisor 2 x RP-SMA hembra. Conectores de vídeo del transmisor 1 x entrada HDMI. 1 x salida de bucle HDMI. Conectores de vídeo del receptor 2 x salida HDMI. Otras E/S Transmisor y Receptor 1 x Entrada USB Tipo-C. Audio integrado HDMI 2 canales. Soporte de formato : Formato de vídeo HDMI 1080p a 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps. 1080i a 50, 59.94, 60 fps. 720p a 50, 59.94, 60 fps. 576p a 50 fps. 480p a 60 fps. Soporte de código de tiempo No. Pantalla Tipo de panel Transmisor y Receptor OLED. Alimentación: Batería del Transmisor y Receptor 1 x Sony L-Series / Tipo NP-F. Conector de alimentación del Transmisor y Receptor 1 x USB Tipo-C Entrada (5 VDC a 2 A). Consumo de energía del Transmisor 5 a 12 VDC (11 W). Consumo de energía del Receptor 5 a 12 VDC (6 W). Características Generales: Montaje del Transmisor y Receptor 1 x 1/4"-20 hembra. Dimensiones del transmisor 4.17 x 2.4 x 0.87" / 10.6 x 6.1 x 2.2 cm, Dimensiones del receptor 4.33 x 2.4 x 0.83" / 11 x 6.1 x 2.2 cm. Peso del transmisor 0.4 lb / 172.5 g. Peso del receptor 0.4 lb / 189 g. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
91 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Cámara PTZ Zoom óptico 31x | Cámara Ultra HD 4K y 8,5 megapíxeles con un sensor de 8,5 megapíxeles con una resolución de hasta 4K a 60 fps. Tecnología de enfoque automático. algoritmo de enfoque automático. Compresión de audio/video múltiple. Admite compresión de video H.264/H.265; Compresión de audio AAC, MP3 y PCM. Bajo ruido y alta SNR. El CMOS de bajo ruido asegura efectivamente una alta SNR del video de la cámara. Tecnología avanzada de reducción de ruido 2D/3D. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
92 | Ciencias y Educación | Centro de Audiovisuales y Auditorios | Macarena A: Oficina 340, oficicna 614, Auditorio Auxiliar 010103, Almacén 010115, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sala Tutorias. Macarena B: Oficina 104, Aula Multiple Autonoma Posgrados: Oficina 701 | Impresora de etiquetas | Impresión térmica directa es compatible con etiquetas de diferentes tamaños, con un ancho ajustable entre 20 mm y 80 mm y una longitud máxima de impresión de 177 mm. Ofrece una resolución de 203 dpi y una velocidad máxima de impresión de 150 mm por segundo. Incorpora conectividad Bluetooth y USB para la transferencia de datos y es compatible con sistemas operativos Windows y macOS. Soporta rollos de etiquetas con un diámetro máximo de 127 mm y un ancho de papel ajustable. No requiere cartuchos de tinta ni cintas, ya que utiliza tecnología térmica directa. Incluir rollos de etiquetas 32x25 mm | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
93 | Ciencias y Educación | Sala de exploración en tecnología y educación (SETE) | Carrera 4A # 26D- 54, PISO 5 | Cabina de insonorización, | Cabina de insonorización, Cabina insonorizada, con dimensiones de 2 metros de ancho, 2 metros de largo y 2.2 metros de alto. *Estructura metálica en tubería estructural, con protección anticorrosiva y pintura con acabado. *Puerta acústica metálica RW45- una nave batiente con apertura por ambas caras, incluye marco. *Ángulos de remate interno en acero de 06 mm de espesor. *Medición de ruido postinstalación para comparar la situación anterior vs la situación final. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
94 | Ciencias y Educación | Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Calle 13 # 31 -75 Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, piso 2 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 | Kit de Medición EEG/EMG/ECG | Placa Cyton: 16 canales, compatible con Arduino, equipada con módulo Daisy y dongle para comunicación Bluetooth programable; incluye estuche, cargador y batería. Auriculares EEG: Ultracortex Pro ensamblados de 16 canales. Diadema EEG: Kit de diadema para una correcta colocación de los electrodos. Electrodos de Copa de Oro: 2 paquetes, cada uno con 10 electrodos pasivos con cable plano codificado por colores. Cables de Electrodos a Presión EMG/ECG: 2 unidades, necesarios para conectar los electrodos a la placa. Electrodos de Gel EMG/ECG: 2 paquetes (30 unidades por paquete). Electrodos de Peine EEG Secos: 1 paquete con 30 unidades. Sensor de Pulso: Monitor de frecuencia cardíaca integrado. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
95 | Ciencias y Educación | Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Calle 13 # 31 -75 Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, piso 2 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 | Cortadora Láser para Prototipado Didáctico | Potencia: 40-60W Área de trabajo: Aproximadamente 300 x 200 mm Resolución de corte: ~0.01 mm Sistema de enfriamiento: Por agua Software de control: Compatible con Windows Capacidad para cortar y grabar materiales como madera, acrílico y cuero | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
96 | Ciencias y Educación | Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Calle 13 # 31 -75 Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, piso 2 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 | Solución Integral Robot | La solución integral está compuesta por: 1. Cantidad Dos (2) Robot Humanoide: El robot humanoide para la investigación en inteligencia artificial, robótica y educación. Sus características deben ser: Dimensiones y Peso: 58 cm de altura, 5.48 kg, Procesador: optimizado para aprendizaje automático, Sistema Operativo: NAOqi OS, compatible con Python, C++, ROS y Choregraphe, Sensores: Cámaras RGB duales para visión artificial, Micrófonos y altavoces integrados para reconocimiento de voz y síntesis de habla, Sensores táctiles en la cabeza, manos y pies. Giroscopio y acelerómetro para balance y navegación. Movilidad: 25 grados de libertad (DOF) con motores de alta precisión. Caminado bípeda con ajuste dinámico de postura. Conectividad: Wi-Fi, Ethernet y Bluetooth. Batería: 48.6 Wh, autonomía de 90 a 120 minutos. Interfaz de Programación: Compatible con simuladores, visión computacional, deep learning y procesamiento del lenguaje natural. 2. Cantidad (2) Robot Humanoide El robot humanoide está diseñado para la interacción social y la educación avanzada mediante inteligencia artificial. Sus características deben tener: Altura: 120 cm, Movilidad: Base con ruedas omnidireccionales, Procesador: optimizado para aprendizaje automático. Sensores: Cámaras RGB, sensores de profundidad, micrófonos direccionales. Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth. Software: NAOqi OS, compatible con Python y ROS para personalización avanzada. "versión de IA con suscripción Chatgpt y software anual especializado". | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
97 | Ciencias y Educación | Sala Experimental Carlos Eduardo Vasco Doctorado Institucional en Educación - Laboratorio Didáctica de las Matemáticas - Sala Especializada de Análisis de Datos | Carrera 4A # 26D- 54 Piso 5 / Calle 13 # 31 -75 Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, piso 2 / Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A Salones 401 - 402 | Kits de arduinos | Kit completo con tutorial y 63 artículos de Elegoo | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
98 | Ciencias y Educación | Laboratorio de Química Macarena B (Línea de Síntesis Orgánica) | Laboratorio de Química Macarena B (Síntesis Orgánica) Carrera 4A # 26D- 54 Piso 4 | REACTOR DE SÍNTESIS | Exhaustivo reactor monomodo de microondas (850 W de potencia) para aplicar hasta 300 °C y 30 bar en los viales de reacción de borosilicato o SiC. Equipado con cámara integrada, pantalla LCD táctil agitación magnética eficiente, proporcionado por un sensor hidráulico integrado y un sensor de temperatura por infrarrojo Con 2 puertos USB, conexión Ethernet y conectores seriales para el termómetro de ruby y el automuestrado (ambos opcionales) / Suministro de energía: 230 V, 50/60 Hz, 1600 VA / Incluido: Cable principal, contenedor de derrames, 2 m de tubo de escape, regulador de presión, 3 m de manguera de aire comprimido cámara integrada, información corta 5 viales de reacción G10, 2 viales G30, 7 piezas Snap Cap, septa de silicón (20 PZAS.), 1 barra de agitación 10x3 mm (10 PZAS), 1 barra ciega, 2 Cavity Collar, 3 discos filtro D= 14.8 mm, 1 IR Windows / adaptador de anillo G4/G10, 1 llave para cubierta de pistón. Partes de vidrio, incluido un compresor para el correcto funcionamiento del equipo. TERMÓMETRO DE RUBY / TUBO DE INMERSIÓN CORTO PARA G30 WIDE NECK (3 PZAS.) / REACTION VIAL G30 WIDE NECK (10 PCS) / SNAP CAP WIDE NECK ASSEMBLED (10 PCS) / STIR BAR OVAL 15x6 MM (10 PCS) / VIAL DE REACCIÓN G10 (100 uds.) / TAPONES A PRESIÓN (20 uds.) / SEPTUM DE SILICONA PARA TERMÓMETRO RUBY / BARRA AGITADORA PTFE D=3 L=10 (10 uds.) / VIAL DE REACCIÓN G4 (10 uds.) / BARRA DE AGITACIÓN PTFE D=2 L=5 CYL | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
99 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | CABINA EXTRACTORA DE GASES Y HUMOS SIN DUCTO / CAMPANA DE EXTRACION SIN DUCTOS | Especificaciones Generales: Dimensiones: (Ancho x prof x alto) Tamaño externo (W * D * H): 1050 * 800 * 2200 mm - 1000*700*1100mm Tamaño interno (W * D * H): 820*670*730 mm - 980*606*688mm Altura de superficie de trabajo: 1000 - 850 mm Apertura máxima: 520 - 500 mm Voltaje: 110V Materiales: Estructura exterior: Polipropileno / Acero inoxidable Área de trabajo: Resina fenólica resistente a sustancias químicas Ventana frontal: Vidrio templado o acrílico totalmente transparente Iluminación LED: Para mejor visibilidad del área de trabajo. Panel de control digital. Sistema sin ducto: No requiere conexión a una extracción externa. Doble sistema de filtrado: Filtro primario: Configurable según los vapores químicos a manejar (carbón activado u otros según necesidad), con por lo menos 1 filtro de repuesto. Flujo de aire controlado Ventilador centrífugo incorporado: Velocidad ajustable en 9 niveles. Tomas de corriente: Incluye dos enchufes impermeables con carga total de 300 - 500W. Sistema de control por microprocesador con pantalla LED y función de memoria en caso de falla de energía. Diseño Compacto y Funcional: Base tipo gabinete incluida, proporcionando Almacénamiento adicional con ruedas para permitir el transporte. Ventana frontal motorizada y ajustable en altura. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
100 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | REFRIGERADOR DE LABORATORIO TIPO ARMARIO | 1. Diseño General El equipo deberá ser de tipo vertical tipo armario, con una sola puerta de vidrio templado o vidrio de seguridad, que permita la visualización del interior sin necesidad de abrir la puerta. Deberá contar con protección contra corrosión en su interior y exterior, y acabado liso para facilitar la limpieza. Debe ser hermético, con sello perimetral de alta eficiencia para evitar fugas térmicas. Incluir ruedas o rodachines con freno, que permitan el desplazamiento y posicionamiento seguro del equipo. 2. Sistema de Refrigeración Sistema de refrigeración por compresión de vapor, con condensación por aire forzado. Debe contar con sistema de descongelación automática para evitar la acumulación de hielo. Rango de temperatura operativo: entre +2 °C y +8 °C, con una variación máxima permitida de ±1 °C. Control digital de temperatura con pantalla tipo LED o LCD, visible y de fácil operación. Capacidad de Almacénamiento interna útil: entre 500 L y 536 L. 3. Construcción y Materiales Interior del equipo fabricado en acero tratado con pintura acrílica anticorrosiva o recubrimiento equivalente con alta resistencia química. Bandejas internas fabricadas en acero inoxidable, ajustables en altura para facilitar el Almacénamiento de diferentes tipos de insumos. Iluminación interna LED, activada automáticamente al abrir la puerta. Filtro de aire reemplazable para control de ingreso de partículas al interior del refrigerador. 4. Seguridad y Funcionalidades Adicionales Sistema de alarmas visual y sonora, que se active en caso de: Desviación de temperatura. Puerta abierta prolongadamente. Fallo de energía o fallas del sistema de refrigeración. Sistema de registro de datos: Capacidad de Almacénamiento de histórico de temperatura. Conexión mediante puerto USB o red inalámbrica (WiFi) para descarga de datos o monitoreo. Memoria de respaldo que conserve datos de temperatura tras un corte de energía. Cerradura con llave o sistema de bloqueo electrónico o biométrico, para restringir el acceso no autorizado Debe contar con protección contra fluctuaciones de voltaje, ya sea por medio de: Estabilizador de voltaje integrado, o Compatibilidad garantizada con UPS externo. 5. Dimensiones físicas requeridas Estas dimensiones son críticas y no modificables, dado el espacio físico disponible en la instalación. Altura total: entre 2040 mm y 2140 mm. Ancho total: entre 700 mm y 800 mm. Profundidad total: aproximadamente 800 mm. 6. Alimentación Eléctrica Alimentación: 110V – 120V / 60Hz, compatible con la red eléctrica nacional. Cableado y enchufe de conexión segura conforme a norma RETIE (Colombia) o norma internacional equivalente (IEC/UL). | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
101 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL PARA PROTEINAS | 1.Diseño General del Sistema El sistema debe estar diseñado para electroforesis vertical en geles de poliacrilamida, compatible con técnicas como SDS-PAGE y transferencia tipo Western Blot. Debe contar con placas de vidrio de alta resistencia, incluyendo: Placas espaciadoras de vidrio grueso, con bordes rectos. Placas de vidrio permanentemente pegadas para asegurar alineación y evitar fugas. Tamaño del gel utilizable: 8.3 × 7.3 cm (Ancho × Largo). Tamaño de las placas de vidrio: Placa de vidrio corta: 10 × 7.3 cm. - 10,5 x 8 cm. Placa espaciadora: 10 × 8.3 cm. - El sistema debe incluir moldes para preparación de geles y ser compatible con geles de diferentes espesores: 0.75 mm, 1.0 mm y 1.5 mm. 2. Cámara de electroforesis Fabricada en acrílico de alta resistencia o policarbonato, con resistencia química y a impactos. El conjunto debe incluir: Tapa de seguridad con sistema de interbloqueo eléctrico, que impida la operación si la tapa no está correctamente colocada, previniendo riesgos de descarga eléctrica. Electrodos fabricados en platino de alta pureza para garantizar conductividad y durabilidad. Indicador de nivel de tampón (buffer) claramente visible. El sistema debe ser fácil de armar, desarmar y limpiar, con elementos que aseguren un sellado hermético durante la corrida. 3. Capacidad de búfer Volumen del compartimento superior del tampón: mínimo 120 mL. Volumen del compartimento inferior del tampón: mínimo 180 mL. 4. Peines y Moldes El equipo debe incluir: Peines plásticos o de silicona/teflón, marcados con número de pocillos, antiadherentes para facilitar la carga de muestras sin deformación. Peines ajustables, compatibles con los diferentes espesores de gel indicados. Moldes o sistemas de fundido de gel compatibles con las placas. 5. Compatibilidad El sistema debe ser compatible con unidades de transferencia electroforética tipo Western Blot, permitiendo el uso de las mismas placas de vidrio. Debe permitir el uso de geles preparados por el usuario o geles preformados de tamaño estándar. 6. Requisitos de seguridad y Operación El sistema debe contar con: Sistema de sujeción rápida de las placas para armado fácil y seguro. Sistema de conexión eléctrica segura, con cables de conexión identificados y polarizados. Materiales resistentes a sustancias químicas comúnmente utilizadas en técnicas de electroforesis (SDS, Tris, glicina, etc.). 7. Accesorios y documentación El equipo debe entregarse con: Mínimo dos juegos de placas de vidrio (una espaciadora y una frontal por juego). Mínimo dos juegos de peines de diferente número de pocillos. Moldes de fundido de gel y peines compatibles. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
102 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | 2 | FUENTE DE PODER PARA CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL | 1. Compatibilidad Técnica Obligatoria La fuente de poder debe ser específica y plenamente compatible con la cámara de electroforesis vertical y horizontal ofrecida en la propuesta, sin necesidad de adaptadores, modificaciones ni conexiones universales. El oferente deberá garantizar que la fuente de poder es del mismo fabricante de la cámara de electroforesis, o contar con documentación oficial del fabricante que certifique su homologación y compatibilidad funcional con dicha cámara. La conexión debe realizarse mediante cables y terminales directos compatibles, sin necesidad de convertidores, adaptadores o modificaciones al equipo. 2. Especificaciones eléctricas mínimas Rango de voltaje ajustable: desde 2 V hasta 300 V. Rango de corriente ajustable: desde 4 mA hasta 500 mA. Potencia máxima de salida: 90 W o superior. Debe permitir el funcionamiento en modo de voltaje constante, corriente constante o potencia constante, conmutables automáticamente según la carga conectada. 3. Conectividad y canales de salida Debe contar con mínimo cuatro (4) salidas independientes simultáneas, que permitan la conexión de hasta cuatro cámaras de electroforesis en paralelo. Cada salida debe estar protegida eléctricamente y operar con parámetros estables. 4. Interfaz de Control y Seguridad Debe incluir una pantalla digital tipo LED o LCD, que muestre claramente los parámetros seleccionados y en tiempo real. Voltaje aplicado (V). Corriente (mA). Tiempo de operación. Controles intuitivos para ajuste fino de parámetros eléctricos. Temporizador integrado, programable para corridas automáticas. Funciones de seguridad automática que incluyan: Protección contra sobrecorriente. Protección contra sobrecarga y cortocircuito. Alarma o apagado automático ante falla o desconexión de la cámara. 5. Construcción y Condiciones Generales Diseño compacto, robusto y de fácil transporte, adecuado para uso en laboratorios de docencia, investigación y rutina. Gabinete con materiales aislantes y resistentes a productos químicos. Cumplimiento con normativas de seguridad eléctrica internacional como IEC, CE, UL o equivalentes. Alimentación eléctrica: 110–120 V / 60 Hz (compatible con red eléctrica nacional). Cables de conexión compatibles | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
103 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | CAMARA/ CELDA DE ELECTROFORESIS DUAL HORIZONTAL | Especificaciones técnicas mínimas requeridas Sistema completo de electroforesis horizontal para separación de ácidos núcleos en geles de agarosa Incluye cámara, tapa de seguridad, moldes, accesorios y cables de conexión 1. Aplicación del equipo El sistema debe estar diseñado para la separación de ácidos nucleicos mediante electroforesis horizontal en geles de agarosa, compatible con técnicas estándar de biología molecular como análisis de ADN y ARN. Debe ser apto para uso en laboratorios de investigación, docencia o diagnóstico. 2. Configuración general del sistema El equipo debe ser entregado como kit completo y funcional, incluyendo como mínimo los siguientes componentes: Cuerpo principal de la cámara de electroforesis horizontal. Tapa de seguridad con sistema de interbloqueo eléctrico, que interrumpa automáticamente la corriente si no está correctamente colocada. Placas de vidrio (una placa corta y una placa larga) para armado de gel. Placas espaciadoras para controlar el espesor del gel. Tanques integrados para tampón (buffer) de corrida, separados en compartimento superior e inferior. Indicadores de nivel de buffer visibles desde el exterior. Electrodos de platino de alta calidad, resistentes a la corrosión. Peines de carga incluidos, con las siguientes características mínimas: Un peine de 0.75 mm con al menos 9 pocillos. Un peine de 1.5 mm con al menos 5 pocillos. Cauchos de sellado para moldes, que eviten fugas durante la preparación del gel. Clips o abrazaderas de sujeción rápida para ensamblaje seguro de las placas. Cables de conexión a fuente de poder, aislados, seguros y codificados por color para polaridad. 3. Especificaciones técnicas del sistema El equipo debe permitir el uso de geles de tamaño aproximado de 8 × 10 cm (ancho por largo). Debe ser compatible con espesores de gel de 0.75 mm y 1.5 mm. El voltaje máximo soportado debe ser de al menos 250 V. El volumen total de buffer requerido para operación debe ser de hasta 400 mL. El diseño debe permitir tiempos de corrida de aproximadamente 30 minutos, utilizando condiciones estándar de concentración de agarosa y tampón de corrida (TAE, TBE u otros). 4. Materiales y seguridad La cámara debe estar fabricada en acrílico transparente o policarbonato de alta resistencia, con propiedades anti-impacto y resistencia química frente a tampón de electroforesis, agentes de tinción y agentes de limpieza. La tapa debe contar con interbloqueo eléctrico funcional, que garantice la seguridad del usuario. Los conectores eléctricos deben estar codificados por color (positivo y negativo), para evitar errores de conexión. 5. Accesorios mínimos incluidos El sistema debe incluir: Cámara de electroforesis horizontal con tapa de seguridad. Un juego de placas de vidrio (una frontal corta y una posterior larga). Peines de carga con distintos espesores. Cauchos o sellos para molde. Moldes o bandejas para vaciado de gel. Clips de sujeción rápida. Electrodos de platino. Indicadores de nivel de buffer. Cables de conexión a fuente de poder, con aislamiento y conectores seguros. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
104 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | SHAKERS AGITADOR DIGITAL | Agitador Orbital de Laboratorio con Control Digital y Accesorios de Sujeción Incluye accesorios mínimos 1. Aplicación del equipo El equipo debe ser un agitador orbital (shaker) diseñado para agitación continua de muestras en matraces o frascos de laboratorio, bajo condiciones controladas de velocidad y tiempo. Debe ser apto para uso en laboratorios de docencia, microbiología, análisis de cultivos, extracción de compuestos o ensayos generales de laboratorio. 2. Sistema de control y parámetros operativos El equipo debe contar con panel de control microprocesado, que permita el manejo preciso de los parámetros de agitación. Debe incorporar una pantalla LCD de fácil lectura, desde la cual se pueda ajustar y visualizar en tiempo real la velocidad de agitación y el tiempo de trabajo. El rango de velocidad debe ser ajustable desde 0 hasta 300 revoluciones por minuto (RPM), con incrementos finos o control continuo. Debe contar con contador de tiempo de operación, programable en minutos u horas, visible en la pantalla durante el funcionamiento. 3. Tipo de agitación y estructura El sistema de agitación debe ser de tipo rotatorio orbital, con movimiento uniforme y estable, sin vibraciones excesivas. La plataforma de agitación debe ser firme, resistente al deslizamiento y capaz de soportar diferentes configuraciones de carga. El equipo debe tener una estructura robusta y compacta, que garantice estabilidad durante la operación, con base antideslizante. El interior estructural o la superficie de la plataforma deben estar fabricados o recubiertos en acero inoxidable AISI 304 o material equivalente, resistente al uso en laboratorio y fácil de limpiar. 4. Seguridad y protección El equipo debe contar con sistema de protección contra sobrecarga o bloqueo del sistema de agitación, que detenga la operación en caso de falla. Debe detenerse automáticamente al finalizar el tiempo programado o si se presenta corte de energía. El sistema debe garantizar operación continua segura, sin recalentamiento del motor en periodos prolongados. 5. Accesorios mínimos incluidos El sistema debe incluir los siguientes accesorios de sujeción, aptos para uso inmediato: Tres (3) clips o soportes para matraces Erlenmeyer de 500 mL. Dos (2) clips o soportes para frascos con tapa azul tipo GL45 de 1000 mL. Los clips o soportes deben ser removibles, intercambiables y fijables en la plataforma de agitación, fabricados en acero inoxidable, aluminio anodizado o polímero técnico de alta resistencia. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
105 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de biología | Macarena B | CONGELADOR PARA LABORATORIO | Refrigerador Vertical Ecológico para Laboratorio con Control Digital y Sistema de Alarmas 1. Aplicación del equipo El equipo debe ser un refrigerador vertical de laboratorio, de uso general, destinado al Almacénamiento de muestras, reactivos, materiales biológicos o productos que requieran control térmico estable. Debe ser adecuado para laboratorios de investigación, clínicos, académicos o de control de calidad, y diseñado para funcionar bajo condiciones ambientales normales de laboratorio. 2. Rango de temperatura y condiciones de operación El sistema de refrigeración debe permitir un rango de temperatura operativa entre -25 °C y -10 °C, con control digital. Debe ser capaz de operar en ambientes con temperatura máxima de +32 °C, sin perder la estabilidad térmica interna. Debe contar con pantalla digital visible, que permita ajustar y visualizar la temperatura de trabajo en tiempo real. 3. Capacidad y dimensiones La capacidad interna mínima del equipo debe ser de 400 litros. Las dimensiones externas aproximadas deben estar dentro de los siguientes rangos: 600 – 620 mm de ancho, 690 – 710 mm de profundidad y 1830 – 1850 mm de altura. Las dimensiones internas aproximadas deben ser: ancho de 500 mm, profundidad de 540 mm y altura de 1550 mm, permitiendo Almacénamiento eficiente. 4. Sistema de refrigeración y eficiencia El sistema de refrigeración debe ser por enfriamiento directo, con distribución uniforme de la temperatura. El equipo debe ser de tipo ecológico y eficiente energéticamente, con bajo nivel de ruido y utilización de refrigerante natural tipo R290, completamente libre de HCFC y CFC. Debe contar con iluminación interna. El equipo debe incluir cerradura con llave para control de acceso. 5. Configuración estructural y funcionalidad El refrigerador debe incluir las siguientes características estructurales y funcionales: Mínimo siete (7) estantes ajustables, resistentes, con soporte para diferentes tipos de carga. Puerta reversible, que permita modificar el sentido de apertura según el espacio disponible. Cuatro (4) ruedas de base, para facilitar el desplazamiento del equipo dentro del laboratorio. Sistema de pantalla digital integrada para visualización y control de parámetros. Puerto USB incorporado para actualización de software y descarga de datos de funcionamiento. 6. Sistema de alarmas y monitoreo+G118+G119+G118 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
106 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | KIT DE SENSORES INALÁMBRICOS PARA MEDICIÓN CON PANTALLA INCORPORADA | Paquete de sensores inalámbricos que permitan realizar mediciones sin interfaz. Conectividad inalámbrica mediante bluetooth o por cable USB, y que permitan el uso con ordenadores, Chromebook y dispositivos móviles. Los sensores deben incorporar una pantalla oled a color que muestra el nivel de batería y el valor medido para posibilidad de mediciones independientes. Batería recargable que permita usarlos un promedio de 12 horas sin necesidad de carga. pantalla oled a color de 0,96″ (128 x 64 px). Conectividad Windows: bluetooth classic, macos, iOS; Android: bluetooth le 5. Resolución del adc entre 12 bits – 16 bits. Debe incluir sensores inalámbricos de: Fuerza y aceleración en el rango entre -80 y 80 n y la aceleración a lo largo de 3 ejes x, y, z, en el rango entre -16 …16 g. Movimiento ultrasónico de alcance mínimo del sensor 0,15 m y el alcance máximo 6 m. Presión para medir la presión relativa de gas, rango entre -100 y 300 kPa. w32 - lux/RBG/UV que combine tres sensores. Luxómetro para mediciones de intensidad de luz en el rango de 0 a 188 000 lux, contribuciones de colores rojo, verde y azul en la luz en el rango de 0 a 65 535 cuentas e índice UV en el rango de 0 a 11. Temperatura para temperatura en el rango entre -40 °C y 125 °C. Voltaje con rango de voltaje de entrada de al menos –15 a +15 v, para medir voltajes en circuitos de CA y CC. Corriente para medir corrientes en circuitos AC y DC en el rango entre -3 y +3 a. Campo magnético de 3 ejes que mida la fuerza y la dirección de los campos magnéticos en dos rangos de al menos -5 a 5 mT y de al menos -200 a 200 mT. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
107 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | TUBO DE RAYOS CATÓDICOS CON RENDIJA | Para demostrar la desviación de los rayos catódicos en un campo magnético; tubo de vidrio al vacío con electrodos montados sobre tapas metálicas; diafragma de hendidura y pantalla fluorescente (aprox. 75 x 35 mm); dos electrodos alineados horizontalmente para desviar el haz de electrones con base de plástico; tensión de funcionamiento: con un voltaje de operación de no más de 3 kV. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
108 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | TUBO DE CRUZ DE MALTA | Para demostrar la propagación lineal de los rayos catódicos; tubo de vidrio al vacío con electrodos montados sobre tapas metálicas; cruz metálica (abatible); con base de plástico; longitud del tubo de vidrio: aprox. 230 mm, diámetro: aprox. 80 mm. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
109 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | TUBO DE VENTURI | Para investigar los cambios de presión del aire que fluye a través de un tubo que contiene una constricción; tubo de vidrio con constricción y 3 conectores; manguito de plástico en un extremo; tubos manométricos de una longitud mínima de 130 mm de vidrio acrílico con conector de manguera de silicona; dimensiones: l = entre 200 y 250 mm | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
110 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | JUEGO DE TUBOS ESPECTRALES 7 UNIDADES (AR, H2, HE, HG, N2, NE, O2.) | Utilizado en la investigación de los espectros de línea y banda de varios gases y vapores; tubo capilar de vidrio con extremos ensanchados; tapones metálicos sujetan los tubos y sirven de contactos eléctricos; los tubos pueden sujetarse en soporte para tubos espectrales; tensión de encendido: aprox. 3 - 6 kV (pero tensión de funcionamiento <5 kV) para prevenir la emisión de rayos X. dimensiones: l = entre 210 y 230 mm, d = entre 15 y 25 mm | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
111 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | PLANO INCLINADO | Para demostrar experimentos en plano inclinado; perfil de carril; dos varillas de soporte para el montaje, con gran escala metálica de 0 - 90°; tornillo para fijar el soporte del dinamómetro de torsión; longitud del carril: 320 mm; para correcta visualización se requiere: longitud del puntero en escala: 130 mm; altura de los dígitos en la escala: 26 mm. Incluye cilindro de acero de un diámetro que esté entre 40 y 60 mm, con dos ganchos y ruedas acrílicas, para uso como peso rodante en plano inclinado peso: 500 gramos. Debe incluir dinamómetro de 5n de resorte de torsión con polea giratoria con una muesca profunda; puntero de metal fácilmente visible (pintado de color ejemplo: rojo o amarillo); escala metálica giratoria para ajustar el punto cero; cuerda con ganchos para suspender objetos; con varilla de soporte; precisión de medición: aprox. ±3%; y además incluir el material de soporte necesario. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
112 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | PENDULO SIMPLE JUEGO DE SEIS UNIDADES | Juego de seis bolas pendulares de diversos materiales con diámetros iguales, con ganchos para suspensión material: Al, latón, Cu, Fe, Pb, Zn diámetro (cada uno): 1" (25, 4 mm) | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
113 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | REGLA DE TORQUES | Varilla de palanca para equilibrio de una longitud que esté entre 400 y 500 mm. Compuesto por un carril de aluminio con elementos de plástico encajados, con pernos para sujetar masas o platillos, 2 orificios para equilibrio estable e inestable, rosca para puntero | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
114 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | JUEGO DE RESORTES DE DIFERENTES CONSTANTES CUATRO UNIDADES | Para demostrar la ley de Hooke, tanto para experimentos con el péndulo de resorte como para la demostración de ondas longitudinales estacionarias; material: acero endurecido. Se requiere que los resortes cuenten con las siguientes cargas máximas para trabajo en el laboratorio: máx. Carga/elongación: 4.0n/130 cm, d=35 mm. 15.0n/75 cm, d=12 mm. 2.5n/50 cm, d=14 mm y 3.5n/35 cm, d=18 mm. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
115 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | SET DE PESAS RANURADAS SEIS UNIDADES CON PORTAMASAS | Material acero niquelado, portamasas dimensiones: d = 16 mm, h = 110 mm, 1 masa de 50g, 1 de 20 g, 2 de 10 g, 2 de 5 g. (no se requiere que sean certificadas) | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
116 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | MESA DE FUERZAS | Montaje para mesa de fuerzas compuesto por: mesa de fuerzas(para demostrar cuantitativamente la resolución de fuerzas; disco de trabajo de metal, d = puede estar entre 200 mm y 300 mm, pintado de blanco, con graduaciones precisas; para montar sobre material de soporte debe contar con una barra de soporte fijada a través del orificio central de un diámetro que esté entre 10 y 12 mm, la mesa se monta sobre el material de soporte disponible), debe también como mínimo incluir: 4x polea de muy baja fricción con soporte y tornillo de fijación para el montaje en mesas y carriles, el rollo con soporte es regulable y fijable sin etapas, 4x soporte para pesas ranuradas, 8x pesa ranurada 5g, 8x pesa ranurada 10g, 4x pesa ranurada 20g, 4x pesa ranurada 50g, riel o barra de soporte, 2x barra de soporte redonda l=250mm d=entre 10 y 12mm, 2x tapa para extremo de varilla de soporte 10mm, mordaza redonda. El disco (mesa de fuerza) con posibilidad de una integración a futuro con un accesorio de torques para mesa de fuerzas para ampliar las posibilidades de experimentación a tópicos de momento de inercia y torques. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
117 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | JUEGO DE CUERPOS DE DIFERENTES FORMAS Y MATERIALES | Cilindros metálicos con ganchos, para experimentos de densidad, materiales: Al / Fe / Cu / Pb, peso: 200 g cada uno, d = 25 mm cada uno, conjunto de 4. además, peso de inmersión, Al, 100 cm³, peso de inmersión, Fe, 100 cm³,peso de inmersión, Cu, 50 cm³, peso de inmersión, Pb, 50 cm³ | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
118 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | RIEL DE AIRE CON ACCESORIOS | Carril de aire de longitud mínima 2m con tubo de aluminio rómbico (sección: 55 x 55 mm), graduado por ambos lados, montado en marco de perfil en u; dos filas opuestas de agujeros (d = 1 mm, espaciados 20 mm entre sí) escalonados por 1 cm en la superficie superior de la tubo de aluminio. el carril debe además incluir como mínimo: 2x Gliders planeador para pista de aire, pasadores laterales para montar pesas adicionales, orificio de 4 mm en el borde superior para fijar pantallas, orificio de 4 mm en cada extremo con punta de metal insertada o para fijar horquillas o parachoques, dimensiones: l=125 mm, h=60 mm, peso: 70 g, 4x pasador de metal con conector, 10 g, 4x peso adicional, 50 g, l=124 mm, 1x lanzador, bloque mecánico de aluminio con resorte tensor y palanca para fijar y soltar el pin de lanzamiento, la tensión del resorte se puede variar repetidamente, permitiendo lanzamientos consecutivos con la misma fuerza, dos tacos de 4 mm para fijar al receptáculo final de la pista de aire, dimensiones: aprox. 80x47x20 mm, 1x receptáculo terminal fijo en un extremo del carril, 1x receptáculo final, ajustable para ajustar la distancia de trabajo deseada de forma variable a cualquier punto del carril, 4x horquilla con conector, con banda elástica, utilizada como parachoques, se puede enchufar en el receptáculo del extremo o planeador, 1x gomas, juego, 2x placa con tapón recíproco de horquilla con goma, 2x pantalla con tapón, l=100 mm, 10g , 1x polea desviadora, con conector, rodamiento de bolas polea de plástico especial, prácticamente libre de fricción (d=50 mm) con rodamiento de bolas, montada sobre soporte con clavija de 4 mm, 1x gancho con conector, 2x rejilla con conector, l=25 mm, 1x adaptador para colisión no elástica (juego de 2), 4x topes elásticos, 4x imán redondo con conector, d=13 mm, 1x peso en el gancho 2 g, 1x peso en el gancho 5 g, 1x cable, rollo de 30 m, alta resistencia a la tracción. Lanzador electromagnético: 1x núcleo de hierro, ranurado con tornillo, 1x bobina con 800 vueltas, azul, 2x cables de conexión, 4/2 mm, 1x horquilla con imán para sujetar, 1x inserto de caja de accesorios Luki, 1x caja de plástico grande. Incluye fuente de aire con manguera. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
119 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | DILATOMETRO LINEAL | El dilatómetro lineal viene con tres barras metálicas de diferente material. Se calienta al pasar vapor por el interior de las barras metálicas. La dilatación es medida por un comparador y la temperatura utilizando un termómetro de contacto con la barra. Base de metal de 68x11x4 cm, incluye varillas de aluminio, latón, y hierro de 50 cm, micrómetro con tornillo de resolución 0.01 mm, material para la generación de calor, termómetro de alcohol de fácil lectura. | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
120 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | VASO DEWAR | Diseñados para conseguir un aislamiento térmico, al disminuir las pérdidas por conducción, convección o radiación. Paredes dobles, aislamiento al vacío, pared interior plateada para reflejar la radiación, espacio vacío entre las paredes para evitar la transferencia de energía. Con un orificio para sonda de temperatura y otro para una resistencia de calentamiento. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
121 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | MEDIDOR DE INDUCTANCIA CAPACITANCIA Y RESISTENCIA LCR | Mide inductancia, capacitancia, resistencia, transistores, diodos y diodos de microondas. El comprobador de componentes definitivo mide inductancia, capacitancia, resistencia, transistores, diodos y diodos de microondas. Ranuras de prueba enchufables y cables de prueba con pinzas de cocodrilo roscadas. Pantalla digital de gran tamaño. Retención de datos y retención máxima. Potenciómetro de "ajuste a cero" para ohmios. Indicación de batería baja. Apagado automático. Pantalla LCD de 3-1⁄2 dígitos, lectura máxima de 1999. Velocidad de actualización de la pantalla 2,5 /seg, nominal. Batería de transistor estándar de 9 V. Duración de la batería: Alcalina 200 horas. Temperatura de funcionamiento de 0 °C a + 50 °C (32 °F a 122 °F), < 70 % H.R.. Temperatura de Almacénamiento: -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F), < 80 % de humedad relativa de la batería extraída. Dimensiones (ancho x largo x alto): 183 x 79 x 38 mm (7,2 pulgadas x 3,1 pulgadas x 1,5 pulgadas). Peso (incluidas las pilas): 311 g (11 oz.). | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
122 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | VISUALIZACION DE LINEAS DE CAMPO ELÉCTRICO | Para visualizar líneas de campo eléctrico con un retroproyector. Compuesto por: cuatro placas de acrílico con tiras de electrodos de diversas formas, dos casquillos de 4 mm en cada placa (dimensiones de la placa 120x160 mm), una placa rodeada por un electrodo metálico con casquillo de 4 mm, D= 90 mm, granos de sémola, fuente de alimentación de 0 – 18Kv regulada max. 0.8 mA. Indicador de tensión con indicador LED de 7 segmentos de 2 ½ dígitos. Altura de dígito 20 mm. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
123 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | GALVANOMETRO | Pantalla: Escala -10 ... 0 … +10, -3 ... 0 ... +3 lineal, centro-cero, escala de espejo, Longitud del arco de escala: aprox. 86 mm Corrección de cero: Tornillo de ajuste para la corrección mecánica del punto cero Dispositivo de medición: Sistema de bobina móvil. Precisión: ±2% (CC), ±3% (CA) Posición de uso: horizontal o ligeramente inclinada. Rangos de medición: CC: 10 μA, 30 μA, 100 μA, 300 μA, 1 mA, 3 mA, 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1 A, 3 A, 10 A Voltaje de entrada máx.: 30Vrms Categoría: CAT 0 Consumo interno: 100mW a valor final más caída de voltaje en el fusible (máx. 500 mV a 10 A) Fuente de alimentación: 4 pilas mignon AA de 1,5 V (recomendadas alcalinas) Caja: Plástico, ABS Dimensiones: aprox. 140 x 200 x 100 mm Peso: aprox. 633 g. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
124 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | IMPRESORA 3D | Equipada con refrigeración adicional y una boquilla y un engranaje de transmisión endurecidos, desbloquea una selección más amplia de materiales, incluidos PA, PC, PET y TPU, especializada en polímeros reforzados con fibra de carbono y fibra de vidrio. Impresión en múltiples colores y materiales. La compensación de extrusión garantiza una suavidad adicional y le permite obtener buenas impresiones. Sistema automático de materiales Placa de construcción (preinstalada, aleatoria) Caja de accesorios • Volumen de impresión: 256*256*256 mm • Chasis: Acero • Carcasa: aluminio y vidrio • Hotend: Metal • Engranajes de la extrusora: Acero • Boquilla: Acero • Temperatura máxima de hotend: 300°C • Diámetro de la boquilla: 0.4mm • Cortador de filamento: Sí • Diámetro del filamento: 1.75 mm • Filamento Soportado: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PET, PA, PC • Dimensiones de la máquina: 389*389*457 • Peso neto: 14.13 kg • Voltaje: 100-240 • Pantalla: Pantalla táctil de 5 pulgadas y 1280 × 720 • Conectividad: Wifi • Software: Slicer • Sistema Operativo: MacIOS, Windows | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
125 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Física | Macarena A | SCANER PARA IMPRESORA 3D | Integra láser azul y fuentes de luz infrarroja, que cubre el escaneo de objetos pequeños, medianos y grandes, que puede satisfacer las necesidades de diversos escenarios de escaneo 3D industrial. La precisión en el modo de escaneo láser puede alcanzar hasta 0,02 mm. 7 líneas láser azules paralelas para detalles de escaneo finos, una sola línea láser es tan fina como 0,1 mm para obtener bordes de nube de puntos más nítidos y claros. Escaneo sin marcadores, utiliza imágenes 3D con coincidencia de manchas. No se necesitan marcadores para piezas de trabajo con muchas funciones. Los objetos se pueden escanear rápida y directamente. • Modo de escaneo: Luz azul (láser azul de 7 líneas) / NIR (luz estructurada binocular infrarroja) Modo de luz azul (láser azul de 7 líneas): • Precisión: Hasta 0,02 mm a 100 mm [1] • Resolución 3D: 0,02-2 mm • Velocidad de escaneo: hasta 60 fps • Mín. Volumen de escaneo: 5 mm x 5 mm x 5 mm • Rango de captura único: 270 mm x 170 mm a 300 mm • Distancia de trabajo: 150 mm-400 mm • Mapeo de colores: Sí • Modo de alineación: Marcador Modo NIR (luz estructurada binocular infrarroja): • Precisión: hasta 0,1 mm • Resolución 3D: 0,1-2 mm • Velocidad de escaneo: hasta 20 fps • Rango de captura único: 930 mm x 580 mm a 1000 mm • Distancia de trabajo: 170 mm-1000 mm • Mapeo de colores: Sí • Modo de alineación: marcador/geometría/textura Parámetros generales: • Resolución de la cámara de imágenes 3D: 1920x1200 • Luz suplementaria de color: 12 LED blancos • Mejora del reconocimiento de marcadores: 12 LED infrarrojos • Seguridad del láser: Clase I (seguro para los ojos) • Botón: Mecánico • IMU: Sí • Formato de salida: OBJ/STL/PLY • Potencia de entrada: 12V 2A • Interfaz de datos: TypeC/USB3.0 • Dimensiones del dispositivo: 215 mm x 50 mm x 74 mm • Peso del dispositivo: 372 g • Tablero de calibración: Tablero de calibración de vidrio de alta precisión • Escaneo inalámbrico: compatible con futuros accesorios de escaneo inalámbrico • Soporte del sistema: Windows/macOS • Temperatura de funcionamiento: -10°C a 40°C | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
126 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Almacén de Física | Macarena A | LIOFILIZADOR PEQUEÑO EN ACERO INOXIDABLE | Liofilizador pequeño en acero inoxidable con minino de condensación de -80 °C, dimensiones mínimas 730x600x380 mm, capacidad mínima del condensador 5 Kg, caudal mínimo de la bomba de vacío 6m^2, capacidad mínima del condensador en 24h 4 Kg, debe contar con compatibilidad para accesorios Manifolds, cámara circular para micrón, y adicionalmente software Scada para el registro de datos y alarmas. alimentación a 110 voltios. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
127 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | LABORATORIO DE QUÍMICA LABORATORIO DE BIOLOGIA 1 | MACARENA B PREPARACIÓN DE REACTIVOS | CENTRÍFUGA DE MESA | Tipo: ventilada Control y pantalla: Microprocesador con pantalla digital LCD para control y visualización precisa de parámetros como velocidad, tiempo y configuración del rotor. Seguridad: Bloqueo eléctrico de la tapa para evitar apertura accidental durante el funcionamiento. Capacidad: 12 tubos de 15ml (cónicos) Velocidad: variable, ajustable en incrementos de 50-100 rpm. Rango de velocidad: 200- 6000 ppm, Máximo RFC: 4000-4500x g Rotor: -Tipo: Ángulo fijo. -Material: Resistente a la corrosión y a reactivos químicos Tiempo de corrida ajustable: 1 - 99 minutos Dimensiones: -Profundidad: 35 - 45 cm -Ancho: 25 - 35 cm -Alto: 25 - 35 cm -Material: acero inoxidable resistente a químicos -Peso máximo: 15Kg Requerimiento eléctrico: 110-120 V | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
128 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Química | MACARENA B ALMACÉN DE QUÍMICA | REFRACTÓMETRO TIPO ABBE DIGITAL | REFRACTÓMETRO TIPO ABBE DIGITAL DE MESA Aplicación: Análisis de productos químicos Pantalla: LCD Rango de medición: Índice de refracción (nD): 1.3000 – 1.7000nD, 0 – 100% Brix Fuente de luz: LED Resolución:± 0.0001nD Precisión: ± 0.0002 nD / ± 0.1% Brix Rango control de temperatura: 0-60°C ±10 Resolución de temperatura: 0.1 °C Precisión de temperatura: 0.5°C Corrección automática del efecto de la temperatura en el Brix Termómetro digital integrado: Prisma óptico: Fabricado en vidrio de alta calidad, resistente a sustancias químicas agresivas. Modo de operación: Lectura manual con ajuste de escala mediante perillas de enfoque. Estructura: Cuerpo robusto y resistente a la corrosión, diseñado para uso en laboratorio. Requerimiento eléctrico: 110-120 V Dimensiones: Ancho 20-35cm, alto: 30-50cm, profundidad: 10-30cm Kit de calibración Incluir patrón de calibración 50%brix, 10 ml volumen o superior Interfaz: RS232, USB | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
129 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Química | MACARENA B PREPARACIÓN DE REACTIVOS | CABINA EXTRACTORA DE GASES SIN DUCTOS DE MESA | Filtro: Carbón activado *2 (incluidos), diseñados para capturar vapores orgánicos y sustancias químicas volátiles, con alta eficiencia de absorción. Pantalla LCD: Pantalla digital LCD para visualización de parámetros de operación, incluyendo velocidad del aire, tiempo de funcionamiento y alertas de mantenimiento. Sistema de control: Microprocesador de alta precisión con interfaz de control intuitiva, que permita ajustar parámetros como velocidad del aire, tiempo de operación y activar/desactivar funciones de seguridad. Dimensiones externas: 1000-1100mm (Ancho) x 700-800mm (Profundidad) x 1100-1300 (Alto) Dimensiones internas: 950-1050mm (Ancho) x 600-700 mm (Profundidad) x 650-850mm (Alto) Apertura máxima: 600- 650 mm Ventilador centrífugo incorporado: Sistema de ventilación centrífuga de alto rendimiento, con capacidad para generar presión adecuada para la extracción de aire contaminado de manera eficiente. Velocidad del aire: 0.3 - 0.8m / s, ajustable Volumen flujo de aire: 230 m3/h Ruido: ≤ 65 dB Soplador centrífugo incorporado Lámpara LED: Potencia ≥15W, luz blanca brillante para mejorar la visibilidad dentro de la cabina, favoreciendo el trabajo de precisión. Lámpara UV para esterilización(opcional) Ventana frontal: Manual o motorizada en vidrio templado o acrílico de alta calidad. Material: -Cuerpo exterior: Fabricado en acero inoxidable o polipropileno (PP) resistente a ácidos fuertes, alcalinos y a la corrosión, garantizando larga vida útil y resistencia en ambientes agresivos. -Mesa de trabajo: Resina fenólica resistente a químicos, ideal para la manipulación de productos químicos sin riesgo de daños por corrosión o abrasión. Requerimiento eléctrico: 110-120 V, con sistema de protección contra sobrecarga y cortocircuito. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
130 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES | Laboratorio de Química | MACARENA B LABORATORIO 6 | ROTAEVAPORADOR VERTICAL DIGITAL | ROTAEVAPORADOR VERTICAL DIGITAL (CON BOMBA DE VACÍO, CONTROLADOR DE VACÍO Y CHILLER) -Matraz de evaporación: estándar 1L incluir matraz de 100 y de 250 ml -Matraz receptor: 1L -Pantalla LCD de ≥ 3.5", con visualización clara y simultánea de: Velocidad de rotación, temperatura y tiempo -Velocidad de rotación: 20-280rpm -Rango de tiempo: 1-999min -Motor: DC Sin Escobillas -Sentido de rotación: reversible (a la izquierda y derecha) -Baño calefactor: 5L -Baño doble propósito, baño de agua y aceite -Rango temperatura: ambiente a 180 °C -Exactitud temperatura: ±1°C -Elevador eléctrico: Motorizado, rango de altura ajustable -Condensador: superficie de enfriamiento≥ 1700cm2 Material de construcción: acero inoxidable /aluminio recubierto de PTFE -Sellado duradero en todas las conexiones, compuesto por PTFE y fibra de carbono -Dimensiones externas: Ancho: 45-55cm, profundidad: 45-55cm, altura:55-65cm -Interface: USB -Fuente de alimentación: 110V Incluir: Condensador,matraz de evaporación (1L, 100 y 250ml), matraz receptor (1L), baño de 5L. *Tamaño de conexión estándar para el matraz de evaporación: NS 29/32 *Tamaño de conexión estándar para el matraz receptor NS29/32 o KS 35/20 Bomba de vacío Tipo de bomba: Bomba de vacío libre de aceite, accionada por pistón -resistente a químicos -Máximo vacío_ 13 mba -Máximo caudal: ≥ 22 L/min -Nivel de ruido: ≤60dB -Peso máximo:8Kg -Dimensiones máximas (L x An x Al) : 38x20x25cmVelocidad de rotación del motor:1400rpm o superior *Debe existir compatibilidad entre: Rotaevaporador, controlador de vacío, bomba de vacío y chiller. Requerimiento eléctrico: 110-120 V con protección contra sobrecargas. Controlador de vacío -Pantalla táctil, ajuste de presión y tiempo -Rango medición de vacío: 1-1000 mbar -Control de programas: Almacénamiento de mínimo 5 programas -Material : PPTE, PP, cerámica -Compatible con bomba de vacío -Seguridad: protección contra sobrepresión Enfriador de recirculación-chiller Rango de temperatura:-20°C a temperatura ambiente -Pantalla: LED -Corriente 0,45 ~ 7,5 A. -Potencia del compresor 0,60 KW; 0,81 CV -Capacidad nominal de enfriamiento 5596Btu/h; 0.7- 1.6KW; 1410Kcal/h. -Carga refrigerante 12.35 oz. -Reductor Capilar -Capacidad del tanque: 4 a 6 L. -Nivel de ruido: <60 dB Dimensiones Ancho 20-30cm, profundidad 40-60cm, alto: 45-60cm *Requerimiento eléctrico: 110V (para todos los elementos del sistema) Elementos a incluir: Condensador de alta eficiencia., Matraz evaporador de 100 ml y 250 ml ml,Matraz receptor de 250 ml, Conexiones necesarias para el sistema. Baño calefactor, Bomba de vacío con rendimiento adecuado para el proceso (según especificaciones dadas anteriormente) y controlador de vacío y chiller. Todas las mangueras de conexión para poner en funcionamiento el sistema. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
131 | ARTES-ASAB | SALÓN 125 | PALACIO DE LA MERCED | SOLUCION INTEGRAL DE TELONERÍA | Solución Integral de Teloneria, compuesta por: I. 2 Unidades de patas Negras (Legs) : Alto: 4m - Ancho: 1,2m, Material: Black out en Poliéster negro de 240gr. ( IFR ) Ignifugo natural Color: Negro, Norma retardo de fuego NFPA 701-2010, TM #1; Canadá ULC S-109, Small and large flame tests, Terminados: - Superior: Riata, con ojetes y cuerda cada 30 cm. - Lateral: Dobladillo 4cm. Inferior : Dobladillo 10 cm + tubo, Confección: Liso, Incluye balancín para cada pata. II. 1 Telón de Fondo Negro: Tipo de apertura: Americana (del centro hacia los extremos), Dos hojas, Medidas (Total telón): - Alto: 4m Ancho: 7m Medidas de cada hoja: Alto: 4m - Ancho:4m, Material: Black out en Poliéster negro de 240gr. ( IFR ) Ignifugo natural , Color: Negro. Norma retardo de fuego NFPA 701-2010, TM #1; Canadá ULC S-109, Small and large flame tests , Terminados: - Superior: Riata, con ojetes y cuerda cada 30 cm. - Lateral: Dobladillo 4cm. Inferior : Dobladillo 10 cm + tubo • Confección: Liso III. 4 Telones Laterales: Medidas: - Alto: 4m - Ancho: 14.5m Material: Black out en Poliéster negro de 240gr. ( IFR ) Ignifugo natural Color: Negro Norma retardo de fuego NFPA 701-2010, TM #1; Canadá ULC S-109, Small and large flame tests Terminados: Superior: Riata, con ojetes y cuerda cada 30 cm. - Lateral: Dobladillo 4cm. - Inferior : Dobladillo 10 cm + tubo Confección: Liso IV. 4 Telones Laterales: Tipo lateral, Medidas (Total telón): Alto: 4m - Ancho: 4m - Material: Black out en Poliéster negro de 240gr. ( IFR ) Ignifugo natural. Color: Negro Norma retardo de fuego NFPA 701-2010, TM #1; Canadá ULC S-109, Small and large flame tests Terminados: Superior: Riata, con ojetes y cuerda cada 30 cm. Lateral: Dobladillo 4cm. Inferior : Dobladillo 10 cm + tubo Confección: Liso Para el suministro e instalación (chazar y asegurar los tubos perimetrales para soporte de cámara negra.) 2 unidades de 28.5m, 2 unidades de 6.5m, Para el suministro e instalación (chazar y asegurar los tubos para el telón de fondo de 6.5m de ancho. Material: tubo AN de 1" espesor 2mm, Color: pintura electrostática negra.) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA | [11 empty] | 0
NOMBRE DE LA EMPRESA:______________________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL:________________________________________________________________________
FIRMA:_________________________________________________________________________________________

## Hoja1 (hidden)
ROBUSTOS
AUDIOVISUALES
MÚSICA Y SONIDO
COMPUTADORES
SOFTWARE